TSD-452, VPP-2804
Lazerio fibrų techninė specifikacija 
	Eilės Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Daugkartinės lazerio fibros (šviesolaidžiai) 
(orientacinis kiekis 100 vnt.)
	1. Siūloma lazerio fibra (šviesolaidis) turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Boston Scientific“ lazeriu „Auriga XL“;
2. Fibra (šviesolaidis) vienos dalies; 
3. Jungtis „black hole“ tipo (arba lygiavertė);
4. Fibros (šviesolaidžio) skersmuo pasirinktinai:  230 ±10 µm, 270 ±10 μm, 365 ±10μm, 600 ±10μm, 800 ±10μm; (konkretus skersmuo pasirenkamas užsakymo metu);
5. Poliruotas distalinis galas (arba lygiavertis konstrukcinis sprendimas).
6. Ilgis ne trumpesnis kaip 70 cm;
7. Pagamintas iš patvarios medžiagos, atlaikančios ne mažiau kaip 1 cm lenkimą;
8. Supakuota po vieną steriliose pakuotėse;
9. Skirtas daugkartiniam naudojimui, galima naudoti ne mažiau kaip 10 kartų, karpomas.
10. Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

1

