Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu,

priedas Nr. priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas „Įrangos, skirtos mikrobiomos architektūros tyrimams, įsigijimas (MAYA)“, Nr. 10-093-K-0025.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – chromatografijos komplektas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

2.3. Prekių pristatymo vieta  – Saulėtekio al. 7, LT-01257, Vilnius.

2.4. Prekių apimtis ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Chromatografijos komplektas | 1 kompl. | ☐ | ☒ | Ne ilgiau nei per 90 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 1 lentelėje nustatytą terminą įsipareigoja pristatyti prekes.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“ .

3.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Objekto pavadinimas. Chromatografijos komplektas |  |  |  |
| 1. | Gamintojas ir modelis | Būtina nurodyti |  |
| 2. | Paskirtis | Skirta atlikti rutininius baltymų gryninimo darbus |  |
| 3. | Sistemos pompos tekėjimo greičio diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 0,01 iki 25 ml/min. |  |
| 4. | Sistemos pompos tekėjimo greičio tikslumas | Ne didesnis nei ± 2% |  |
| 5. | Sistemos pompos klampumo intervalas | Ne siauresniame intervale nei 1 – 10 cP |  |
| 6. | Veikimo slėgio diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 0 iki 5 MPa. |  |
| 7. | Maišiklis | Kameros tūris 1 ml ± 0,5 ml |  |
| 8. | Gradientinės sudėties tikslumas | Ne didesnis nei ± 2% |  |
| 9. | Gradientinis linijiškumas | Ne didesnis nei ± 1% |  |
| 10. | Oro jutikliai | Mažiausiai vienas integruotas oro jutiklis, padedantis išvengti oro sistemoje. Turi būti integruotas prieš mėginio vožtuvą arba sistemos pompą. |  |
| 11. | Įvadai | Galimybė turėti ne mažiau kaip 7 įvadai. Su sistema privalo būti sukonfigūruota ne mažiau kaip šie įvadai: Mėginio įleidimo įvadas; Ne mažiau kaip trys buferių įvadai Įvedimo vožtuvas Išėjimo įvadas |  |
| 12. | UV detektorius | Bangos ilgis – 280 nm ±5 nm UV srauto celės kelio ilgis – 2 mlm± 0,5 mm UV skaitymo intervalas ne siauresnis nei nuo -6 iki +6 AU UV triukšmas ne didesnis nei 0,1 mAU |  |
| 13. | pH detektorius | pH diapazonas 1–13 ar platesnis, tikslumas ne mažesnis kaip +/- 0,1 pH vienetų, kai pH 2–12 (ar platesniame) intervale, su integruotu pH elektrodu (pridėta komplektacijoje). |  |
| 14. | Laidumo monitorius | Laidumo diapazonas 0,1 mS/cm – 999 mS/cm ar platesnis. Laidumo tikslumas ne didesnis nei ± 0.01 mS/cm arba ±2%. Laidumo darbinis slėgis ne siauresniame intervale nei 0 – 2 MPa Temperatūros stebėjimo diapazonas ne siauresniame intervale nei nuo 0 iki 70 °C Temperatūros stebėjimo tikslumas ne didesnis nei ±2 °C |  |
| 15. | Kolonėlės vožtuvas | Leidžia dirbti su ne mažiau kaip 5 kolonėlėmis. Turi būti integruota kolonėlės apėjimo funkcija leidžianti atlikti sistemos plovimą neatjungus kolonėlės. Turi būti integruoti ne mažiau kaip 2 slėgio jutikliai. |  |
| 16. | Išvesties vožtuvas | Perjungia tekėjimą tarp frakcijų rinktuvo, ne mažiau kaip vienos išvesties padėties ir atliekų surinkimo. |  |
| 17. | Frakcijų rinktuvas | Skirtas frakcijų surinkimui. Gali būti naudojamas ne mažiau kaip šiems taikymams: • Fiksuoto tūrio frakcionavimas; • Pikinis frakcionavimas; • Kombinuotas fiksuoto tūrio ir pikinis frakcionavimas; • Frakcijų surinkimas atvirkštinės fazės atskyrime naudojant organinius tirpiklius Frakcijų rinktuvas privalo turėti funkciją, skirtą sumažinti mėginio išsiliejimą frakcionavimo metu – Drop Sync arba lygiavertę; Frakcijų rinktuvas leidžia darbą su ne mažiau kaip šio diametro mėgintuvėliais: 12 mm, 18 mm ir 30 mm. Mėgintuvėlių dydžio (aukščio) intervalas darbui ne siauresnis nei 50 – 180 mm; Frakcijų rinktuvo srauto greičio diapazonas ne siauresniame intervale kaip 0 – 150 ml/min, o naudojant funkciją skirtą sumažinti išsiliejimą – 0 – 2 ml/min; Dydis ne didesnis nei 350 x 250 x 400 mm (P xG xA) |  |
| 18. | Veikimo temperatūra (°C) | Diapazonas ne siauresnis kaip 4–35. |  |
| 19. | Šaldytuvas | Skirtas reikalingai temperatūrai palaikyti ir turi būti skirtas chromatografijos sistemai; Ne mažesnis kaip 140x80x200 cm (PxGxA); Palaiko temperatūrą ne prasčiau kaip nuo +2 iki +15°C; Ne mažiau kaip 1350 L; Būtinai su laidų praėjimu iš kairės pusės; Su ne mažiau kaip 2 vnt. vidinių kištukinių lizdų; Ne mažiau kaip 2 stiklinės arba lygiavertės medžiagos durys; Būtinai turi būti skirta ištraukiama platforma chromatografinei sistemai; Būtinai turi būti lentyna frakcijų rinktuvui (būtinai žemiau nei ištraukiama platforma chromatografinei sistemai); Būtinai ant ratukų patogiam transportavimui. |  |
| 20. | Įtampa | 220–240 VAC, 50–60 Hz. |  |
| 21. | PC ir programa procesų kontrolei* | Stacionarus kompiuteris ir programinė įranga, skirti prietaiso valdymui ir duomenų apdorojimui, pilnai suderinami su sistemos komplektacija. PC ir programinė įranga turi užtikrinti galimybę skirtingas gryninimo technikas sujungti metodų seka. Turi būti galimybė naudoti tinkle taip, kad metodai ir duomenys būtų prieinami kitiems naudotojams ir kitoms chromatografijos sistemoms. Programinė įranga turi užtikrinti bent 10 paskutinių gryninimo procedūrų duomenų automatinį išsaugojimą. Garantijos laikotarpiu programinės įrangos atnaujinimai turi būti teikiami nemokamai. |  |
| 22. | Programos universalumas | Programinė įranga naudojant intuityvią sąsają turi užtikrinti paprastą metodų kūrimą ir keitimą. Visos profesionalios technikos (automatinė ir rankinė pikų detekcija, integracija, chromatogramų perdengimas ir kt.) turi būti įtrauktos į programos paketą arba lygiavertės funkcijos. |  |
| 23. | Instaliavimas* | Tiekėjas atsako už įrangos pristatymą, instaliavimą ir tinkamą parengimą darbui kaip to reikalauja įrangos gamintojas, bei sisteminės, operacinės bei specializuotos programinės įrangos įdiegimą. |  |
| 24. | Garantija* | Gamintojo taikoma garantija, bet ne trumpesnė kaip 12 mėnesių | Nurodyti siūlomą garantiją, terminą mėnesiais |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.