## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija"
KAUNO RAJONO SVEIKATOS CENTRO PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS MODERNIZAVIMO PROJEKTO MEDICINOS ĮRANGA I (HOLTERIO SISTEMA, VELOERGOMETRAS IR ELEKTROKARDIOGRAFAS)
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | HOLTERIO EKG MONITORAVIMO SISTEMA SU ANALIZĖS IR DUOMENŲ KAUPIMO PROGRAMINE ĮRANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
1. | Holterio EKG monitoravimo sistema su analizės ir duomenų kaupimo programine įranga
1.1. | Ilgalaikės EKG analizavimo programinė įranga su centralizuoto duomenų kaupimo ir valdymo programiniu komponentu, įskaitant ne mažiau kaip 4 analizės darbo vietų licencijas | 1 | komplektas
1.1.1. | Pirkimo objekto paskirtis. Perkama vientisa medicininės paskirties ilgalaikio EKG stebėjimo ir analizės sistema, skirta Holterio EKG tyrimų duomenims registruoti, nuskaityti, centralizuotai kaupti, saugoti, peržiūrėti, analizuoti ir ataskaitoms rengti.
1.1.2. | Sistemos sudėtis. Sistemą turi sudaryti: ilgalaikės EKG įrašymo įrenginiai, ilgalaikės EKG analizavimo programinė įranga, naudotojų darbo vietų licencijos, centralizuoto duomenų kaupimo ir valdymo programinis komponentas, diegimo, konfigūravimo, testavimo, mokymo ir palaikymo paslaugos.
1.1.3. | Programinės įrangos identifikavimas. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti siūlomos programinės įrangos gamintoją, pavadinimą, versiją ir licencijavimo modelį.
1.1.4. | Programinės įrangos komplektacija. Programinės įrangos komplektą turi sudaryti: centralizuoto duomenų kaupimo ir valdymo programinis komponentas – 1 vnt.; ne mažiau kaip 4 vnt. ilgalaikės EKG analizavimo darbo vietų licencijų, skirtų 4 identiškoms, pilno funkcionalumo analizės darbo vietoms; visi programinės įrangos diegimo paketai, licencijos ir aktyvavimo priemonės, reikalingos pilnam sistemos funkcionalumui užtikrinti.
1.1.5. | Bendras suderinamumas. Programinė įranga turi būti visiškai suderinama su siūlomais Holterio EKG įrašymo įrenginiais ir turi užtikrinti vientisą tyrimo duomenų nuskaitymo, perdavimo, kaupimo, analizės ir ataskaitų rengimo procesą.
1.1.6. | IT infrastruktūros atskyrimas. IT infrastruktūros atskyrimas. Fizinė serverinė įranga, virtualizacijos platforma, Microsoft Windows Server ir bendroji IT infrastruktūra nėra šio pirkimo objekto dalis ir nėra perkamos. Sistema diegiama Perkančiosios organizacijos turimoje IT infrastruktūroje.
1.1.7. | Bazinė serverinė aplinka. Perkančioji organizacija pagal tiekėjo pateiktus reikalavimus parengia bazinę virtualią serverio aplinką, įskaitant virtualios mašinos resursus ir operacinę sistemą, jeigu tokie komponentai reikalingi siūlomos sistemos veikimui. Tiekėjas diegia ir konfigūruoja tik siūlomos Holterio sistemos programinius komponentus, aplikacinius modulius, duomenų bazės struktūras ir ryšius.
1.1.8. | Aplinkos reikalavimai. Tiekėjas ne vėliau kaip iki diegimo pradžios turi pateikti Perkančiajai organizacijai minimalius ir rekomenduojamus reikalavimus virtualiai mašinai, operacinei sistemai, diskinei talpai, tinklo ryšiui, atsarginėms kopijoms ir naudotojų darbo vietoms.
1.1.9. | Operacinės sistemos suderinamumas. Centralizuoto duomenų kaupimo ir valdymo programinis komponentas turi būti suderinamas su Microsoft Windows Server 2019 arba naujesne versija, jeigu tokia operacinė sistema reikalinga siūlomos sistemos veikimui.
1.1.10. | Darbo vietų aplinka. Naudotojo darbo vietos programinė įranga turi būti diegiama standartiniame kompiuteryje su Microsoft Windows 11 Pro arba lygiaverte / naujesne operacine sistema. Kompiuterius ir darbo vietų operacinės sistemos licencijas pateikia Perkančioji organizacija.
1.1.11. | Licencijos ir naudotojai. Programinės įrangos licencijos turi užtikrinti ne mažiau kaip 4 analizės darbo vietų naudojimą. Sistema turi leisti sukurti ir administruoti ne mažiau kaip 15 individualių naudotojų paskyrų. Jeigu gamintojo licencijavimo modelis grindžiamas vienalaikėmis darbo vietomis, vienu metu turi būti leidžiama dirbti ne mažiau kaip 4 analizės darbo vietoms.
1.1.12. | Licencijų galiojimas. Programinės įrangos naudojimo licencijos turi būti neterminuotos arba galioti ne trumpiau kaip visą garantinio aptarnavimo ir palaikymo laikotarpį. Pasibaigus licencijos terminui, jeigu toks taikomas, turi būti užtikrinta galimybė eksportuoti sukauptus duomenis atviru arba sveikatos priežiūros informacinių sistemų palaikomu formatu.
1.1.13. | Fiziniai licenciniai raktai. Programinė įranga turi nereikalauti fizinių USB tipo licencinių ar kriptavimo raktų. Jeigu tokie raktai naudojami, tiekėjas turi pateikti sprendimą, užtikrinantį jų veikimą Perkančiosios organizacijos virtualioje infrastruktūroje be papildomos Perkančiosios organizacijos fizinės techninės įrangos įsigijimo.
1.1.14. | Pacientų ir tyrimų duomenys. Sistema turi užtikrinti centralizuotą Holterio EKG tyrimų duomenų kaupimą, saugojimą, paiešką ir prieigą prie jų. Sistema neturi turėti licencinių apribojimų pacientų ir tyrimų įrašų skaičiui, išskyrus apribojimus, susijusius su Perkančiosios organizacijos turimos IT infrastruktūros techniniais resursais.
1.1.15. | Kiti kardiologiniai duomenys. Sistema turi turėti galimybę priimti, saugoti, peržiūrėti arba administruoti ramybės EKG, krūvio EKG ir arterinio kraujospūdžio monitoravimo duomenis, jeigu tokie duomenys yra sukuriami ar perduodami į sistemą ir jeigu funkcionalumas palaikomas pagal siūlomo gamintojo programinės įrangos architektūrą.
1.1.16. | Naudotojų administravimas. Sistema turi turėti galimybę administruoti sistemos naudotojų paskyras. Prieiga prie sistemos turi būti leidžiama tik autorizuotiems naudotojams, prisijungiantiems individualiu naudotojo vardu ir slaptažodžiu arba lygiaverčiu autentifikavimo būdu.
1.1.17. | Prieigos teisės. Sistema turi užtikrinti naudotojų prieigos teisių valdymą, kad naudotojai galėtų prieiti tik prie jiems priskirtų arba pagal jų funkcijas leidžiamų pacientų ir tyrimų duomenų. Neautorizuotų naudotojų prieiga turi būti blokuojama.
1.1.18. | Darbas su keliais ekranais. Programinė įranga turi turėti dviejų ekranų funkciją arba lygiavertį darbo režimą, leidžiantį vienu metu stebėti EKG kreives, grafikus, ataskaitas ar lenteles viename arba dviejuose monitoriuose.
1.1.19. | Tarpinių rezultatų išsaugojimas. Dirbant su programa turi būti galima išsaugoti tarpinius analizės rezultatus ir prireikus darbą pratęsti vėliau.
1.1.20. | Naudotojo aplinka. Turi būti galima nustatyti naudotojo darbo aplinką, dažniausiai naudojamų įrankių sąranką ir išsaugoti individualius naudotojo nustatymus.
1.1.21. | 14 parų analizė. Programinė įranga turi atlikti ne trumpesnių kaip 14 parų Holterio EKG įrašų analizę ir sugeneruoti vieną ataskaitą visam analizuojamam periodui.
1.1.22. | Derivacijų pasirinkimas. Turi būti pasirenkamas analizuojamų derivacijų skaičius.
1.1.23. | Kardiostimuliatoriaus analizė. Turi būti galimybė atlikti kardiostimuliatoriaus veiklos analizę arba kardiostimuliatoriaus impulsų / žymų peržiūrą ir vertinimą, jeigu įrašymo įrenginys registruoja tokius duomenis.
1.1.24. | Rankiniai matavimai. Turi būti galimybė rankiniu būdu matuoti atstumus tarp EKG kreivės taškų.
1.1.25. | Pažymėtų įvykių įtraukimas. Turi būti funkcija naudotojo pažymėtų įvykių EKG kreivių atkarpoms išsaugoti ataskaitoje.
1.1.26. | Analizės režimai. Turi būti galimybė atlikti ne mažiau kaip šiuos analizės veiksmus: pilnos EKG išklotinės (full disclosure) peržiūra puslapiais arba nepertraukiamu (slenkančiu) vaizdu; įvykių tendencijų (trend) grafinis vaizdavimas; superimpozicijos (superimposition) režimas EKG morfologijos pokyčiams vertinti; skirtingų QRS morfologijų klasifikavimas (šablonų / template grupavimas); kompaktiškas (suspaustas) didelės apimties EKG peržiūros režimas, leidžiantis vienu ekranu peržiūrėti ne mažiau kaip 1 minutės EKG įrašą arba lygiavertį suspaustą vaizdą.
1.1.27. | Aritmijų analizė. Turi būti aritmijų analizė, analizės rezultatus pateikiant skaitine išraiška. Turi būti atpažįstama ir pateikiama ne mažiau kaip: bradikardija, tachikardija, supraventrikulinė tachikardija, skilvelinė tachikardija, tripletai, kupletai, bigeminija, trigeminija, prieširdžių virpėjimas, pauzė, iškritęs kompleksas. Bradikardijos, tachikardijos ir pauzės atpažinimo kriterijai turi būti naudotojo pasirenkami arba konfigūruojami.
1.1.28. | Automatinė analizė. Sistema turi turėti automatinės EKG analizės algoritmus su galimybe naudotojui peržiūrėti, koreguoti ir patvirtinti analizės rezultatus.
1.1.29. | PV analizė. Sistema turi pateikti:PV epizodų skaičių; kiekvieno epizodo trukmę (arba ilgiausio / vidutinio epizodo trukmę);bendrą PV naštą — suvestinę PV trukmę, išreikštą procentais nuo viso analizuojamo periodo ir / arba absoliučia laiko verte (val./min.).
1.1.30. | ST ir HRV analizė. Sistema turi turėti ST segmento analizės funkciją su tendencijų grafiniu vaizdavimu ir širdies ritmo variabilumo analizės funkciją.
1.1.31. | Ataskaitos. Sistema turi leisti konfigūruoti ataskaitos struktūrą ir šablonus, įtraukiant pasirinktus analizės parametrus, EKG atkarpas, grafikus ir išvadas.
1.1.32. | Eksportas ir integracija. Sistema turi turėti galimybę eksportuoti ataskaitas PDF formatu ir eksportuoti tyrimų duomenis DICOM ar lygiaverčiu suderinamu formatu. Kitas Perkančiosios organizacijos informacinių sistemų palaikomas formatas gali būti suderintas diegimo metu kaip papildomas.
1.1.33. | Kibernetinio saugumo reikalavimai: Sistema turi užtikrinti saugai reikšmingų veiksmų auditą, įskaitant ne mažiau kaip prisijungimų, nesėkmingų prisijungimų, naudotojų teisių pakeitimų, pacientų ir tyrimų duomenų peržiūros, keitimo ir eksporto registravimą. Audito įrašai turi būti prieinami Perkančiajai organizacijai ir apsaugoti nuo neautorizuoto keitimo ar trynimo.Jeigu duomenys perduodami tinklu tarp sistemos komponentų ar integracinių sąsajų, jų perdavimas turi būti apsaugotas šifruotu ryšiu.
1.2. | Ilgalaikės EKG įrašymo įrenginiai | 15 | vnt.
1.2.1. | A tipo registratoriai - Holterio EKG registratoriai, skirti ne mažiau kaip 3 EKG derivacijų / kanalų registravimui, naudojant ne daugiau kaip 3–5 prie paciento tvirtinamus elektrodus, kasdieniams tyrimams. Įrašo trukmė – ne mažiau kaip 72 val.; palaikomas ilgalaikis įrašymas iki 14 parų. (kiekis: 10A Vnt.)
1.2.2. | B tipo registratoriai - Holterio EKG registratoriai, skirti 12 EKG derivacijų registravimui išplėstiniams diagnostiniams tyrimams, naudojant ne mažiau kaip 10 prie paciento tvirtinamų elektrodų. Įrašo trukmė – ne mažiau kaip 72 val. nepertraukiamo 12 derivacijų EKG įrašymo. (kiekis: 5B Vnt.)
1.2.3. | Įrašymo įrenginių identifikavimas. Tiekėjas pasiūlyme turi nurodyti siūlomo ilgalaikės EKG įrašymo įrenginio gamintoją, modelį, versiją / kodą ir pateikti techninius dokumentus, patvirtinančius atitiktį reikalavimams.
1.2.4. | Suderinamumas su sistema. Įrenginiai turi būti visiškai suderinami su siūloma ilgalaikės EKG analizavimo programine įranga ir centralizuoto duomenų kaupimo bei valdymo programiniu komponentu, užtikrinant vientisą duomenų surinkimą, perdavimą, kaupimą ir analizę. Suderinamumas turi būti pagrįstas technine dokumentacija arba gamintojo / oficialaus atstovo patvirtinimu.
1.2.5. | Gamintojas / lygiaverti komponentai. Įrašymo įrenginiai gali būti to paties gamintojo kaip siūloma programinė įranga arba kito gamintojo, jeigu tiekėjas pateikia oficialiai patvirtintus suderinamumo dokumentus ir prisiima atsakomybę už visos sistemos vientisą veikimą.
1.2.6. | Paskirtis. Nešiojamas įrenginys ilgalaikės elektrokardiogramos (Holterio EKG) įrašymui.
1.2.7. | Svoris. Įrenginio svoris – ne daugiau kaip 125 g be vienkartinių elektrodų ir paciento laikiklio.
1.2.8. | Įrašo trukmė. –A tipo rigistratoriai: registratoriai: ne mažiau kaip 72 val. nepertraukiamo 3 kanalų EKG įrašymo; palaikomas ilgalaikis įrašymas iki 14 parų.– B tipo registratoriai: ne mažiau kaip 72 val. nepertraukiamo 12 derivacijų EKG įrašymo.
1.2.9. | Vidinė atmintis. Vidinė atmintis turi užtikrinti ne mažiau kaip 3 parų trukmės nepertraukiamo EKG tyrimo duomenų, visais registruojamais kanalais, įrašymą ir saugojimą be papildomo duomenų iškėlimo tyrimo metu. A tipo registratoriams – ne mažiau kaip 14 parų 3 kanalų duomenų talpą; B tipo registratoriams – ne mažiau kaip 3 parų 12 derivacijų duomenų talpą.
1.2.10. | EKG derivacijos.– A tipo registratoriai: registruojama ne mažiau kaip 3 EKG derivacijos / kanalai; pacientui tvirtinama ne daugiau kaip 3–5 elektrodai.– B tipo registratoriai: registruojama ne mažiau kaip 12 EKG derivacijų, naudojant ne mažiau kaip 10 prie paciento tvirtinamų elektrodų, arba turi būti pateiktas gamintojo dokumentais pagrįstas lygiavertis 12 derivacijų EKG registravimo sprendimas.
1.2.11. | Kardiostimuliatoriaus impulsai. Turi būti užtikrintas kardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas ir / arba registravimas, jeigu pacientui taikomas kardiostimuliatorius ir pagal gamintojo nurodytą naudojimo paskirtį tokia funkcija palaikoma.
1.2.12. | Ekranas. Įrenginys turi turėti integruotą spalvotą ekraną. Vienu metu turi būti matomos ne mažiau kaip 3 EKG kreivės įrašo kokybei įvertinti. Ekrano dydis – ne mažiau kaip 20 x 20 mm.
1.2.13. | Ekrane rodoma informacija. Ekrane turi būti atvaizduojamas laikas ir baterijos talpa arba likusi įrenginio veikimo būsena.
1.2.14. | Įvykių registravimas. Įrenginyje turi būti integruotas įvykių registracijos klavišas arba lygiavertė priemonė specifinių laiko momentų registracijai.
1.2.15. | Nukritusio elektrodo stebėsena. Turi būti nukritusio arba blogai prijungto elektrodo stebėsena, informuojanti pacientą ir / arba naudotoją garsiniu, vizualiniu ar kitu gamintojo numatytu perspėjimu.
1.2.16. | Akselerometras. Turi būti integruotas akselerometras arba lygiavertis paciento judesių registravimo sprendimas.
1.2.17. | Amplitudės skiriamoji geba. Amplitudės skiriamoji geba – ne blogesnė kaip 3,5 µV.
1.2.18. | Diskretizavimo dažnis. Tiekėjas turi nurodyti gamintojo deklaruojamą EKG signalo diskretizavimo dažnį siūlomam medicininio naudojimo režimui. Diskretizavimo dažnis ir naudojama signalo apdorojimo technologija turi būti pakankami kokybiškam Holterio EKG signalo įrašymui, kardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimui / registravimui ir vėlesnei analizei.
1.2.19. | Dažnių diapazonas. Tiekėjas turi nurodyti gamintojo deklaruojamą EKG signalo dažnių diapazoną siūlomam registravimo režimui.
1.2.20. | Duomenų perdavimas. Duomenų perkėlimas į sistemą / centralizuoto duomenų kaupimo ir valdymo programinį komponentą turi būti vykdomas per USB, dokavimo stotelę arba belaidžiu būdu, jeigu tokį perdavimo būdą palaiko siūlomas įrenginys.
1.2.21. | Atsparumas aplinkos poveikiui. Įrenginys turi būti atsparus drėgmei ir kasdieniam naudojimui, ne žemesnės kaip IP22 apsaugos klasės arba lygiaverčio gamintojo deklaruoto apsaugos lygio, tinkamo įrenginio naudojimo paskirčiai.
1.2.22. | Artefaktų mažinimas. Įrenginys arba kartu su juo veikianti programinė įranga turi turėti triukšmo ir artefaktų mažinimo technologiją.
1.2.23. | Maitinimas. Maitinimo šaltinis turi užtikrinti ne mažiau kaip 72 val. nepertraukiamo įrašo trukmę. Baterija gali būti įkraunama arba keičiama pagal gamintojo numatytą sprendimą.
1.2.24. | Komplektacija prie kiekvieno įrenginio. Kiekvienas įrenginys turi būti komplektuojamas ne mažiau kaip su: įrašymo įrenginiu – 1 vnt.;paciento kabeliu EKG registravimui (A tipo – 3–5 laidų kabelis; B tipo – 10 laidų kabelis 12 derivacijų EKG registravimui) – 1 vnt.; diržo, kišenės ar kitu daugkartiniu laikikliu – 1 vnt.; vienkartiniais ar daugkartiniais laikikliais / tvirtinimo priemonėmis ant kaklo ar kūno – ne mažiau kaip 100 vnt. vienam įrenginiui, jeigu tokios priemonės reikalingos pagal gamintojo naudojimo instrukciją.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | VELOERGOMETRIJOS SISTEMA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
2. | Veloergometrijos sistema
2.1. | Veloergometrijos sistema | 1 | komplektas
2.1.1. | Sistemos komplektacija: 1. Krūvio EKG registravimo ir analizės programinę įrangą; 2. Krūvio EKG registratorių (EKG signalų surinkimo modulį); 3. Veloergometrą; 4. Arterinio kraujospūdžio matavimo aparatą su manžetėmis, tinkamomis skirtingo sudėjimo pacientams, ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių, pritaikytomis darbui su krūvio testavimo sistema; 5. Vežimėlį arba integruotą darbo vietą; 6. Daugkartinių vakuuminių elektrodų sistemą; 7. Visus reikalingus priedus ir kabelius pilnam sistemos veikimui užtikrinti. 8. Komponentų suderinamumas. Visi sistemos komponentai turi būti tarpusavyje suderinti ir veikti kaip vientisa sistema. 9. Integracija: Sistema turi palaikyti DICOM standartą, įskaitant DICOM Worklist funkciją.
2.1.2. | Veloergometras: 1. Sėdynės aukštis ir (ar) padėtis turi būti reguliuojami (mechaniniu arba lygiaverčiu būdu); 2. Maksimalus naudotojo svoris – ne mažesnis kaip 150 kg. 3. Pedalų pasipriešinimas turi būti valdomas elektroniniu būdu, integruotas su programine įranga, užtikrinant automatinį krūvio keitimą pagal pasirinktą testavimo protokolą. 4. Galios reguliavimo diapazonas – ne siauresnis kaip 20–400 W (arba platesnis). 5. Stabdymo sistema – elektromagnetinė arba lygiavertė, valdoma programine įranga, užtikrinanti tikslų ir stabilų apkrovos palaikymą. 6. Įrenginys turi turėti ekraną (LCD, LED arba lygiavertį), kuriame būtų atvaizduojami pagrindiniai parametrai (pvz., galia, apsukos, laikas). 7. Turi būti galimybė dirbti automatiniu režimu pagal standartinius krūvio testavimo protokolus (pvz., Bruce, Modified Bruce ar lygiaverčius). 8. Turi būti galimybė valdyti veloergometrą iš krūvio EKG sistemos (programinės įrangos). 9. Įrenginys turi užtikrinti stabilų ir tolygų apkrovos palaikymą nepriklausomai nuo paciento pedalų mynimo greičio.
2.1.3. | EKG registravimo ir analizės sistema: 1. Sistema turi būti skirta ramybės ir krūvio elektrokardiogramos (EKG) registravimui ir analizei. 2. Sistema turi apimti 12 derivacijų EKG registratorių, pritaikytą darbui su krūvio testavimo sistema. 3. EKG registratorius turi registruoti standartines 12 derivacijų EKG (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1–V6). 4. EKG registratoriaus paciento kabelis turi būti skirtas ne mažiau kaip 10 elektrodų prijungimui. 5. Sistema turi būti komplektuojama su daugkartinių vakuuminių elektrodų sistema, pritaikyta krūvio tyrimams. 6. Turi būti užtikrinama elektrodų kontakto kontrolė, su automatiniu perspėjimu apie prastą ar nutrūkusį kontaktą. 7. Sistema turi turėti automatinės EKG analizės funkciją (įskaitant ritmo, intervalų ir ST segmentų vertinimą). 8. Sistema turi palaikyti ramybės EKG įrašymą ir analizę. 9. Sistema turi palaikyti ne mažiau kaip 2 skirtingus įrašymo režimus (pvz., ramybės ir krūvio). 10. Turi būti galimybė peržiūrėti RR intervalus. 11. Turi būti pateikiamas širdies ritmo (Heart Rate) matavimas realiu laiku ir analizės metu. 12. Sistema turi palaikyti QTc skaičiavimo metodus (pvz., Bazett, Fridericia ar lygiaverčius). 13. Sistema turi palaikyti QTc skaičiavimo metodus (pvz., Bazett, Fridericia ar lygiaverčius). 14. Turi būti užtikrintas ST segmento reikšmių atvaizdavimas. 15. Turi būti pateikiami ST segmento pokyčių (trend) grafikai. 16. Turi būti užtikrinamas įrenginio veikimo būsenos indikavimas (pvz., per LED indikaciją arba programinę sąsają). 17. Sistema turi turėti galimybę pažymėti įrašus kaip galutinius / patvirtintus, užtikrinant, kad patvirtinti įrašai nebūtų keičiami arba kad jų pakeitimai būtų atsekami.
2.1.4. | Arterinio kraujospūdžio matavimo aparatas: 1. Arterinio kraujospūdžio matavimo aparatas, pritaikytas darbui su krūvio testavimo sistema. 2. Arterinio kraujospūdžio matavimas turi būti atliekamas auskultaciniu metodu pagal Riva-Rocci / Korotkovo principą arba kitu lygiaverčiu validuotu medicininiu metodu, tinkamu naudoti fizinio krūvio metu. 3. Prietaisas turi būti pritaikytas tiksliai matuoti arterinį kraujospūdį esant paciento judesiui, mechaninei vibracijai ir padidintam aplinkos triukšmui. 4. Prietaisas turi būti pritaikytas tiksliai matuoti arterinį kraujospūdį esant paciento judesiui, mechaninei vibracijai ir padidintam aplinkos triukšmui. 5. Prietaisas turi būti pritaikytas tiksliai matuoti arterinį kraujospūdį esant paciento judesiui, mechaninei vibracijai ir padidintam aplinkos triukšmui. 6. Prietaisas turi būti pritaikytas tiksliai matuoti arterinį kraujospūdį esant paciento judesiui, mechaninei vibracijai ir padidintam aplinkos triukšmui. 7. Prietaisas turi būti pritaikytas tiksliai matuoti arterinį kraujospūdį esant paciento judesiui, mechaninei vibracijai ir padidintam aplinkos triukšmui. 8. Turi būti matuojami ne mažiau kaip šie parametrai: sistolinis arterinis kraujospūdis (SYS) ir diastolinis arterinis kraujospūdis (DIA). 9. Prietaisas turi matuoti ir pateikti pulso / širdies susitraukimų dažnio reikšmes. 10. Matavimo ciklai turi būti programuojami ir automatiškai vykdomi krūvio testo metu, su galimybe nustatyti matavimo intervalus. 11. Prietaisas turi būti suderinamas su krūvio testavimo sistema ir užtikrinti duomenų perdavimą į programinę įrangą (jei taikoma). 12. Komplekte turi būti pateiktos skirtingų dydžių manžetės (ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių), tinkamos skirtingo sudėjimo pacientams ir pritaikytos naudojimui krūvio testavimo metu.
2.1.5. | Darbo vieta (konsolė) veloergometrijos sistemai: 1. Sistemos valdymo ir duomenų apdorojimo konsolė (arba lygiavertė funkcinė darbo vieta) su įdiegta, pilnai sukonfigūruota ir paruošta darbui programine įranga, skirta krūvio testavimo sistemos valdymui, duomenų registravimui, analizei ir ataskaitų generavimui. 2. Ekranas – ne mažesnės kaip 45 cm (≈18") įstrižainės. 3. Duomenų įvedimo priemonės – klaviatūra ir pelė arba lygiaverčiai įrenginiai. 4. Darbo vieta turi būti pilnai sukomplektuota ir paruošta darbui, įskaitant visus reikalingus kabelius, jungtis, adapterius, ryšio modulius, jeigu taikoma, ir kitus priedus, reikalingus sistemos komponentų tarpusavio sujungimui ir veikimui. 5. Turi būti užtikrintas visų sistemos komponentų (EKG registratoriaus, veloergometro, AKS matavimo įrenginio ir kt.) tarpusavio suderinamumas ir jų veikimas kaip vientisos sistemos. 6. Darbo vieta turi būti suderinama su Perkančiosios organizacijos naudojama IT infrastruktūra, įskaitant laidinį LAN ryšį arba saugų belaidį Wi-Fi tinklą (užtikrinantį naudotojų autentifikavimą, duomenų perdavimo šifravimą, ar lygiavertę prieigos kontrolę).Tiekėjas iki diegimo pradžios turi pateikti minimalius ir rekomenduojamus reikalavimus darbo vietai, tinklo ryšiui, duomenų perdavimui, naudojamiems protokolams, pralaidumui, ugniasienės taisyklėms, reikalingiems atviriems prievadams bei integracijai su informacinėmis sistemomis.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
3. DALIS | ELEKTROKARDIOGRAFAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Vieneto kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis ir modelio modifikacija (jei taikoma) | Siūlomo parametro reikšmė su nuoroda į konkretų dokumento pavadinimą ir puslapį patvirtinantį siūlomo parametro reikšmę
3. | Elektrokardiografas
3.1. | Elektrokardiografas | 1 | vnt.
3.1.1. | EKG registravimas: ne mažiau 12 derivacijų
3.1.2. | Automatinis kardiostimuliatoriaus impulsų atpažinimas: būtina.
3.1.3. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso: būtina
3.1.4. | Elektrokardiografo interpretacijos programos algoritmas: STEMI analizė pagal Glasgow arba lygiavertį algoritmą
3.1.5. | Elektrokardiografe integruotas spausdintuvas: būtina
3.1.6. | EKG interpretavimo algoritmai: turi būti vertinama pagal paciento amžių ir lytį.
3.1.7. | Elektrokardiografe saugoma ≥ 800 elektrokardiogramų vidinėje atmintyje
3.1.8. | EKG duomenų perdavimas turi būti galimas per USB, LAN, Wi-Fi arba lygiavertes jungtis; Wi-Fi belaidžio ryšio funkcija privalo užtikrinti naudotojų autentifikavimą, duomenų perdavimo šifravimą, ar lygiavertę prieigos kontrolę.
3.1.9. | Displėjus: LCD arba lygiaverčio tipo, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm. Ekrano rezoliucija ne blogiasnė nei 1280 x 800
3.1.10. | 12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu
3.1.11. | A/D konvertris: ne mažiau kaip 24 bitai
3.1.12. | Raumenų sukeliamų artefaktų filtras: turi būti pasirenkami ne mažiau kaip keli filtro dažniai, įskaitant 20 Hz ir 35 Hz arba lygiaverčius, su galimybe filtrą įjungti ir išjungti.
3.1.13. | Elektrokardiografo diskretizavimo dažnis kanalui ne mažesnis kaip 30000 Hz
3.1.14. | Elektrokardiografo elektrostimuliatoriaus atpažinimo diskretizavimo dažnis ≥ 15 kHz
3.1.15. | Elektrokardiografo dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 0.05 - 300 Hz
3.1.16. | Širdies susitraukimų dažnio indikacija ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 k./min
3.1.17. | Naudojamas popierius 12 derivacijų EKG užrašymui, ne mažesnio kaip 210 mm pločio. Popierius lakštais.
3.1.18. | Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus ≥ 3h
3.1.19. | Elektrokardiografo rašymo greičiai: ne prasčiau kaip 5, 12.5, 25, 50 mm/s.
3.1.20. | EKG duomenų perdavimo formatai: turi būti užtikrintas DICOM formato failų generavimas automatiškai arba naudojant gamintojo siūlomą programinę įrangą / modulį; taip pat turi būti galimybė eksportuoti EKG į PDF formatą. Visos reikalingos licencijos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą, jeigu jos būtinos nurodytam funkcionalumui užtikrinti.
3.1.21. | Komplektacija: 1. EKG gamintojo vežimėlis su ne mažiau kaip dviem ratukais su stabdžiais 1 vnt.; 2. EKG kabelio laikiklis 1vnt.; 3. EKG kabelis 12 derivacijų EKG registravimui 1 vnt.; 4. Krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas suaugusio paciento dydžiui 1 vnt.; 5. EKG lakštinio popieriaus pakuotės, tinkamos siūlomam EKG įrenginiui ne mažiau kaip 10 vnt.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Specialieji reikalavimai
Specialiųjų pirkimo sąlygų priedo „Pasiūlymo forma ir techninė specifikacija“ priedas SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto asmens atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu* , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). *Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a) tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b) jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.
2. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Visoms nurodytoms (jei nurodyta) konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. Suderinamumo atsakomybė. Tiekėjas atsako už visos pasiūlytos sistemos komponentų tarpusavio suderinamumą, diegimą, veikimą ir palaikymą visą garantinio aptarnavimo ir palaikymo laikotarpį. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
4. Prekės turi būti naujos, nenaudotos.
5. Garantinis aptarnavimas ir palaikymas:
5.1. Garantinis laikotarpis. Gamintojo arba tiekėjo garantija aktyvinei įrangai – ne mažiau kaip 60 mėnesių. Garantija gali būti netaikoma laidams, elektrodams, laikikliams ir kitiems keičiamiems arba susidėvintiems priedams. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
5.2. Palaikymo apimtis. Tiekėjas turi teikti visos siūlomos sistemos, įskaitant programinę įrangą ir Holterio EKG įrašymo įrenginius, garantinio aptarnavimo ir palaikymo paslaugas ne trumpiau kaip 60 mėnesių nuo sistemos perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
5.3. Klaidų ir sutrikimų šalinimas. Palaikymo paslaugos turi apimti programinės įrangos klaidų, sutrikimų ir gedimų šalinimą bei konsultacijas sistemos naudojimo klausimais. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
5.4. Pagalbos kontaktai. Tiekėjas turi nurodyti pagalbos tarnybos ar aptarnavimo centro kontaktus, kuriais Perkančioji organizacija galėtų kreiptis dėl sutrikimų. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
5.5. Reagavimo ir šalinimo terminai. Sutrikus sistemos programinei įrangai, tiekėjas turi pradėti spręsti užklausą ne vėliau kaip kitą darbo dieną po užklausos registravimo. Kritinis gedimas, kai negalima dirbti su visa sistema, turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 16 darbo valandų. Svarbus gedimas, kai negalima dirbti su dalimi sistemos ar kai kuriomis jos funkcijomis ir nėra alternatyvaus būdo funkcijoms užtikrinti, turi būti pašalintas ne vėliau kaip per 24 darbo valandas. Kiti gedimai šalinami per su Perkančiąja organizacija suderintą terminą. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
5.6. Objektyvios kliūtys. Jeigu objektyviai nėra galimybės pašalinti gedimo per nurodytą terminą, tiekėjas turi pateikti pagrįstus paaiškinimus, numatomus sprendimo būdus ir suderinti su Perkančiąja organizacija priimtiną gedimo pašalinimo terminą. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
5.7. Nuotolinė prieiga. Jeigu palaikymo paslaugoms teikti reikalinga tiekėjo nuotolinė prieiga prie sistemos, ji gali būti suteikiama tik Perkančiosios organizacijos nustatyta tvarka, gavus atsakingų asmenų leidimą ir užtikrinant prieigos kontrolę bei veiksmų atsekamumą.Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
5.8. Atsarginės kopijos. Sistema turi sudaryti galimybę Perkančiajai organizacijai vykdyti duomenų atsarginių kopijų darymą jos turimomis IT infrastruktūros priemonėmis. Tiekėjas turi pateikti informaciją apie rekomenduojamą atsarginių kopijų darymo tvarką ir atkūrimo principus.Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
5.9. Programinės įrangos saugumo atnaujinimai ir pažeidžiamumų valdymas: Tiekėjas garantinio aptarnavimo ir palaikymo laikotarpiu turi užtikrinti siūlomos programinės įrangos saugumo atnaujinimų teikimą ir nustatytų kritinių pažeidžiamumų šalinimą. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
5.10. Garantinis laikotarpis taikomas II ir III pirkomo daliai: 1. Ne mažiau nei 24 mėnesiai (garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos). 2. Tiekėjas nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas). 3. Tiekėjas nemokamai atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. 4. Tiekėjas nemokamai atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas jei taikoma. 5. Tiekėjas informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis). 6. Tiekėjas teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. 7. Gedimo atveju tiekėjas atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo.
6. Pristatymas, instaliavimas ir parengimas darbui. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į Viešąją įstaigą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninę, jos pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, sumontavimas ir parengimas darbui pagal gamintojo reikalavimus, reikalingos programinės įrangos įdiegimas ir sukonfigūravimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) bei personalo apmokymas (tiesioginiai apmokymai, lietuvių kalba, ne mažiau 14 žmonių) - po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą.
6.1. Sistemos diegimas: Tiekėjas turi įdiegti ir visiškai paruošti darbui siūlomą sistemą: programinę įrangą, naudotojų darbo vietas, centralizuoto duomenų kaupimo ir valdymo programinį komponentą bei Holterio EKG įrašymo įrenginių naudojimą su sistema. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
6.2. Konfigūravimas. Programinė įranga turi būti suinstaliuota, sukonfigūruota, sukurtos naudotojų paskyros, priskirtos prieigos teisės, parengti pradiniai sistemos naudojimui būtini nustatymai ir atliktas sistemos veikimo patikrinimas. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
6.3. Duomenų bazės dalis. Jeigu siūlomos sistemos veikimui naudojama Microsoft SQL ar kita duomenų bazė, tiekėjas turi įdiegti ir sukonfigūruoti siūlomos Holterio sistemos duomenų bazės struktūrą, schemas, ryšius ir aplikacinius komponentus į Perkančiosios organizacijos pateiktą bazinę aplinką. Bendrosios Microsoft SQL licencijos ir bazinės IT infrastruktūros įsigijimas nėra šio pirkimo objekto dalis. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
6.4. Darbo vietų parengimas. Tiekėjas turi įdiegti ir paruošti darbui naudotojų darbo vietų programinę įrangą: suinstaliuoti programinę įrangą nurodytose darbo vietose; sukonfigūruoti darbo vietas darbui su sistema; užtikrinti duomenų nuskaitymą iš Holterio EKG įrašymo įrenginių; užtikrinti duomenų perdavimą į centralizuoto duomenų kaupimo ir valdymo programinį komponentą; užtikrinti galimybę analizuoti ir peržiūrėti sukauptus duomenis bei generuoti ataskaitas. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
6.5. Priėmimo testavimas. Sistema laikoma įdiegta tik atlikus priėmimo testavimą, kurio metu turi būti patvirtinta: Holterio EKG įrašo nuskaitymas iš įrenginio; duomenų perkėlimas į sistemą; įrašo analizė naudotojo darbo vietoje; ataskaitos sugeneravimas; duomenų / ataskaitos eksportas PDF ir / arba DICOM ar kitu suderintu formatu; naudotojų teisių veikimas. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
6.6. Administratorių mokymas. Tiekėjas turi apmokyti ne mažiau kaip 3 Perkančiosios organizacijos administratorius administruoti sistemą, įskaitant sistemos parametrų keitimą, naudotojų administravimą, darbo vietų programinės įrangos administravimą ir įrašymo įrenginių prijungimą bei konfigūravimą, jeigu tokie veiksmai reikalingi pagal siūlomos sistemos funkcionalumą. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
6.7. Naudotojų mokymas. Tiekėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos naudotojus dirbti su programine įranga, įskaitant duomenų peržiūrą, analizę ir ataskaitų rengimą. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.
6.8. Įrenginių naudojimo mokymas. Tiekėjas turi apmokyti Perkančiosios organizacijos naudotojus dirbti su Holterio EKG įrašymo įrenginiais, įskaitant jų paruošimą, naudojimą, duomenų nuskaitymą ir perdavimą į sistemą. Taikoma tik I pirkimo objekto daliai.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma)
5 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
6 | Tiekėjo deklaracija dėl atitikties Reglamento nuostatoms
7 | Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
18049 2026-06-11 10:48:48