## Lapas1
Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas "Techninė specifikacija"
TARPTAUTINĖS VERTĖS VIEŠOJO PIRKIMO „KP-4027 Sterilizacinės juostos“ ATVIRO KONKURSO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Bendrieji reikalavimai:
1. Tiekėjo siūloma prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo parengta dokumentacija (katalogai, instrukcijos, aprašymai ir pan. su pažymėta reikiamų parametrų reikšme pagal siūlomos įrangos pirkimo dalies numerį). Tiekėjas gamintojo dokumentuose turi grafiškai (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina. Kiekvienai atskirai pirkimo objekto daliai dokumentai turi būti pateikiami atskirame, aiškiai užvadintame dokumente (faile).
2. Pristatomos prekės turi būti naujos, neturėti išorinių mechaninių ir kitokių pažeidimų, gamyklinėje pakuotėje.
3. Pristatomų prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo prekių pristatymo dienos.
4. Užpildyti pirkimo sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ tik siūlomas pirkimo objekto dalis (toliau - p.o.d.), nesiūlomos - ištrinamos.
Pirkimo objekto dalis | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir kilmės šalis (pildo tiekėjas) | Siūlomos prekės aprašymas pagal reikalaujamus parametrus (pildo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.nr). Dokumentuose būtina pažymėti konkretaus parametro numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (pildo tiekėjas) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis per 24 mėn. | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | PVM (proc.)* | Perliminaraus kiekio kaina be PVM | Perliminaraus kiekio kaina be PVM
1 | Sterilizacijos juostos be klostės:
1.1. | Sterilizacijos juosta be klostės | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio (60–70 g/kv. m) arba lygiaverčio popieriaus ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės garų sterilizacijos proceso išoriniai indikatoriai; 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo gali būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis; 6. Plotis 50mm ± 5mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis nuo 150 m iki 200 m; 8.Tiekiama pirminėje plastikinėje ir antrinėje kartoninėje pakuotėje; 9. Turi atitikti ISO11607 ir LST EN 868 arba lygiaverčius standartus (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 410 |  |  | 0
1.2. | Sterilizacijos juosta be klostės | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės garų sterilizacijos proceso išoriniai indikatoriai; 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo gali būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis; 6. Plotis 75mm ± 5mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis nuo 150 m iki 200 m; 8. Tiekiama pirminėje plastikinėje ir antrinėje kartoninėje pakuotėje; 9. Turi atitikti ISO11607 ir LST EN 868 arba lygiaverčius standartus (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 340 |  |  | 0 | 0
1.3 | Sterilizacijos juosta be klostės | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės garų sterilizacijos proceso išoriniai indikatoriai; 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo gali būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis; 6. Plotis 100mm ± 5mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis nuo 150 m iki 200 m; 8. Tiekiama pirminėje plastikinėje ir antrinėje kartoninėje pakuotėje; 9. Turi atitikti ISO11607 ir LST EN 868 arba lygiaverčius standartus (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 420 |  |  | 0 | 0
1.4 | Sterilizacijos juosta be klostės | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės garų sterilizacijos proceso išoriniai indikatoriai; 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo gali būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis; 6. Plotis 150mm ± 5mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis nuo 150 m iki 200 m; 8. Tiekiama pirminėje plastikinėje ir antrinėje kartoninėje pakuotėje; 9. Turi atitikti ISO11607 ir LST EN 868 arba lygiaverčius standartus (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 120 |  |  | 0 | 0
1.5 | Sterilizacijos juosta be klostės | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės garų sterilizacijos proceso išoriniai indikatoriai; 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo gali būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis; 6. Plotis 200mm ± 5mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis nuo 150 m iki 200 m; 8. Tiekiama pirminėje plastikinėje ir antrinėje kartoninėje pakuotėje; 9. Turi atitikti ISO11607 ir LST EN 868 arba lygiaverčius standartus (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 120 |  |  | 0 | 0
1.6 | Sterilizacijos juosta be klostės | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės garų sterilizacijos proceso išoriniai indikatoriai; 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Po sterilizacijos paketas turi nesuplyšdamas atsidaryti per siūles (pagal nuorodą). Ant įpakavimo gali būti pažymėta paketo atsidarymo kryptis; 6. Plotis nuo 400 iki 425mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis nuo 150 m iki 200 m; 8. Tiekiama pirminėje plastikinėje ir antrinėje kartoninėje pakuotėje; 9. Turi atitikti ISO11607 ir LST EN 868 arba lygiaverčius standartus (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 5 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 1 p.o.d. pasiūlymo kaina 26 620,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  | Bendra 1 p.o.d. siūloma kaina, EUR be PVM: |  |  |  | 0 | 0
PVM suma, EUR:
[6 empty] | Bendra 1 p.o.d. siūloma kaina, EUR su PVM: |  |  |  | 0 | 0
Pirkimo objekto dalis | Prekės / pirkimo dalies pavadinimas | Reikalaujama parametrų reikšmė | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas ir kilmės šalis (pildo tiekėjas) | Siūlomos prekės aprašymas pagal reikalaujamus parametrus (pildo tiekėjas) | Nuoroda į parametro reikšmės atitikimą gamintojo pateiktuose dokumentuose (psl.nr). Dokumentuose būtina pažymėti konkretaus parametro numerį prie reikalaujamos parametrų reikšmės. (pildo tiekėjas) | Mato vienetas | Preliminarus kiekis per 24 mėn. | Mato vieneto (vnt.) kaina be PVM | PVM (proc.)* | Perliminaraus kiekio kaina be PVM | Perliminaraus kiekio kaina be PVM
2 | Sterilizacijos juostos su kloste: |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  | 4(2*3) | 4(2*3)
2.1 | Sterilizacijos juosta su kloste | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 kasės proceso poveikio indikatoriai (garų); 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Plotis 75 mm ± 5mm; 6. Klostės plotis 25mm ± 5mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis 100 m arba 200 m; 8. Aseptiniame įpakavime (pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė-kartoninė); 9. Turi atitikti ISO11607 arba lygiavertį standartą (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 5 |  |  | 0 | 0
2.2 | Sterilizacijos juosta su kloste | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės proceso poveikio indikatoriai (garų); 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Plotis 100 mm ± 5mm; 6. Klostės plotis 50mm ± 10mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis 100 m arba 200 m; 8. Aseptiniame įpakavime (pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė-kartoninė); 9. Turi atitikti ISO11607 arba lygiavertį standartą (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 240 |  |  | 0 | 0
2.3 | Sterilizacijos juosta su kloste | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės proceso poveikio indikatoriai (garų); 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Plotis 150 mm ± 5mm; 6. Klostės plotis 50mm ± 15mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis 100 m arba 200 m; 8. Aseptiniame įpakavime (pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė-kartoninė); 9. Turi atitikti ISO11607 arba lygiavertį standartą (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 120 |  |  | 0 | 0
2.4 | Sterilizacijos juosta su kloste | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės proceso poveikio indikatoriai (garų); 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Plotis 200 mm ± 5mm; 6. Klostės plotis 50mm ± 10mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis 100 m arba 200 m; 8. Aseptiniame įpakavime (pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė-kartoninė); 9. Turi atitikti ISO11607 arba lygiavertį standartą (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 120 |  |  | 0 | 0
2.5 | Sterilizacijos juosta su kloste | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės proceso poveikio indikatoriai (garų); 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Plotis 250 mm ± 5mm; 6. Klostės plotis 65mm ± 5mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis 100 m arba 200 m; 8. Aseptiniame įpakavime (pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė-kartoninė); 9. Turi atitikti ISO11607 arba lygiavertį standartą (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 120 |  |  | 0 | 0
2.6 | Sterilizacijos juosta su kloste | 1. Juostos skirtos sterilizuojamų medicininių gaminių (instrumentų, tvarsliavos ir kt.) pakavimui; 2. Pagaminta iš medicininio arba lygiaverčio popieriaus (60–70 g/kv. m) ir skaidraus plastiko; 3. Ant juostos plastikinės dalies turi būti 1 klasės proceso poveikio indikatoriai (garų); 4. Ant juostos popierinės dalies negali būti jokių užrašų, rašalo, indikatorių; 5. Plotis nuo 375 iki 405mm; 6. Klostės plotis 80mm ± 5mm; 7. Tiekiama rulonais, kurių ilgis 100 m arba 200 m; 8. Aseptiniame įpakavime (pirminė pakuotė-plastikinė, antrinė-kartoninė); 9. Turi atitikti ISO11607 arba lygiavertį standartą (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 10. Turi turėti CE ženklą pagal MDR (ES) 2017/745 arba MDD 93/42/EEB (jei taikoma) (kartu su pasiūlymu pateikti sertifikatų kopijas); 11. Skirta termiškai užlydyti specialiu užlydymo prietaisu. Kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo rekomendacijas dėl lydymo temperatūros. |  |  |  | rul. | 5 |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Maksimali pirkimui skirta lėšų suma su PVM / Maksimali perkančiajai organizacijai priimtina 2 p.o.d. pasiūlymo kaina 15 730,00 Eur įskaitant visus mokesčius |  | Bendra 2 p.o.d. siūloma kaina, EUR be PVM: |  |  |  | 0 | 0
PVM suma, EUR:
[6 empty] | Bendra 2 p.o.d. siūloma kaina, EUR su PVM: |  |  |  | 0 | 0
| * - Nurodomos priežastys ir paaiškinimas: Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM; Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas; Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl. |  | tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas