Priedas Nr.1.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ar brošiūras, tačiau jei gamintojo kataloguose ar brošiūrose neišsamiai atsispindi arba nėra nurodyta siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams, galima teikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus, t. y. tiekėjo ar gamintojo parengti komplektacijos aprašai arba kiti lygiaverčiai dokumentai (toliau – pagrindžiantys dokumentai). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūloma charakteristika Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ______ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Ilgalaikis biologinių mėginių saugojimas ultra žemoje temperatūroje. |  |
| 2 | Šaldiklio tipas | Vertikalus, mobilus, su ne mažiau kaip 2 ratukais ir fiksuojamaisiais stabdžiais. |  |
| 3 | Palaikomos darbinės temperatūros šaldymo kameroje nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo -40 °C iki -86°C. |  |
| 4 | Šaldymo sistema | Ne mažiau kaip 2 pakopų kaskadinė arba ne mažiau kaip 2 kontūrų. |  |
| 5 | Šaltnešis turi būti | - angliavandenilių (HC) šaltnešiai ir/arba jų mišiniai arba lygiaverčiai šaltnešiai, kurių globalinio atšilimo potencialas (GWP) yra ≤ 10. - Be CFC (chlorofluorokarbonatai) ir HCFCs (hidrochlorofluorokarbonatai). |  |
| 6 | Kompresorių skaičius | Ne mažiau kaip 2. |  |
| 7 | Šaldymo kamera | - Kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Tūris ne mažesnis kaip 540 litrų. - Talpa ne mažiau kaip 400 vnt. standartinių kriodėžučių (išmatavimai ne mažesnis kaip G (gylis) 130 mm x I (ilgis)130mm x A (aukštis) 50mm.), pritaikytų 2 ml talpos kriomėgintuvėliams. - Kamera padalinta į ne mažiau kaip 4 skyrius. |  |
| 8 | Išorinės durys turi būti: | - Su užraktu. - Durų sandarinimo tarpinė silikoninė ar lygiavertė, šildoma visame perimetre, neleidžianti susidaryti ledui. Durų tarpinė ne mažiau nei keturių linkių. - Durų atidarymo kryptis į dešinę. - Durys tvirtinamos ne mažiau kaip 3 vyriais. |  |
| 9 | Vidinės durys | Ne mažiau kaip 2 vidinės durys. |  |
| 10 | Šaldiklio valdymas | Mikroprocesorinis |  |
| 11 | Ekranas | LCD arba lygiavertis visas jutiklinis ekranas (angl. „touch screen“) |  |
| 12 | Baterija | Būtina integruota save pasikraunanti baterija, palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai. |  |
| 13 | Įspėjimų sistema | Turi būti įspėjimų sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane. Būtini įspėjimai: - Esant per aukštai kameros temperatūrai. - Esant per žemai kameros temperatūrai. - Esant per ilgai atidarytoms durims. - Sutrikus (nutrūkus) elektros energijos tiekimui. Turi būti įrengtas aliarmo signalų išėjimas (beįtampiai kontaktai), skirtas gedimų ar įspėjimų perdavimui nuotoliniu būdu. |  |
| 14 | Kompresorių apsauga nuo perkaitimo | Būtina. |  |
| 15 | Temperatūros stebėjimas, registravimas, išsaugojimas | Būtina. |  |
| 16 | Sensoriaus prijungimo anga | Ne mažiau kaip 2 angos. |  |
| 17 | Šaldiklio elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 18 | Šaldiklio elektros energijos sąnaudos | Ne daugiau kaip 9 kWh per parą. |  |
| 19 | Komplektacija | Šaldiklis turi būti pateiktas su pilna inventorine sistema: - Kriodėžučių laikymo stalčiai turi būti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, talpinantys ne mažiau kaip 400 vnt. standartinių kriodėžučių (išmatavimai ne mažesni kaip (G) 130 mm x (I) 130 mm x (A) 50 mm). - Šaldiklis turi būti pateiktas su CO2 apsaugine (Back-up) sistema, to pačio gamintojo kaip šaldiklis arba lygiaverte sistema, kuri techniškai pilnai suderinama su šaldiklio modeliu. |  |
| 21 | Garantinis laikotarpis | - Visam įrenginiui, išskyrus šaldymo sistemą, ne trumpesnė kaip 24 mėn. - Šaldymo sistemai ( kompresoriams, šaldymo kontūrams ir susijusiems komponentams) ne trumpesnė kaip 60 mėn. |  |
| 22 | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą | - Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų nustatymo sistemą (toliau – Direktyva 2009/125/EC); c) Įranga turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyva 2011/65/EU). | Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 4 stulpelyje deklaruotų, t. y. pažymėtų žemiau, ar atitinka šiuos reikalavimus: TAIP/NE (tinkamą pažymėti) Įrodančius dokumentus Tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis. |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Taikomi aplinkos apsaugos kriterijai:

Taikomi žemiau nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija) reikalavimai:

| Eil. Nr. | Aplinkos apsaugos kriterijai | Atitiktį aplinkos kriterijams pagrindžiantys dokumentai (jei reikalaujama) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Techninės specifikacijos 5 p. nustatytas reikalavimas, kad Šaltnešis turi būti angliavandenilių (HC) šaltnešiai ir/arba jų mišiniai arba lygiaverčiai šaltnešiai, kurių globalinio atšilimo potencialas (GWP) yra ≤ 10. Be CFC (chlorofluorokarbonatai) ir HCFCs (hidrochlorofluorokarbonatai, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.1 p. (sunaudojama mažiau gamtos išteklių), nes naudojami mažo globalinio atšilimo potencialo (GWP ≤ 10) šaltnešiai reikšmingai sumažina galimą poveikį klimato kaitai šaltnešio nuotėkio atveju. Nenaudojami ozono sluoksnį ardantys CFC ir HCFC junginiai, mažina neigiamą poveikį atmosferai ir prisidedama prie klimato kaitos švelninimo bei ozono sluoksnio apsaugos tikslų. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 2 | Techninės specifikacijos 5 p. 1 d. nustatytas reikalavimas, kad kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos., laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.4 p. (prekė yra tvirta, ilgaamžė jos susidedamosios dalys tinka naudoti daug kartu ir /ar lengvai pataisomos, ir /ar pakeičiamos), nes nerūdijančio plieno kamera pasižymi dideliu atsparumu korozijai ir ilga eksploatavimo trukme. Dėl mažesnio nusidėvėjimo ir remonto poreikio pailginamas įrangos naudojimo laikas, mažinamas žaliavų sunaudojimas bei atliekų kiekis, susijęs su įrangos keitimu ar komponentų atnaujinimu. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 3 | Techninės specifikacijos 18 p. nustatytas reikalavimas, kad šaldiklio elektros energijos sąnaudos turi būti ne didesnės kaip 9 kWh per parą, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.2 p. (sunaudojama mažiau elektros energijos ir/ar naudojama energijos), nes ribojamas įrangos elektros energijos suvartojimas eksploatacijos metu, todėl mažėja su energijos gamyba susijusios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos. Energiją taupanti įranga prisideda prie efektyvesnio energijos išteklių naudojimo per visą eksploatavimo laikotarpį | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 4 | Techninės specifikacijos 19 p. nustatytas reikalavimas, kad komplektacijoje turi būti Kriodėžučių laikymo stalčiai iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.4 p. (prekė yra tvirta, ilgaamžė jos susidedamosios dalys tinka naudoti daug kartu ir /ar lengvai pataisomos, ir /ar pakeičiamos), nes nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos kriodėžučių laikymo stalčiai pasižymi dideliu atsparumu korozijai ir ilga eksploatavimo trukme. Dėl mažesnio nusidėvėjimo ir remonto poreikio pailginamas įrangos naudojimo laikas, mažinamas žaliavų sunaudojimas bei atliekų kiekis, susijęs su įrangos keitimu ar komponentų atnaujinimu. | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |
| 5 | Techninės specifikacijos 19 p. nustatytas reikalavimas, kad Garantinis laikotarpis Šaldymo sistemai ( kompresoriams, šaldymo kontūrams ir susijusiems komponentams) ne trumpesnė kaip 60 mėn., laikomas aplinkos apsaugos kriterijumi pagal Tvarkos aprašo 4.4.4 papunkčio 4.4.4.4 p. (prekė yra tvirta, ilgaamžė), nes ilgesnis garantinis laikotarpis šaldymo sistemai skatina tiekti patikimesnę ir ilgaamžiškesnę įrangą. Tai mažina priešlaikinio įrangos keitimo tikimybę, tausojami ištekliai ir mažinamas atliekų susidarymas per visą produkto gyvavimo ciklą | Papildomi pagrindžiantys dokumentai nereikalaujami, Tiekėjas šį reikalavimą patvirtina teikdamas pasiūlymą, o perkančioji organizacija parametrų atitiktį patikrins Tiekėjo kartu su pasiūlymu pateiktuose pagrindžiančiuose dokumentuose. TAIP/NE (tinkamą pažymėti) |