## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija III pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Garo sterilizatorius

Garo sterilizatorius – 1 vnt. Reikalavimai garo sterilizatoriui (toliau – sterilizatorius) pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose (kataloguose ir (ar) techniniuose duomenų lapuose, ir (ar) bukletuose, ir (ar) naudojimo instrukcijose) ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), t. y. nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente, pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės |  | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Garo sterilizatorius |  |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Paskirtis | >6 sterilizavimo tūrio vienetų (STV) talpos, frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus kameros tūris: | ≥ 400 l | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus sterilizavimo kamera, durys, kameros apvalkalas ir integruotas garo generatorius pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos | Būtina. Ne blogesnės kaip Amerikos geležies ir plieno instituto (angl. American Iron and Steel Institute, AISI) 316 L (arba lygiavertės) markės plienas | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus pritaikymas prijungimui prie Jonavos ligoninėje esamos vandens paruošimo sistemos | Sterilizatorius turi būti pritaikytas prijungimui prie VšĮ Jonavos ligoninės esamos vandens paruošimo sistemos. Ligoninėje naudojami šie vandens šaltiniai: 1. Minkštintas (nugeležintas ir suminkštintas) vanduo iš nugeležinimo–minkštinimo filtro, tiekiamas esamos vandentiekio sistemos slėgiu; 2. Demineralizuotas atbulinio osmoso (RO) vanduo, tiekiamas 1,5–2,4 bar slėgiu. Vandens prijungimui naudojamos ½ colio arba ¾ colio jungtys. |  |  |  |
|  | Dvejos, vertikaliai slankiojančios durys. Durų negalima atidaryti, kai kameroje yra slėgis, arba durys blokuojamos, kai vyksta sterilizavimo ciklas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Gamykliškai įrenginio viduje integruotas garų generatorius | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus pakrovimo pusėje sumontuotas ekranas | Būtina | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Ekrane pateikiama informacija: | a) Temperatūra, slėgis; b) Pasirinkta sterilizavimo programa ir jos parametrai; c) Pranešimai apie gedimus / Aliarmų pranešimai | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatorius turi įspėti apie gedimus bei sutrikimus | Įspėjimas apie gedimus ir sutrikimus, įskaitant vandens, suslėgto oro ir garo tiekimo sutrikimus | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus programos | Ne mažiau kaip 5 programos, įskaitant Bowie & Dick arba lygiavertė garų įsiskverbimo testavimo programa | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Įmontuotas arba Integruotas spausdintuvas ataskaitoms ir darbo parametrams spausdinti | Spausdinami duomenys: pasirinkta programa, Slėgis, temperatūra, ciklo trukmė | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
|  | Sterilizatoriaus komplektacija: | 1. Pakrovimo rėmas – ne mažiau kaip 1 vnt. 2. Pakrovimo-iškrovimo vežimėlis - ne mažiau kaip 2 vnt. 3. Garo generatorius – ne mažiau kaip 1 vnt. 4. Suspausto oro kompresorius – ne mažiau kaip 1 vnt. | (pildo tiekėjas) |  | (pildo tiekėjas) |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  |  | CE ženklinimo atitiktį pagrindžiantys dokumentai (ES atitikties deklaracija, notifikuotosios įstaigos išduotas sertifikatas, kai jis privalomas, ir (ar) kiti pagal taikomus teisės aktus reikalaujami dokumentai) pateikiami pristačius prekę. |
|  | Sterilizatoriaus pristatymas į montavimo vietą, instaliacija, sterilizatoriaus pajungimas prie komunikacijų. | Sterilizatorius turi būti pristatytas, įneštas, sumontuotas, instaliuotas ir pajungtas prie komunikacijų eksploatacijos vietoje. ĮNEŠIMAS PER ESAMAS PATALPŲ ANGAS (DURŲ MATMENYS – 2000 MM X 1000 MM) BE PAPILDOMŲ STATYBINIŲ DARBŲ. |  |  |  |
|  | Mokymai darbuotojams, kurių metu turi būti aptarti įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimo aspektai (energiją taupančių režimų pasirinkimas, parametrų reguliavimas ir kiti efektyvų įrangos eksploatavimą užtikrinantys nustatymai). Mokymų forma (kontaktinė ar nuotolinė), vieta ir laikas derinami su perkančiąja organizacija. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 2 val. | Būtina |  |  |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su nurodymais dėl įrangos eksploatavimo, techninės priežiūros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, užtikrinant maksimalų aplinkosauginį veiksmingumą nekenkiant klinikiniam įrenginio veiksmingumui. | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |  |
|  | Pavojingų medžiagų ribojimas | Įranga turi atitikti pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459 „Dėl tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“. |  | Gamintojo ES atitikties deklaracija, gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas, pateikiamas pristatant prekę |  |