## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija IV pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Mobilusis ultragarsinis diagnostikos aparatas (Echoskopas)

Mobilusis (nešiojamas) ultragarsinis diagnostikos aparatas (echoskopas) (toliau – įranga) – 1 kompl. Įrangos paskirtis – naudojama greitai, tiksliai ir neinvazinei vidaus organų diagnostikai tiesiog prie paciento lovos, skubios pagalbos skyriuose, greitosios pagalbos automobiliuose ar nutolusiose vietovėse. Įrangos reikalavimai pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose (kataloguose ir (ar) techniniuose duomenų lapuose, ir (ar) bukletuose, ir (ar) naudojimo instrukcijose) ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), t. y. nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente, pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Lentelėje, kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Daviklių jungtys | ≥ 2 (tiesioginės jungtys ir/arba naudojant šakotuvą ar lygiavertį sprendimą) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Monitorius | ≥ 14 colių įstrižainės; Rezoliucija: ≥ 1920 × 1080 | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Sistemos palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 1,2 iki ne mažiau kaip 12 MHz | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis | ≥ 30 cm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Kadrų dažnis 2D režime | ≥ 500 kadrų per sekundę (fps) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Atliekami tyrimai | Kraujagysliniai tyrimai; Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; Pilvo organų tyrimai, Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Darbo režimai: | 2D režimas; spalvinis dopleris; pulsinės bangos dopleris; nuolatinės bangos dopleris; galios dopleris; trapezoidinis vaizdavimas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Pacientų duomenų ir vaizdų išsaugojimo galimybės | ≥ 128 GB talpos vidinis SSD (angl. solid state drive) diskas; bent viena USB jungtis. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Pacientų duomenų administravimo sistema, jos funkcijos: | Paciento duomenų įvedimas; paciento paieška ir duomenų peržiūra; tyrimo peržiūra. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Integruoto DICOM standarto palaikomos funkcijos | DICOM standarto palaikomos funkcijos: 1. Send (arba Store); 2. Print, 3. Worklist. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas | Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Klinikinės analizės matavimų ir skaičiavimų paketai su rezultatų saugojimu į tyrimo ataskaitą | - Kraujagysliniai tyrimai; - Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; - Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Automatinis pulsinės bangos doplerio (PW) kreivių matavimas | Aparatas turi automatinio PW kreivių matavimo funkciją | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Tyrimo ataskaitų spausdinimas išoriniu spausdintuvu | Įranga turi turėti galimybę spausdinti tyrimo ataskaitas išoriniu A4 formato spausdintuvu. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Komplektacija: |  |  |  |
|  | Linijinis daviklis | 1. Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 4,0–12 MHz. 2.Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis ≥ 33 mm; 3.Elementų skaičius: ≥ 128. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Konvekcinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip 2,0–5,0 MHz; 2. Elementų skaičius: ≥ 128; 3. Konvekcinis daviklis monokristalinis arba matricinis, arba lygiavertis; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Vidinis maitinimo akumuliatorius, užtikrinantis nepertraukiamą ultragarsinio diagnostikos aparato veikimą be išorinio maitinimo šaltinio | ≥ 60 minučių | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Mobilus stovas ultragarsiniam diagnostiniam aparatui | - Specialios konstrukcijos – techniškai suderintas su siūlomo modelio ultragarsiniu diagnostiniu aparatu; - Ratukai fiksuojami (su stabdžiais). - Aukščio reguliavimas. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  | CE ženklinimo atitiktį pagrindžiantys dokumentai (ES atitikties deklaracija, notifikuotosios įstaigos išduotas sertifikatas, kai jis privalomas, ir (ar) kiti pagal taikomus teisės aktus reikalaujami dokumentai) pateikiami pristačius prekę. |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su nurodymais dėl įrangos eksploatavimo, techninės priežiūros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, užtikrinant maksimalų aplinkosauginį veiksmingumą nekenkiant klinikiniam įrenginio veiksmingumui. | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |
|  | Mokymai darbuotojams, kurių metu turi būti aptarti įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimo aspektai (energiją taupančių režimų pasirinkimas, parametrų reguliavimas ir kiti efektyvų įrangos eksploatavimą užtikrinantys nustatymai). Mokymų forma (kontaktinė ar nuotolinė), vieta ir laikas derinami su perkančiąja organizacija. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 2 val. | Būtina |  |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Pavojingų medžiagų ribojimas | Įranga turi atitikti pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459 „Dėl tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“. |  | Gamintojo ES atitikties deklaracija, gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas, pateikiamas pristatant prekę |

A4 formato spausdintuvas į pirkimo objektą neįtraukiamas.