## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija V pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Operacinis stalas

Operacinis stalas – 1 vnt. Operacinio stalo paskirtis – įvairių tipų chirurginėms operacijoms, įskaitant ortopedines. Reikalavimai operaciniam stalui pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose (kataloguose ir (ar) techniniuose duomenų lapuose, ir (ar) bukletuose, ir (ar) naudojimo instrukcijose) ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), t. y. nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente, pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Operacinis stalas |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Stalo konstrukcija | - Stalas mobilus; - Su ratukais; 3. Stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba centriniu stabdžiu blokuojant ratukus. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | Elektrohidraulinis arba lygiavertis | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Didžiausia gamintojo leistina statinė stalo apkrova (keliamasis svoris) | Ne mažiau kaip 250 kg | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai stalviršiui | Stalviršis modulinis, sudarytas iš ≥ 4 atskirai reguliuojamų sekcijų. Stalviršis visame ilgyje (visos sekcijos) pralaidus rentgeno spinduliams; bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Stalviršio išoriniai (gabaritiniai) matmenys | - Ilgis (įskaitant visas sekcijas) ne mažiau kaip 1960 mm; 2. Plotis (su šoniniais bėgeliais) ne mažiau kaip 560 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas | - Valdymo pultu; 2. Operacinis stalas turi turėti atsarginį mechanizmą ar techninį sprendimą, leidžiantį valdyti pagrindines stalo funkcijas (pvz. sutrikus pagrindinei elektros tiekimo ar valdymo sistemai). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai valdymo pultui | Rodo baterijos įkrovimo lygį. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Stalviršio padėties reguliavimas | - Trendelenburgo padėtis: ≥ 25°; - Atvirkštinė Trendelenburgo (Anti-Trendelenburgo) padėtis: ≥ 30°; - Pavertimas į šonus (lateralinis pasvyrimas: ≥ ±20°; - Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 700–980 mm; - Yra nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija; 6. Išilginis stalviršio paslinkimas ne mažiau kaip 300 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Galvos sekcijos reguliavimas | Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -45° iki ne mažiau kaip +25°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui | Nuleidimo/pakėlimo (žemyn/aukštyn) kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -35° iki ne mažiau kaip +70°. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai kojų sekcijos reguliavimui | Nuleidimo/pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo -90° iki ne mažiau kaip +10°; | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Reikalavimai čiužiniui | 1.Pralaidus rentgeno spinduliams; 2.Fiksuotas prie stalviršio | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Elektros maitinimas | - Iš elektros tinklo; - Iš akumuliatoriaus (įkraunamo). | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Priedai: |  |  |  |
|  | Pečių operacinis priedo komplektas – ne mažiau1 vnt. | Būtina | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Galvos atlošas, skirtas fiksuoti galvą esant pečių operacijai – ne mažiau 1 vnt. | Būtina | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Alkūnramstis – ne mažiau 2 vnt. | Būtina | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Anestezijos rėmas – ne mažiau 1 vnt. | Būtina | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Kojų atrama – ne mažiau 2 vnt. | Su tvirtinimo spaustukais. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Šoninė atrama – ne mažiau 2 vnt. | Būtina | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Ortopedinis tempimo prietaisas – ne mažiau 1 vnt. | - Visų tipų apatinių galūnių lūžių gydymui; Pralaidus rentgeno spinduliams. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  | CE ženklinimo atitiktį pagrindžiantys dokumentai (ES atitikties deklaracija, notifikuotosios įstaigos išduotas sertifikatas, kai jis privalomas, ir (ar) kiti pagal taikomus teisės aktus reikalaujami dokumentai) pateikiami pristačius prekę. |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, įnešimo į eksploatavimo (instaliavimo) vietą, sumontavimo, instaliavimo, taip pat po instaliavimo likusių pakuočių išvežimo (utilizavimo) išlaidos turi būti įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su nurodymais dėl įrangos eksploatavimo ir techninės priežiūros. | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |
|  | Mokymai darbuotojams, kurių metu turi būti aptarti įrangos naudojimo, kasdienės eksploatacijos ir pagrindinės priežiūros aspektai. Mokymų forma (kontaktinė ar nuotolinė), vieta ir laikas derinami su perkančiąja organizacija. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 2 val. | Būtina |  |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Pavojingų medžiagų ribojimas | Operacinis stalas turi atitikti pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459 „Dėl tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“. |  | Gamintojo ES atitikties deklaracija, gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas, pateikiamas pristatant prekę. |