## Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija VI pirkimo objekto daliai“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Ultra aukšto dažnio trumpųjų bangų aparatas

Ultra aukšto dažnio trumpųjų bangų aparatas – 1 vnt. ultra aukšto dažnio (toliau UAD) trumpųjų bangų aparato paskirtis – gydyti raumenų ir sąnarių ligas, LOR organus. Reikalavimai UAD trumpųjų bangų aparato pateikiami žemiau esančioje lentelėje.

Techninės specifikacijos lentelėje nurodyti privalomi reikalavimai. Tiekėjai, kur reikalaujama, privalo nurodyti siūlomą konkrečią specifikaciją (tikslią reikšmę arba konkretų aprašymą) ir informaciją apie tai įrodančiuose dokumentuose: gamintojo techniniuose dokumentuose (kataloguose ir (ar) techniniuose duomenų lapuose, ir (ar) bukletuose, ir (ar) naudojimo instrukcijose) ar kituose lygiaverčiuose įrodymuose (kuriuos tiekėjas turi pateikti kartu su pasiūlymu), t. y. nurodomas dokumento pavadinimas, psl. Nr., informacijos vieta dokumente, pažymint ir/ar nurodant, kur konkrečiai įrodančio dokumento vietoje galima įsitikinti tiekėjo nurodoma informacija. Kur pildyti nereikalaujama, laikoma, kad reikalavimai yra privalomi ir tikrinami bus sutarties vykdymo metu.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai/kriterijai | Reikalaujamos parametrų/kriterijų reikšmės | Siūlomų parametrų tikslios reikšmės | Įrodantys dokumentai (pavadinimas, psl. Nr., vieta dokumente) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UAD trumpųjų bangų aparatas |  |  |  |  |
|  | Gamintojas | Nurodyti gamintoją | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Modelis | Nurodyti modelį | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Išėjimo galia nuolatiniame (pastoviame) rėžime | > 200 W | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Veikimo režimai: | Impulsinis ir nuolatinis (pastovus) | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Apvalios formos talpiniai aplikatoriai | Ne mažiau 2 vnt., iš kurių vieno diametras ne mažesnis kaip 60 ir ne didesnis kaip 90 mm, kito diametras ne mažesnis kaip 100 ir ne didesnis kaip 150 mm | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Plokščias talpinis aplikatorius ar / ir diplodinis aplikatorius | Ne mažiau 2 vnt., iš kurių bent vieno paviršiaus diapozonas turi būti ne siauresnėse ribose kaip nuo 100 iki ne mažiau kaip 200 mm. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Kairės ir dešinės pusės artikuliuojamos ar lygiavertės rankenos | Būtina | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Kabeliai aplikatoriams | Ne mažiau 2 vnt. | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Įrenginyje turi būti: | Išankstiniai gydymo protokolai arba programos, skirtos skirtingoms klinikinėms indikacijoms, bei naudotojo pagalbos funkcija | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
| Kiti būtini reikalavimai |  |  |  |  |
|  | CE ženklinimas | Būtina |  | CE ženklinimo atitiktį pagrindžiantys dokumentai (ES atitikties deklaracija, notifikuotosios įstaigos išduotas sertifikatas, kai jis privalomas, ir (ar) kiti pagal taikomus teisės aktus reikalaujami dokumentai) pateikiami pristačius prekę. |
|  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba su nurodymais dėl įrangos eksploatavimo, techninės priežiūros ir energijos vartojimo efektyvumo didinimo, užtikrinant maksimalų aplinkosauginį veiksmingumą nekenkiant klinikiniam įrenginio veiksmingumui. | Būtina |  | Naudojimosi instrukcija lietuvių kalba pateikiama pristačius prekę |
|  | Mokymai darbuotojams, kurių metu turi būti aptarti įrangos naudojimo ir elektros energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimo aspektai (energiją taupančių režimų pasirinkimas, parametrų reguliavimas ir kiti efektyvų įrangos eksploatavimą užtikrinantys nustatymai). Mokymų forma (kontaktinė ar nuotolinė), vieta ir laikas derinami su perkančiąja organizacija. Mokymų trukmė – ne mažiau kaip 2 val. | Būtina |  |  |
|  | Gamintojo atstovavimas | Tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojas arba gamintojo atstovas, įgaliotas parduoti prekes arba tiekėjas turi sudarytą sutartį su tokius įgaliojimus turinčiu ūkio subjektu | (pildo tiekėjas) | (pildo tiekėjas) |
|  | Pavojingų medžiagų ribojimas | Įranga turi atitikti pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo reikalavimus pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2008 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 4-459 „Dėl tam tikrų pavojingųjų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje taisyklių patvirtinimo“. |  | Gamintojo ES atitikties deklaracija, gamintojo deklaracija arba kitas lygiavertis dokumentas, pateikiamas pristatant prekę. |