## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS. LAPAROSKOPINIAI LINIJINIAI PJOVĖJAI
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | LAPAROSKOPINIAI LANKSTŪS LINIJINIAI MECHANINIAI PJOVĖJAI SU KASETĖMIS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Laparoskopiniai lankstūs linijiniai mechaniniai pjovėjai su kasetėmis
1.1. | Laparoskopiniai lankstūs linijiniai mechaniniai pjovėjai | 140 | vnt.
1.1.1. | Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai: 45 mm (±1 mm) arba 60 mm (±1 mm) – aparatai tiekiami ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo
1.1.2. | Formuojamo pjūvio ilgis pasirinktinai: 42 mm (±1 mm) arba 57 mm (±1 mm) – aparatai tiekiami ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo
1.1.3. | Darbinės dalies ilgis - 340 mm ± 10 mm
1.1.4. | Lankstus - ne mažiau nei 45 laipsniai į abi puses
1.1.5. | Turi peilio indikatorių
1.1.6. | Peilis integruotas į aparatą
1.1.7. | Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių
1.1.8. | Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas, užtikrinamas tolygus kabučių suspaudimas per visą siūlės ilgį
1.1.9. | Rotuojamas 360 laipsnių
1.1.10. | Yra avarinis peilio grąžinimas
1.1.11. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės
1.1.12. | Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant
1.1.13. | Tinka troakarui iki 12 mm skersmens
1.1.14. | Su tuo pačiu pjovėju leidžiama panaudoti ne mažiau kaip 12 kasečių
1.1.15. | Yra galimybė naudoti skirtingų spalvų kasetes – priklausomai nuo audinio storio
1.2. | Laparoskopiniai lankstūs linijiniai motorizuoti pjovėjai | 9 | vnt.
1.2.1. | Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai: 45 mm (±1 mm) arba 60 mm (±1 mm) – aparatai tiekiami ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo
1.2.2. | Formuojamo pjūvio ilgis pasirinktinai: 42 mm (±1 mm) arba 57 mm (±1 mm) – aparatai tiekiami ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo
1.2.3. | Darbinės dalies ilgis - 340 ± 10 mm
1.2.4. | Artikuliuojamas motorizuotai (mygtukų pagalba) ne mažiau nei 55 laipsniai į abi puses
1.2.5. | Galimybė artikuliuoti žiotis bet kurioje pozicijoje ir grąžinti į tiesią poziciją automatiškai (mygtuko pagalba)
1.2.6. | Turi peilio indikatorių
1.2.7. | Peilis integruotas į aparatą
1.2.8. | Peilis nupjauna visą atstumą vieno mygtuko paspaudimu, o jį atleidus peilis grąžinamas į pradinę padėtį
1.2.9. | Vienas instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių
1.2.10. | Suspaudimo laipsnis ypatingai aukštas, užtikrinamas tolygus kabučių suspaudimas per visą siūlės ilgį
1.2.11. | Rotuojamas 360 laipsnių
1.2.12. | Yra saugiklis, apsaugantis nuo priešlaikinio iššovimo
1.2.13. | Yra avarinis peilio grąžinimas
1.2.14. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės
1.2.15. | Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant
1.2.16. | Tinka troakarui iki 12 mm skersmens
1.2.17. | Su tuo pačiu pjovėju leidžiama panaudoti ne mažiau kaip 12 kasečių
1.2.18. | Yra galimybė naudoti skirtingų spalvų kasetes – priklausomai nuo audinio storio
1.2.19. | Pjovėjas komplektuojamas su vienkartine baterija
1.3. | Kasetė, skirta laparoskopiniam lanksčiam linijiniam pjovėjui | 1000 | vnt.
1.3.1. | Suderinama su 1.1 ir 1.2 pozicijose siūlomais pjovėjais
1.3.2. | Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai: 45 mm (±1 mm) arba 60 mm (±1 mm) – kasetės tiekiamos ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo
1.3.3. | Uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm (±0,1 mm), 1,5 mm (±0,1 mm) ir 2,0 mm (±0,1 mm) - kasetės tiekiamos ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo
1.3.4. | Kasetės paviršiuje - iškilimai, neleidžiantys išslysti audiniui šūvio metu
1.3.5. | Kabutės pagamintos iš titano lydinio ar lygiavertės medžiagos
1.3.6. | Suformuojamos 6 kabučių eilės
1.3.7. | Atviros kabutės kojelės - asimetrinės, užtikrinančios taisyklingą B formos kabutės formavimąsi
1.4. | Siūlės stipriklis | 6 | vnt.
1.4.1. | Techniškai suderinamas su 1.1-1.3 pozicijose siūlomais 60 mm (±1 mm) ilgio pjovėjais ir kasetėmis
1.4.2. | Skirta virškinimo trakto ir plaučių chirurginėms procedūroms, kurias atliekant reikalinga sustiprinti kabutėmis sukabintą siūlę
1.4.3. | Stipriklio medžiaga – sintetinė
1.4.4. | Stipriklio absorbcijos trukmė - ne mažesnė nei 120 dienų
1.4.5. | Stipriklis turi būti pritvirtintas prie abiejų pjovėjo žiočių aplikatoriaus pagalba
1.4.6. | Siūlės stipriklio ilgis - 60 mm (±1 mm)
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0
2. DALIS | LAPAROSKOPINIAI MOTORIZUOTI LINIJINIAI PJOVĖJAI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumento, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Laparoskopiniai motorizuoti linijiniai pjovėjai
2.1. | Laparoskopiniai motorizuoti linijiniai pjovėjai | 60 | vnt.
2.1.1. | Instrumento ilgis 340 mm ±10 mm
2.1.2. | Rankenos atžvilgiu darbinė instrumento dalis rotuojama 360°
2.1.3. | Artikuliuojama 45° į abi puses
2.1.4. | Bežingsnė artikuliacija
2.1.5. | Instrumentas sukabina audinius kabutėmis ir tuo pačiu pjauna audinius tarp kabučių eilių
2.1.6. | Formuojamos siūlės ilgis 45 mm (±1 mm) arba 60 mm (±1 mm) pasirinktinai - aparatai tiekiami ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo
2.1.7. | Automatinis saugumo mechanizmas neleidžia iššauti panaudotos kasetės
2.1.8. | Suspaudimo laipsnis vienodas visame žiočių ilgyje
2.1.9. | Peilis integruotas į aparatą
2.1.10. | Leidžiamas daugkartinis instrumento uždarymas ir atidarymas prieš iššaunant
2.1.11. | Su tuo pačiu instrumentu leidžiama panaudoti ne mažiau kaip 12 kasečių
2.1.12. | Instrumentas tinka 12 mm skersmens troakarams
2.1.13. | Komplektuojamas su kasečių išėmimo instrumentu ir pridedamu lenktu kraujagysliniu galu
2.2. | Kasetė, skirta laparoskopiniam motorizuotam linijiniam pjovėjui | 300 | vnt.
2.2.1. | Suderinama su 2.1.0. pozicijoje siūlomais pjovėjais
2.2.2. | Formuojamos siūlės ilgis pasirinktinai: 45 mm (±1 mm) arba 60 mm (±1 mm) – kasetės tiekiamos ta pačia kaina, nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo
2.2.3. | Uždarytų kabučių aukštis 1,0 mm (±0,1 mm), 1,5 mm (±0,1 mm) ir 2,0 mm (±0,1 mm) - kasetės tiekiamos ta pačia kaina nepriklausomai nuo šio parametro pasirinkimo
2.2.4. | Kasetės paviršiuje - iškilimai, neleidžiantys išslysti audiniui šūvio metu
2.2.5. | Kabutės pagamintos iš titano lydinio ar lygiavertės medžiagos
2.2.6. | Formuojamos B formos kabutės
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
4619-2 2026-06-12 12:07:57