## ENDO
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
CHIRURGINIAI INSTRUMENTAI IR PRIEMONĖS ENDOSKOPIJAI
Pirkimo Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Reikalavimai pirkimo objektui | Matavimo vienetai | Preliminarus kiekis 24 mėn. | Pastabos/pasiūlymai
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Mmaišelis pašalintų polipų šalinimui | Vienkartinio naudojimo, ovalo formos, rotuojamas. Krepšelio kilpa pagaminta iš didelio tankio polietileno, tinklelis - iš poliesterio pluošto. Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 2300 mm., tinkamas endoskopui, kurio darbinio kanalo Ø 2,8 mm. Krepšelio atsidarymo plotis pasirinktinai 20x50 ±1 mm, 25x55±1 mm, 30x60±1 mm, 40x70 ±1 mm. Sterili pakuotė. Pakuotėje ne mažiau 10 vnt. | Pak. | 8
2 | Viekartinės gastroskopinės karštos biopsinės žnyplės | Viekartinės gastroskopinės karštos biopsinės žnyplės. Kaušeliai – ovalūs, lygiais kraštais, perforuoti, kaušeliai turi būti pasisukantys šoninei biopsijai paimti. Kateterio (įvadamosios dalies) ilgis ne trumpesnis nei 2300 mm, dengtas. Žnyplės tinkamos darbui 2,8 mm kanalu. Sterilios. | vnt. | 10
3 | Vienkartinė polipektominė kilpa | Vienkartinė polipektominė kilpa suderinta su Olympus elektropeiliu, darbinis kanalas 2,8 mm. Kilpa Hexagonal. Stiff tipo arba lygiavertė. Kilpos diametras ne mažiau 27 - 35 mm, o kilpos vielos diametras 0,48 mm. Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 2300 mm. Rankena plastikinė, sukant ją aplink savo ašį, kartu sukasi ir pati kilpa. Kilpa pritaikyta dirbti šaltu arba karštu metodu. | vnt. | 20
4 | Pjaunanti monofilamentinės vielos kilpa | Pjaunanti monofilamentinės vielos kilpa, plokščių polipų šalinimui. Monofilamentinės plokščios, keturiskart persuktos vielos pjovimo kilpos, skirtos plokščių polipų šalinimui (su elektrokauterizacija). Kilpos dydis turi būti 14x27 mm (± 2 mm). Spyruokle persuktas kilpos galas ir standi viela turi sąlygoti formos išlaikymą ir išsiskleidimą po daugkartinio išskleidimo. Kilpos diametras 2,8 mm. Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 2300 mm. Kilpa vienkartinė, sterili. | vnt. | 10
5 | Gastrostominis pakeitimo vamzdelis | Gastrostominis vamzdelis PEG vienkartinis (pažymėta simboliu); sterilus (simbolis ant pakuotės); sugraduotas kas 1 cm; pagaminta iš poliuretano, silikono arba lygiavertės medžiagos; tiesus; be latekso; vamzdelis su išpučiamu balionėliu (balionėlio dydis kinta priklausomai nuo vamzdelio dydžio) viename gale ir fiksavimo plokštele kitame gale; vamzdelis užsibaigia trišakiu išsišakojimu: balionėliui pripūsti, praplovimo skysčiui bei maistinėms medžiagoms įvesti, kurie turi integruotus kamštelius; Pakuotėje: dydžiai:12-24 Fr (pasirinktinai); su numatyta pakuotės atidarymo vieta; ant pakuotės nurodytas priemonės galiojimo laikas ir data. | vnt. | 40
6 | Polipų gaudyklė | Vienkartinė, sterili, gaudyklę turi sudaryti plastiko dėžutė su dviem pakaitiniais konteineriais polipų pagavimui, turi turėti galimybę surinkti kelis polipus su nepertraukiamu siurbimu. Turi turėti didinamąjį langą, leidžiantį tiesiogiai vizualizuoti surinktą mėginį. | vnt. | 100
7 | Viekartinės kolonoskopinės karštos biopsinės žnyplės | Vienkartinio naudojimo kolonoskopinės karštos biopsinės žnyplės. Instrumento ilgis ne trumpesnis nei 2300 mm., tinkamos kanalui Ø 2,8 mm. Žnyplių kaušeliai turi būti pasisukantys šoninei biopsijai paimti, ovalūs arba aligatoriaus tipo pasirinktinai. Sterili pakuotė. | vnt. | 40
8 | Gastrostkopinis gaubtas | Gastroskopams gaubtai. Paskirtis: endoskopinė submukozinė disekcija (ESD). Siaurėjančios formos, pagaminti iš permatomo silikono, su šoninėmis drenažo angomis pastoviai skysčių tėkmei išsaugant gerą matomumą, išorinis diametras 11,8 mm, atstumas nuo endoskopo galo – 7 mm, vidinis gaubto diametras – 7 mm. | vnt. | 20
9 | Gaubtas endoskopinis | Kolonoskopams ir gastroskopams skirti endoskopiniai gaubtai. Paskirtis: endoskopinė submukozinė disekcija (ESD). Siaurėjančios formos, pagaminta iš permatomo silikono, su šoninėmis drenažo angomis pastoviai skysčių tėkmei išsaugant gerą matomumą, išorinis diametras 13,6 mm ir 11,8 mm. atstumas nuo endoskopo galo – 7 mm, vidinis gaubto diametras – 7 mm. | vnt. | 20
10 | Koaguliuojančios žnyplės | Koaguliuojančios žnyplės – elektrochirurginės žnyplės naudojamos kraujavimo stabdymui. Vienkartinio naudojimo. Rotacijos galimybė. Darbinis ilgis ne trumpesnis nei 2300 mm. Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras 3,2 mm. Kaušelio atsidarymo plotis 4 ±0,1 mm | vnt. | 10
11 | Griebiančios žnyplės | Vienkartinio naudojimo. Svetimkūnių, stentų šalinimui. Tvirtos, rotuojamos. Žnyplių išsiplėtimas 7- 8 mm. Darbinis ilgis 1700 - 1800 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras 2.8 mm | vnt. | 10
12 | Kandiklis | Kandiklio medžiaga: polipropilenas pagal ISO 10993 ir USP Juosta: silikonas pagal ISO 10993 ir USP Angos dydis Stačiakampė anga suapvalintais galais 22 x 27 mm. | vnt. | 3000
13 | Elektrochirurginis peilis (trikampis) | Vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. Elektrochirurginis peilis su integruota apiplovimo funkcija. Darbinis ilgis 1600 - 1650 mm. Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm. Peilio forma: trikampis. Peilio ilgis 4,5 ± 0,1 mm. | vnt. | 30
14 | Koaguliuojančios žnyplės | Koaguliuojančios žnyplės – elektrochirurginės žnyplės naudojamos kraujavimo stabdymui. Vienkartinio naudojimo, rotuojamos. Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm. Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras 3,2 mm. Kaušelio atsidarymo plotis 4 ±0,1 mm | vnt. | 20
15 | Gastroskopinės biopsinės žnyplės | Viekartinės gastroskopinės žnyplės. Kaušeliai turi būti perforuoti, pasirinktinai dantytais arba lygiais kraštais, su pasisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti. Tinkamos 2,8 mm kanalui, darbinis ilgis 1650 mm ± 10 mm, paimamo mėginio tūris 6,1 ±0,1 mm³. Sterili pakuotė. | vnt. | 1000
16 | Žnyplės kolonoskopinės vienkartinės | Viekartinės kolonoskopinės žnyplės. Kaušeliai turi būti perforuoti, pasirinktinai dantytais arba lygiais kraštais, su pasisukančiais kaušeliais šoninei biopsijai paimti. Tinkamos 2,8 mm kanalui, darbinis ilgis 2300 mm ± 10 mm, paimamo mėginio tūris 9,5 ±0,1 mm³. Sterili pakuotė. | vnt. | 1000
17 | Endoskopiniai ratentiniai klipai | Vienkartinio naudojimo, sterili pakuotė. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, rotuojamas, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, darbinis ilgis 2300 - 2350 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm, kabutės atsidarymo plotis, 9 mm, 12 mm ir 16 mm. Ergonominė rankena, klipo uodegėlės ilgis ≤ 7.5 mm , su uždarymo/atidarymo funkcija. 10 vnt. pakuotėje. | pak. | 30
18 | Polipektominės kilpos | Vienkartinės kolonoskopinės polipektominės kilpos: kilpa - ovalo, supintų vielų formos, diametras 25±3mm, vielos diametras 0,47 - 0,49mm. Įvedamoji dalis: skersmuo 2,6-2,65mm, ilgis 2300±5mm. | vnt. | 800
19 | Elektrochirurginis kabliukas | Vienkartinio naudojimo. Elektrochirurginis peilis endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija. Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm Peilio forma: kabliukas Peilio ilgis 4,5 ± 0,1 mm , kabliuko ilgis 1,3 ± 0,1 mm | vnt. | 30
20 | Elektrochirurginis peilis | Elektrochirurginis peilis – naudojamas endoskopinei gleivinės rezekcijai su integruota apiplovimo funkcija. Vienkartinio naudojimo. Darbinis ilgis 2300 - 2350 mm. Minimalus endoskopo darbinio kanalo diametras: 2,8 mm. Peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas. Peilio ilgis: a) ištrauktoje padėtyje 1,5 ± 0,1 mm. b) įtrauktoje padėtyje 0,1 ± 0,05 mm. | vnt. | 30
21 | Klipai hemostatiniai | Hemostatinis klipas – vienkartinio naudojimo, rotuojamas, repozicionuojamas, sterilus. Kateterio ilgis ne mažesnis nei 230 cm. ir ne didesnis nei 270 cm., turi tikti 2,8 mm. skersmens endoskopo kanalui. Paruošto naudoti klipo kojelių ilgis 5 mm, kojelių lenkimo kampas 90º-135º, atidarymas 13 mm. – 16 mm. | vnt. | 200
22 | Kolonoskopinės biopsinės žnyplės vienkartinės | Vienkartinės kolonoskopinės žnyplės aligatoriaus tipo, be adatos. Kaušeliai standartiniai arba dideli, turintys dantukus per visą kaušelio kraštą, užsidaro žiedinės rankenos pagalba pastumiant į priekį arba atgal, turi ne mažiau kaip dvi skylutes kiekviename kaušelyje. Žnyplių kateterio apvalkalas yra sugraduotas. Žnyplės tinkančios endoskopui, kurio kanalo diametras 2,8 arba 3,2 mm. Prietaiso darbinis ilgis ne trumpesnis nei 2300 mm. Turi spalvinę koduotę. | vnt. | 1400
23 | Chirurginių instrumentų komplektas – endoskopinė klipavimo sistema | Chirurginių instrumentų komplektas – endoskopinė klipavimo sistema, kurią sudaro: klipavimo rankena ir hemostatiniai klipai. Klipavimo rankena - vienkartinio naudojimo, patologiniams gleivinės defektams, hemostazei, tinkama su vienkartinio naudojimo kabutėms, rotuojama, darbinis ilgis 2300±50 mm, tinkama kanalui Ø 2,8 mm - dežutėje nemažiau 30 vnt. Klipai vienkartiniai, sterilūs, supakuoti kasetėse po vieną, suderinami su perkama rankena. Klipų kojelės ilgis ≥7 mm, nasrų lenkimo kampas 90° ir 135° ne mažiau 600 vnt. | kompl. | 2
24 | Chirurginiai instrumentai - PEG rinkiniai | Gastrostomos įvedimo rinkinį sudaro: PULL PEG vamzdelis; maitinimo adapteris; maitinimo ENFIT adapteris; atraminis žiedas; 2 adatos (19 G ir 25 G); 1 padėties viela; 10 ml švirkštas; skalpelis; įvedimo adata;spaustukas; 110 cm marlės kempinės; Fenestruotas apdangalas; polipektomijos kilpai; 1 žirklės;1 pincetas. PEG vamzdelis silikoninis, kurio vidinis fiksavimo žiedas minkštas, lankstus, įvedimo ir ištraukimo metu subliūkšta. Norint pakeisti vamzdelį jį galima ištraukti pro pilvo sieną, nereikalauja pakartotinės endoskopinės rocedūros. Vamzdelis graduotas. Virš odos vamzdelis fiksuojamas žiedu. Jungtys su kamšteliais. Komponentai be latekso, DEHP priedų, supakuoti steriliai viename rinkinyje. Galimi dydžiai CH14; CH20 ir CH24 užsakomi pagal poreikį | rink. | 140
25 | Chirurginių instrumentų komplektas skirtas endoskopinei gleivinės rezekcijai | Chirurginių instrumentų komplektas skirtas endoskopinei gleivinės rezekcijai, kurį sudaro: Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai, vienkartinis, L formos su integruota plovimo funkcija, darbinis ilgis ne mažiau 2300mm, peiliuko ilgis ne mažiau 4,5mm, kabliuko ilgis ne mažiau 1,3mm, sukinėjamas ne mažiau 1 vnt.; Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai, vienkartinis, trikampio formos su integruota plovimo funkcija, darbinis ilgis ne mažiau 1650mm, peiliuko ilgis ne mažiau 4,5mm, plokštelės plotis ne mažiau 0,4mm ne mažiau 1 vnt.; Elektropeilis endoskopinei gleivinės rezekcijai, vienkartinis, darbinis ilgis ne mažiau 2300mm, peilio forma: dviejų padėčių, rutuliuko formos galiukas, peilio ilgis: ištrauktoje padėtyje ne mažiau 1,5 mm, įtrauktoje padėtyje ne mažiau 0,3mm su integruota plovimo funkcija, ne mažiau 12 vnt.; | kompl. | 4
26 | Šalto ir karšto pjovimo kolonoskopinė kilpa | Šalto ir karšto pjovimo kolonoskopinė kilpa - vienkartinė, sterili pakuotė, tinkamos endoskopui, kurio darbinis kanalas 2,8 mm kilpos forma – šešiakampis, kilpos vielos diametras 0,3 ±0,05mm, kilpa tvirtai susukta iš 7 vielučių, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu, darbinis ilgis 230±5 cm, kilpos diametras - 10 ±1 mm. | vnt. | 1200
27 | Endoskopinės retrograndinės cholangijos pankretografijos (ERCP) rinkinys vienkartinės | Endoskopinės retrogradinės cholangijos pankretografijos (ERCP): Tulžies latakų stentas- stento diametras 7Fr, 8.5Fr,10Fr ir 12 Fr ± 1 Fr pasirinktinai, tiesus, Ethylene-vinyl acetatas (EVA), ilgis tarp atsikišimų 50, 60,70, 80, 90, 100,110, 120,130,140, 150,160,170 mm ±5 mm, vienkartinis, sterilus, ne mažiau 10 vnt.,Stentų įvedimo rinkinys - skirta 7Fr,8.Fr,10 Fr±1F diametro stentams įvesti, vienkartinio naudojimo, darbinis ilgis 1900 mm± 10 mm, suderinamas su 0.035'' styga-styga preavedėju, ne mažiau 5 vnt., Balioninis dilatatorius stemplės, prievarčio, storos žarnos dilatacijai, darbinis ilgis 2300±10mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm. ,baliono ilgis 60±5 mm, skersmuo reguliuojamas, keičiant paduodamo oro slėgį, balionėlį išpūsti pasirinktinai iki 6/7/8±1 mm ir 8.5/9.5/10.5±1 mm diametro, pakuotėje turi būti su 0,035” styga – vedliu, sterili pakuotė, ne mažiau 5 vnt.; Balioninis dilatatorius stemplės, prievarčio, storos žarnos dilatacijai, darbinis ilgis 2300±10mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, baliono ilgis 55±5 mm, skersmuo reguliuojamas, keičiant paduodamo oro slėgį, balionėlį išpūsti pasirinktinai iki 11/12/13±1 ir 16/17/18±1 mm diametro, pakuotėje turi būti su 0,035” styga – vedliu, sterili pakuotė, ne mažiau 5 vnt.; Įpūtimo prietaisas - prietaisas skirtas balioniniams diletatoriamas išplėsti, švirkšto tūris 60 cm3, maksimalus slėgis 15 atm, vienkartinio naudojimo, ne mažiau 2 vnt.; Papilatomas lankinis, 3 spindžiai, taikomas su 0,035” styga – vedliu, darbinis ilgis ≥ 1700 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, distalinio galiuko ilgis 3±1 mm, 7±1 mm arba 15 ±1 mm pasirinktinai, distalinio galiuko Ø 4,5 Fr, pjovimo vielos ilgis 25±3 mm, sterili pakuotė, ne mažiau 10 vnt.; Adatinis papilatomas, 3 spindžiai, taikomas su 0,035” styga – vedliu, darbinis ilgis ≥ 1700 mm, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, adatėlės ilgis nemažesnis nei 5 mm, dengta adatos dalis 3 mm, proksimalinis kateterio galas 7 Fr, o distalinis – 5 Fr., sterili pakuotė, ne mažiau 5 vnt.; Krepšelis akmenims šalinti, vienkartinio naudojimo instrumentas, 1900±10mm ilgio, tinkamas kanalui Ø 2,8 mm, atidaryto krepšelio plotis 22 ±1mm, 4 vielučių, rotuojamas, suderinmas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu, sterili pakuotė, ne mažiau 5 vnt.; Krepšelis akmenims šalinti, vienkartinio naudojimo instrumentas, 1900±10mm ilgio, tinkamas kanalui Ø 3,7 mm, atidaryto krepšelio plotis 22±1 mm, 4 vielučių, standžios vielos, naudojamas su vedlio fiksatoriumi distaliniame gale, suderinamas su avariniu krepšelių šalinio rinkiniu, sterili pakuotė, ne mažiau 5 vnt.; Kaniulė, standartinio tipo galu, taikoma su 0,035” styga – vedliu. Ilgis ≥ 1950 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm, distalinės dalies diametras 4 Fr dydžio, rentgenokontrastinis galas, sterili pakuotė, ne mažiau 5 vnt.; Kaniulė, pasirinktinai trumpo arba ilgo kūgio galu, taikoma su 0,025” styga – vedliu, ilgis ≥ 1950 mm, tinkama kanalui Ø 2,2 mm, distalinės dalies diametras 3,5 Fr dydžio, rentgenokontrastinis galas, sterili pakuotė, ne mažiau 5 vnt.; Balionėlių akmenims šalinti iš tulžies latakų komplektas, vienkartinio naudojimo, 1900±10mm ilgio, tinkamas kanalui Ø 3,2 mm, trijų spindžių, distalinio galiuko diametras 5,5 Fr, proksimalinio-7 Fr, balionelis išpučiamas 8,5 mm/11,5 mm/15,0 mm diametrų (injekavimo virš balionėlio galimybė), komplekte 3 skirtingi švirkštai skirtingiems balionėlio diametrams išpūsti, su dviem rentgenokontrastinėm žymėmis, naudojamas su 0,035" styga-pravedikliu, sterili pakuotė, ne mažiau 10 vnt. | kompl. | 2