Pirkimo sąlygų 3 priedas/Sutarties 3 priedas

PASIŪLYMAS PIRMAI PIRKIMO DALIAI

20___-___-___

MAŽOS VERTĖS PIRKIME SKELBIAMOS APKLAUSOS BŪDU „SKAITMENINIAI DOZIMETRAI IR PAVIRŠINĖS TARŠOS MATUOKLIAI“

| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) pavadinimas (-ai) ir kodas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Dalyvio (kiekvieno tiekėjų grupės partnerio) adresas (-ai) |  |
| Dalyvio (tiekėjų grupės partnerių) įgaliotas asmuo pasirašyti pasiūlymą |  |

Pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis (vnt.) | Įkainis (Eur be PVM) | Bendra kaina (Eur be PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
| 1. | Skaitmeninis dozimetras | Vnt. | 12 | [nurodyti] | [apskaičiuoti] |
| PVM: [nurodyti] |  |  |  |  |  |
| Bendra orientacinė pasiūlymo kaina (pasiūlymų palyginimui)*: [nurodyti skaičiais ir žodžiais] |  |  |  |  |  |

*ši kaina yra skirta tik pasiūlymų palyginimui.

Į kainą įskaityti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos tiekėjo patiriamos su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu susijusios, tame tarpe elektroninių sąskaitų faktūrų pateikimo, išlaidos.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus dalyviui nereikia mokėti PVM, jis nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM ir priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

| Eil. Nr. | Įrangos/parametrų pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Siūlomo pirkimo objekto reikšmė.* |
| --- | --- | --- | --- |
| Gamintojas, modelis: |  |  | [nurodyti] |
|  | Paskirtis | avariją likviduojančių darbuotojų, branduolinės ar radiologinės avarijos atveju dirbančių su radioaktyviosiomis medžiagomis užterštais žmonėmis arba užterštoje aplinkoje, išorinės apšvitos dozimetrinei kontrolei atlikti | [nurodyti] |
|  | Matuojamos spinduliuotės tipas | fotoninė spinduliuotė (rentgeno ir gama) ir beta spinduliuotė | [nurodyti] |
|  | Registruojamų energijų diapazonas | fotonų ne siauresnis nei nuo 20 keV iki 10 MeV beta ne siauresnis nei nuo 200 keV iki 1,5 MeV | [nurodyti] |
|  | Matuojami dydžiai | turi matuoti fotoninės ir beta spinduliuočių apšvitos dozę ir dozės galią. Turi matuoti individualiosios dozės ekvivalentus Hp(10), Hp(0,07) ir individualiosios dozės ekvivalento galią Hp(10) | [nurodyti] |
|  | Matavimo vienetai | Sv ir Sv/h | [nurodyti] |
|  | Dozės matavimo diapazonas | ne siauresnis nei nuo 1 μSv iki 10 Sv | [nurodyti] |
|  | Dozės galios matavimo diapazonas | ne siauresnis nei nuo 1 μSv/h iki 10 Sv/h | [nurodyti] |
|  | Matavimo tikslumas | ne didesnis nei ±10 proc. Cs-137 energijai ne didesnis nei ±20 proc. Sr-90 energijai | [nurodyti] |
|  | Matavimo duomenų atvaizdavimas | apšviečiamame skystųjų kristalų ekrane | [nurodyti] |
|  | Perspėjimo signalai | turi turėti garsinį, vibracinį ir vaizdinį signalus, kurie įsijungia pasiekus nustatytą sukauptos dozės ar dozės galios vertę | [nurodyti] |
|  | Tvirtinimas | turi būti galimybė pritvirtinti prie rūbų kišenės ar diržo | [nurodyti] |
|  | Darbinės temperatūros intervalas | ne siauresnis nei nuo –10 C iki +30 C, kai santykinis oro drėgnumas yra nuo 20 iki 90 proc. | [nurodyti] |
|  | Svoris kartu su maitinimo elementais | ne didesnis nei 120 g | [nurodyti] |
|  | Maitinimo elementai | AA arba AAA tipo baterijos | [nurodyti] |
|  | Įgaliojimas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą | tiekėjas privalo būti oficialus gamintojo atstovas Lietuvoje, įgaliotas prekiauti matuokliais ir atlikti jų techninį aptarnavimą (pateikti įgaliojimo kopiją) | [nurodyti] |
|  | Kalibravimas | turi turėti gamintojo kalibravimą ir tai įrodantį sertifikatą | [nurodyti] |
|  | Metrologinė patikra | turi turėti metrologinės patikros sertifikatą | [nurodyti] |
|  | Atitiktis standartams | turi turėti atitiktį IEC61526 standartui | [nurodyti registro Nr.] |
|  | CE ženklas | turi turėti Europos Bendrijos atitikties CE ženklą | [nurodyti] |
|  | Įtraukimas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | turi būti įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių valstybės registrą | [nurodyti] |
|  | Apsaugos klasė | ne žemesnė nei IP 50 | [nurodyti] |
|  | Atsparumas | turi būti atsparus smūgiams ir elektromagnetinei spinduliuotei | [nurodyti] |
|  | Pagaminimo data | ne vėlesnė kaip 2025 m. | [nurodyti] |
|  | Garantinė priežiūra | laikotarpis ne trumpesnis kaip 12 mėn. nuo pristatymo datos. | [nurodyti] |
|  | Tinkamumo naudoti terminas | tinkamumo naudoti terminas, išskyrus baterijų komplektą, turi būti ne trumpesnis kaip 10 metų. |  |
|  | Naudojimo instrukcija | turi būti naudojimo instrukcija lietuvių kalba |  |

*tiekėjas įrašo konkrečias siūlomų prekių reikšmes – techninius parametrus arba aprašymus, remdamasis gamintojo dokumentuose (kataloguose, brošiūrose ar kt.) pateikta informacija. Tiekėjas turi nurodyti puslapį, paragrafą ir (ar) punktą arba dokumentuose pabraukti atitikimą keliamiems reikalavimams ir nurodyti pozicijos numerį; papildomai prie dokumentų gali būti pateikiama oficialaus prekių gamintojo puslapio internetinė nuoroda į prekės aprašymą ar techninę informaciją, pagrindžiančią prekės atitiktį nurodytiems reikalavimams.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų (teikti paslaugų, tiekti prekių) dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Viso: |  |  |  |  |

Dalyvis pasiūlyme privalo išviešinti subtiekėjus, kurių pajėgumais, t. y. siekdamas atitikti kvalifikacijos reikalavimus, remiasi, taip pat nurodyti ir kitus žinomus subtiekėjus.

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomos tiekti prekės | Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR su PVM | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| Viso: |  |  |  |  |

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų tiekti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Dokumentų pavadinimai |
| --- | --- |
| 1. | CE atitikties sertifikatas |
| 2. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė) |
| 3. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti ir (ar) pasirašyti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir (ar) dokumentus pasirašo ne tiekėjo, ūkio subjektų grupės dalyvių, subtiekėjų ar ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, vadovas) |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia ūkio subjektus – įrodymai, kad šie ištekliai bus prieinami per visą sutartinių įsipareigojimų vykdymo laikotarpį |
| 5. | Siūlomo pirkimo objekto aprašymas ir gamintojo dokumentai, įrodantys atitikimą Pirkimo sąlygų 3 priede „Techninei reikalavimai“ numatytiems reikalavimams: katalogai, bukletai, techniniai duomenų lapai, testavimo protokolai, naudotojo instrukcijos ar kt. |
| 6. | Dokumentas, patvirtinantis, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos šiomis prekėmis |
| 7. | Kita. |

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija) | Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra konfidencialūs) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |
|  | ... |  |  |

1. Dėl bendrųjų reikalavimų, tiekėjas patvirtina, kad:

1.1.1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

1.1.2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;

1.1.3. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

1.1.4. pasiūlymas galioja iki termino nurodyto pirkimo dokumentuose (specialiųjų pirkimo sąlygų 4 priedo „Terminai“ Eil. Nr. 5);

1.1.5. suprantu, kad jei šis pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, jis bus paskelbtas viešai Viešųjų pirkimų įstatymo ir Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka.

1.2. Dėl pašalinimo pagrindo tiekėjas patvirtina, kad:

1.2.1. Jis ir jo pasitelkti ūkio subjektai, jungtinės veiklos partneriai, juridiniai asmenys, su kuriais kartu teikia pasiūlymą, neturi Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo „Perkančioji organizacija pašalina tiekėją iš pirkimo procedūros, jeigu tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.“

1.3.  Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 45 str. 21 d. nuostatų tiekėjas patvirtina, kad:

1.3.1. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi, ar juos kontroliuojantys asmenys nėra juridiniai asmenys, registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose;

1.3.2. tiekėjas, jo subtiekėjas, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, nevykdo veiklos Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose ir nėra ūkio subjekto grupės, kurios bet kuris narys vykdo veiklą Rusijos Federacijos, Baltarusijos Respublikos, Rusijos Federacijos aneksuoto Krymo, Moldovos Respublikos Vyriausybės nekontroliuojamoje Padniestrės teritorijoje, Sakartvelo Vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijose narys arba jos vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo (kiti asmenys), turintis (turintys) teisę atstovauti tiekėjui, subtiekėjui, ūkio subjektui, kurio pajėgumais remiamasi, ar ji kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, ir tokiu būdu dalyvauja tokių ūkio subjektų grupių ir (ar) ūkio subjektų veikloje;

1.3.3. šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

1.4. Perkančiajai organizacijai kilus abejonių dėl tiekėjo 1.3 punkte deklaruojamos informacijos teisingumo, ji prašys ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo pateikti šioje deklaracijoje nurodytą informaciją patvirtinančius, VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje nurodytus ar kitus perkančiajai organizacijai priimtinus dokumentus ir (ar) paaiškinimus. Tokių dokumentų ir (ar) paaiškinimų perkančioji organizacija gali prašyti bet kuriuo pirkimo procedūros metu siekdama užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

| _______________________________ (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) | _______________ (Parašas) | ____________________ (Vardas ir pavardė) |
| --- | --- | --- |

Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Jei dalyvis šios lentelės neužpildo ir (ar) failo (bylos) pavadinime nenurodo „konfidencialu“, perkančioji organizacija laiko, kad jo pateiktame pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.