# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LABORATORINĖS ĮRANGOS MEDŽIAGŲ TERMOFIZINIAMS TYRIMAMS

  - TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI:

- Perkama laboratorinė įranga medžiagų termofiziniams tyrimams (toliau – Įranga).

- Įranga skirta tiksliai nustatyti įvairių medžiagų termofizines savybes: šiluminį laidumą, šiluminę difuziją, savitąją šilumą ir šiluminį efuzyvumą – plačiame medžiagų ir geometrinių formų diapazone (kietosios medžiagos, pastos, milteliai, skysčiai) vienoje integruotoje platformoje.

- Tiekėjo pristatoma Įranga turi būti gamykliškai nauja „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/„refurbished“ komponentai neleistini. Įranga turi atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus.

- Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota įrangos pristatymas, pajungimas ir funkcionalumo patikrinimas perkančiosios organizacijos nurodytoje patalpoje laikantis gamintojo rekomendacijų, taip pat ne mažiau kaip 2 (du) perkančiosios organizacijos darbuotojų apmokymai darbui su įranga (mokymai gali būti vykdomi nuotoliniu būdu), trunkantys ne trumpiau kaip 4 akad. val.

- Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva;

- Pristatymo terminai (įskaitant įrangos pajungimą ir funkcionalumo patikrinimą) – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiamas Įrangos naudojimo vadovas ar instrukcija, taip pat  programinės įrangos naudojimo instrukcija (Lietuvių ir/arba anglų kalba).

- Įranga (įskaitant inkubatorių) turi turėti CE ženklinimą ir tai patvirtinančią gamintojo atitikties deklaraciją (DoC – Declaration of Conformity) (išskyrus programinę įrangą, kuriai šis reikalavimas netaikomas) ar kitus lygiaverčius įrodymus. Gamintojo atitikties deklaracija (DoC) ar kiti lygiaverčiai įrodymai turi būti pateikiama kartu su pasiūlymu.

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama gamintojo garantija ne trumpesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos Įrangos gamintojo parengtą techninę specifikaciją ir (ar) katalogus, brošiūras (.pdf formatu) ir (ar) kitus lygiaverčius dokumentus lietuvių arba anglų kalbomis, įrodančius siūlomos Prekės atitikimą minimaliems/ būtiniems techniniams reikalavimams (nustatytiems šios techninės specifikacijos 1 lentelėje). Pateiktuose dokumentuose turi būti aiškiai nurodytas siūlomos Įrangos kodas ir (ar) modelis. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar kituose lygiaverčiuose atitiktį patvirtinančiuose dokumentuose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis siūlomos Įrangos atitiktį reikalaujamai reikšmei. Pateiktuose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas gali grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, įrašant, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

- Tiekėjas (jeigu jis pats nėra Įrangos gamintojas) turi turėti teisę parduoti siūlomą Įrangą ir atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, arba, turi būti sudaręs atitinkamą sutartį (ar kitą lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė parduoti siūlomą įrangą ir atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimą ir priežiūrą ir jis sutinka teikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas bei ją parduoti. Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo patvirtinti dokumentai, kad tiekėjas turi teisę parduoti siūlomą Įrangą ir turi teisę atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas, arba, dokumentai patvirtinantys, kad tiekėjas yra sudaręs sutartį (ar kitą lygiavertį rašytinį susitarimą) su kitu ūkio subjektu, kuriam suteikta teisė parduoti siūlomą Įrangą ir atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas ir jis (kitas ūkio subjektas) sutinka parduoti siūlomą įrangą ir atlikti siūlomos Įrangos aptarnavimo ir priežiūros paslaugas sutarties vykdymo metu, arba kiti lygiaverčiai dokumentai.

- Vykdomas žaliasis pirkimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatomis (toliau – Aprašas):

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.1 ”prekei <...>tiekti <...> sunaudojama mažiau gamtos išteklių<...>“, kadangi sutarties vykdymo metu Tiekėjas Įrangą privalo atvežti perkančiajai organizacijai ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 15:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Atitiktį įrodančių dokumentų pateikti nereikia, tačiau sutarties vykdymo metu  už prekių priėmimą atsakingas perkančiosios organizacijos atstovas, priimdamas prekes fiziškai įsitikina, ar tiekėjas prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis ir turi teisę pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų;

  - Vadovaujantis Aprašo 4.4.4.4 papunkčiu „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“ tiekėjas privalo užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos Įrangos originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus  nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo ir (ar) tiekėjo deklaracija ir (ar) kiti lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys atitiktį šiam reikalavimui.

- Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Lygiavertiškumo pagrindimas – tiekėjo pareiga. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai laboratorinės įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos/parametrai ir kiti reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
| Laboratorinė įranga medžiagų termofiziniams tyrimams |  | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......... Kodas (nurodyti, jeigu yra)........... |
| Įrangai reikalaujamos šios techninės charakteristikos: |  |  |
|  | ### Valdiklis: Didelio jautrumo valdiklis su Vytstono (ang. „Wheatstone“) tilto schema arba lygiavertis. |  |
|  | Duomenų taškų surinkimas (taškai) matavimo metu: Ne siauresniame intervale nei nuo 400 iki 600 taškų vieno matavimo metu |  |
|  | Matavimo metodai: Būtinas pereinamojo plokštuminio šaltinio (ang. „Transient Plane Source, TPS) metodas, kuris leistų matuoti ne mažiau kaip šiuos parametrus: - šiluminį laidumą, - šiluminę difuziją, - savitąją šilumą, - šiluminį efuzyvumą. Matavimas turi būti atliekamas ne mažiau kaip su šio tipo mėginiais: - kietosios medžiagos, - pastos, - milteliai, - skysčiai. Matavimai turi atitikti ne mažiau kaip šiuos arba jiems lygiaverčius standartus: - ISO 22007-2:2022 (E), - ISO 22007-7:2023 (E), - ASTM E3088-25. |  |
|  | Šiluminio laidumo tikslumas: Ne didesnis kaip 5% |  |
|  | Šiluminio laidumo atsikartojamumas: Ne didesnis nei 2% |  |
|  | Šiluminis laidumas: Ne siauresniame intervale kaip 0,01 – 500 (W/m·K) |  |
|  | Matavimo laikas: Ne siauresniame intervale nei 2 - 160 sek. |  |
|  | Mėginio dydis: Mažiausias matavimui tinkamas mėginio dydis ne didesnis nei 10 x 10 mm |  |
|  | Mėginio storis: Mažiausias matavimui tinkamas mėginio storis ne didesnis nei 0,05 mm |  |
|  | Jutiklio ir mėginio kontaktinė šiluminė varža: Turi būti matuojama naudojant m2K/W vienetus |  |
|  | Mėginio konfigūracija: Simetrinė (dvipusė) ir asimetrinė (vienpusė) |  |
|  | Papildomi matavimo metodai: Turi būti galimybė ateityje praplėsti prietaisą pritaikant ne mažiau kaip šiuos (arba technologiniu principu lygiaverčiais) matavimo metodus, atitinkančius nurodytus arba lygiaverčius tarptautinius standartus (įrangos gamintojų vidinės metodikos nelaikomos lygiavertėmis): - Modifikuotas TPS metodas (angl. MTPS, Modified Transient Plane Source); - Pereinamojo karštos vielos metodas (angl. THW, Transient Hot Wire), atitinkantis standartą ASTM D7896; - Pereinamojo linijinio šaltinio metodas (angl. TLS, Transient Line Source), atitinkantis standartą ASTM D5334-22a |  |
|  | Komplektacija: Valdiklis; Programinė įranga (ne mažiau kaip 5 licencijos); TPS jutikliai, ne mažiau kaip trijų skirtingų dydžių sensoriai; Specializuota celė fazinių virsmų medžiagoms (PCM) tirti; Aukštos temperatūros TPS jutiklio adapteris, kurio darbinis temperatūrų diapazonas yra ne siauresnis kaip nuo -75 °C iki +300 °C; Integruotas PT temperatūros jutiklis; Mėginių laikikliai; Kalibracinės/etaloninės medžiagos; USB ir maitinimo laidai. |  |
|  | Inkubatorius komplektacijoje: Inkubatoriaus vidinis tūris ne mažesnis kaip 120 litrų. Palaikomos temperatūros intervalas ne siauresniame intervale kaip nuo -20 iki 100°C. Šaldymas - ne prasčiau kaip su klimatui neutraliu R-290 šaltnešiu. Būtina išankstinio pašildymo kameros technologija su durų pašildymu, siekiant išvengti kondensacijos. Intuityvus jutiklinio ekrano valdiklis su laiko segmentų ir realaus laiko programavimu arba lygiavertis Turi talpinti ne mažiau kaip 6 lentynas; Maksimali leidžiama vienos lentynos apkrova ne mažiau kaip 30 kg; Turi turėti ne mažiau kaip 30 mm diametro angą su silikoniniu kamšteliu; Vidus iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio; Turi būti galimybė statyti prietaisus vienas ant kito; Pateikiamas su ne mažiau nei 2 lentynom. Išoriniai matmenys ne didesni kaip 900x1100x800 mm Vidiniai matmenys ne mažesni kaip 650x500x400 mm Vidinės durys iš ne prasčiau kaip metalo oksidu dengtu apsauginio stiklo. Temperatūros vienodumas ties 37°C (± K) ne didesnis kaip 0,2. Temperatūros svyravimai ties 37°C (± K) ne didesni kaip 0,1 Būtinas reguliuojamas ventiliacijos greitis Būtina įrenginio savikontrolė išsamiai būsenos analizei Ne prasčiau kaip 3.3 klasės nepriklausomas temperatūros saugos įtaisas (DIN 12880) su vaizdiniais ir garsiniais signalais. Pastaba. Siūlomas inkubatorius turi būti pilnai suderintas su Įranga ir užtikrinti tinkamą veikimą pagal paskirtį. Pageidautina, kad jie būtų to paties gamintojo, tačiau leidžiama siūlyti skirtingų gamintojų įrangą, jei užtikrinamas jų suderinamumas ir funkcionalumas. Jei siūlomas inkubatorius yra skirtingo gamintojo, privaloma nurodyti gamintojo pavadinimą ir modelį. |  |