Pirkimo sąlygų

2.1. priedas „Pasiūlymo forma (I pirkimo dalis)“

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

_Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika__

(Adresatas (perkančioji organizacija)

PASIŪLYMAS

DĖL MOBILIOS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS  PIRKIMO

I pirkimo dalis – MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA (1 kompl.)

(Projektas „Mobilių odontologijos paslaugų modelio diegimas neįgaliesiems, Nr. 09-071-P-0010“)

____________________

(Data)

____________________

(Vieta)

- INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

1 lentelė

| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai) |  |
| --- | --- |
| Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė) |  |
| Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąją organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas) |  |

- INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI DARBŲ DALIES VERTĘ

(pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

2 lentelė

| Eil. Nr. | Partnerio pavadinimas | Numatomi atlikti darbai | Partnerio darbų dalies vertė pasiūlymo kainoje* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

- INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI SUBTIEKĖJUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEKDAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI

3 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Subtiekėjai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

- KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIREMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

4 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas, kodas ir adresas | Numatomi atlikti darbai | Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėjus* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | EUR (su PVM) | Proc. |
| Kiti žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

- INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

5 lentelė

| Eil. Nr. | Vardas ir pavardė | Specialisto dabartinė darbovietė |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| ... |  |  |

- PASIŪLYMO KAINA

  - Pasiūlyme kaina nurodoma eurais. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

  - Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, darbo jėgos, mechanizmų ir medžiagų kaina, transporto ir visos kitos išlaidos, įvertinus visas veiklos rizikas, susijusias su prekių tiekimu pagal šias pirkimo sąlygas, ir kitos išlaidos sutarčiai įvykdyti.

  - Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

  - Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

6.5. I pirkimo dalis – siūloma Mobilios odontologinės sistemos kaina:

6 lentelė

| Eil. Nr. | Objekto (-ų) pavadinimas | Modelis, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieno mato vieneto kaina, Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobili odontologinė sistema |  | Kompl. | 1 |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur (be PVM) |  |  |  |  |  |  |
| PVM, Eur ((įrašo tiekėjas proc.) |  |  |  |  |  |  |
| Pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) |  |  |  |  |  |  |

# Pasiūlymo kaina Eur (be PVM) (skaičiais ir žodžiais):

# Pasiūlymo kaina Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais):

  - Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

____							________

6.7. Nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias išlaidas pasiūlymą pateikęs dalyvis padengia savo sąskaita.

  - Techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

7  lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Būtinos charakteristikos ir reikalavimai | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Pildo tiekėjas) | Nuoroda į kartu su pasiūlymu pateiktą dokumentaciją* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA – 1 kompl. |  | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 1. | Mobili odontologinė sistema: lagamino tipo, su kietu korpusu, pritaikyta transportavimui ratukais ir turi ne mažiau kaip 1 rankeną transportavimui ar pernešimui arba kitas lygiavertis sprendimas | Būtina |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama. |
| 2. | Lagamine integruoti instrumentai, kompresorius, nusiurbimo sistema | Būtina |  |  |
| 3. | Mobilios odontologinės įrangos svoris | Ne daugiau 20 kg |  |  |
| 4. | Siurbimo srautas | Ne mažiau 300 l/min. |  |  |
| 5. | Kojinis instrumentų valdymo pedalas | Būtina |  |  |
| 6. | Švaraus vandens talpa | Ne mažiau 0,5 l |  |  |
| 7. | Skysčių surinkimo talpa su apsauga nuo perpildymo | Ne mažiau 1 l |  |  |
| 8. | Instrumentai | 1) 3 funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo) - 1 vnt.; 2) elektrinis mikrovariklis – 1 vnt.; 3) ultragarsinis skaleris – 1 vnt. 4) nusiurbimo žarna – 1 vnt. |  |  |
| 9. | Kampinis antgalis |  | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 9.1. | Su pašvietimo funkcija | Būtina |  |  |
| 9.2. | Sūkių perdavimo santykis | 1:1 |  |  |
| 9.3. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu | Būtina |  |  |
| 9.4. | Grąžto fiksacija | Mygtuku |  |  |
| 9.5. | Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje | Ne žemesnėje nei 135°C temperatūroje |  |  |
| 10. | Greitinantis antgalis |  | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 10.1. | Su pašvietimo funkcija | Būtina |  |  |
| 10.2. | Su vidiniu oro/vandens aušinimu | Būtina |  |  |
| 10.3. | Sūkių perdavimo santykis | 1:5 |  |  |
| 10.4. | Grąžto fiksacija | Būtina |  |  |
| 10.5. | Sterilizuojamas garo sterilizatoriuje | Ne žemesnėje nei 135°C temperatūroje |  |  |
| 11. | Elektrinis mikrovariklis |  | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 11.1 | Tipas | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su LED arba lygiaverčiu pašvietimu |  |  |
| 11.2. | Atsisukimai | Ne mažiau kaip 40000 aps./min |  |  |
| 11.3. | Sūkių valdymas | Būtina |  |  |
| 12. | Ultragarsinis skaleris |  | Pavadinimas, kilmės šalis, gamintojas (užpildo tiekėjas) |  |
| 12.1 | Paskirtis | Ultragarsinis skaleris turi būti skirtas profilaktinėms ir periodontologinėms procedūroms |  |  |
| 12.2 | Pašvietimas | Su LED ar lygiaverčiu pašvietimu |  |  |
| 12.3 | Instrumentai | Komplekte turi būti ne mažiau kaip 3 instrumentai apnašų valymui |  |  |
| 12.4 | Sterilizavimas | Instrumentai turi būti sterilizuojami garo sterilizatoriuje ne žemesnėje kaip 135 °C temperatūroje |  |  |
| 13. | Garantinis terminas: - įrangai - antgaliams | ≥ 24 mėn. (nuo instaliavimo akto pasirašymo datos); ≥ 12 mėn. (nuo instaliavimo akto pasirašymo datos) |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 14. | Siūloma įranga turi atitikti ES 2017/745 reglamento arba lygiaverčio reikalavimus medicinos prietaisams | Būtina |  | Pateikiama su pasiūlymu |

* Tiekėjas turi pateikti pasiūlyme nurodytų parametrų teisingumą įrodančius Prekės gamintojo (toliau – gamintojo) dokumentus (katalogą, brošiūrą ar kitą originalų gamintojo dokumentą, kuriame yra aiškiai išdėstyta informacija, kuri patvirtina siūlomo produkto atitikimą pirkimo objektui keliamiems reikalavimams (siūlomo pirkimo objekto iliustracija / aprašymas / kataloginis numeris / gamintojo patvirtinimas) originalo, o reikalaujamų parametrų – ir lietuvių kalbomis (tais atvejais, kai parametrų teisingumą įrodančių gamintojo dokumentų originalo kalba yra anglų kalba, pateikti vertimus į lietuvių kalbą kartu su pasiūlymu nėra privaloma, tačiau tokie vertimai  turės būti pateikti viešojo pirkimo komisijai pareikalavus per 5 darbo dienas). Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kuriuose pateiktos dokumentacijos vietose pagrindžiama atitiktis techninės specifikacijos reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje gamintojo dokumentacijoje nėra visos reikalaujamos Prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (Prekės gamintojo atitikties deklaraciją/eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.

Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba. Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.

- PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

7.1 Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

8 lentelė

| Eil. Nr. | Dokumentas | Lapų skaičius | Ar dokumente yra konfidencialios informacijos?* (Taip / Ne) | Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

*Pastabos:

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;

2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;

3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m.  birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,

- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;

- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas, pavardė) |
| --- | --- | --- | --- | --- |