SPS 1 priedas

SUPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS „ELEKTROCHIRURGINIAI PRIETAISAI (12455)“

1 pirkimo dalis - Elektrochirurginis generatorius, monopolinė galia 200 W, 1 vnt.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – elektrochirurginis generatorius, įskaitant jo pristatymą, montavimą ir personalo apmokymą dirbti su prietaisu, atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (toliau – Prekė arba Prekės). Personalo apmokymui skirta  1 val.

2. Prekių pristatymo vieta - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Žalgirio klinika, Žalgirio g. 117, LT-08215 Vilnius. Tiekėjas privalo  pristatyti prekes per 30 darbo dienų  nuo užsakymo pateikimo.

3. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms:

3.1. Garantinis  aptarnavimas.

3.2. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai: (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos) arba techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (printscreen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (printscreen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (printscreen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma)ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos  lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

5. Prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą MDR 2017/745.

6. Siūlomas prietaisas turi atitikti šiuos standartus:

EN/IEC 60601-1 – medicinos elektros įrangos bendrieji saugos reikalavimai;

EN/IEC 60601-1-2 – elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai;

EN/IEC 60601-2-2 – aukšto dažnio chirurginės įrangos specialieji saugos reikalavimai..

Tiekėjas kartu su sutartimi  privalo pateikti:ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity).

7.Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Nurodomas dokumentas, dokumento tiksli vieta, patvirtinanti atitiktį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektrochirurginis generatorius, skirtas laparoskopinėms ir endoskopinėms operacijoms atlikti, naudojamas audinių pjovimui ir koaguliacijai. Gamintojas: Modelis/pavadinimas: |  |  |
| 1.1 | Generuojamas dažnis ≥450 KHZ |  |  |
| 1.2 | Išėjimai Vienpoliai ≥2 vnt. Dvipoliai ≥1 vnt. |  |  |
| 1.3 | Generuojamos galios: Vienpolis pjovimas didžiausia galia ≥200W. Vinpole koaguliacija didžiausia galia: ≥100W. Dvipolis Pjovimas didžiausia galia ≥140W. Dvipolė koaguliacija didžiausia galia ≥100W. Dinaminė ar pilnai automatinė galios kontrolė atsižvelgiant į audinių varžą |  |  |
| 1.4 | Vienpolio pjovimo režimai: Grynas pjovimas ≥200W. Pjovimas su koaguliacija švelnus ≥200W. Pjovimas su koaguliacija stiprus ≥130W. Endoskopinis pjovimas ≥200W. Dinaminė ar pilnai automatinė galios kontrolė atsižvelgiant į audinių varžą. |  |  |
| 1.5 | Vienpolės koaguliacijos režimai: Fulguracija ≥140W. Taškinis ≥200W. Švelnus ≥200W. Spray ≥130W. Dinaminė ar pilnai automatinė galios kontrolė atsižvelgiant į audinių varžą. Galimybė vienu metu aktyvuoti ne mažiau kaip 2 vienpolius pieštukus naudojant Spray arba Fulguracijos režimus. |  |  |
| 1.6 | Dvipolio pjovimo režimai: Grynas pjovimas ≥140W. Pjovimas su koaguliacija švelnus ≥110W. Dinaminė galios kontrolė atsižvelgiant į audinių varžą. |  |  |
| 1.7 | Dvipolės koaguliacijos režimai: Mikro ≥110W. Autodvipolis ≥110W. Makro ≥110W. Dinaminė ar pilnai automatinė galios kontrolė atsižvelgiant į audinių varžą. |  |  |
| 1.8 | Auto dvipolė koaguliacija Dvipolio kojinio pedalo naudojimas nereikalingas. Koaguliacija atliekama atsižvelgiant į audinių varžą. Auto dvipolės koaguliacijos pradžios laiko reguliavimas reguliavimas ne siauresnėse ribose kaip 0,1- 5 sekundės. |  |  |
| 1.9 | Saugumo ir valdymo reikalavimai: Grandinė valdoma ne mažiau kaip dviem mikroprocesoriais. Paciento elektrodo kontrolė- būtina. Informavimas apie blogą kontaktą: -garsiniu signalu; -šviesos signalu; - tekstiniu pranešimu ekrane. Galimybė išsaugoti veikimo nustatymus programuojamoje atmintyje: Atminties kiekis – 10 ±1 programų. Gedimo atveju turi būti generuojamas gedimo kodas. |  |  |
| 1.10 | Komplektacija ir priedai: Universalus vienpolis / dvipolis kojinis jungiklis su 2 pedalais ir laidu ,kiekis 1 vnt. Laidas vienkartiniams paciento elektrodams prijungti ,kiekis 1 vnt. Vienkartiniai paciento elektrodai: Kiekis – 100 vnt. Padalinti į 2 dalis. Padengti hidrogeliu. Išmatavimai – 200 × 100 mm ±2 mm. Aktyvus paviršiaus plotas – 120 cm² ±2 cm². Vienpolis pieštukas su 2 mygtukais ir laidu: Kiekis: 2 vnt Jungtis 2,4 mm Generatoriaus jungtis 3 kontakatų: Autoklavuojamas min 100 kartų Su laidu ≥3 m ilgio. Apskritimo formos vienpolis elektrodas : Kiekis:1 vnt.; Tiesus. Darbinis ilgis – 40 ±5 mm. Rutulio skersmuo – 2 ±1 mm. Jungtis – 2,4 mm. Apskritimo formos vienpolis elektrodas : Kiekis:1 vnt.; Tiesus. Darbinis ilgis – 40 ±5 mm. Rutulio skersmuo – 4 ±1 mm. Jungtis – 2,4 mm. Apskritimo formos kilpos vienpolis elektrodas Kiekis: 1 vnt Darbinis ilgis 40 ±5 mm Aktyvios kilpos skersmuo 5 ±1 mm Jungtis 2,4 mm. Mikro adatos vienpolis elektrodas Kiekis: 1 vnt. Darbinis ilgis 20 ±5 mm. Aktyvaus gliuko ilgis 5 ±1 mm. Jungtis 2,4 mm. Mikro adatos vienpolis elektrodas Kiekis: 1 vnt. Darbinis ilgis35 ±5 mm. Aktyvaus gliuko ilgis 5 ±1 mm. Jungtis 2,4 mm. Dvipolis pincetas nelimpančiais sidabriniais galiukais Kiekis: 2 vnt. Tiesus. Ilgis 11 cm ±0,5 cm. Galiukai 0,6 mm ±0,1 mm. Laido jungtis- dvi plokštelės. Dvipolis pincetas nelimpančiais sidabriniais galiukais Kiekis: 2 vnt. Tiesus. Ilgis 15 cm ±0,5 cm. Galiukai 0,6 mm ±0,1 mm. Laido jungtis- dvi plokštelės. Dvipolis pincetas nelimpančiais sidabriniais galiukais Kiekis:2 vnt. Tiesus. Ilgis 16 cm ±0,5 cm. Galiukai 1 mm ±0,1 mm. Laido jungtis- dvi plokštelės Dvipolis pincetas nelimpančiais sidabriniais galiukais Kiekis:2 vnt Tiesus Ilgis 18 cm ±0,5 cm Galiukai 1 mm ±0,1 mm Laido jungtis- dvi plokštelės Dvipolio pinceto laidas Kiekis:8 vnt Generatoriaus jungtis dual banana Pinceto jungtis- dvi plokštelės |  |  |
|  | Visi auksčiau išvardinti priedai yra daugkartiniai , autoklavuojami |  |  |
|  | Maitinimas 220V 50 Hz |  |  |

2 pirkimo dalis - Elektrochirurginis generatorius, monopolinė galia 400 W, 1 vnt.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Pirkimo objektas – elektrochirurginis generatorius, įskaitant jo pristatymą, montavimą ir personalo apmokymą  dirbti su prietaisu, atitinkantis šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (toliau – Prekė arba Prekės). Personalo apmokymui skirta  1 val.

2. 2. Prekių pristatymo vieta - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Žalgirio klinika, Žalgirio g. 117, LT-08215 Vilnius. Tiekėjas privalo  pristatyti prekes per 30 darbo dienų  nuo užsakymo pateikimo.

3. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms.

3.1. Garantinis  aptarnavimas.

3.2. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai: (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos) arba techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (printscreen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (printscreen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (printscreen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma)ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos  lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

5. Prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą MDR 2017/745.

6. Siūlomas prietaisas turi atitikti šiuos standartus:

EN/IEC 60601-1 – medicinos elektros įrangos bendrieji saugos reikalavimai;

EN/IEC 60601-1-2 – elektromagnetinio suderinamumo reikalavimai;

EN/IEC 60601-2-2 – aukšto dažnio chirurginės įrangos specialieji saugos reikalavimai.

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity);

7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Nurodomas dokumentas, dokumento tiksli vieta, patvirtinanti atitiktį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Elektrochirurginis generatorius, skirtas laparoskopinėms ir endoskopinėms operacijoms atlikti, naudojamas audinių pjovimui ir koaguliacijai. Gamintojas: Modelis/pavadinimas: |  |  |
| 1.1 | Maksimali aukšto dažnio galia ≥ 400 W, dažnis ≥350 KHZ |  |  |
| 1.2 | Instrumentų lizdai : 1. Generatorius su laisvai konfigūruojamu instrumentų lizdų skaičiumi, pasirenkamais pagal klinikos poreikius; 2. ≥3x lizdai instrumentams prijungti, tarp jų: 2.1 ≥1x monopoliniams instrumentams; 2.2 ≥2x bipoliniams instrumentams; |  |  |
| 1.3 | Jungtys: 1. ≥2x valdymo pedalams; 2. ≥1x kompiuterinio tinklo jungtis; 3. ≥1x USB jungtis; 4. ≥1x dūmų evakuatoriaus valdymo jungtis. |  |  |
| 1.4 | Monopoliniai režimai : 1. ≥8x režimų; 2. Būtini režimai pjovimo funkcijoje: micro cut; 3. Būtini režimai koaguliacijos funkcijoje: spray coag; 4. Maksimali galia ≥400 W. |  |  |
| 1.5 | Bipoliniai režimai: 1. ≥4x režimų; 2. Būtini režimai pjovimo funkcijoje: pure cut; 3. Būtini režimai koaguliacijos funkcijoje: micro coag; 4. Maksimali galia ≥200 W; 5. Bipoliniuose režimuose automatinis procedūros pradėjimas (“autostart”) ir užbaigimo aptikties (“autostop”) funkcija. |  |  |
| 1.6 | Valdymas: 1. Jutikliniu spalvotu LED ekranu arba lygiaverčiu; 2. Ekrano įstrižainė ≥7”, raiška ≥1280x800, ≥16.7 milijonų spalvų; 3. Generatorius valdomas ≥10 procesorių, užtikrinti optimaliam ir saugiam darbui. |  |  |
| 1.7 | Galimybė išsaugoti procedūrų nustatymus: 1. Būtina; 2. ≥300 programų. |  |  |
| 1.8 | Kojinis jungiklis:1x dviejų funkcijų ir 1x vienos funkcijos. |  |  |
| 1.9 | Savidiagnostikos funkcija: 1. Būtina; 2. Prietaisas registruoja ir vartotojui grafiškai praneša klaidos kodą. |  |  |
| 1.10 | Funkcinės savybės: 1. Neutralaus elektrodo kontakto kokybės stebėjimo sistema; 2. Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas su jų panaudojimo ciklų indikacija; 3. Galimybė prie esamų programų sukurti sub-programas; 4. Grafinis prijungtų instrumentų atvaizdavimas ekrane. |  |  |
| 1.11 | Svoris ≤10 kg. |  |  |
| 1.12 | Komplektacijoje : 1. 1x kojinis jungiklis dviejų funkcijų ir 1x vienos funkcijos; 2. Daugkartinis vienkartinių paciento elektrodų laidas; |  |  |
| 2. | Monopoliaro laidas – rankenėlė : 1. Sterilizuojama; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; 4. Elektrodo jungtis 2,4 mm.; 5. Laido ilgis ≥ 4,5 m; 6. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis. |  |  |
| 3. | Monopoliaro laidas – rankenėlė. 1. Sterilizuojama; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; 4. Elektrodo jungtis 4 mm.; 5. Laido ilgis ≥ 4,5 m.; 6. Prijungimas 3 kontaktų tarptautinis. |  |  |
| 4. | Bipoliaro laidas – pincetams (2x) 1. Sterilizuojamas; 2. Daugkartinio naudojimo; 3. Su papildomomis apsaugomis nuo nulankstymo prie jungčių; 4. Prijungimas 2 kontaktų tarptautinis; 5. Laido į generatorių jungtis 28.58 mm.; 6. Laido ilgis ≥ 4,5 m. |  |  |
| 5. | Vežimėlis generatoriui. 1. Skirtas generatorių laikymui ir transportavimui; 2. ≥4 dvigubi ratukai, 2 iš jų su stabdžiais; 3. Pedalo laikiklis; 4. Su rankena; 5. ≥1 krepšys daiktams; 6. Kanalas įrangos laidams paslėpti; 7. El. įžeminimo jungtis. |  |  |