Pirkimo sąlygų aprašo

2 priedas

MAMOGRAFINĖS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika“ (toliau - Perkančioji organizacija) perka mamografinę sistemą (toliau - Prekė), kuri turi būti pristatyta, sumontuota ir instaliuota adresu Taikos pr. 76, Klaipėda.

2. Prekė turi atitikti Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.

3. Pristatant Prekę, kartu su priėmimo - perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:

3.1. Prekės (įrangos) vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.2. Prekės (įrangos) priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.3. Užpildytą medicinos prietaiso pasą;

3.4. Dokumentus (gamintojo ir/arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai), įrodančius, kad gamintojas ir/arba gamintojo oficialus (įgaliotas)  atstovas užtikrina, kad per garantinį Prekių naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.

4. Prekei taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekės priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.

5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, sumontavimas, instaliavimas, išbandymas, lygiavertės dozės galios matavimas, kokybės kontrolės matavimas, radiacinės saugos projektas, medicininio personalo ir/ar Perkančiosios organizacijos inžinierių apmokymas naudotis Preke ir likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą.

6. Prekė turi atitikti  techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus. Gali būti siūlomos ir geresnių parametrų Prekės (Tiekėjui tenka pareiga pateiktais dokumentais, technine dokumentacija ir kitais įrodymais pagrįsti bei įrodyti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams).

Pastaba. Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama Prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo techninė dokumentacija (katalogų, brošiūrų, vartotojų vadovų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma) arba kiti lygiaverčiai dokumentai. Dokumentai teikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).

Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. Prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu teikiami Prekių gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai ir Prekių oficialaus (įgalioto) atstovo ar Prekių gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus (įgaliotas) siūlomų Prekių gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas Prekių gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę oficialiam (įgaliotam) atstovui atstovauti gamintojui, platinti Prekes, apmokyti naudotojus, atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą.

Svarbu. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje būtina nurodyti konkrečias siūlomų Prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę | Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Mamografo pavadinimas, gamintojas, modelis |  | [nurodyti modelį, gamintoją] |  |
| 1. | Mamografo galimybės |  |  |  |
| 1.1 | Skaitmeninė 2D mamografija; | Būtina | [nurodyti taip/ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2 | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė); | Būtina | [nurodyti taip/ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3 | Galimybė atlikti kombinuotą 2D ir 3D (tomosintezės) tyrimą nekeičiant tiriamojo objekto pozicijos; | Būtina | [nurodyti taip/ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.4 | Galimybė komplektuoti kontrastinės mamografijos (CEM ir/ arba CEDM ir/arba CESM arba lygiavertę) funkciją; | Būtina | Galimybė komplektuoti kontrastinės mamografijos.........(įrašyti konkrečias reikšmes) funkciją (-as) | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5 | Galimybė komplektuoti kontrastinės biopsijos funkciją įskaitant programinę bei aparatinę įrangą; | Būtina | [nurodyti taip/ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) |  |  |  |
| 2.1 | Nuskaitymo kampas; | ≥ 15˚ | [nurodyti skaičių]˚ | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.2 | Skenavimo laikas; (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T2) | ≤ 10 s | [nurodyti skaičių] s | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.3 | Maksimalus tiriamojo objekto storis; | ≥ 10 cm | [nurodyti skaičių] cm | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.4 | Vaizdų rekonstrukcijos laikas | ≤ 15 s | [nurodyti skaičių] s | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.5 | Tomosintezės veiksmingumas įrodytas atliekant klinikinius bandymus; | Būtina. Siūloma skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) technologija privalo būti įvertinta ne mažiau kaip viename atrankinės patikros tyrime, atliktame Europos šalyse, kuriame ši konkretaus gamintojo sistema buvo naudojama kaip pagrindinis tyrimo instrumentas, atliekant ne mažiau kaip 9000 tyrimų. Pateikti gamintojo publikaciją aprašančią nurodytus klinikinius bandymus bei jų metu nustatytą CDR ≥ 8,5/1000 (vėžio aptikimo dažnis 1000 pacienčių). | Siūloma skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) technologija privalo būti įvertinta ne mažiau kaip viename atrankinės patikros tyrime, atliktame Europos šalyse, kuriame ši konkretaus gamintojo sistema buvo naudojama kaip pagrindinis tyrimo instrumentas, atliekant [nurodyti skaičių] tyrimų. Pateikti gamintojo publikaciją aprašančią nurodytus klinikinius bandymus bei jų metu nustatytą CDR ≥ 8,5/1000 (vėžio aptikimo dažnis 1000 pacienčių). | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | C-lanko sistema |  |  |  |
| 3.1 | Visi C-lanko pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai yra motorizuoti | Būtina | [nurodyti taip/ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.2 | Motorizuotas C-lanko posūkio kampo diapazonas visais darbo režimais | ≥ 320˚ | [nurodyti skaičių] ˚ | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.3 | C-lanko judėjimo diapazonas vertikalioje pozicijoje (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T4) | Nuo ≤ 71 iki ≥140 cm | Nuo [nurodyti skaičių nuo] ...... cm iki [nurodyti skaičių iki] ...... cm | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.4 | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) | ≥ 65 cm | [nurodyti skaičių] cm | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.5 | Pacientės veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema | Būtina | [nurodyti taip/ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Kompresijos sistema |  |  |  |
| 4.1 | Rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas | Būtina | [nurodyti taip/ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.2 | Didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime | ≥ 170 N | [nurodyti skaičių] N | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.3 | Didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime | ≥ 230 N | [nurodyti skaičių] N | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.4 | Krūties prispaudimo plokštės | Ne mažiau nei dviejų dydžių: 24 cm (± 1 cm) x 29 cm (± 1 cm); 19 cm (± 1 cm) x 23 cm (± 1 cm) su šoninio poslinkio galimybe MLO projekcijoms. | Ne mažiau nei dviejų dydžių: [nurodyti skaičių x nurodyti skaičių] cm; [nurodyti skaičių x nurodyti skaičių] cm su šoninio poslinkio galimybe MLO projekcijoms. | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Didinimas |  |  |  |
| 5.1 | Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema | Ne mažiau nei dviejų didinimo faktorių | [nurodyti skaičių] didinimo faktorių | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.2 | Didinimo faktoriai | 1. ≥ 1.5 kartų 2. ≥ 1.8 kartų | 1. [nurodyti skaičių] kartų 2. [nurodyti skaičių] kartų | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Rentgeno vamzdis |  |  |  |
| 6.1 | Anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU | [nurodyti skaičių] kHU | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.2 | Židinio dėmių kiekis | ≥ 2 | [nurodyti skaičių] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.3 | Židinio dėmių skersmenys | 1. 0,1 mm; ± 0,1 mm 2. 0,3 mm; ± 0,1 mm | 1. [nurodyti skaičių] mm 2. [nurodyti skaičių] mm | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Kolimatorius |  |  |  |
| 7.1 | Kolimacijos valdymas | Automatinis bei rankinis | [nurodyti taip/ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7.2 | Filtrai | Ne mažiau nei dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2D režimui | [nurodyti skaičių] rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2D režimui | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8. | Rentgeno generatorius |  |  |  |
| 8.1 | Maksimalus galingumas (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T1) | ≥ 5 kW | [nurodyti skaičių] kW | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.2 | mAs diapazonas | 1. Žemiausia riba ≤ 3 mAs 2. Aukščiausia riba ≥ 500 mAs | 1. Žemiausia riba [nurodyti skaičių] mAs 2. Aukščiausia riba [nurodyti skaičių] mAs | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 8.3 | kV diapazonas | 1. Žemiausia riba ≤ 23 kV; 2. Aukščiausia riba ≥ 49 kV | 1. Žemiausia riba [nurodyti skaičių] kV 2. Aukščiausia riba [nurodyti skaičių] kV | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9. | Skaitmeninis rentgeno detektorius |  |  |  |
| 9.1 | Pikselio dydis (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T3) | ≤ 100 µm | [nurodyti skaičių] µm | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9.2 | Pilkumo lygių skaičius | Ne mažiau nei 14 bitų | [nurodyti skaičių] bitų | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 9.3 | Detektoriaus aktyvios zonos plotas | ≥ (23 x 29) cm | [nurodyti ploto daugiklius] cm | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10. | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema |  |  | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10.1 | Pilnai automatinis režimas | Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 10.2 | Programinė arba aparatinė įranga skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11. | Radiologijos technologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga)* |  | [nurodyti modelį, gamintoją] |  |
| 11.1 | Radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.2 | Radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.3 | Monitorių kiekis | ≥ 2 | [nurodyti skaičių] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.4 | Vaizdų peržiūros monitorius | Būtina, ≥ 3,0 megapikselių | Būtina, [nurodyti skaičių] megapikselių | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.5 | Galimybė keisti vaizdų peržiūros monitoriaus poziciją (artikuliuojanti ranka) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.6 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.7 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.8 | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.9 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.10 | Vaizdų siuntimas (DICOM Send) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.11 | Apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.12 | Švinuotas rentgeno apsauginis skydas | Būtina, ≥ 0,5 mm Pb | Būtina, [nurodyti skaičių] mm Pb | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 11.13 | Integruotas nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS). | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12. | Gydytojo radiologo darbo vieta (aparatūrinė ir programinė įranga)* |  | [nurodyti modelį, gamintoją] |  |
| 12.1 | Specializuota programinė įranga 2D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.2 | Specializuota programinė įranga 3D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.3 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.4 | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.5 | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.6 | Vaizdų siuntimas (DICOM Send) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.7 | Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.8 | Vaizdų pilkumo skalės kadravimas | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.9 | Vaizdų inversija | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.10 | Vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.11 | „Padidinimo stiklo“ funkcija | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.12 | Ilgio matavimai ir anotacijos | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.13 | Gydytojo radiologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] |  |
| 12.14 | Nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu; | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] |  |
| 12.15 | Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius | 1 vnt. | [nurodyti skaičių] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.16 | Įstrižainė | ≥ 30,9" | [nurodyti skaičių coliais] " | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.17 | Raiška | ≥ 4200 x 2800 | [nurodyti raišką skaičiais] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.18 | Kalibruotas skaistis | ≥ 500 cd/m2 | [nurodyti skaičių] cd/m2 | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.19 | Kontrastiškumas ne mažesnis nei 1500:1 | ≥ 1500:1 | [nurodyti kontrastiškumą skaičiais] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.20 | Spalvoto vaizdo | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 12.21 | Integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas | Būtina | [nurodyti technologiją] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 13.1 | Dirbtinio intelekto pagrindu veikianti programinė įranga 2D ir 3D mamografinių vaizdų analizei (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus T7) | Būtina, nurodyti programinės įrangos pavadinimą | Dirbtinio intelekto pagrindu veikianti programinė įranga 2D ir 3D mamografinių vaizdų analizei [nurodyti Taip/Ne] Programinės įrangos pavadinimas: ...........(įrašyti) | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.1.1 | Automatinis įtartinų darinių aptikimas ir žymėjimas mamografijos vaizduose | Būtina, ne mažiau kaip 3 tipų dariniai | [nurodyti skaičių] tipų dariniai | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.1.2 | Įtartinų darinių vėžio tikimybės vertinimas procentine išraiška | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.2 | Programinė įranga automatiniam krūtų tankio vertinimui pagal BI-RADS kategorijas | Būtina, nurodyti programinės įrangos pavadinimą | Programinės įrangos pavadinimas: ...........(įrašyti) | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.3 | Programinė įranga 2D vaizdų vaizdams rekonstruoti iš tomosintezės (3D) tyrimo | Būtina, nurodyti programinės įrangos pavadinimą | Programinės įrangos pavadinimas: ...........(įrašyti) | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 13.4 | Modelinė sistema (fantomas) kokybės užtikrinimui | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |

*Pastaba. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 37 str. 9 d. 1 p. ir 47 straipsnio 9 dalies nuostatomis, pirkimo objekto sudėtiniams elementams medicinos programinės įrangos paketui (BVPŽ kodas 48180000-3), nurodytiems šios techninės specifikacijos 11 ir 12 punktuose, taikomi nacionalinio saugumo reikalavimai. Atitiktį patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus galės būti pripažintas laimėjusiu (po pasiūlymų eilės nustatymo). Atitiktį patvirtinantys dokumentai nurodyti konkurso sąlygų aprašo 7 ir 8 prieduose.

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pristatant prekę. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pristatant prekę, tiekėjas turi pateikti dokumentus nurodytus techninės specifikacijos 3.4 p.

__________________________