## Sheet1
Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu „POPIERIAUS GAMINIŲ STERILIZACINEI PIRKIMAS“ pirkimo sąlygų
1 priedas
________________________________
(Tiekėjo pavadinimas)
Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų filialui
Nacionaliniam vėžio centrui
PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
POPIERIAUS GAMINIAI STERILIZACINEI
__________________ Nr. ______
(data)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas
Tiekėjo arba tiekėjo grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)
PVM mokėtojo kodas
Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas
Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė
Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau:
| Pirki-mo dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Reikalaujama techninė specifikacija | Siūlomos prekės techninė specifikacija | Mat. vnt. | Prelimi-narus kiekis 24 mėn. | Mat. vnt. kaina Eur be PVM | Mat. vnt. kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM
| 1 | Krepinis popierius | Dydis 100 cm x 100 cm ± 5 cm. Popieriaus svoris ne mažiau 57 g/m². Sudėtyje ne mažiau 95% celiuliozės. Neslidus, tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Atsparumas tempimams (išilginis) ne mažesnis 2,1 kN/m, skersinis ne mažesnis 1,3 kN/m, plyšimo stiprumas ne mažiau 140 kPa. Ženklintas CE ženklu (ES) 2017/745 (MDR), atitinkantis EN ISO11607-1, EN868-2 reikalavimus. Sukarpytas lakštais. Įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir aplinkos užterštumo) pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė, nes tai užtikrina aseptinį priemonės transportavimą ir laikymą iki pat jos panaudojimo. Pakuotėje ne daugiau 260 lapų. |  | lapas | 100000
| 2 | Krepinis popierius | Dydis: 75 cm x 75 cm ± 5 cm. Popieriaus svoris ne mažiau 57 g/m². Sudėtyje ne mažiau 95% celiuliozės. Neslidus, tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Atsparumas tempimams (išilginis) ne mažesnis 2,1 kN/m, skersinis ne mažesnis 1,3 kN/m, plyšimo stiprumas ne mažiau 140 kPa. Ženklintas CE ženklu (ES) 2017/745 (MDR), atitinkantis EN ISO11607-1, EN868-2 reikalavimus. Sukarpytas lakštais. Įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir aplinkos užterštumo) pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė, nes tai užtikrina aseptinį priemonės transportavimą ir laikymą iki pat jos panaudojimo. Pakuotėje ne daugiau 260 lapų. |  | lapas | 6000
| 3 | Krepinis popierius | Dydis: 120 cm x 120 cm ± 5 cm. Popieriaus svoris ne mažiau 57 g/m². Sudėtyje ne mažiau 95% celiuliozės. Neslidus, tvirtas, minkštas ir patogus naudoti, po sterilizacijos išlieka tvirtas. Atsparumas tempimams (išilginis) ne mažesnis 2,1 kN/m, skersinis ne mažesnis 1,3 kN/m, plyšimo stiprumas ne mažiau 140 kPa. Ženklintas CE ženklu (ES) 2017/745 (MDR), atitinkantis EN ISO11607-1, EN868-2 reikalavimus. Sukarpytas lakštais. Įpakavimas (popierius apsaugotas nuo dulkių ir aplinkos užterštumo) pirminė pakuotė - plastikinė, antrinė - kartoninė, nes tai užtikrina aseptinį priemonės transportavimą ir laikymą iki pat jos panaudojimo. Pakuotėje ne daugiau 260 lapų. |  | lapas | 6000
| 4 | Pakavimo medžiagos sunkių medicininių gaminių pakavimui | Dydis: 100 cm x 100 cm ± 5 cm. Sudėtis: 1 lapas – SMS neaustinė medžiaga, 1 lapas – 100 proc. sintetinis pluoštas, abu lapai turi atitikti šiuos reikalavimus: - skirtas sočiųjų vandens garų ir etileno oksido sterilizacijai; - ženklintas CE ženklu (pagal 2017/745 (MDR)), atitinkantis EN ISO11607-1, EN868-2 reikalavimus; - atsparumas tempimams ne mažiau 2 kN/m (išilginis), ne mažiau 1 kN/m (skersinis); - pailgėjimas ne mažiau 11 proc. (išilginis); - plyšimo stiprumas ne mažiau 210 kPa; - ½ kiekio spalvoto, ½ kiekio kitos spalvos; - supakuota sandarioje dviguboje pakuotėje; Pakuotėje ne daugiau 150 lapų. |  | lapas | 12000
| 5 | Absorbuojanti medžiaga | Dydis: 30 cm x 50 cm ± 3 cm. Skirtas perteklinei drėgmei ir sočiųjų vandens garų surinkimui sterilizacijos proceso metu. Svoris - ne mažiau 70 g/m2, atsparumas tempimui ne mažiau 2,6 kN/m išilginis, ištempimas ≤ 9%, vandens sugeriamumas ne mažiau 250%. Turi atitikti ISO 9001, 11607 ir EN868 standartų reikalavimus. Turi turėti CE ženklą. Pagaminta iš specialaus vandenį absorbuojančio pluošto. Pakuotėje ne daugiau 260 lapų. |  | lapas | 3000
BENDRIEJI REIKALAVIMAI:
1. Bendra pasiūlymo kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 6 skaičių po kablelio tikslumu.
2. Tiekėjas, Perkančiosios organizacijos prašymu, turės pateikti siūlomos prekės pavyzdį įvertinimui.
3. Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Excel ar kita visuotinai prieinama pan. programa tam, kad pasiūlymo duomenis galima būtų lengviau perkelti į rengiamą pirkimo-pardavimo sutartį.
4. Esant galimybei, prašome visus pasiūlymą sudarančius dokumentus suspausti į failą .zip formatu, priešingu atveju, keliant dokumentus į CVPIS, sistema pakeičia raidžių ir skaičių kombinacijomis Tiekėjo parengtų failų pavadinimus ir tik atvėrus failą matoma, koks tai yra dokumentas.
Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas.
Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus/subteikėjus*:
|  | Subtiekėjo/subteikėjo pavadinimas |  | Subtiekėjo/subteikėjo vykdomų įsipareigojimų apibūdinimas
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai/subteikėjai.
Informuojame, kad šiame pasiūlyme konfidenciali informacija yra ši**:
|  | Dokumento pavadinimas |  | Konfidenciali dokumento vieta/lapas
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis) arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
|  | Pateiktų dokumentų pavadinimas |  | Dokumento lapų skaičius
Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose.
Patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.
Patvirtiname, kad neturime paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.
___________________________________