Konkurso sąlygų aprašo

Priedas Nr. 2

I PIRKIMO DALIS

ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VšĮ Jūrininkų poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) perka odontologinę įrangą (toliau – Prekės), kuri turi būti pristatyta adresu: Pievų Tako g. 38, Klaipėda.

2. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei atitikti 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

3. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Tiekėjo garantijos suteikimas nurodomas/patvirtinamas kartu su pasiūlymu pateikiant užpildytą techninę specifikaciją.

4. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

5. Prekė turi atitikti  techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus.

Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį, konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai (katalogų, brošiūrų, vartotojų vadovų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma) arba  kiti lygiaverčiai dokumentai).

Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija ir/ arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).

Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu teikiami Prekių gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai ir gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo ar Prekių gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus (įgaliotas) siūlomų Prekių gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas Prekių gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę oficialiam (įgaliotam) atstovui atstovauti gamintojui, platinti prekes, apmokyti naudotojus, atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja).

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Odontologinė įranga, 2 vnt. |  |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] |
| 1. | Paciento kėdė: |  |  |  |
| 1.1. | Maitinimas | Elektros tinklas, nominalios vertės 230 V, 50 Hz | Maitinimas – elektros tinklas, nominalios vertės 230 V, 50 Hz: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.2. | Kėdės valdymas ir kėlimo principas | Elektrinis – hidraulinis | Kėdės valdymas ir kėlimo principas: elektrinis – hidraulinis: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.3. | Sėdimoji dalis | Paminkštinta | Sėdimoji dalis – paminkštinta: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.4. | Kėdės kėlimo galia | Ne mažiau kaip 165 kg | Kėdės kėlimo galia: [nurodyti konkrečiai] kg | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.5. | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir ištraukto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažiau kaip 1850 mm | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir ištraukto galvos atlošo bendras ilgis: [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.6. | Galvos atlošo ištraukimas ir pasvirimo kampas reguliuojamas | Gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi | Galvos atlošo ištraukimas ir pasvirimo kampas reguliuojamas – gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu: [nurodyti taip/ne] arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.7. | Kėdės aukščio ir nugaros atlošo kėlimo valdymas | Gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi | Kėdės aukščio ir nugaros atlošo kėlimo valdymas – gydytojo instrumentų dalyje ir pedalu: [nurodyti taip/ne] arba prie kėdės pado iš gydytojo pusės pritvirtinta kojinio valdymo svirtimi: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.8. | Galvos atlošas išsitraukia ir reguliuojamas | Išsitraukia ne mažiau kaip 120 mm, pasvirimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip 50⁰ ribose | Galvos atlošas išsitraukia ir reguliuojamas: - išsitraukia [nurodyti konkrečiai] mm; - pasvirimo kampas reguliuojamas [nurodyti konkrečiai] ⁰ ribose. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.9. | Įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) | Visos komunikacijos susiveda į komunikacijoms skirtą vietą kėdės gale. | Visos įrangos darbui reikalingos komunikacijos (oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai) susiveda į komunikacijoms skirtą vietą kėdės gale: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.10. | Kėdės kėlimo ribos | Kėdės pakilimo aukštis (viršutinė riba) - ne mažiau 800 mm. Maksimalus kėdės nusileidimo aukštis (apatinė riba) - ne daugiau 420 mm | Kėdės kėlimo ribos: - kėdės pakilimo aukštis (viršutinė riba): [nurodyti konkrečiai] mm; - maksimalus kėdės nusileidimo aukštis (apatinė riba): [nurodyti konkrečiai] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.11. | Nugaros atlošo plotis | Plačiausioje vietoje ne mažiau kaip 600 mm | Nugaros atlošo plotis plačiausioje vietoje: [nurodyti konkrečiai] 600 mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.12. | Porankiai, jų reguliavimas | Kairysis ir dešinysis porankiai. Dešinį porankį galima nusukti ne mažiau kaip 135⁰ kampu arba porankis pilnai nulenkiamas žemyn | - Kairysis ir dešinysis porankiai: [nurodyti taip/ne]; - Dešinį porankį galima nusukti [nurodyti konkrečiai] ⁰ kampu arba porankis pilnai nulenkiamas žemyn: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 1.13. | Programuojamos kėdės pozicijos | Ne mažiau 2 programuojamos darbo pozicijos | Programuojamos kėdės pozicijos: [nurodyti konkrečiai] programuojamos darbo pozicijos | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Gydytojo instrumentų dalis: |  |  |  |
| 2.1. | Iš viršaus paguldomi gydytojo instrumentai: | Su laikikliais, kad instrumentų žarnos nedirbant būtų instrumentų stalelio viršuje. Ne mažiau 5 darbo vietos instrumentams: 1) ne mažiau 3-jų funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su šviesa; 3) paruošimas elektriniam mikrovarikliui su šviesa (5p.); 4) paruošimas elektriniam mikrovarikliui su šviesa (5p.); 5) paruošimas ultragarsiniam skaleriui. | Iš viršaus paguldomi gydytojo instrumentai: – su laikikliais, kad instrumentų žarnos nedirbant būtų instrumentų stalelio viršuje: [nurodyti taip/ne]. - [nurodyti konkrečiai] darbo vietos instrumentams: 1) [nurodyti konkrečiai] funkcijų pūtiklis (oras, vanduo, oras + vanduo); 2) rankovė turbinai su šviesa: [nurodyti taip/ne]; 3) paruošimas elektriniam mikrovarikliui su šviesa (5p.): [nurodyti taip/ne]; 4) paruošimas elektriniam mikrovarikliui su šviesa (5p.): [nurodyti taip/ne]. 5) paruošimas ultragarsiniam skaleriui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.2. | Stalelio valdymas | Gydytojo pusėje turi būti rankena jo pozicionavimui. Rankenos išorinė dalis turi būti nuimama ir sterilizuojama | Stalelio valdymas: – gydytojo pusėje rankena jo pozicionavimui: [nurodyti taip/ne]; - rankenos išorinė dalis nuimama ir sterilizuojama: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.3. | Instrumentai turi būti paguldomi ant silikoninio (ar lygiavertės medžiagos) paminkštinimo. Šis paminkštinimas turi būti nuimamas ir sterilizuojamas. | Būtina | - Instrumentai paguldomi ant silikoninio (ar lygiavertės medžiagos) paminkštinimo: [nurodyti medžiagą]. - Paminkštinimas nuimamas ir sterilizuojamas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.4. | Instrumentų pasiekiamumas | Instrumentas turi atsilenkti iš gydytojo stalelio ir pasiekti ne mažiau kaip 900 mm. Instrumentų laikiklis turi turėti galimybę pasukti instrumentą į kairę / dešinę lengvesniam pozicionavimui. | Instrumentų pasiekiamumas: - instrumentas atsilenkia iš gydytojo stalelio ir pasiekia [nurodyti konkrečiai] mm; - instrumentų laikiklis turi galimybę pasukti instrumentą į kairę / dešinę lengvesniam pozicionavimui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.5. | Padėklas instrumentams susidėti. | Stalelio apačioje yra padėklas gydytojo instrumentams susidėti. Ant jo turi būti galima padėti ne mažiau kaip 1 kg svorį. | - Stalelio apačioje yra padėklas gydytojo instrumentams susidėti: [nurodyti taip/ne]; - Ant padėklo galima padėti [nurodyti konkrečiai] kg svorį. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.6. | Instrumentų praplovimo sistema | Integruota 2.1 p. nurodytų 2), 3), 4) ir 5) instrumentų praplovimo sistema. Praplovimo nustatymai turi būti pasirenkami 2.10 p. nurodytame ekrane. | - Integruota 2.1 p. nurodytų 2), 3), 4) ir 5) instrumentų praplovimo sistema: [nurodyti taip/ne]; - Praplovimo nustatymai pasirenkami 2.10 p. nurodytame ekrane: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.7. | Pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija. | Belaidis kojinis pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija. Komplekte turi būti atsarginis laidas, kurį būtų galima įjungti baterijų išsikrovimo atveju | - Belaidis kojinis pedalas instrumentų valdymui su prapūtimo funkcija: [nurodyti taip/ne]; - Komplekte yra atsarginis laidas, kurį būtų galima įjungti baterijų išsikrovimo atveju: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.8. | USB jungtis | Būtina | USB jungtis: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.9. | Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas | Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas stalelyje esančiais mygtukais. Taip pat atskiri mygtukai programuojamų kėdės padėčių (ne mažiau kaip 2 programuojamos kėdės padėtys), paciento išlaipinimui ir paskutinei dirbtai pozicijai. | - Kėdės, nugaros atlošo ir galvos atlošo valdymas stalelyje esančiais mygtukais: [nurodyti taip/ne]; - Atskiri mygtukai programuojamų kėdės padėčių ([nurodyti konkrečiai] programuojamos kėdės padėtys), paciento išlaipinimui ir paskutinei dirbtai pozicijai: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.10. | Stalelyje integruotas ekranas: ne mažesnis kaip 5 colių jutiklinis ekranas (touch screen). | Būtina | Stalelyje integruotas [nurodyti konkrečiai] colių jutiklinis ekranas (touch screen): [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.11. | Ekrane pateikiama informacija ir valdymas | Ekrane turi būti valdoma: - elektrinio mikrovariklio apsisukimai, - mikrovariklio reversas, - mikrovariklio lemputės ryškumas, - skalerio dažnis, - šviestuvo įjungimas/išjungimas, - šviestuvo kompozitų režimo įjungimas/išjungimas, - spjaudyklės apiplovimas, - stiklinės pripildymas, - laikmatis, - instrumentų apšvietimas, instrumentų aušinimas | Ekrane turi būti valdoma: - elektrinio mikrovariklio apsisukimai: [nurodyti taip/ne]; - mikrovariklio reversas: [nurodyti taip/ne]; - mikrovariklio lemputės ryškumas: [nurodyti taip/ne]; - skalerio dažnis: [nurodyti taip/ne]; - šviestuvo įjungimas/išjungimas: [nurodyti taip/ne]; - šviestuvo kompozitų režimo įjungimas/išjungimas: [nurodyti taip/ne]; - spjaudyklės apiplovimas: [nurodyti taip/ne]; - stiklinės pripildymas: [nurodyti taip/ne]; - laikmatis: [nurodyti taip/ne]; - instrumentų apšvietimas, instrumentų aušinimas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.12. | Indikatoriai ekrane | Kojinio pedalo (2.7 p.) baterijos ir žemo vandens lygio švaraus vandens sistemoje (3.8 p.) indikatoriai | Indikatoriai ekrane: – kojinio pedalo (2.7 p.) baterijos: [nurodyti taip/ne]; – žemo vandens lygio švaraus vandens sistemoje (3.8 p.) indikatoriai: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.13. | Darbinių parametrų ekrane išsaugojimas | Ne mažiau kaip 4 atminties pozicijas elektrinio mikrovariklio (5 p.) ir turbininio antgalio darbinių parametrų. | Darbinių parametrų ekrane išsaugojimas – [nurodyti konkrečiai] atminties pozicijos elektrinio mikrovariklio (5 p.) ir turbininio antgalio darbinių parametrų | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis: |  |  |  |
| 3.1. | Vieta, mobilumas | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis tvirtinasi prie kėdės ir kartu su kėde kilnojasi | Vandens blokas/asistento instrumentų dalis tvirtinasi prie kėdės ir kartu su kėde kilnojasi: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.2. | Instrumentų stalelis | Ne mažiau 4 lizdų asistento instrumentų stalelis | Instrumentų stalelis – [nurodyti konkrečiai] lizdų asistento instrumentų stalelis | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.3. | Pūtiklis asistentui | Būtina | Pūtiklis asistentui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.4. | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės. | Būtina | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.5. | Instrumentų lizdai | Lizdai, į kuriuos įsistato pūtiklis ir seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės, turi būti lengvai išimami išvalymui | Instrumentų lizdai, į kuriuos įsistato pūtiklis ir seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės, yra lengvai išimami išvalymui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.6. | Spjaudyklė | Keramikinė arba grūdinto stiklo, išimama išvalymui | Spjaudyklė: keramikinė: [nurodyti taip/ne]; arba grūdinto stiklo, išimama išvalymui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.7. | Spjaudyklės reguliavimas: | Spjaudyklės dalis kartu su stiklinės pripildymo kraneliu pasisuka ne mažiau kaip 90⁰ kampu nuo/link paciento | Spjaudyklės dalis kartu su stiklinės pripildymo kraneliu pasisuka [nurodyti konkrečiai] ⁰ kampu nuo/link paciento | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.8. | Švaraus vandens sistema | Indo talpa ne mažiau kaip 1,5 L | Švaraus vandens sistemos indo talpa – [nurodyti konkrečiai] L | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.9. | Stiklinės pripildymas | Automatinis stiklinės vandeniu pripildymas, kai padedama stiklinė. Turi būti galimybė pripildymą sustabdyti | - Automatinis stiklinės vandeniu pripildymas, kai padedama stiklinė: [nurodyti taip/ne]; - Galimybė pripildymą sustabdyti: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.10. | Padėklas | Asistento instrumentų stalelyje turi būti padėklas, ant kurio galima padėti ne mažiau kaip 1 kg svorį | Asistento instrumentų stalelyje – padėklas: [nurodyti taip/ne]; ant jo galima padėti [nurodyti konkrečiai] kg svorį | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.11. | Stalelio kilnojimo ribos | Instrumentų stalelio aukščio kilnojimo ir fiksavimo ribos - ne mažiau kaip 150 mm arba ne mažiau kaip 4 skirtingo aukščio fiksuojamos padėtys | Instrumentų stalelio aukščio kilnojimo ir fiksavimo ribos: [nurodyti konkrečiai] mm arba [nurodyti konkrečiai] skirtingo aukščio fiksuojamos padėtys | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.12. | Asistento valdymo pultas | Asistento valdymo pulte turi būti ne mažiau kaip šie mygtukai: - programuojamų kėdės padėčių, - paciento išlaipinimo, - paskutinės dirbtos pozicijos, - stiklinės pripildymo, - spjaudyklės praplovimo, - šviestuvo ir kompozitų režimo įjungimo/išjungimo | Asistento valdymo pulte yra šie mygtukai: - programuojamų kėdės padėčių: [nurodyti taip/ne]; - paciento išlaipinimo: [nurodyti taip/ne]; - paskutinės dirbtos pozicijos: [nurodyti taip/ne]; - stiklinės pripildymo: [nurodyti taip/ne]; - spjaudyklės praplovimo: [nurodyti taip/ne]; - šviestuvo ir kompozitų režimo įjungimo/išjungimo: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.13. | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui | Būtina | Įmontuotas oro – vandens separatorius sausam siurbimui: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Apšvietimo sistema: |  |  |  |
| 4.1. | LED arba lygiaverčio tipo, su ne mažiau kaip 4 LED lemputėmis | Būtina | LED: [nurodyti taip/ne] arba lygiaverčio tipo [nurodyti konkrečiai] , su [nurodyti konkrečiai] LED lemputėmis | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.2. | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko | Būtina | Apšvietimo lempa montuojama prie vandens bloko: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.3. | Reguliuojamas šviesos srauto intensyvumas | Būtina | Reguliuojamas šviesos srauto intensyvumas: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.4. | Maksimalus apšvietimo intensyvumas – ne mažiau 35000 Lux | Būtina | Maksimalus apšvietimo intensyvumas: [nurodyti konkrečiai] Lux | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.5. | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių | Būtina | Valdymo rankenos iš abiejų lempos pusių: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.6. | Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba | Būtina | Apšvietimo lempa turi įsijungti ir išsijungti judesio daviklio pagalba: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.7. | Specialus kompozitų režimas su ne daugiau kaip 6000 Lux arba su specialiu geltonos spalvos filtru. Įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba | Būtina | 1. Specialus kompozitų režimas [nurodyti konkrečiai] Lux arba su specialiu geltonos spalvos filtru: [nurodyti taip/ne]. 2. Įjungiamas / išjungiamas judesio daviklio pagalba: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis (2 vnt.): |  |  |  |
| 5.1. | Sukimo momentas | Ne mažiau 3.5 Ncm | Sukimo momentas: [nurodyti konkrečiai] Ncm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.2. | Svoris | Ne daugiau kaip 100 g | Svoris: [nurodyti konkrečiai] g | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.3. | Apsisukimų skaičius | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip 100 - 40000 aps/min. | Apsisukimų skaičius reguliuojamas ribose:[nurodyti konkrečiai] aps/min. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.4. | Su LED pašvietimu arba lygiaverčio tipo | Būtina | Su LED pašvietimu: [nurodyti taip/ne] arba lygiaverčio tipo [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.5. | Su vidiniu aušinimu | Būtina | Su vidiniu aušinimu: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Ultragarsinis skaleris: |  |  |  |
| 6.1. | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke | Būtina | Įmontuojamas instrumentų valdymo bloke: [nurodyti taip/ne]. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.2. | Su LED pašvietimu arba lygiaverčio tipo | Būtina | Su LED pašvietimu: [nurodyti taip/ne] arba lygiaverčio tipo [nurodyti konkrečiai] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.3. | Komplekte ne mažiau kaip 5 vnt. skalerio antgaliukų | Būtina | Komplekte: [nurodyti konkrečiai] vnt. skalerio antgaliukų | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 7. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. | Garantija: [nurodyti konkrečiai] mėn. | Atitiktį patvirtinančių dokumentų dėl garantijos pateikti nereikia |

6. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAR): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Prekės, aukščiau nurodytam AAR bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamą gamintojo ir/ ar gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.

________________________