Konkurso sąlygų aprašo

Priedas Nr. 3

II PIRKIMO DALIS

ODONTOLOGIJOS KABINETO ĮRANGOS KOMPLEKTAS SU ODONTOLOLOGO KĖDĖMIS (7 KOMP.)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.  VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika  (toliau - Perkančioji organizacija) perka odontologijos kabineto įrangos komplektą su odontologo kėdėmis (7 kompl.) (toliau- Prekės), kurios turi būti pristatytos  adresu Taikos pr. 76, Klaipėda.

2. Prekės turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių ir turėti CE ženklinimą. Jeigu pagal taikomus teisės aktus medicinos priemonės atitikties vertinime privalo dalyvauti notifikuotoji įstaiga, tiekėjas turi pateikti notifikuotosios įstaigos išduotą sertifikatą ar kitus tai patvirtinančius dokumentus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) Prekių CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

3. Pristatant Prekes, kartu su priėmimo - perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:

3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.2. Prekių priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.3. užpildytas medicinos prietaiso pasas.

4. Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekių priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekės pristatymas į gydymo įstaigą 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, naujos įrangos sumontavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą.

6. Prekė turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus.

Būtina užpildyti lentelės 4 stulpelyje reikalaujamas reikšmes, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas bei kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomų prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai (katalogų, brošiūrų, vartotojų vadovų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma) arba  kiti lygiaverčiai dokumentai).

Reikalavimus įrodantys dokumentai turi būti pateikiami lietuvių ir/arba anglų kalba.

Tiekėjas techninės specifikacijos 5 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija ir/ arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).

Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.

Jeigu teikiami Prekių gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai ir gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo ar Prekių gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus (įgaliotas) siūlomų Prekių gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas Prekių gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę oficialiam (įgaliotam) atstovui atstovauti gamintojui, platinti prekes, apmokyti naudotojus, atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą.

Svarbu: Techninės specifikacijos 4 stulpelyje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą („Taip/Ne“ atsakymai yra leistini ten, kur specifikacija to aiškiai reikalauja.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Gamintojas, modelis |  |  | [nurodyti modelį, gamintoją] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2. | Paciento kėdė, 7 vnt. |  |  |  |
| 2.1 | Kėdės valdymas | Elektrinis – mechaninis valdymas | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.2. | Kėdės keliamoji galia (maksimalus paciento svoris) | Ne mažiau 135 kg. | [nurodyti skaičių] kg | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.3. | Kėdės sėdimosios dalies aukščio reguliavimo ribos | 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: ≤ 45 cm 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: ≥75 cm | 1. Aukštis nuo grindų žemiausioje pozicijoje: [nurodyti skaičių] cm 2. Aukštis nuo grindų viršutinėje pozicijoje: [nurodyti skaičių] cm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.5. | Paciento kėdės apmušalas | 1. Besiūlė danga, 2. galimybė pasirinkti apmušalo dangos spalvą ne mažiau kaip iš 2 variantų. | 1. Besiūlė danga - [nurodyti Taip/Ne] 2. galimybė pasirinkti apmušalo dangos iš [nurodyti skaičių] variantų. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.6. | Kėdės padėčių programavimas | Ne mažiau kaip 3 individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys | [nurodyti skaičių] individualiai programuojamos paciento kėdės padėtys | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.7. | Kėdės valdymas | Nuo gydytojo instrumentų dalies, asistento pultelio ir kojine svirtele prie kėdės pado arba atskiru kojiniu pedalu | [nurodyti siūlomą kėdės valdymo parinktį] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.8. | Sėdimosios dalies, nugaros atlošo ir sustumto galvos atlošo bendras ilgis | Ne mažesnis kaip 1900 mm. | [nurodyti skaičių] mm | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.9. | Galvos atlošo padėties reguliavimas | Ne mažiau kaip 2 ašimis. | [nurodyti skaičių] ašimis | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.10. | Porankiai | 1. Abiejų pusių porankiai; 2. dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip 90° kampu ir/ar nuimamas. | 1. Abiejų pusių porankiai - [nurodyti Taip/Ne]; 2. Dešinysis porankis pasukamas ne mažiau kaip [nurodyti skaičių] ° kampu ir/ar nuimamas. - [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.11. | Kojūgalio apsauginė danga | Kojūgalis turi turėti nuimamą ir nuvalomą apsauginę plėvelę. | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 2.12. | Visos įstaigos įrangos darbui reikalingos komunikacijos | Oro padavimo trasa, oro išsiurbimo trasa, vanduo, kanalizacija, elektros pajungimai susiveda į integruotą komunikacijų dėžutę. | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3. | Gydytojo instrumentų dalis, 7 vnt. |  |  |  |
| 3.1. | Būtini gydytojo instrumentai. | Ne mažiau kaip 4 rankovės, iš kurių: 1 rankovė - daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) 2 rankovė - įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa 3 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa 4 rankovė - paruošta ultragarsinio skalerio, suderinamo su siūloma įranga, prijungimui | [nurodyti skaičių] rankovės, iš kurių: 1 rankovė - daugiafunkcinis švirkštas (oras, vanduo, oras + vanduo) - [nurodyti Taip/Ne] 2 rankovė - įmontuojamas elektrinis mikrovariklis su šviesa - [nurodyti Taip/Ne] 3 rankovė - Pneumatinė rankovė su šviesa - [nurodyti Taip/Ne] 4 rankovė - paruošta ultragarsinio skalerio, suderinamo su siūloma įranga, - [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.2. | Instrumentų bloko tvirtinimas | Instrumentų blokas tvirtinamas prie spjaudyklės bloko kartu su šviestuvu ir kilnojasi kartu su kėde | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.3. | Instrumentų stalelio aukščio reguliavimo stabdis. | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.4. | Vienas bendras jungiklis | Kartu atjungiantis / įjungiantis elektros, vandens ir suspausto oro padavimą. | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.5. | Instrumentų valdymo pedalas | Pedale turi būti aušinančio vandens įjungimo/išjungimo reguliavimas | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.6. | Instrumentų rankovių išvedimas | Instrumentai paguldomi iš viršaus ant antgalių valdymo sistemos | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.7. | Į instrumentus tiekiamo vandens kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui atskirai | Turi būti galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai bei reguliuojama ne mažiau kaip 5 žingsniais arba tolygus reguliavimas nuo 0 iki maksimumo | Galimybė įjungti/išjungti aušinantį vandenį kiekvienam antgaliui atskirai bei reguliuoti [nurodyti skaičių] žingsniais arba tolygus reguliavimas nuo 0 iki maksimumo - [nurodyti reguliavimo būdą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.8. | Į instrumentus tiekiamo aušinančio oro kiekis reguliuojamas kiekvienam instrumentui individualiai | Turi būti galimybė aušinantį orą kiekvienam antgaliui atskirai, tolygus reguliavimas arba reguliuojamas žingsniais su galimybe išjungti | [nurodyti reguliavimo būdą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.9. | Instrumentų rankovių, naudojančių vandenį, vidinė plovimo funkcija. | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.10. | Padėklas odontologo naudojamiems instrumentams bei kitoms darbo priemonėms | Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos ne mažesnis nei 200 x 350 mm su sterilizuojamu kilimėliu | [nurodyti medžiagą] [nurodyti skaičių] mm su sterilizuojamu kilimėliu - [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.11. | Instrumentų stalelio valdymo pultas | Spalvotas, liečiamas arba membraninis mygtukinis ekranas | [nurodyti tipą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.12. | Pulto valdymo funkcijos | Ne mažiau nurodytų: 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo; 3) spjaudyklės apiplovimo įjungimo; 4) stiklinės pripildymo; | Ne mažiau nurodytų: 1) kėdės/atlošo pakėlimo/nuleidimo valdymo; - [nurodyti Taip/Ne] 2) šviestuvo įjungimo/išjungimo; - [nurodyti Taip/Ne] 3) spjaudyklės apiplovimo įjungimo; - [nurodyti Taip/Ne] 4) stiklinės pripildymo; - [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 3.14. | Autonominė vandens sistema odontologiniams antgaliams | Su lengvai keičiamu, ne mažiau kaip 1.5 litrų talpos indu. | Su lengvai keičiamu, [nurodyti skaičių] litrų talpos indu. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4. | Spjaudyklės blokas, 7 vnt. |  |  |  |
| 4.1. | Būtini asistento instrumentai: | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais (ne mažiau dviejų dydžių siurbliukų antgaliai). | Seilių bei dulkių nusiurbimo rankovės su antgaliais ([nurodyti skaičių] dydžių siurbliukų antgaliai). | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.2. | Spjaudyklės blokas tvirtinamas prie kėdės ir kilnojasi kartu su kėde | Būtina. | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.3. | Asistento instrumentų laikiklis | Ne mažiau kaip 3-jų lizdų, laikiklio padėtis keičiama nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant horizontalią laikiklio padėtį. | [nurodyti skaičių] lizdų, laikiklio padėtis keičiama nuo spjaudyklės bloko iki paciento galvos atlošo, keičiant horizontalią laikiklio padėtį. - [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 4.4. | Spjaudyklė | Keraminė arba lygiavertės medžiagos. | [nurodyti medžiagą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5. | Apšvietimo sistema (Po 1 šviestuvą prie kiekvienos darbo vietos) |  |  |  |
| 5.1. | Apšvietimo lempa | 1. LED arba lygiavertis šviesos šaltinis, 2. Bešešėlinė sistema | 1. [nurodyti tipą] 2. [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.2. | Apšvietimo lempos pozicionavimas | Valdoma ≥ 3 ašimis | [nurodyti skaičių] ašimis | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.3. | Šviesos spalvinė temperatūra | nuo ≤ 4200 K iki ≥ 5000 K | nuo [nurodyti skaičių] K iki [nurodyti skaičių] K | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.4. | Tolygus šviesos intensyvumo reguliavimas | Būtinas | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.5. | Rankenos | Šviestuvas turi ≥1 rankenas | Šviestuvas turi [nurodyti skaičių] rankenas | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.6. | Maksimalus šviesos intensyvumas | Ne mažiau 44000 liuksų. | [nurodyti skaičių] liuksų | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.7 | Spalvų atkūrino indeksas (CRI) | ≥ 90 | [nurodyti skaičių] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.8 | Specialus plombavimo režimas („Composite mode“ ar lygiavertis) | Būtina | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 5.9. | Maitinimas | 230V, 50Hz. | [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6. | Priedai (6.1-6.5 p. 7 vnt., 6.6 p. – 1 vnt.): |  |  |  |
| 6.1 | Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su pašvietimu. (7 vnt.) | 1. Reguliuojamas apsisukimų skaičius apsisukimų skaičius nuo ≤ 300 aps/min. iki ≥ 40000 aps/min. Su reversu. 2.Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. 3. Su LED arba lygiaverčiu pašvietimu 4.Maksimalus sukimo momentas ≥ 3,0 Ncm | 1. Reguliuojamas apsisukimų skaičius apsisukimų skaičius nuo [nurodyti skaičių] aps/min. iki [nurodyti skaičių] aps/min. Su reversu. - [nurodyti Taip/Ne] 2.Su vidiniu vandens – oro mišinio padavimu. - [nurodyti Taip/Ne] 3. Su LED arba lygiaverčiu pašvietimu - [nurodyti Taip/Ne] 4.Maksimalus sukimo momentas[nurodyti skaičių] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.2 | Gydytojo kėdutė (7 vnt.) | 1. Laisva stumdoma su ≥5 ratukais. 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. 3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. 4. Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas (ne mažiau kaip -15/+5 laipsnių) 5. Galimybė pasirinkti kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalvą iš ne mažiau kaip 5 variantų. | 1. Laisva stumdoma su [nurodyti skaičių] ratukais. 2. Su paminkštinta sėdimąja dalimi bei atlošu nugarai. - [nurodyti Taip/Ne] 3. Reguliuojamas kėdutės aukštis ir nugaros atlošo aukštis. - [nurodyti Taip/Ne] 4. Reguliuojamas atlošo pasvirimo kampas ([nurodyti skaičių] laipsnių) 5. Galimybė pasirinkti kėdutės sėdimos dalies bei atlošo apmušalų dangos spalvą iš [nurodyti skaičių] variantų. | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.3 | Kampinis antgalis mikrovarikliui (7 vnt.) | 1. su šviesolaidžiu; 2. aušinimas vandeniu ir oru iš ≥ 1 taško; 3. grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; 4. apsisukimų perdavimo santykis 1:1; 5. apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; 6. vientisas nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos korpusas 7. Su galimybe reguliuoti apsukas | 1. su šviesolaidžiu; - [nurodyti Taip/Ne] 2. aušinimas vandeniu ir oru iš [nurodyti skaičių] taško; 3. grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; - [nurodyti Taip/Ne] 4. apsisukimų perdavimo santykis [nurodyti santykį] 5. apsukų skaičius [nurodyti skaičių] aps./min; 6. [nurodyti medžiagą] korpusas 7. Su galimybe reguliuoti apsukas - [nurodyti Taip/Ne] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.4 | Turbininis antgalis (7 vnt.) | 1. su šviesolaidžiu; 2. ne mažiau 26 W galingumas, 3.Nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos korpusas 4. Greitoji jungtis su integruotu LED pašvietimu, suderinama su ISO 3964 standartu arba lygiaverčiu, tinkama siūlomiems antgaliams. | 1. su šviesolaidžiu; -[nurodyti Taip/Ne] 2. [nurodyti skaičių]W galingumas, 3. [nurodyti medžiagą] korpusas 4. [nurodyti jungties ir pašvietimo tipą] | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.5 | Tiesus antgalis (7 vnt.) | 1. su šviesolaidžiu; 2. aušinimas vandeniu ir oru iš ≥ 1 taško; 3. grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; 4. apsisukimų perdavimo santykis 1:1; 5. apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; 6. vientisas nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos korpusas | 1. su šviesolaidžiu; - [nurodyti Taip/Ne] 2. aušinimas vandeniu ir oru iš [nurodyti skaičių] taško; 3. grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; - [nurodyti Taip/Ne] 4. apsisukimų perdavimo santykis [nurodyti santykį] 5. apsukų skaičius [nurodyti skaičių] aps./min; 6. [nurodyti medžiagą] korpusas | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |
| 6.6 | Greitaeigis antgalis (1 vnt.) | 1. su šviesolaidžiu; 2. aušinimas vandeniu ir oru iš ≥ 1 taško; 3. grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; 4. apsisukimų perdavimo santykis 1:5; 5. apsukų skaičius ne mažesnis nei 40000 aps./min; 6. vientisas nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos korpusas | 1. su šviesolaidžiu; - [nurodyti Taip/Ne] 2. aušinimas vandeniu ir oru iš [nurodyti skaičių] taško; 3. grąžto fiksacija mygtuko paspaudimu; - [nurodyti Taip/Ne] 4. apsisukimų perdavimo santykis [nurodyti santykį] 5. apsukų skaičius [nurodyti skaičių] aps./min; 6. [nurodyti medžiagą] korpusas | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti) |

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAR): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“

Prekių, aukščiau nurodytam AAR atitiktis bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitinkamą gamintojo ir/ ar gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimą/ deklaraciją arba kitus lygiaverčius dokumentus.