TSD-476, VPP-2573

Reanimobilio įrangos techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aprašymas | Reanimobilio įranga (sistema) – transportinio inkubatoriaus sistema, skirta naujagimiams |  |
| 2. | Reanimobilio įrangos sistemą sudaro: |  |  |
| 2.1. | Reanimobilio įrangos sistemos tvirtinimo platforma | - Sistemos komponentų tvirtinimo pagrindas (bazė); - Adapteriai (tvirtinimai) skirti sistemai (žemiau išvardintiems įrangos komponentams 2.1–2.7 p.) tvirtinti: - Sistemos komponentus tvirtinti prie pagrindo (bazės); - Pagrindą (bazę) tvirtinti prie „Stryker Power Pro XT“ neštuvų. - Platforma su komponentais pritaikyta atlaikyti ≥ 20 G; - Platforma turi po ≥ 1 rankeną abiejose platformos pusėse (iš kairės ir iš dešinės) arba abiejuose platformos galuose (iš priekio ir iš galo); - Įrangos laidai paslepiami platformoje – integruota laidų valdymo-paslėpimo sistema. |  |
| 2.2. | Transportinis inkubatorius | - Inkubatoriaus vidaus oro temperatūra reguliuojama ne siauresniame intervale kaip nuo 28,0 ℃ iki 38,0 ℃; - Temperatūros keitimo padala ne didesnė kaip 0,1 ℃; - Valdymas: - Integruotas lietimui jautrus (ar lygiavertis) ekranas; - LCD arba LED (arba lygiavertis). - Ekrane atvaizduojama: - Temperatūra; - Deguonies koncentracija. - Garsiniai ir vaizdiniai aliarmai: - Paciento temperatūros nuokrypiai; - Sistemos gedimas; - Baterijos (akumuliatoriaus) išsikrovimas. - Yra stabilizavimo sistema, mažinanti vibracijas transportavimo metu; - Dangtyje yra po ≥ 2 angas prieigai prie paciento iš kairės ir iš dešinės; - Prieigos angos su dangteliais – vienos pusės (ir kitos pusės) dangteliai žiūrint nuo centro atsiveria į priešingus šonus; - Gaubto sienelės dvigubos (arba geresnės); - Išoriniai matmenys ne didesni negu (P×G×A): 980×580×520 mm; - Papildomi funkcionalumai: - Deguonies insufliacija; - SpO2 matavimas; - Ištraukiamas/prailginamas gulimasis paviršius. - Maitinimas: - Iš integruotos baterijos (akumuliatoriaus); - Baterijos (akumuliatoriaus) veikimo laikas ≥ 45 min; - Baterija (akumuliatorius) įkraunamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. - Apsaugos klasė ne prastesnė kaip BF; - Priedai: - Čiužinys. |  |
| 2.3. | Inkubatoriaus paciento diržų sistema | - Skirta naujagimiams; - Suderinama su transportiniu inkubatoriumi (2.2 poz.); - Sistemą sudaro: - Fiksavimo diržai; - Vakuuminis čiužinys naujagimio imobilizavimui; - Oro išsiurbimo pompa vakuuminiam čiužiniui. - Sistema skirta pacientams, kurių svoris ne daugiau kaip 5 kg; - Diržų sistema pritaikyta atlaikyti ≥ 10 G. |  |
| 2.4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas (DPV) | - Transportinis; - Skirtas naujagimiams; - Tūriu ir slėgiu kontroliuojami ventiliacijos režimai; - Galimi ≥ 5 plaučių ventiliacijos režimai, tarp kurių: - Gaivinimo (CPR) ventiliacijos režimas; - Mechaninės ventiliacijos režimai: - Ventiliacija kontroliuojama tūriu (CMV); - Ventiliacija kontroliuojama slėgiu (PCV). - Pastoviai teigiamo slėgio iškvėpime (CPAP) terapijos režimas; - Didelės tėkmės terapijos režimas; - Deguonies terapijos per kaukę režimas. - Garsiniai ir vaizdiniai aliarmai; - Įkvepiamas slėgis naujagimiams ne siauresniame intervale kaip nuo 1 cmH2O iki 45 cmH2O; - Didžiausia įkvepiama oro tėkmė ≥ 250 l/min; - Apsaugos klasė ne mažesnė kaip IP54; - Sustiprintas korpusas – atsparus smūgiams ir vibracijoms; - Atsparus defibriliacijai; - Sertifikuotas pagal DIN EN 1789 (ar lygiavertį) standartą; - Maitinimas: - Iš integruotos baterijos (akumuliatoriaus); - Baterijos (akumuliatoriaus) veikimo laikas ≥ 4 val.; - Baterija (akumuliatorius) įkraunamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. - Priedai: - Kvėpavimo dujų drėkintuvo sistema; - Deguonies drėkintuvas. |  |
| 2.5 | Deguonies balionų laikikliai | - Vertikalūs; - Laikikliai skirti ≥ 5 litrų balionams; - Su integruotu slėgio reguliatoriumi; - Kiekis ≥ 2 vnt. |  |
| 2.6. | Atsiurbimo sistema | - Su skysčių talpykla (atsiurbimo indu); - Sistema sukomplektuota ir paruošta iš karto naudoti; - Vakuumas (atsiurbimas) reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 70 mbar (52,5 mmHg) iki 700 mbar (525 mmHg); - Sertifikuota pagal DIN EN 1789 (ar lygiavertį) standartą. |  |
| 2.7. | Gyvybinių funkcijų monitorius | - Monitorius transportinis; - Svoris ne daugiau kaip 2 kg; - Monitoriaus ekranas: - Spalvotas; - Ekrano dydis ≥ 15,0 cm (≥ 5,91 colių); - Raiška ne mažesnė negu 1024 × 480 taškų; - Sensorinis, lietimui jautrus ekranas; - Vaizdo orientacija automatiškai keičiasi, priklausomai nuo monitoriaus orientacijos krypties. - Didžiausias vaizduojamų kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3 kreivės; - Stebimi (monitoruojami) parametrai: - Elektrokardiograma (EKG); - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2); - Neinvazinis kraujospūdis (NIBP); - Kvėpavimo dažnis. - Reikalavimai EKG: - EKG derivacijos: I, II, III; - Ne mažiau kaip 10 tipų aritmijų atpažinimas; - Širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) matavimo ribos ne siauresnės negu 15–350 k/min; - Signalo atsistatymo trukmė po defibriliatoriaus iškrovos ≤ 10 s. - Reikalavimai SpO2: - SpO2 matavimo diapazonas ne siauresnis negu 1–100%; - Matavimo paklaida: ≤ ± 4% (diapazone 70–100%). - Reikalavimai NIBP: - Matavimo metodas: oscilometrinis arba lygiavertis; - Atskirai pateikiamas sistolinis, diastolinis ir vidutinis kraujospūdis; - Vidutinės kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės negu 20–120 mmHg; - Darbo režimai: rankinis, automatinis (arba intervalinis). - Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4–170 k/min. - Monitoriuje integruoti LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai: - Įkrovimo indikatorius; - Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius; - Baterijos išsikrovimo indikatorius. - Sertifikuotas pagal DIN EN 1789 (ar lygiavertį) standartą; - Maitinimas: - Iš integruotos baterijos (akumuliatoriaus); - Baterijos (akumuliatoriaus) veikimo laikas ≥ 4 val.; - Baterija (akumuliatorius) įkraunamas iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. - Atsparumas išoriniams veiksniams: - Atlaiko kritimą iš ≥ 100 cm aukščio arba atitinka IEC 60068-2-32 (arba lygiavertį) standartą; - Atsparumas skysčiams – ne mažesnė kaip IPX2 atsparumo klasė; - Priedai: - 3-jų elektrodų EKG kabelis ir elektrodai; - SpO2 matavimo daviklis naujagimiams; - Daugkartinio naudojimo manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui naujagimiams su prijungimo žarnele. |  |
| 3. | Techninis išpildymas (elektros ir dujų tiekimas) | - Sistemos maitinimas: - Centrinis 230 V maitinimo šaltinis su ≥ 5 m įtraukiamu kabeliu, jungiančiu visus platformoje sumontuotus įrenginius; - Atsarginis maitinimo būdas – galima perjungti į 12 V greitosios pagalbos automobilio maitinimo šaltinį (maitinimas tiesiogiai nuo automobilio). - Deguonies tiekimas: - Centrinis deguonies tiekimas su ≥ 3 m spiraline (ar lygiaverte) jungiamąja žarna su ZGV šešiakampe (ar lygiaverte) jungtimi; - Papildoma jungiamoji žarna baliono dujų tiekimui ir prijungimui prie ventiliatoriaus su ZGV šešiakampe (ar lygiaverte) jungtimi; - Su automatiniu perjungimu iš išorinio tiekimo į dujų tiekimą iš balionų. |  |
| 4. | Įrangos paviršių priežiūra | Reanimobilio įrangos (sistemos) paviršiai lengvai valomi ir dezinfekuojami (tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti priežiūros instrukcijas / rekomendacijas) |  |
| 5. | Suderinamumas | Visa 2 punkte aprašyta ir išvardinta reanimobilio įranga (sistema) turi būti suderinama su turimais „Stryker Power Pro XT“ neštuvais |  |
| 6. | Sertifikavimas ir atitikimas teisės aktams | - Siūlomų komponentų visuma turi atitikti DIN EN 1789:2020-12 (ar lygiavertį) standartą; - Transportinis inkubatorius turi atitikti: - DIN EN 13976-1:2018 (ar lygiavertį) standartą; - DIN EN 13976-2:2018 (ar lygiavertį) standartą. |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 8. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėnesių |  |
| 12. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 13. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkama tarpusavyje techniškai derinama reanimobilio įranga (sistema) – transportinio inkubatoriaus sistema (skirta naujagimiams), kuri turi būti suderinama su turimu reanimobiliu ir jame sukomplektuotais neštuvais, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomos įrangos gamintojo arba gamintojo atstovo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliaciją, techninę priežiūrą garantiniu ir pogarantiniu laikotarpiu.