TSD-486, VPP-568

Medicininių konsolių operacinės įrangai techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Įrangos komplekto pagrindinės sudedamosios dalys | 1. Chirurginė lubinė konsolė – 1 kompl. 2. Anesteziologinė lubinė konsolė – 1 kompl. 2. Dviejų alkūnių sistema monitoriaus tvirtinimui – 2 kompl. |  |
|  | Reikalavimai dviejų alkūnių chirurginei lubinei konsolei: |  |  |
|  | Konsolės konstrukcija ir tipas | 1. Prie lubų montuojama motorizuota dviejų alkūnių vertikali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį); 2. Alkūnių ilgiai: 2.1. Pirmos alkūnės ilgis ≥ 500 mm; 2.2. Antros alkūnės ilgis ≥ 750 mm; 3. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; 4. Konsolės „rankos“ sukimosi ašių skaičius ≥ 3 arba ≥ 2, jeigu antroji alkūnė turi vertikalaus posvyrio funkciją (≥20° aukštyn ir ≥30° žemyn). Pastaba: kai konsolės „rankos“ sukimosi ašių skaičius ≥ 3, vertikalaus posvyrio funkcija nereikalaujama. 5. Konsolės vertikalios kolonos ilgis ≥ 1000 mm; 6. Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių stabdžių sistema (arba lygiavertė). 7. Prie konsolės kolonos pritvirtinta rankena, skirta konsolės padėties nustatymui; stabdžių sistema užtikrina konsolės fiksavimą ir atlaisvinimą, veikia valdoma rankenoje ir/arba automatiniu principu (reaguodama į judesį ar apkrovą). 8. Konsolėje įrengti judesio eigos ribotuvai. 9. Motorizuota konsolės alkūnė, pakėlimo diapazonas ≥ 270 mm. 10. Konsolės pakėlimas valdomas pulteliu ir/arba mygtukais, esančiais ant konsolės kolonos arba ant konsolės kolonos pritvirtintos rankenos. |  |
|  | Maksimali konsolės apkrova | ≥ 110 kg |  |
|  | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | Jungtys yra išdėstomos vertikalioje konsolės kolonoje; |  |
|  | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | 1. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; 2. Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
|  | Konsolės funkcionalumo išplėtimo galimybės | Esant poreikiui, konsolės lentynų kiekį galima padidinti - prie konsolės kolonos primontuoti papildomai įsigytą (-as) lentyną (-as) |  |
|  | Vertikalios kolonos komplektacija: | 1. Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi - 1 vnt. a) Lentynos išlaikomas svoris ≥ 50 kg. b) Lentynos darbinio paviršiaus matmenys: plotis 400-550 mm; gylis 430-530 mm. c) Po lentyna įrengtas ≥ 1 stalčius. 2. Lentyna medicininėms priemonėms (be stalčiaus) - ≥ 2 vnt. a) galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. b) lentynos išlaikomas svoris ≥ 50 kg. c) lentynos darbinio paviršiaus matmenys: plotis 400-550 mm; gylis 430-530 mm. |  |
|  | Jungtys | 1. Konsolėje sumontuotos jungtys: 1.1. Vienfazės elektros rozetės sumontuotos konsolės kolonoje (230 V, su įžeminimu, su dangteliais) – 10 vnt. 1.2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 5 vnt. 1.3. Vakuumo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt. 1.4. CO2 jungtis (DIN standarto) – 2 vnt. 1.5. Duomenų tinklo jungtis (RJ45) – 4 vnt. 2. Visos siūlomos medicininių dujų ir vakuumo jungtys turi užtikrinti greitą prijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal EN, DIN arba lygiaverčius standartus. 3. Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims turi būti sukomplektuoti suderinami pajungimo antgaliai (adapteriai), užtikrinantys tiesioginį medicininės įrangos prijungimą. |  |
|  | Atitikimas standartui | Siūlomos konsolės atitinka ISO 11197, EN 60601-1, EN 60601-1-2 arba lygiaverčius standartus. |  |
|  | Reikalavimai dviejų alkūnių anesteziologinei lubinei konsolei: |  |  |
|  | Konsolės konstrukcija ir tipas | 1. Prie lubų montuojama dviejų alkūnių horizontali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį). 2. Alkūnių ilgiai: 2.1. Pirmos alkūnės ilgis ≥ 600 mm; 2.2. Antros alkūnės ilgis ≥ 750 mm; 3. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330°; 4. Konsolių „rankos“ sukimosi ašių skaičius ≥ 3 5. Horizontalios konsolės ilgis > 780 mm. 6. Konsolės padėties fiksavimui naudojama elektromagnetinių arba pneumatinių, arba frikcinių stabdžių sistema (arba lygiavertė). 7. Prie konsolės kolonos pritvirtinta rankena, skirta konsolės padėties nustatymui; stabdžių sistema užtikrina konsolės fiksavimą ir atlaisvinimą, veikia valdoma rankenoje ir/arba automatiniu principu (reaguodama į judesį ar apkrovą). 8. Konsolėje įrengti judesio eigos ribotuvai. |  |
|  | Maksimali konsolės apkrova | ≥ 60 kg |  |
|  | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | Jungtys yra išdėstomos horizontalioje konsolės kolonoje. |  |
|  | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | 1. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos. 2. Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |
|  | Jungtys | - Konsolėje sumontuotos jungtys: 1.1. Vienfazės elektros rozetės sumontuotos konsolės kolonoje (230 V, su įžeminimu, su dangteliais) – 10 vnt. 1.2. Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 4 vnt. 1.3. Medicininio suspausto oro jungtis, ≥ 4 bar (DIN standarto) – 2 vnt. 1.4. Deguonies tiekimo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt. 1.4. Vakuumo jungtis (DIN standarto) – 2 vnt. 1.5. Duomenų tinklo jungtis (RJ45) – 4 vnt. 1.6. Anestezinių dujų šalinimo jungtis (AGSS) – 1 vnt. 2. Pneumatinės (arba lygiavertės) jungtys. Visos siūlomos medicininių dujų ir vakuumo jungtys turi užtikrinti greitą prijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal EN, DIN arba lygiaverčius standartus. 3. Visoms siūlomoms medicininių dujų ir vakuumo jungtims turi būti sukomplektuoti suderinami pajungimo antgaliai (adapteriai), užtikrinantys tiesioginį medicininės įrangos prijungimą. |  |
|  | Atitikimas standartui | Siūlomos konsolės atitinka ISO 11197, EN 60601-1, EN 60601-1-2 arba lygiaverčius standartus. |  |
|  | Reikalavimai monitoriaus tvirtinimo dviejų alkūnių sistemai: |  |  |
| 4.1 | Monitoriaus tvirtinimo alkūnių konstrukcija | 1. Prie lubų montuojama dviejų alkūnių sistema (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį) ir/arba yra galimybė montuoti alkūnes ant to paties tvirtinimo kaip ir operacinėje, esantys chirurginiai šviestuvai. 2. Monitoriaus laikiklio pirmos alkūnės ilgis ≥ 800 mm. 3. Monitoriaus laikiklio antros alkūnės ilgis ≥ 800 mm, su vertikaliu (aukščio) reguliavimu bei monitoriaus montavimo platforma (VESA standarto). 4. Alkūnę su aukščio reguliavimu galima palenkti ≥ 30 laipsnių aukštyn ir ≥ 30 laipsnių žemyn. 5. Alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 300° 6. Alkūnių sistemos sukimosi ašių skaičius ≥ 3 7. Monitoriaus laikiklis pritaikytas montuoti ne mažesnį kaip 32 colių ekrano įstrižainės monitorių. 8. Monitoriaus laikiklio alkūnėmis pravesti maitinimo bei vaizdo signalo perdavimui skirti kabeliai (vaizdo signalo perdavimo jungčių tipai derinami užsakymo metu). |  |
|  | Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti siūlomų konsolių ir monitoriaus tvirtinimui skirtos dvigubos alkūnės sistemos išdėstymo operacinėse vizualizaciją su matmenimis - brėžinį (-ius) arba izometrinį vaizdą). | Būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti siūlomų konsolių ir monitoriaus tvirtinimui skirtos dvigubos alkūnės sistemos išdėstymo operacinėse vizualizaciją su matmenimis - brėžinį (-ius) arba izometrinį vaizdą). |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (įskaitant sumontavimą, pajungimą bei testavimą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
|  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; |  |
|  | Garantijos sąlygos | 1. Garantinio aptarnavimo laikotarpis 36 mėnesiai. 2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Specialisto atvykimo gedimų šalinimui laikas – ne vėliau kaip per 48 val. nuo iškvietimo gavimo. |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |