TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

OPERACINĖS LEMPA, MONTUOJAMA PRIE LUBŲ – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vieno kupolo LED operacinė lempa | Būtina |  |
| 2. | Šviesos diodų tarnavimo laikas | Ne mažiau 60000 val. |  |
| 3. | Apšvietimas EC (apšvietimo lauko centre) 1 m. atstumu | Ne mažiau 130000 lx |  |
| 4. | Operacinio lauko skersmuo | Reguliuojamas ne siauriau 200 – 280 mm arba fiksuotas ties 240 mm |  |
| 5. | Elektroninis ryškumo reguliavimas | Ne siauriau 40-130 klx |  |
| 6. | Energijos suvartojimas, maksimalus | Ne daugiau 6 A |  |
| 7. | Spalvos temperatūra | Reguliuojama ne siauresniame diapazone nei nuo 3800 iki 5000 K, ne mažiau kaip 3 žingsniai |  |
| 8. | Spalvų atkūrimo indeksas (Ra) | Ne mažiau 96 |  |
| 9. | Apšvietimo gylis prie 60 % apšvietos | Ne mažiau 925 mm arba lygiavertis |  |
| 10. | Šviestuvo kupolo maitinimo įtampa | Ne didesnė nei 24 V. Maitinamas pats kupolas. Komplekte turi būti maitinimo blokas, skirtas prijungimui prie standartinio 230 V tinklo, kuris montuojamas lubinėje konstrukcijoje arba apdailos gaubte. |  |
| 11. | IP apsaugos klasė | Ne mažesnis nei IP43 |  |
| 12. | Su montavimu prie lubų | Būtina |  |
| 13. | Atitinkantis EEC93/42 direktyvos reikalavimus (CE ženklinimas) | Būtina |  |
| 14. | Vartotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis | Būtina pateikti pristatant prekę |  |
| 15. | Garantinis aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn |  |