SA sąlygų 2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas - suskystinto azoto tiekimas, įskaitant suskystinto azoto talpyklos nuomą, pristatymą, įrengimą, pajungimą, techninę priežiūrą ir sistemos veikimo užtikrinimą sutarties galiojimo laikotarpiu.

2. Paskirtis - suskystintas azotas skirtas biologinių mėginių kriogeninių saugyklų užpildymui ir nuolatiniam jų veikimo užtikrinimui.

3. Kiekis – preliminarus suskystinto azoto kiekis visam sutarties galiojimo terminui (36 mėn.) – 4860 kg, kuris bus perkamas pagal faktinį Pirkėjo poreikį ir turimą finansavimą, tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais ir naudojant Tiekėjo suteikiamą kriogeninę suskystinto azoto talpyklą.

Lentelė Nr. 1

(užpildyta pateikiama kartu su pasiūlymu)

| 4. Techninės charakteristikos / reikalavimai: | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo psl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. |
| --- | --- |
| 4.1. Talpyklos bendras tūris - ne mažiau kaip 230 l; 4.2. Užpildytos talpyklos suskystinto azoto masė: ne mažiau kaip 180 kg; 4.3. Azoto grynumas - ne mažiau kaip 99,999 %; 4.4. O2 priemaišos - ne daugiau kaip 5 ppm; 4.5. H2O priemaišos azote - ne daugiau kaip 1 ppm; 4.6. Sistemos darbinis slėgis - ne didesnis kaip 1,5 bar arba suderinamas su esama kriogeninių saugyklų sistema; 4.7. Maksimalus leistinas slėgis (MAWP) – ne didesnis kaip 3,0 bar arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis saugų sistemos veikimą; 4.8. Azoto pildymui turi būti naudojamas kriogeninis siurblys (pvz., GBS155/4.5-C/3T arba lygiavertis), užtikrinantis saugų ir nepertraukiamą automatinį saugyklų papildymą; 4.9. Biologinių mėginių saugyklų užpildymas turi būti užtikrintas automatiniu būdu pagal saugyklų valdymo sistemos arba lygio daviklių signalus; 4.10. Kriogeninė suskystinto azoto talpykla VT3/19 ar lygiavertė, suderinama su esama infrastruktūra ir užtikrinanti ne mažesnį funkcionalumą bei techninius parametrus; 4.11. Dujų papildymo žarnos antgalio tipas – trapecinis, su vidiniu 69x8 mm ± 1 mm sriegiu, arba kitas visiškai suderinamas sprendimas, tinkamas esamai sistemai; 4.12. Slėgio kontūras turi būti integruotas arba turi būti pateiktas lygiavertis sprendimas, užtikrinantis stabilų ir saugų suskystinto azoto tiekimą; 4.13. Telemetrijos sistema „AirMo“ arba lygiavertė, leidžianti nuotoliniu būdu stebėti talpyklos užpildymo lygį, slėgį ir tiekimo būklę; 4.14. Tiekėjas turi įrengti vakuuminę suskystinto azoto tiekimo liniją nuo talpyklos iki išsišakojimo mazgo į saugyklas su ne mažiau kaip 12 atšakų; 4.15. Sistema turi užtikrinti galimybę prijungti ne mažiau kaip 2 kriogenines saugyklas. |  |
| 5. Saugos reikalavimai: | Siūlomos prekės charakteristikos, firminis pavadinimas, gamintojas, tikslus modelis, katalogo numeris. Pateikto dokumento (failo pavadinimas) ir gamintojo katalogo psl. Nr., kuriame yra siūlomus parametrus patvirtinantys duomenys. |
| - Slėgio apsaugos (saugos) vožtuvas turi būti kalibruotas ir turėti galiojantį kalibravimo arba patikros dokumentą. - Turi būti užtikrinta vakuuminė izoliacija ir galimybė įvertinti vakuumo būklę. - Turi būti įrengta apsauga nuo viršslėgio – ne mažiau kaip dviguba apsauginė sistema. - Talpyklos liukas / dangtelis turi būti sandarus ir turėti saugų fiksavimo mechanizmą. - Talpykla ir visa suskystinto azoto tiekimo sistema turi atitikti visus taikomus Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, keliamus slėginiams indams ir kriogeninių produktų naudojimui. - Tiekėjas privalo pateikti naudojimo, saugos ir avarinių veiksmų instrukcijas lietuvių arba anglų kalba. - Tiekėjas privalo apmokyti Pirkėjo darbuotojus saugiai naudotis sistema. |  |

- Kiti reikalavimai:

  - Tiekėjas visą nuomos sutarties galiojimo laikotarpį privalo užtikrinti sklandų suskystinto azoto tiekimo ir saugojimo sistemos veikimą, savo lėšomis vykdyti sistemos techninę priežiūrą, neatlygintinai remontuoti bei šalinti sistemos gedimus, atsiradusius ne dėl Pirkėjo ar trečiųjų asmenų kaltės.

  - Tiekėjas privalo reaguoti į pranešimą apie sistemos gedimą ne vėliau kaip per 24 valandas nuo pranešimo gavimo momento.

  - Kritinio gedimo arba suskystinto azoto tiekimo sutrikimo atveju Tiekėjas privalo užtikrinti laikiną techninį sprendimą, leidžiantį užtikrinti nepertraukiamą biologinių mėginių saugojimą.

  - Pasibaigus sutarties galiojimui ar ją nutraukus, Tiekėjas įsipareigoja per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų savo lėšomis išmontuoti ir išvežti įrangą. Šis terminas gali būti keičiamas tik Šalių atskiru rašytiniu susitarimu.

- Nuomos sąlygos:

  - Sutarties terminas – 36 mėn.

  - Suskystintas azotas perkamas pagal faktinį poreikį ir turimą finansavimą, tiekėjo pasiūlyme nurodytais įkainiais.

  - Tiekėjas pristato, įrengia ir pajungia talpyklą Pirkėjo adresu – P. Baublio g. 5, Vilnius.

  - Talpykla turi būti įrengta ir paruošta naudojimui ne vėliau kaip per 4 savaites nuo užsakymo pateikimo dienos.

  - Tiekėjas užpildo talpyklą suskystintu azotu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos, jei šalys nesusitaria kitaip.

  - Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota talpyklos nuoma, pristatymo, įrengimo, pajungimo paslaugos, darbuotojų apmokymas bei techninė priežiūra.

  - Pasibaigus sutarties galiojimui, Pirkėjas grąžina talpyklą tuščią, švarią ir be mechaninių pažeidimų, išskyrus normalų nusidėvėjimą.

  - Užpildžius talpyklą, Tiekėjas pateikia važtaraštį, kuriame nurodomas pristatyto suskystinto azoto kiekis ir talpykla, į kurią suskystintas azotas buvo supiltas.