TSD-507, VPP-2402
Elektrochirurginės įrangos priedų techninė specifikacija
	Eil.

Nr.
	Pavadinimas
	Orientacinis kiekis, vnt.
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms 

	6
	1. Skirtos minkštųjų audinių pjūviams atlikti, limfagyslių koaguliacijos ir skersinio pjūvio procedūroms atlikti;

2. Darbinis ilgis 23 ± 1 cm;

3. Skersmuo 5 mm, žiotys lenktos;

4. Galimybė koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm imtinai;

5. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą;

6. Vidutinis šoninis terminis audinių pažeidimas: ne daugiau nei 1,5 mm;
7. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.   
	

	2.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms


	1476
	1. Darbinis ilgis 35 ± 3 cm;

2. Skersmuo 5 mm, žiotys lenktos;

3. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą;

4. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	

	3.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės laparoskopinėms operacijoms


	198
	1. Skirtos minkštųjų audinių pjūviams atlikti, limfagyslių koaguliacijos ir skersinio pjūvio procedūroms atlikti;

2. Darbinis ilgis 36 ± 1 cm;

3. Skersmuo 5 mm, žiotys lenktos;

4. Galimybė koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm imtinai;

5. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą;

6. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu) integruota į instrumentą;

7. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.   
	

	4.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms

 
	6
	1. Skirtos minkštųjų audinių pjūviams atlikti, limfagyslių koaguliacijos ir skersinio pjūvio procedūroms atlikti;

2. Darbinis ilgis 20 ± 1 cm;

3. Skersmuo 5 mm, žiotys lenktos;

4. Galimybė koaguliuoti kraujagysles iki 7 mm imtinai;

5. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą;

6. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu) integruota į instrumentą;

7. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	

	5.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms 


	810
	1. Darbinis ilgis 22 ± 3 cm;

2. Skersmuo 5 mm, žiotys lenktos;

3. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija, reguliuojančia energijos padavimą;

4. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.
	

	6.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms


	6
	1. Darbinis ilgis 17 ± 3 cm, žirklių tipo rankena;

2. Galimybė žirklėmis perpjauti ir koaguliuoti iki 5 mm skersmens (imtinai) kraujagysles;

3. Žiotys lenktos, 16 ± 1 mm ilgio, su polimeriniu padeliu (pvz.: teflono arba lygiaverčiu);

4. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija;

5. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.   
	

	7.
	Ultragarsinės koaguliuojančios žirklės atviroms operacijoms 


	378
	1. Darbinis ilgis 9 ± 3 cm, žirklių tipo rankena;

2. Galimybė žirklėmis perpjauti ir koaguliuoti iki 5 mm skersmens (imtinai) kraujagysles;

3. Žiotys lenktos, 16 ± 1 mm ilgio su polimeriniu padeliu (pvz.: teflono arba lygiaverčiu);

4. Su integruota audinių pokyčių matavimo technologija;

5. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11”.   
	

	8.
	Darbinė rankena (utragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu)

	62
	1. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu), skirta darbui su laparoskopinės ir atviros chirurgijos instrumentais (nurodytais techninės specifikacijos 2, 5 punktuose);

2. Darbinė rankena autoklavuojama;

3. Laido ilgis - ne mažiau 4 metrai;

4. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11”.
	

	9.
	Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu)

	30
	1. Darbinė rankena (ultragarsinis keitiklis su jungiamuoju kabeliu), skirta darbui su atviros chirurgijos instrumentais (nurodytais techninės specifikacijos 6, 7 punktuose);

2. Darbinė rankena autoklavuojama;

3. Laido ilgis - ne mažiau 4 metrai;

4. Techniškai suderinama su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11”.
	

	10.
	Bipoliarinis instrumentas skirtas laparoskopinėms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai


	6


	1. Darbinis ilgis 35 ± 3 cm;

2. Skersmuo 5 mm;

3. Žiotys tiesios, žiočių ilgis 21 ± 2 mm;

4. Žiotyse sumontuotas peilis, skirtas audinių nupjovimui;

5. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles;

6. Darbinė dalis rotuojama 360°;

7. Galimybė atskirai naudoti koaguliacijos ir pjovimo funkcijas;

8. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery“ generatoriumi „GEN11“.
	

	11.
	Bipoliarinis instrumentas skirtas laparoskopinėms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai


	6
	1. Darbinis ilgis 37 ± 3 cm;

2. Skersmuo 5 mm;

3. Žiotys lenktos, žiočių ilgis 24 ± 2 mm;

4. Žiotyse sumontuotas peilis, skirtas audinių nupjovimui;

5. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles;

6. Darbinė dalis rotuojama 360°;

7. Galimybė atskirai naudoti koaguliacijos ir pjovimo funkcijas;

8. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery“ generatoriumi „GEN11“.
	

	12.
	Bipoliarinis instrumentas skirtas atviroms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai
	6
	1. Darbinis ilgis 25 ± 3 cm;

2. Skersmuo 5 mm;

3. Žiotys lenktos, žiočių ilgis 24 ± 2 mm;

4. Žiotyse sumontuotas peilis, skirtas audinių nupjovimui;

5. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles;

6. Darbinė dalis rotuojama 360°;

7. Galimybė atskirai naudoti koaguliacijos ir pjovimo funkcijas;

8. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery“ generatoriumi „GEN11“.  
	

	13.
	Bipoliarinis instrumentas skirtas atviroms operacijoms, minkštųjų audinių pjovimui ir koaguliacijai


	6
	1. Darbinis ilgis 20 ± 2 cm;

2. Skersmuo 13 mm;

3. Darbinė dalis rotuojama 360°;

4. Instrumento žiotys 38 ± 2 mm ilgio;

5. Instrumentas koaguliuoja imtinai iki 7 mm skersmens kraujagysles;

6. Instrumentas techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ethicon Endo-Surgery” generatoriumi „GEN11“.  
	


Pastabos, papildomi reikalavimai:
1. Būtinas žymėjimas CE ženklu. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. 

2. Kartu su prekėmis turi būti pateikiama naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
3. Tiekėjas / tiekėjo atstovas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų prietaisų naudojimo ypatumais;

4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų vienkartinių produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.  

5. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.
PAGE  
4

