## Techninė specifikacija ir įkain
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Reagentai klinikinei laboratorijai (12458)
1. | Siūlomi reagentai ir priemonės turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų bei reglamentų reikalavimus. Tiekėjas privalo pateikti atitikties dokumentus anglų ir lietuvių kalbomis (CE sertifikatą, EB/ES atitikties deklaraciją arba lygiaverčius dokumentus), išduotus pagal Direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų arba pagal Reglamentą (ES) 2017/746.
2. | Tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus. Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo techninei specifikacijai įrodymais!
3. | Jeigu tiekėjas siūlo techniniu ir funkciniu požiūriu lygiaverčius reagentus (diagnostines juosteles), kurie nėra suderinami su Perkančiosios organizacijos turimu analizatoriumi „COAGUCHEK XS“, tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo laikotarpiui nemokamai panaudos būdu pateikti lygiaverčių reagentų naudojimui būtiną analizatorių (analizatorius).
4. | Pristatomų prekių likęs tinkamumo naudoti (galiojimo) terminas prekių pristatymo dieną turi būti ne mažesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių.
5. | (*) pažymėtas prekės ženklas nurodomas tik pirkimo objekto savybėms apibūdinti. Tiekėjai gali siūlyti nurodytus reagentus arba jiems lygiavertes juosteles, kurios savo techninėmis, cheminėmis ir matavimo charakteristikomis atitinka specifikacijoje nustatytus reikalavimus.
6. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
Pirkimo dalies Nr. | Eil. Nr. | Reagento ar priemonės pavadinimas* | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas % | Pasiūlymo kaina be PVM Eur | Pasiūlymo kaina su PVM Eur | Siūloma parametro reikšmė .(Failo, dok. pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, nuoroda į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), nuoroda turi būti tiksli į konkrečią prekę)
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1 | Reagentai kraujo krešėjimo tyrimams atlikti "COAGUCHEK XS" ar lygiaverčiu prietaisu
| 1.1. | CoaguChek XS*, ne mažiau 2x24 testai | pakuot. | 25
Diagnostinės testavimo juostelės, skirtos kapiliarinio arba veninio kraujo krešėjimo rodikliui (INR / protrombino laikui) nustatyti elektrocheminiu metodu. Pakuotė: ne mažiau kaip 2 flakonai po 24 juosteles ir koduotės lustas (arba analogiška pakuotės kalibravimo / kodavimo technologija, jei siūlomas lygiavertis produktas). Reagentas: Žmogaus rekombinantinis tromboplastinas (ISI reikšmė lygi 1,0). Mėginio tūris: ne daugiau kaip 8 µL šviežio kraujo. Kalibravimas: Automatinis, naudojant pakuotėje esantį koduotės lustą arba kitą lygiavertį gamyklinį kalibravimo būdą .Kokybės kontrolė: Integruota kiekvienos juostelės vientisumo ir tinkamumo patikra prieš pradedant matavimą.Laikymo temperatūra: Nuo +2 °C iki +30 °C.

## Reikalavimai pr.panaudai
SPS 1 priedas
REIKALAVIMAI PRIETAISUI, SUTEIKIAMAM PANAUDOS BŪDU
Eilės Nr. | Privalomi reikalavimai prietaisui, suteikiamam panaudos būdu | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | Prietaiso paskirtis -Mobilus, nešiojamasis analizatorius, skirtas protrombino laiko / Tarptautinio normalizuoto santykio (PT/INR) nustatymui iš kapiliarinio viso kraujo (iš piršto) arba neantikoaguliuoto veninio kraujo. Orientacinis modelis – „COAGUCHEK XS“ arba lygiavertis. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
2. | Matavimo metodas.Elektrocheminis (amperometrinis) krešėjimo laiko nustatymas, aktyvuojant krešėjimą žmogaus rekombinantiniu audinių faktoriumi (tromboplastinu). | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
3. | Mėginio tipas ir tūris.Tyrimui naudojamas šviežias kapiliarinis arba veninis visas kraujas. Reikalaujamas mėginio tūris – ne didesnis kaip 10 μl (vienas kraujo lašas). | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
4. | Matavimo diapazonas.Rezultatų pateikimas INR vienetais. Matavimo ribos turi būti ne siauresnės kaip nuo 0,8 iki 8,0 INR. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
5. | Greitaveika.Rezultatas prietaiso ekrane turi būti pateikiamas ne ilgiau kaip per 60 sekundžių nuo kraujo mėginio uždėjimo ant diagnostinės juostelės. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
6. | Kokybės kontrolė.Prietaisas privalo palaikyti diagnostinių juostelių su integruota vidine kokybės kontrole (angl. on-board quality control) nuskaitymą, kuri automatiškai tikrina sistemos, reagento būklę bei aplinkos temperatūrą kiekvieno matavimo metu. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
7. | Atmintis ir ekranas.Prietaisas privalo turėti vidinę atmintį, kurioje išsaugoma ne mažiau kaip 100 tyrimų rezultatų su data ir laiku.Skystųjų kristalų (LCD) arba analogiškas ekranas, aiškiai rodantis rezultatus ir prietaiso būsenos simbolius. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti kartu su pasiūlymu būtina pateikti gamintojo pasirašytą patvirtinimą, kad jo produktas įvykdo šį reikalavimą)
8. | Maitinimas ir mobilumas.Prietaisas turi būti pritaikytas mobiliam naudojimui (svoris su baterijomis ne didesnis kaip 200 g).Maitinimas: standartiniais elementais (pvz., AAA tipo), užtikrinančiais ne mažiau kaip 50 matavimų be elementų keitimo. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
9. | Atitiktis ir saugumas.Prietaisas privalo turėti galiojantį CE ženklinimą ir atitikti In Vitro diagnostikos (IVD) medicinos prietaisų reglamentų reikalavimus. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)
10. | Būklė ir komplektacija.Prietaisas turi būti naujas, nenaudotas. Komplektacijoje privalo būti: nešiojimo dėklas, pradiniai maitinimo elementai ir naudojimo instrukcija lietuvių kalba. | Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo parengtą prietaiso naudojimo instrukciją arba techninę specifikaciją ar priemonių naudojimo instrukcijas arba technines specifikacijas anglų kalba)