Konkurso sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Plonasluoksnės chromatografijos skeneris

Bendrieji reikalavimai: Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

*Netaikoma garantijai.

| Eil . Nr. | Parametras | Reikalavimai parametrui | Siūlomos parametrų reikšmės Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. *Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas .................... (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio ......... (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Sistemos paskirtis | Denzitometrinių matavimų sistema HPTLC (aukštos skiriamosios gebos plonasluoksnės chromatografijos) chromatogramoms analizuoti |  |
|  | Matavimo režimai | Absorbcija, fluorescencija, spektro skenavimas |  |
|  | Plokštelių suderinamumas | Sistema turi būti suderinama su HPTLC plokštelėmis, kurių matmenys yra ne mažesni kaip 20 × 20 cm (leistinas nuokrypis ± 5 %) |  |
|  | Bangos ilgių diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 190-800nm |  |
|  | Bangos nustatymo tikslumas | Ne prastesnis nei ±1 nm |  |
|  | Bangos ilgio atkuriamumas | Ne prastesnis nei ±0,2 nm |  |
|  | Skenavimo plyšio ilgio nustatymas | Ne siauresniame nei nuo 0,2-12 mm diapazone |  |
|  | Skenavimo plyšio pločio nustatymas | Reguliuojami skenavimo plyšio matmenys, tinkami skirtingų dydžių chromatografinių zonų analizei |  |
|  | Antriniai šviesos filtrai fluorescencinei analizei | Automatinė optinių filtrų arba lygiavertė sistema fluorescencinei analizei |  |
|  | Plokštelių skenavimo greitis | Reguliuojamas |  |
|  | Valdymas | Programine įranga |  |
|  | Kiekybinės analizės funkcijos | Būtina kiekybinės analizės funkcija, galimybė matuoti kiekvieną plokštelę prie skirtingų bangos ilgių, kad kiekviena medžiaga būtų matuojama prie savo absorbcijos maksimumo. Galimybė atlikti daugiabangę analizę vienos analizės metu. |  |
|  | Maitinimas | 230V, 50Hz |  |
|  | Garantiniai įsipareigojimai | Garantijos laikotarpis ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
|  | Papildomi reikalavimai | Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos ir įrangos instaliavimas (jei taikoma), bei nemažiau 3,. Darbuotojų ne mažiau 2 val mokymai dirbti su įranga išlaidos. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime |  |
|  | Reikalavimai, kurie nustatomi siekiant, kad projektas atitiktų reikšmingos žalos nedarymo principą | a) Įranga turi būti paženklinta CE ženklu; b) Įranga turi atitikti efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią su energija susijusių gaminių ekologinio projektavimo reikalavimų nustatymo sistemą (toliau – Direktyva 2009/125/EC); c) Įranga turi atitikti 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (toliau – Direktyva 2011/65/EU). | Bendra pastaba a-c punktams: šių reikalavimų atitiktį patvirtinančių gamintojo dokumentų ar gamintojo patvirtinimų kartu su pasiūlymu nereikia pateikti, pakanka, kad tiekėjas 4 stulpelyje deklaruotų, t. y. pažymėtų žemiau, ar atitinka šiuos reikalavimus: TAIP/NE (tinkamą pažymėti) Įrodančius dokumentus Tiekėjas turės pateikti kartu su prekėmis. |

Pastabos:

Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai – tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. – gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. – gali būti siūlomos prekės, kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. – siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 2 proc.

Aplinkos apsaugos kriterijai

Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

Tiekėjas įsipareigoja apmokyti ne mažiau kaip 3  Pirkėjo specialistus (ne mažiau kaip 2 val.) efektyviai ir saugiai dirbti su įranga. Mokymų metu turi būti aptarti įrangos ilgaamžiškumo užtikrinimo ir taisyklingos kasdienės priežiūros aspektai, leidžiantys išvengti priešlaikinio įrangos ar jos komponentų nusidėvėjimo, bei energijos vartojimo efektyvumas.