# PATVIRTINTA

Karo medicinos tarnybos vado

2026 m. gegužės    d.

įsakymu Nr.

Pirkimo sąlygų priedas PACS Techninė specifikacija

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ELEKTRONINIŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ INFORMACINĖS SISTEMOS MEDICININIŲ VAIZDŲ POSISTEMĖS (PACS), JOS DIEGIMO, INTEGRAVIMO IR PALAIKYMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TURINYS

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA	2

SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI	2

1	BENDROJI INFORMACIJA	4

2	PIRKIMO TIKSLAS, OBJEKTAS IR SUTARTIES VEIKLOS	4

3	SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS	5

4	INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ	8

5	ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	8

6	SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS	10

7	Reikalavimai programinei įrangai	11

7.1	Vaizdų archyvavimo programinė įranga	11

7.2	Vaizdų peržiūros ir diagnostikos programinė įranga	12

7.3	Reikalavimai integracinėms sąsajoms	16

8	NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI	17

8.1	Reikalavimų įgyvendinimas	17

8.2	Reikalavimai programinės įrangos licencijoms	17

8.3	Reikalavimai TECHNINEI įrangai	18

8.4	Reikalavimai Paslaugų teikimui	18

8.4.1	Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui	18

8.4.2	Reikalavimai analizei ir projektavimui	19

8.4.3	Reikalavimai diegimui	20

8.4.4	Reikalavimai testavimui	21

8.4.5	Reikalavimai naudotojų mokymams	21

8.4.6	Reikalavimai garantinei priežiūrai	22

8.4.7	Reikalavimai papildomoms paslaugoms	23

8.4.8	Reikalavimai PACS priėmimui	23

8.5	Reikalavimai PACS diegimo paslaugų etapams ir terminams	24

# TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS SANTRAUKA

Krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinės sistemos (ESPIS) medicininių vaizdų posistemės PACS, skirtos medicininių vaizdų saugojimui, peržiūrai, perdavimui, jos diegimo, integravimo ir palaikymo techninėje specifikacijoje (toliau – Techninė specifikacija) pateikiami reikalavimai, pagal kuriuos turi būti įdiegta ir palaikoma ESPIS posistemė PACS.

Dokumente pateikiama informacija apie teisės aktus, kuriais turi vadovautis PACS diegimo paslaugų teikėjas (toliau – Diegėjas). Dokumente įvardijamas Pirkimo objektas ir tikslas, aprašomi funkciniai ir nefunkciniai PACS reikalavimai.

# SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

| Sąvoka / sutrumpinimas | Paaiškinimas |
| --- | --- |
| AASPĮ | Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga. |
| API | (angl. Application Programming Interface) – tai sąsaja, leidžianti skirtingoms programoms bendrauti tarpusavyje. |
| DB | Duomenų bazė. |
| DICOM | (angl. Digital Imaging and Communications in Medicine). Tai standartas, nustatantis medicininių vaizdų ir jų informacijos tvarkymo, saugojimo, spausdinimo ir mainų reikalavimus. Standartas apima DICOM failo formato ir informacijos perdavimo kompiuterių tinklais protokolo apibrėžimus. |
| Diegėjas | ESPIS PACS kūrimo ir diegimo paslaugų teikėjas. |
| Dokumentas | Dokumentas šioje specifikacijoje suprantamas kaip HIS sistemos objektas (duomenų rinkinys), reikalingas statistinių apskaitos formų ir elektroninių medicinų formų formavimui ir perdavimui į kitas valstybės informacines sistemas, kuris turi numatytą pildymo duomenų formą ir priskirtą duomenų formai generuojamą dokumento šabloną atvaizdavimui/spausdinimui/pasirašymui. |
| Duomenų sandėlis, saugykla | Duomenų bazių valdymo sistemos (pvz., Oracle, Microsoft SQL, IBM DB2) pagrindu sukurtos duomenų struktūros talpinti duomenis iš pirminių duomenų šaltinių, tarpinėms lentelėms saugoti ir analizei pritaikytų duomenų išskaičiavimui ir saugojimui. |
| Duomenų šaltinis | Informacinė sistema arba atskiros DICOM, vaizdų, signalų ar dokumentų tipo bylos arba registrai iš kurių per sukonfigūruotas sąsajas yra gaunami/teikiami duomenys. |
| ESPIS, ESP IS | Krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinė sistema. |
| ESPBI IS | E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema. |
| FHIR | FHIR technologinį standartą aprašanti specifikacija (prieinama viešai -http://hl7.org/implement/standards/fhir/ ). |
| HIS | Ligoninės informacinė sistema – projekto kontekste klinikinė ESPIS dalis. |
| Informacinės sistemos naudotojas | Ligoninės arba pirminio sveikatos priežiūros centro darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, kuriam suteikta teisė naudotis informacinės sistemos ištekliais jo funkcijoms vykdyti. |
| IPR | Išankstinės pacientų registracijos informacinė sistema. |
| IRT | Informacinės ryšių technologijos. |
| IS | Informacinė sistema. |
| KAS DPT | Krašto apsaugos sistemos duomenų perdavimo tinklas. |
| KMT | Karo medicinos tarnyba. |
| LR | Lietuvos Respublika. |
| MedVAIS | El. sveikatos medicininių vaizdų posistemė - nacionalinė medicininių vaizdų archyvavimo ir mainų informacinė sistema. |
| MPV | Medicininės paramos vienetas (sveikatos priežiūros padalinys). |
| OS | Operacinė sistema – speciali programinė įranga, užtikrinanti naudotojo sąsają ir kompiuterio techninės įrangos, taikomųjų programų bei duomenų valdymą. |
| PACS | (angl. Picture Archiving and Communication System). Medicininių vaizdų saugykla ir susijusios techninės priemonės, įgalinančios skaitmeniniu formatu saugoti ir tvarkyti medicininius vaizdus. Projekto kontekste – ESPIS medicininių vaizdų posistemė. |
| Perkančioji organizacija, PO | Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba. |
| PĮ | Programinė įranga. |
| Pirkimas | ESPIS LIS kūrimo ir diegimo paslaugų pirkimas. |
| PKSPC | Pirminės karių sveikatos priežiūros centras – Lietuvos kariuomenės KMT padalinys, teikiantis nustatytas pirmines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas tikrosios karo tarnybos kariams ir kitiems asmenims, įstatymo nustatyta tvarka turintiems teisę į asmens sveikatos priežiūros paslaugas sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėja yra Krašto apsaugos ministerija. |
| PrVIS | Pagrindinėje struktūroje naudojama personalo valdymo informacinė sistema su kuria diegiama sistema turi turėti sąsają. |
| RC | Valstybės įmonė Registrų centras. |
| RVIS | Pagrindinėje struktūroje naudojama resursų valdymo informacinė sistema, su kuria diegiama sistema turi turėti sąsają. |
| SOAP | (angl. Simple Object Access Protocol). Protokolas, skirtas struktūrizuotos informacijos mainams teikiant žiniatinklio paslaugas (angl. web service) kompiuterių tinklais. |
| SPĮ, ASPĮ | Asmens sveikatos priežiūros įstaiga. |
| SPS | Sveikatos priežiūros specialistas. |
| Sutartis | ESPIS PACS diegimo paslaugų teikimo sutartis. |
| Techninė specifikacija | ESPIS PACS diegimo techninė specifikacija. |
| Techninės priežiūros ekspertai | Projekto techninės priežiūros paslaugų tiekėjas. |
| TMP | Tęstinė medicininė priežiūra. |
| VIISP | Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma. |
| VLAN | (angl. Virtual Local Area Network) – tai būdas padalinti vieną fizinį kompiuterinį tinklą į kelis loginius (virtualius) tinklus. |
| VLK | Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. |
| VPN | (angl. Virtual Private Network) – technologija, kuri leidžia saugiai sujungti tinklus per internetą, naudojant užšifruotą ryšį. |
| WSDL | (angl. Web Services Description Language) – žiniatinklio paslaugų funkcionalumo aprašymo kalba, kurios pagrindą sudaro XML. |
| XML | (angl. Extensible Markup Language) – W3C rekomenduojama bendros paskirties duomenų struktūrų ir jų turinio aprašomoji kalba. Pagrindinė XML kalbos paskirtis yra užtikrinti lengvesnį duomenų keitimąsi tarp skirtingo tipo sistemų, dažniausiai sujungtų internetu. |

Kitos, šios Techninės specifikacijos Sąvokų ir sutrumpinimų lentelėje neapibrėžtos, bet dokumente naudojamos sąvokos yra apibrėžtos teisės aktuose, taikomuose Pirkimui ir jo objektui, ir suprantamos taip kaip naudojamos Pirkimo objekto kontekste ir gerojoje informacinių technologijų praktikoje.

# BENDROJI INFORMACIJA

Perkančioji organizacija – Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba, įmonės kodas – 191832666, adresas – Vytauto per. 49, Kaunas, tel. +370 37  20 57 58, el. p. kmt@mil.lt;

Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 131 straipsnio 3 dalis sudaro pagrindą įsigyti ir įdiegti ESPIS;

ESPIS steigėjas – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija;

EPSIS valdytoja ir ESP IS asmens duomenų valdytoja – Lietuvos kariuomenė;

ESPIS techninė tvarkytoja – Lietuvos kariuomenės Kibernetinės gynybos valdybos Informacinių sistemų tarnyba;

ESPIS kibernetinio saugumo tvarkytoja – Lietuvos kariuomenės Kibernetinės gynybos valdyba;

ESPIS tvarkytoja – Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnyba (toliau – KMT);

Paslaugų suteikimo trukmė – 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

Programinės įrangos techninių reikalavimų (specifikacijos) lentelėse pateikti reikalavimai turi atitikti diegėjo siūlomą PACS sprendimą pasiūlymo teikimo metu. Diegėjas lentelių stulpelyje „Atitikimas reikalavimui, siūlomos įrangos parametrų reikšmės“ privalo nurodyti atitinkamos siūlomos įrangos parametrų reikšmes ir įrodyti atitiktį reikalavimui: pateikti nuorodą į oficialią siūlomos PACS dokumentaciją (priimtini, kartu su pasiūlymu teikiami: naudotojo dokumentacija ir/ar diegimo ir administravimo dokumentacija, ir/ar sistemos aprašai ir pan.), kurioje aprašomas funkcionalumas..

Siūlomos PACS  dokumentacija nepatvirtintas Diegėjo deklaravimas dėl atitikimo nėra pakankamas įrodymas ir bus traktuojamas kaip pasiūlymo trūkumas.

Sistema turi būti pritaikoma ir vystoma, t.y. negalima siūlyti gamintojo nepalaikomos PACS ar OS versijos, pasenusios technologijos ar kitaip tobulinimui ar modifikavimui nebetinkamos sistemos. Diegėjas turi pateikti gamintojo patvirtinimą, kad siūlomą PACS yra numatoma palaikyti ir vystyti ne mažiau kaip ateinančius penkerius metus.

# PIRKIMO TIKSLAS, OBJEKTAS IR SUTARTIES VEIKLOS

Pirkimo objektas:

  - PACS ir jos licencijos;

  - PACS diegimo paslaugos;

  - PACS techninė įranga, reikalinga sprendimo veikimui

  - PACS, įskaitant techninę įrangą, garantinė priežiūra.

Pirkimo tikslas –  sudaryti Sutartį su Diegėju, kuris  pateiktų ir sudiegtų PACS bei suteiktų kitas šioje Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas (ištestuotų, išbandytų bei parengtų gamybinei eksploatacijai).

PACS diegimo paslaugų (toliau – Paslaugos) apimtyje Diegėjas turi atlikti šias veiklas:

  - atlikti detalią analizę, paruošti diegimo ir integracijos su ESPIS planą;

  - pateikti ir įdiegti techninę įrangą;

  - įdiegti PACS;

  - integruoti KMT naudojamą techninę įrangą – medicininių vaizdų šaltinius;

  - integruoti ESPIS duomenų mainams;

  - apmokyti personalą dirbti su sistema;

  - suteikti kitas Techninėje specifikacijoje nurodytas paslaugas.

Tiekėjas turi pateikti visus būtinus informacinės sistemos komponentus: autorines programas, sistemos veikimui reikalingą trečių šalių programinę įrangą, diegimo (instaliacinius, tame tarpe darbo vietų kliento programos, jei taikoma) ir aptarnavimo (sistemos valdymo) paketus, bei visas būtinas licencijas, užtikrinančias įdiegtos Sistemos neterminuotą naudojimą nereikalaujantį papildomų PO išlaidų. Tiekėjas turės įdiegti, sukonfigūruoti informacinę sistemą, atlikti sistemos integravimo su ESPIS darbus, prijungti medicininių vaizdų šaltinius.

# SUSIJUSIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Teisės aktai, reglamentuojantys kompiuterizuojamą veiklos sritį, kuriais turi vadovautis Diegėjas:

  - Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl Asmenų prašymų ir skundų nagrinėjimo viešojo administravimo subjektuose taisyklių patvirtinimo;

  - Lietuvos Respublikos farmacijos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją ir duomenų pakartotinio naudojimo įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 „Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo“ (2016 m. lapkričio 25 d. redakcija);

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 4 d. įsakymas Nr.V-178 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos aprašo patvirtinimo“

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 28  d. įsakymas Nr. V-89 „Dėl Reikalavimų sveikatos priežiūros įstaigose diegiamoms informacinėms sistemoms patvirtinimo“;

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. V-1079 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų informacinių sistemų susiejimo su e. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūra reikalavimų ir techninių sąlygų patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. V-1119 „Dėl Lietuvos e. sveikatos sistemos funkcinės, techninės ir programinės įrangos architektūros modelio patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

  - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija);

  - ESPBI IS techninis aprašymas (specifikacija) rengiamas patvirtinus atnaujintus ESPBI IS nuostatus. ESPBI IS techninis aprašymas (specifikacija) rengiamas vadovaujantis Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. vasario 27 d. nutarimu Nr. 180 „Dėl Valstybės informacinių sistemų steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija).

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Teisės aktai, reglamentuojantys informacinių išteklių valdymą ir tvarkymą:

  - Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymas;

  - Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodika, patvirtinta Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. T-29 „Dėl Valstybės informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos patvirtinimo“;

  - Informacinių sistemų steigimo, kūrimo, atnaujinimo, pertvarkymo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. 907 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“;

  - Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2013 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. V-45 „Dėl Informacinių sistemų, kuriomis tvarkoma informacija, susijusi su dokumentų valdymu, steigimo, kūrimo, modernizavimo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Kuriamų viešųjų ir administracinių elektroninių paslaugų tinkamumo naudotojams užtikrinimo priemonių metodinės rekomendacijos, patvirtintos 2014 m. gegužės 5 d. Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu Nr. T-65.

  - Krašto apsaugos sistemos ryšių ir informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. V-1158 „Dėl Krašto apsaugos sistemos ryšių ir informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – KAS ryšių ir informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo taisyklės);

  - ESP IS nuostatai, patvirtinti 2024 spalio 11 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymu Nr. V-965 „Dėl krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – ESP IS nuostatai)

Duomenų saugą reglamentuojantys teisės aktai:

  - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p);

  - Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

  - Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymas;

  - Nacionalinis kibernetinių incidentų valdymo planas, Kibernetinio saugumo subjektų identifikavimo pagal specialiuosius kriterijus metodika, Kibernetinio saugumo reikalavimų aprašas, Vykdymo užtikrinimo priemonių taikymo kibernetinio saugumo subjektams tvarkos aprašas, Saugiojo valstybinio duomenų perdavimo tinklo naudotojų sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 945 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimo Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“;

  - Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijos, patvirtintos Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. kovo 25 d. įsakymu Nr. T-36 „Dėl Duomenų teikimo formatų ir standartų rekomendacijų patvirtinimo“;

  - Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2021 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. V-484 „Dėl Nacionalinės ryšių ir informacinių sistemų spragų atskleidimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

  - Elektroninių paslaugų kūrimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2015 m. spalio 7 d. įsakymu 3-416(1.5 E) „Dėl metodinių dokumentų patvirtinimo“;

  - Lietuvos standartai LST ISO/IEC 27002 ir LST ISO/IEC 27001;

  - Atviro tinklo programų saugumo projekto (angl. The Open Web Application Security Project (OWASP) programinės įrangos saugos užtikrinimo standartas (angl. Application Security Verification Standard, OWASP saugaus programavimo gidu (angl. OWASP Secure Coding Practices), OWASP saugumo testavimo metodika (angl. OWASP Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų testavimo metodika (angl. OWASP Mobile Security Testing Guide), OWASP mobiliųjų aplikacijų saugos užtikrinimo standartu (angl. OWASP Mobile Application Security Verification Standard), Etiško įsilaužimo testavimo vykdymo standartu (angl. Penetration Testing Execution Standard (PTES), Atviro kodo saugumo testavimo metodika (angl. Open Source Security Testing Methodology Manual (OSSTMM), Informacinių sistemų saugumo vertinimo gairėmis (angl. Information Systems Security Assessment Framework (ISSAF), Sistemų administratorių, audito, tinklų ir saugumo instituto (angl. The SysAdmin, Audit, Network, and Security Institute (SANS) metodikomis, Nacionalinio standartų ir technologijų instituto (angl. NIST) SP 800-30 standartu ar lygiavertėmis saugumo nustatymo ir vertinimo metodikomis;

  - Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos metodiniai dokumentai dėl duomenų saugumo priemonių ir rizikos įvertinimo, pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos informacinės sistemos gyvavimo cikle ir kiti metodiniai dokumentai ir rekomendacijos;

  - Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos metodiniai dokumentai ir rekomendacijos;

  - ESP IS saugos nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2024 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-965 „Dėl krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“, Duomenų saugos nuostatai, patvirtinti LK vado 2024 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. V-1771 „Dėl krašto apsaugos sistemos elektroninių sveikatos paslaugų informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“.

  - Kiti susiję teisės aktai ir jų redakcijos.

Diegėjas privalo vadovautis ne tik aukščiau išvardintais, bet ir visais kitais su Sutarties įgyvendinimu susijusiais teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Diegėjas turi vadovautis vykdymo metu naujai priimtais teisės aktai, jeigu jie susiję su Sutarties įgyvendinimu ir yra priimti ne vėliau kaip iki analizės etapo pabaigos.

# INFORMACIJA APIE PROJEKTĄ

PACS – ESPIS medicinos vaizdų posistemė yra viena iš projekto, kurio metu siekiama skaitmenizuoti Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, dalių.

PACS pirkimo veikų įgyvendinimui numatomas ilgesnis nei įprastai terminas, įvertinant, kad tuo pat metu bus diegiama ESP IS, o PACS diegimo darbai bus priimti tik po to, kai PACS bus suintegruota su EPS IS.

# ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Skaitmenizuojama medicininė įranga yra Lietuvos kariuomenės Dr. Jono Basanavičiaus karo medicinos tarnybos Karo medicinos centro patalpose, adresu Vytauto pr. 49, 44331 Kaunas, bei kituose KMT padaliniuose, teikiančiuose sveikatos priežiūros paslaugas. Padalinių sąrašas pateikimas žemiau.

KMC patalpose yra įdiegta DICOM tarnybinė stotis (MedDream PACS) su 5 vaizdų peržiūrų ir 5 įrangos licencijomis.

Šiuo metu yra integruotas tik rentgeno aparatas, kitos įrangos vaizdai nėra siunčiami į archyvą.

Įrangos generuojami vaizdai yra peržiūrimi tik lokaliai pačioje medicininės įrangos darbo stotyje, jeigu yra galimybė, rezultatai yra atspausdinami popieriuje.

Tyrimų aprašymai yra surašomi popieriuje arba spausdinami kompiuteriu naudojant teksto redagavimo programas.

Spausdinant tyrimų aprašymus kompiuteriu (pvz. MS Word), naudojami iš anksto paruošti ruošiniai.

Dokumentai, kurie privalomi pateikti į ESPBI IS (eSveikatą), pildomi tiesiai eSveikatos portale.

Dėl Krašto apsaugos sistemos specifikos, medicininė įranga negali būti jungiama į bendrą kompiuterinį tinklą.

KMT skaitmenizavimo projekto apimtyje taip pat planuojama įsigyti ESP IS ir PACS turi būti integruota su ja.

Šiuo metu KMC (Vytauto pr. 49, Kaunas) naudojamos medicininės įrangos sąrašas:

| Medicinos įrangos pavadinimas | Modelis |
| --- | --- |
| Rentgeno diagnostinė sistema | Visaris Vision C |
| Panoraminis radiodentalinis aparatas | Sirona ORTHOPHOS XG 3 |
| Tomografas optinis koherentinis | Topcon 3D OCT-1 |
| Ultragarso aparatas | Mindray Consona N8 arba analogiškas |
| Ultragarso aparatas | Mindray DC-80 arba analogiškas |
| Sistema videoendoskopinė | Olympus EvisX1 arba analogiška |
| Kardiografinė testavimo sistema su veloergometru ir spausdintuvu | Shiller Cardiovit AT-104PC su ERG911 Plus |
| Elektrokardiografas | Shiller Cardiovit AT-102 Plus |
| 24h kraujospūdžio matavimo sistema | Mobil-O-Graph arba analogiška |
| Kūno sudėties analizatorius su ūgio matuokliu | IOI353 (Jawon) arba analogiškas |
| Kompiuterinis spirometras | MIR Spirolab 7 TOUCH |
| Audiometras | Maico MA 42 |

KMT padaliniuose yra medicininė įranga, kuri turi vienodo tipo komplektaciją.

  - KMT padalinių medicininės įrangos komplektacija:

| Medicinos įrangos pavadinimas | Modelis |
| --- | --- |
| Ultragarso aparatas | Samsung MySono U6 arba analogiškas DICOM |
| Elektrokardiografas | Shiller Cardiovit AT-102 Plus arba analogiškas |
| Kūno sudėties analizatorius su ūgio matuokliu | IOI353 (Jawon) arba analogiškas |
| Spirometras | MIR Spirolab 7 arba analogiškas |

  - KMT padalinių medicininė įranga yra šiais adresais:

| Eil. nr. | KMT padalinys | Adresas |
| --- | --- | --- |
|  | RP Kaune | Gedimino g. 19, Kaunas |
|  | RP Vilniuje | Mindaugo g. 26, Vilnius |
|  | RP Klaipėdoje | Vytauto g. 5, Klaipėda |
|  | RP Panevėžyje | Dembavos g. 30, Dembavos k., Panevėžio rajonas |
|  | Raštikio LKM Rolė 1 MP | Vytauto 49, Kaunas |
|  | Karo akademijos MPV | Šilo g. 5a, Vilnius |
|  | Butigeidžio DB MPV | Liepojos g. 5, Klaipėda |
|  | Mindaugo HB MPV | Pajuosčio k. 2, Panevėžio rajonas |
|  | Birutės UB MPV | Ulonų g. 14, Alytus |
|  | Radvilos MP MPV | Laumės g. 3, Rukla |
|  | Algirdo PB MPV | Karaliaus Mindaugo g. 11, Rukla |
|  | Vaidoto MPV | Šumsko pl. 96, Rokantiškių k., Vilniaus rajonas |
|  | Vytenio BPLB MPV | Vytauto g. 72, Marijampolė |
|  | Kęstučio PB MPV | Laužo k., Tauragės rajonas |
|  | Pečiulionio AB MPV | Dariaus ir Girėno g. 19, Pajūrio mstl., Šilalės rajonas |
|  | Ramanausko KRC MPV | Meškerinės k., Švenčionių rajonas |
|  | KOP MPV | Lakūnų g. 3, Šiauliai |
|  | KJP MPV | Naujojo uosto g. 24, Klaipėda |
|  | Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas | Pakruojo g. 51. LT-76137 Šiauliai |

# SIEKIAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Siekiama, kad būtų įdiegta, suderinta ir pradėta naudoti moderni medicininių vaizdų archyvavimo, peržiūros ir perdavimo informacinė sistema PACS, atitinkanti šiuolaikinius kokybės standartus, pritaikyta dirbti pagal Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktus.

Siekiama, kad visa įranga, kuri palaiko DICOM standartą, automatiniu būdu perduotų vaizdus centralizuotam archyvavimui ir peržiūrai.

Siekiama, kad visa DICOM įranga, palaikanti DICOM MWL (Modality Work List), automatizuotai gautų užduotis su pacientų duomenimis iš HIS (ESPIS).

Visa medicininė įranga, kuri generuoja vaizdus, įskaitant judančius vaizdus bei EKG ar audiometrijos signalus, būtų skaitmenizuota ir DICOM standartu perduotų duomenis į centralizuotą PACS archyvą.

Medicininė įranga, kuri generuoja tyrimų atsakymus dokumentų pavidale (pvz. pdf) būtų integruota tokiu būdu, kad jos duomenys būtų centralizuotai archyvuojami DICOM ar kitu formatu ir būtų pasiekiami peržiūrai iš HIS ta pačia sąsaja kaip ir visi kiti medicininiai vaizdai (pvz., nuoroda iš tyrimo aprašymo dokumento).

Medicininiai vaizdai būtų peržiūrimi iš visų KMT sveikatos specialistų darbo vietų.

Medicininiai vaizdai būtų prieinami nuotoliniam tyrimų aprašymui ir telemedicinos paslaugų teikimui.

Sukurta integracija su ESPBI IS tokiu būdu, kad automatiškai būtų išsiųsti medicininiai vaizdai, kurie privalo būti išsiųsti į ESPBI MedVAIS.

Sukurta integracija su MedVAIS tokiu būdu, kad pagal poreikį galima būtų KMT pacientų ir tiriamųjų vaizdus iš MedVAIS išsaugoti KMT PACS (atsižvelgiant į MedVAIS technines galimybes ir galiojančias duomenų tvarkymo taisykles).

Dėl Krašto apsaugos sistemos specifikos, medicininė įranga negali būti jungiama į bendrą kompiuterinį tinklą todėl siekiama, kad laboratorijos analizatoriai ir kita nesertifikuota kompiuterinė bei programinė įranga būtų fiziškai arba VLAN izoliuota nuo KAS DPT pagal schemą:

Numatoma, kad kompiuterinio tinklo techninis sprendimas bus sukurtas ir įdiegtas KAS DPT valdytojų bei PO IT specialistų.

# Reikalavimai programinei įrangai

## Vaizdų archyvavimo programinė įranga

| - Parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimui, siūlomos įrangos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Programinės įrangos pavadinimas (nurodyti). |  |
| Programinės įrangos gamintojas (nurodyti). |  |
| Palaikoma operacinės sistemos versija: turi dirbti Microsoft Windows Server 2012 arba naujesnėje operacinėje sistemoje. |  |
| Licencijavimas: programinė įranga turi turėti neribotą licenciją prijungiamiems vaizdus generuojantiems įrenginiams. |  |
| Atitikimas DICOM 3.0 standartui: būtinas CR, DX, CT, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, ECG tipų DICOM vaizdų palaikymas. |  |
| Palaikomos funkcijos: - storage (C-STORE); - query/retrieve (C-FIND); - verification (C-ECHO); - transfer (C-MOVE); - storage commitment. |  |
| Būtina administravimo WEB sąsaja. |  |
| Vaizdų perdavimo technologijos: ne mažiau kaip Implicit Little Endian, Explicit Big Endian, JPEG, JPEG-LS, RLE, 12-lead ECG Waveform Storage, General ECG Waveform Storage vaizdų perdavimo sintakses (Transfer Syntaxes). |  |
| Turi palaikyti šiuos vaizdų suglaudinimo standartus: JPEG2000 Lossless ir lossy. |  |
| Palaikomi video standartai: MPEG2 (1.2.840.10008.1.2.4.100 MPEG2 Main Profile Main Level) ir MPEG4 (MPEG-4 AVC/H.264 BD-compatible High Profile / Level 4.1). |  |
| Būtina galimybė persiųsti DICOM MWL užduotis (DICOM Modality Worklist) diagnostiniams įrenginiams. |  |
| Galimybė persiųsti tyrimus į kitus vaizdų archyvus ar darbo stotis. |  |
| Automatizuotas ankstesnių tyrimų iš ilgalaikių talpyklų ar operatyviosios atminties užkrovimas į vieną ar daugiau darbo vietų. |  |
| Tyrimų saugojimas: trumpalaikėse ir ilgalaikėse saugyklose, su automatizuotu perkėlimu į ilgalaikes saugyklas. |  |
| Automatizuotas šalinimas pagal suformuotus kriterijus, ne mažiau kaip tyrimo atlikimo laiko ir tyrimo tipo kriterijus. |  |
| Dokumentacija: gamintojo dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba būtina pateikti kartu su įranga |  |

## Vaizdų peržiūros ir diagnostikos programinė įranga

| - Parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimui, siūlomos įrangos parametrų reikšmės |
| --- | --- |
| Programinės įrangos pavadinimas (nurodyti). |  |
| Programinės įrangos gamintojas (nurodyti). |  |
| Diagnostinė programinė įranga veikia kaip kliento serverinės programinės įrangos dalis ir yra skirta vaizdų diagnostinei peržiūrai ir vertinimui. |  |
| Programinės įrangos diagnostinių licencijų skaičius: ne mažiau 20 dirbančių vienu metu. |  |
| Programinė įranga vaizdus turi atidaryti tiesiogiai iš serverinės programinės įrangos duomenų bazės. |  |
| Kelių monitorių palaikymas (iki 4 ekranų). Automatiškai sulygiuoti vaizdo peržiūros naršyklės langai pasirinktiems ekranams. |  |
| Palaikomi mobilieji įrenginiai (planšetiniai kompiuteriai ir išmanieji telefonai): - IOS įrenginiai („Safari“ naršyklė, „Chrome“ naršyklė); - Android įrenginiai („Chrome“ naršyklė). |  |
| Pagal ekrano dydį prisitaikanti naudotojo sąsaja planšetiniams kompiuteriams ir išmaniesiems telefonams. |  |
| Planšetinių kompiuterių, išmaniųjų telefonų ir asmeninių kompiuterių „Multi-Touch“ valdymas: - Šviesumo lygis; - Didinimas/mažinimas; - Nešimas; - Slinkimas; - Matavimai. |  |
| Palaikomi DICOM standarto duomenų tipai: CR, DX, CT, ES, IO, XC, OT, OP, PX, RG, US, MG, MR, NM, PT, RF, SC, XA, ECG. |  |
| Turi būti tyrimų paieška pagal ne mažiau kaip šiuos parametrus: - Paciento pavardę (Name); - Paciento ID (ID); - Tyrimo aprašą (Description); - Tyrimo datą (Date); - Užsakymą (Accession); - Įrengimo tipą (Modality); - Įrenginį (Source AE). |  |
| Turi būti ankstesnių tyrimų paieška ir atvaizdavimas. |  |
| Turi būti ne mažiau kaip šie vaizdų valdymo įrankiai: - Šviesumo ir kontrasto parametrų keitimas; - Vaizdo didinimas ir mažinimas; - Padidinimo stiklo funkcija; - Nešimas; - Pasukimas; - Originalaus dydžio vaizdo ir viso vaizdo rodymas. |  |
| Turi būti ne mažiau kaip šie šviesumo lygio valdymo įrankiai: - Šviesumo nustatymas; - Kontrastas; - Pilkumo tonų inversija; - Filtrai. |  |
| Turi būti ne mažiau kaip šie vaizdų matavimo įrankiai: - Kreivės ilgis, - Kampas; - Cobb kampas; - Apskritimo, pasirinktos srities matavimas; - Intensyvumas (HU); - Atstumas; - Polilinija; - Perimetras; - Plotas; - Tūris; - Greičio integralas laiko atžvilgiu; - Standartinio nuokrypio matavimai. |  |
| Turi būti matavimo kalibravimo funkcija. |  |
| Būtina VOI LUT funkcija. |  |
| Turi būti spalvų filtro (raudonos, žalios, mėlynos ar jų derinio) taikymo rodomam vaizdui funkcija. |  |
| Programinė įranga turi leisti pažymėti įdomiausius atvejus ir išsaugoti juos vėlesnei peržiūrai. |  |
| Taikiklio funkcija: taikiklis parodo pagrindinio tyrimo pasirinkto taško sankirtos taškus. |  |
| Turi būti dinamiškų daugiakadrių vaizdų (tokių kaip ultragarso ar angiografijos) nuoseklaus atkūrimo funkcija. Būtina galimybė keisti atkūrimo greitį. |  |
| Turi būti struktūrizuotų ataskaitų, kurios išsaugomos kaip DICOM SR, rodymo galimybė. |  |
| Turi būti tyrimo failų, kuriuose yra informacijos MPEG2 ir MPEG4 formatais, atkūrimo DICOM formatu galimybė. |  |
| Turi būti ne mažiau kaip šie vaizdo įrašų (MPEG2 ir MPEG4) peržiūros ir valdymo įrankiai: - Šviesumo lygiai; - Pasukimas; - Perkėlimas į ekrano dalį; - Didinimas ir mažinimas. |  |
| Turi būti ne mažiau kaip šie EKG matavimų įrankiai: - EKG segmento trukmės sekundėmis; - Amplitudės (mV); - Širdies susitraukimų dažnio; - QT, RR, QTc ir QRS ašies intervalai. |  |
| Turi būti kelių EKG palyginimo funkcija. |  |
| Galimybė keisti įrankių juostos pozicijas: kairėje, dešinėje, viršuje, apačioje. |  |
| Galimybė keisti ir išsisaugoti įrankių juostos meniu funkcijas. |  |
| Asmeniniams poreikiams pritaikytas kontekstinis meniu (pvz., paspaudus dešinį pelės mygtuką). |  |
| Spartieji klavišai greitesniam veikimui. |  |
| Turi būti galimybė peržiūrėti ir keisti DICOM metaduomenis (angl. DICOM tags). |  |
| Turi būti palaikomi ne mažiau kaip šie ekrano išdėstymo formatai: 1x1, 1x2, 1x3, 2x1, 2x2, 2x3, 3x3, 2x4, 2x6. |  |
| Programinė įranga turi leisti matyti ir palyginti ne mažiau kaip 12 vaizdų vienu metu. |  |
| Galimybė dalintis nuasmenintais tyrimais su išorės konsultantais. |  |
| Galimybė palyginti kelių to paties ir/arba skirtingų pacientų tyrimus. Neturi būti jokių palyginimui atidaromų tyrimų skaičiaus apribojimų. |  |
| Anotacijų vaizde rašymo funkcija. |  |
| Tyrimų persiuntimas į kitą DICOM standarto įrenginį. |  |
| Tyrimų, serijų ir atskirų vaizdų eksportavimas ne mažiau kaip šiais formatais: - DICOM, - JPG, - MP4. |  |
| Galimybe dalintis nuasmenintu medicininiu tyrimu. |  |
| Galimybe pasidalinti tyrimo peržiūra su konsultantu einamuoju momentu. |  |

## Reikalavimai integracinėms sąsajoms

PACS turi būti integruota su ESPBI IS posisteme MedVAIS (turi būti atlikti integravimo ir konfigūravimo darbai vaizdų perdavimui DICOM formatu).

PACS turi būti integruota su HIS (ESPIS):

  - Tyrimų užsakymų perdavimas iš HIS į PACS.

  - Galimybė peržiūrėti atliktų tyrimų sąrašus HIS.

  - Galimybė prijungti tyrimo vaizdo nuorodą prie tyrimo aprašymo.

  - Galimybė peržiūrėti vaizdą iš tyrimų sąrašo arba tyrimo aprašymo užtikrinant duomenų prieigos kontrolę.

Šiame dokumente nurodyta medicininė įranga turi būti integruota pagal detalios analizės etape suderintus sprendimus. Įvairiuose padaliniuose gali nežymiai skirtis įrangos kiekis ir modeliai, tačiau bendras kiekis integruojamos įrangos kiekis yra 80 vnt.

Pagal detalios analizės etape suderintus sprendimus turi būti sukurtas API DICOM priedų (pvz., pdf failų) tiesioginei prieigai (peržiūrai iš HIS), nenaudojant medicininių vaizdų peržiūros programinės įrangos.

Pagal detalios analizės etape suderintus sprendimus turi būti sukurtas API atskirų tyrimo duomenų perdavimui į HIS (pvz., apšvitos dozių, EKG, anotacijų, kraujo spaudimo, pulso, svorio matavimo, spirometrijos ir kt.).

# NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

## Reikalavimų įgyvendinimas

Diegėjas privalo realizuoti visus funkcinius ir nefunkcinius specifikacijos reikalavimus.

Šiame dokumente vartojami terminai „turi būti / turėti / veikti / užtikrinti / leisti / atitikti“, „turi turėti galimybę“, „turi būti galima“ yra lygiaverčiai ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą ir suteikti atitinkamas paslaugas. Funkcionalumas, kuris yra nurodytas būsimuoju laiku („bus“, „leis“, „apims“) nurodo siekiamą įgyvendinti būseną ir reiškia, kad Diegėjas privalo sukurti ir įdiegti (ar pateikti ir įdiegti) atitinkamą funkcionalumą.

Diegėjas ar Perkančioji organizacija gali siūlyti alternatyvų atskiro specifikacijos reikalavimo įgyvendinimo būdą arba reikalavimo įgyvendinimo iškeitimą į lygiavertį funkcionalumą, tačiau tik tuo atveju, jeigu jis atitiks projekto tikslą, uždavinius ir galutinius rezultatams bei neprieštaraus viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų reikalavimams, viešųjų pirkimų principams ir kainodaros taisyklėms. Kiekvienas siūlomas alternatyvus ar reikalavimą keičiantis funkcionalumas turi būti suderinamas su Perkančiąja organizacija. Reikalavimo keitimo į lygiavertį funkcionalumą atveju, Diegėjas turės pateikti raštišką pagrindimą, kodėl toks pakeitimas yra būtinas, kokios pakeitimo priežastys. Pakeitimai turi būti atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsniu nurodant kiekvieno pakeitimo Viešųjų pirkimo įstatymo straipsnį, dalį, punktą. Taip pat turi būti atliktas iškeičiamo funkcionalumo vertinimas pagal laiko sąnaudas (detalizuojamos iškeičiamo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos ir pateikiamos naujo funkcionalumo realizavimo laiko sąnaudos bei reikalavimai naujam funkcionalumui).

Diegėjas gali siūlyti alternatyvius PACS architektūros ir medicinos įrenginių integracijos realizavimo būdus, kurie užtikrintų lygiavertę ar geresnę sistemos greitaveiką, aukštą prieinamumą, plečiamumą, sąveikumą, palaikymą, saugumą ir patogumą. Kiekvienas siūlymas turi būti įvertintas ir patvirtintas Perkančiosios organizacijos.

## Reikalavimai programinės įrangos licencijoms

Diegėjas spendimą gali realizuoti kurdamas programinę įrangą bei integruodamas įvairius jau sukurtus programinės įrangos komponentus. Įvertinęs specifikacijos reikalavimus, turi numatyti ir pateikti reikiamos programinės įrangos licencijas (ar bet kokius kitus leidimus) naudoti programinę įrangą, reikalingas siūlomo sprendimo realizacijai.

Diegėjo pateikiama standartinė licencinė programinė įranga (aplikacijų serveriai, ataskaitų sudarymo programinė įranga, programavimo karkasai ir pan.), kuri reikalinga ar siūloma Diegėjo PACS veikimui, turi būti pateikiama kartu su visomis reikiamomis licencijomis, įskaitant duomenų bazių valdymo programinę įrangą (DBVS), operacines sistemas ir pan. (jeigu yra licencijuojama, kad Perkančiajai organizacijai nereikėtų įsigyti papildomų licencijų ar kitaip patirti išlaidų programinės įrangos veikimui) 24 mėnesius nuo PACS galutinio priėmimo datos.

Licencijos turi būti nuolatinės su galimybe įsigyti papildomų, jų galiojimas privalo būti nuolatinis ir be pabaigos, nepriklausomai nuo to, ar Pirkėjas įsigyja licencijų palaikymo paslaugas.

- Prašome šiame punkte išvardinti išsamų licencijų, skirtų PACS veikimui, sąrašą. Nurodant gamintoją, pavadinimą, versiją, licencijavimo būdą (licencijavimo objektą), jei taikoma, licencijų skaičių ar apribojimus.

Licencijuojama programinė įranga turi turėti licencijas (leidimus) gamintojo palaikymui: atnaujinimų parsisiuntimą ir diegimą, naujų komponentų pateikimą, pagalbos tarnybos paslaugas 24 mėnesius nuo PACS galutinio priėmimo.

Jeigu PACS yra licencijuojama pagal naudotojų kiekį, Diegėjas turi pateikti licencijas užtikrinančias ne mažiau 20 naudotojų galimybę dirbti su PACS vienu metu. Pasikeitus darbuotojams, turi būti galimybė vardines licencijas perkelti naujiems darbuotojams.

Visi reikalingos programinės įrangos kaštai (licencijų kaštai ir kiti papildomi kaštai, jeigu taikomi programinės įrangos perdavimui ar kiti reikalingi kaštai pagal reikalavimus apibrėžtus šioje Specifikacijoje), turi būti įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Visos reikalingos licencijos turi būti įgyjamos ir, jeigu reikia, registruojamos Perkančiosios organizacijos vardu.

## Reikalavimai TECHNINEI įrangAI

Diegėjas turi pateikti PACS funkcionavimui reikalingą techninę įrangą (tarnybines stotis).

Tarnybinės stotys turi atitikti Diegėjo siūlomo PACS sprendimo techninius reikalavimus, tačiau privalo turėti ne mažesnius nei šiuos parametrus ir sudedamąsias dalis:

  - Tarnybinės stotys turi būti dubliuotos, t.y. turi būti ne mažiau kaip 2 vnt., kurių kiekviena:

    - ne mažiau 16 branduolių procesorius;

    - ne mažiau 64 GB RAM;

    - dubliuotas maitinimas;

  - ne mažiau 5 TB SSD tipo RAID5 naudingos disko vietos;

  - ne mažiau 200 TB HDD tipo RAID6 naudingos disko vietos:

  - ne mažiau 3000 VA bendros galios nepertraukiami maitinimo šaltiniai su ličio baterijomis;

  - visa tarnybinių stočių techninė įranga turi būti montuojama į standartinę serverių spintą.

## Reikalavimai Paslaugų teikimui

### Reikalavimai dokumentacijai ir jos derinimui

Visa dokumentacija turi būti parengta laikantis bendrinės lietuvių kalbos taisyklių.

Visi Diegėjo parengti dokumentai turės būti suderinti su Perkančiąja organizacija ar techninės priežiūros paslaugų teikėju. Detalūs dokumentų derinimo principai turės būti pateikti ir suderinti Diegėjo parengtame Paslaugų teikimo reglamente.

Diegėjo pataisyti dokumentai turi būti teikiami su matomais pakeitimais (angl. track changes funkcija).

Su Perkančiąja organizacija suderinti dokumentai turi būti keičiami vėlesnių etapų metu, jeigu yra atsiranda PACS pakeitimai, atsižvelgiant į testavimo bei bandomosios eksploatacijos rezultatus, kitas projekto veiklas ir aplinkybes, kurios susijusios su pateiktos dokumentacijos turiniu. Projekto dokumentacija turi būti aktualizuojama (atnaujinama) ir galutinės versijos pateiktos su Perkančiąja organizacija suderintais terminais bet ne vėliau kaip iki galutinio priėmimo-perdavimo akto pateikimo dienos.

Dokumentų galutinės versijos turi būti pateiktos elektroniniu (MS Word, pdf arba kitu su Perkančiąja organizacija suderintu redagavimui tinkamu formatu), o atskirtu Perkančiosios organizacijos nurodymu - popierinės.

Preliminarios (projektinės) versijos turi būti pateikiamos elektroniniu formatu elektroninio ryšio priemonėmis. Pastabos bei korekcijos dokumentų projektuose turi būti teikiamos MS Office programinio paketo (ar lygiaverčio) pakeitimų sekimo (angl. track changes) bei komentavimo funkcijomis. Turi būti vykdomas pateikiamų dokumentų versijavimas (versijų kontrolė).

Sutarties vykdymo metu Diegėjas turės parengti ir pateikti Perkančiajai organizacijai šiuos dokumentus:

  - Paslaugų teikimo reglamentas, kuriame nurodomas darbų atlikimo grafikas, etapai,  komunikavimo ir dokumentacijos derinimų principai, tikslūs dokumentų pateikimo terminai. Dokumentas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 10 dienų nuo Sutarties įsigaliojimo datos.

  - Detalios analizės ataskaita. Dokumentas teikiamas iki IS diegimo darbų pradžios, tikslus terminas suderintas Paslaugų teikimo reglamente.

  - Mokymų planas.

  - Mokymų medžiaga.

  - Sistemos dokumentacijos rinkinys, skirtas naudotojui.

  - Sistemos dokumentacijos rinkinys, skirtas administratoriui.

  - Tarpinės paslaugų teikimo ataskaitos. Teikiamos po kiekvieno paslaugų teikimo etapo, kurie suderinti Paslaugų teikimo reglamente.

  - Galutinė paslaugų teikimo ataskaita.

Diegėjo rezultatai (paslaugų teikimo ataskaitos) derinamos su Perkančiąja organizacija ar techninės priežiūros paslaugų teikėju ne daugiau kaip 2 (dviem) iteracijomis, jeigu nesutarta kitaip.

### Reikalavimai analizei ir projektavimui

Diegėjas analizės ir projektavimo etapo vykdymo metu turi atlikti detalią poreikių analizę bei projektavimą ir parengti detalios analizės ataskaitą.

Atliekant analizę ir projektavimą Diegėjas turi vykdyti susitikimus su Perkančiosios organizacijos paskirtais veiklos specialistais ir kitų susijusių institucijų specialistais.

Detalios analizės ataskaita turi apimti:

  - Duomenų mainų ir integracijos projektą.

  - Medicininės įrangos skaitmenizavimo (pvz., pritaikymo DICOM standartui) ir integracijos projektą.

Projektavimo etapo metu Diegėjas turi pateikti poreikius (specifikaciją) dėl PACS veikimui būtinos papildomos techninės infrastruktūros ir programinės įrangos, kuri nebuvo numatyta ir kurią turėtų pateikti Perkančioji organizacija.

Perkančioji organizacija iš savo organizacijos veiklos specialistų sudaro darbo grupę arba darbo grupes pagal atskiras veiklos sritis, kurios turi įvertinti, teikti pastabas ir tvirtinti Diegėjo parengtą detalios analizės ataskaitą. Darbo grupių (grupės) veiklai koordinuoti Perkančioji organizacija skiria atsakingą asmenį.

### Reikalavimai diegimui

Diegėjas turi pateikti techninę įrangą, reikalingą sistemos reikalavimų įgyvendinimui ir ją įdiegti PO nurodytose patalpose.

Diegėjas turi parengti ir įdiegti programinę įrangą, duomenų bazes bei kitą lydinčią programinę įrangą į PO pateiktas tarnybines stotis.

Įranga turi būti pristatyta ir atlikti diegimo darbai KMC ir atitinkamų KPSPC darbo valandomis.

Tiekėjui nebus suteiktas nuotolinis prisijungimas prie sistemos – visi diegimo ir konfigūravimo darbai turi būti atlikti vietoje.

Diegėjas turi atlikti reikalingą Sistemos konfigūravimą, modifikavimą ir programavimą, kad sistema būtų paruošta darbui.

Diegėjas turi atlikti PACS naudotojų (radiologų ir tyrimų kabinetų darbuotojų) darbo vietų programinės įrangos konfigūravimą.

Diegėjas turi įdiegti visas integracines sąsajas tiek PACS, tiek HIS pusėje, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų (visos integravimo išlaidos turi būti numatytos ir įskaičiuotos į darbų kainą).

Diegėjas turi įdiegti ir išbandyti integraciją su ESPBI MedVAIS.

Diegėjas turi atlikti šiame dokumente nurodytos medicininės įrangos prijungimą prie PACS, nereikalaujant papildomų Perkančiosios organizacijos lėšų (visos integravimo išlaidos, įskaitant būtiną integravimui techninę įrangą, turi būti numatytos ir įskaičiuotos į pasiūlymo kainą).

Diegėjas turi parengti ir pateikti bei įdiegti techninės įrangos prijungimo programinę įrangą (tvarkykles), sukonfigūruoti duomenų mainų procesus. Jei taikoma, turės pateikti atitinkamas licencijas.

Iki testavimo etapo pradžios Perkančiajai organizacijai turi būti pademonstruotas PACS ir medicininės įrangos integracijos funkcionalumas.

Demonstracijų tikslas – supažindinti Perkančiąją organizaciją su diegiamu PACS bei gauti atsiliepimus dėl įdiegto funkcionalumo. Pastabos (atsiliepimai) šiame etape teikiami dėl integruojamos medicininės įrangos, kai demonstruojamas funkcionalumas neatitinka su šiuo funkcionalumu susijusių ir Perkančiosios organizacijos patvirtintų detalios analizės ir projektavimo etapo rezultatų.

Pastabos (atsiliepimai) gali būti išsakomos pakartotinai testavimo etape, jeigu į jas nebus atsižvelgta iki pastarojo etapo.

Demonstracijų metu išsakomi atsiliepimai (pastabos) turi būti registruojami susitikimo protokoluose ar kita sutarta forma (pavyzdžiui, specializuotoje klaidų registravimo ir sekimo sistemoje).

Funkcionalumo demonstraciją turi vykdyti Diegėjas, o Perkančiosios organizacijos atstovai turi teikti atsiliepimus.

Paslaugų teikėjas po PACS diegimo į gamybinę aplinką turi perkelti tyrimų duomenis (medicininius vaizdus) iš dabar turimo DICOM serverio.

Paslaugų teikėjas po PACS diegimo į gamybinę aplinką turi perduoti Perkančiajai organizacijai PACS  programinės įrangos instaliacinius paketus.

Paslaugų teikėjas turi įdiegti priemones, užtikrinančias automatinį naujų sistemos versijų diegimą

Turi būti sukonfigūruotas ir dokumentuotas programinės įrangos diegimo procesas ir priemonės taip, kad atsakingas Perkančiosios organizacijos darbuotojas programinę įrangą galėtų įdiegti ir valdyti diegimo konfigūraciją

### Reikalavimai testavimui

Testavimo metu turi būti nustatyta, ar yra įgyvendinti visi funkciniai ir nefunkciniai Techninės specifikacijos reikalavimai.

Turi būti nustatyta ar reikalavimų įgyvendinimas atliktas tinkama apimtimi.

Turi būti nustatyta ar sukurti medicininės įrangos integracijos sprendimai yra našūs ir patogūs.

Turi būti nustatyta ar reikalavimų įgyvendinimas tenkina Perkančiąją organizaciją ir kitas suinteresuotas šalis.

Diegėjas turi atlikti integracijų testavimus.

Diegėjas turi atlikti saugumo testavimus.

Diegėjas turi atlikti greitaveikos testavimus.

Diegėjas turi atlikti rezervinio kopijavimo ir atstatymo testavimus, raštu pateikti rekomendacijas dėl PACS rezervinio kopijavimo ir atstatymo.

Diegėjas turės parengti testavimui reikalingus testavimo duomenis.

Turi identifikuoti ir užregistruoti funkcionalumo klaidas, problemas, trūkumus. Užfiksuotos klaidos turi būti registruojamos klaidų registravimo sistemoje

Testavimų metu turi būti vykdomas identifikuotų klaidų, problemų ir trūkumų registravimas. Klaidos, pastabos ir kiti poreikiai turi būti registruojami klaidų žurnale. Už registravimą atsakingas Diegėjas.

Testavimo etape turi būti ištaisytos funkcionalumo klaidos, problemos ir trūkumai.

Testavimas tvirtinamas sėkmingai baigtu, kai visos testavimo metu registruotos klaidos ar neatitikimai reikalavimams yra išspręsti.

Perkančioji organizacija savo iniciatyva gali atlikti bet kokius kitus PACS testavimus ir bandymus (konfigūracijos tikrinimą, našumo tikrinimą, aukšto prieinamumo tikrinimą, plečiamumo tikrinimą, funkcionalumo tikrinimą ir kt.) siekdama patikrinti PACS kokybę ir atitikimus reikalavimams. Diegėjas turės atsižvelgti į Perkančiosios organizacijos atstovų atliktų bandymų ir testavimų rezultatus, atlikti visų testavimų rezultatuose nurodytų trūkumų (pažeidimų, rekomendacijų) šalinimą.

### Reikalavimai naudotojų mokymams

Diegėjas turi parengti mokymų medžiagą.

Mokymai turi būti organizuojami lietuvių kalba.

Mokymai turi būti atlikti padaliniuose, kuriame bus dirbama su PACS arba integruota medicinine įranga.

Turi būti apmokyti su atitinkama medicinine įranga ir PACS dirbantys darbuotajai (iki 100 asmenų).

Bendra mokymų trukmė ne mažiau kaip 30 valandų.

Turi būti parengtos naudotojų instrukcijos.

Turi būti parengtos administravimo instrukcijos.

Turi būti parengtos PACS įdiegimo instrukcijos.

### Reikalavimai garantinei priežiūrai

Diegėjas turi užtikrinti įdiegto PACS funkcionalumo garantinę priežiūrą bei visų šios Techninės specifikacijos įgyvendinimo metu suteiktų paslaugų rezultatų (dokumentacijos, įdiegimo konfigūracijos, duomenų migravimo ir kt.) garantinę priežiūrą. Garantinė priežiūra turi būti vykdoma pagal su Perkančiąja organizacija suderintą Garantinės priežiūros procedūros dokumentą.

Garantinės priežiūros terminas – 24 mėn. nuo galutinio PACS diegimo paslaugų priėmimo- perdavimo akto pasirašymo dienos.

Garantinės priežiūros paslaugos apima įdiegtos programinės įrangos sutrikimų šalinimą bei Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą eksploatacijos klausimais.

Garantinės priežiūros paslaugos apima įdiegtos techninės įrangos sutrikimų šalinimą PO patalpose bei pačios įrangos remontą ir sugedusių dalių keitimą.

Diegėjas turi parengti prieinamas ir Perkančiajai organizacijai tinkamas informavimo apie PACS sutrikimus, jų registravimo ir taisymo veiksmų būseną priemones: Perkančiosios organizacijos ir Diegėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus, garantinio aptarnavimo ir priežiūros tarnybos (angl. ServiceDesk) arba pagalbos tarnybos (angl. HelpDesk) programinio įrankio adresą (nuorodą)

Diegėjas turi vykdyti Perkančiosios organizacijos atsakingų asmenų konsultavimą PACS funkcionalumų veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais. Konsultacijos turi būti teikiamos telefonu, el. paštu, vaizdo konferenciniais susitikimais, naudojant pagalbos tarnybos (angl. HelpDesk) programinę įrangą ar atvykus į Perkančiąją organizaciją.

Diegėjo reakcijos į sutrikimą laikas – ne ilgiau kaip 1 darbo valanda nuo pranešimo apie sutrikimą gavimo sutartu būdu.

Programinės įrangos sutrikimų atstatymo trukmė:

  - kritinių trūkumų šalinimas – ne ilgiau kaip 8 darbo valandos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko; kritinis sutrikimas – funkcijos ir / ar programinio komponento neveikimas, be galimybės reikiamą funkciją vykdyti ar PACS paslaugą gauti alternatyviai;

  - svarbių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 2 darbo dienos nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija sutariama dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Svarbus sutrikimas – neapibrėžtas funkcijos veikimas, kuris leidžia įvykdyti numatytą PACS funkciją, tačiau naudotojui reikia atlikti papildomus, nenumatytus ar alternatyvius veiksmus;

  - neesminių sutrikimų šalinimas – ne ilgiau kaip 10 darbo dienų nuo Diegėjo reakcijos į gautą pranešimą sutartu būdu. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Perkančiąja organizacija suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Neesminis sutrikimas – kosmetinės ar panašios PACS klaidos, kurios neįtakoja korektiško funkcijų veikimo.

Garantinės priežiūros paslaugų atlikimo darbo valandos:  I ir II 7:30 - 17:00 val., II ir IV 7:30 -  18:00 val.,  V  7:30 – 15:45 val.

Tiekėjui nebus suteiktas nuotolinis prisijungimas prie sistemos – visa garantinė priežiūra, išskyrus konsultavimo paslaugas, turi būti atliekama vietoje.

### Reikalavimai papildomoms paslaugoms

Perkančioji organizacija turi teisę ir galimybę (bet neįsipareigoja) nuo Sutarties įsigaliojimo dienos iki sėkmingo galutinio testavimo pabaigos užsakyti papildomų paslaugų pagal Diegėjo pasiūlyme nurodytą valandinį įkainį. Papildomų paslaugų kiekis  – 300 darbo valandų. Papildomos darbo valandos gali būti panaudotos paslaugų teikimo metu PACS funkcijų pakeitimui ar naujų funkcijų sukūrimui, siekiant, kad PACS funkcionalumas užtikrintų visų tikslų pasiekimą.

Diegėjas įsipareigoja taikyti ne didesnį paslaugų atlikimo įkainį, negu įkainis, nurodytas pasiūlyme. Kiekvienu atskiru atveju prieš pradedant papildomus darbus, Diegėjas turės su Perkančiąja organizacija suderinti planuojamų atlikti darbų aprašymą, laiko sąnaudas, pateikiant laiko sąnaudų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą ir grafiką.

Papildomų paslaugų metu kuriamam funkcionalumui taikomi šios Techninės specifikacijos nefunkciniai reikalavimai, jeigu nesutariama kitaip.

Papildomų paslaugų įgyvendinimas apima šias Diegėjo veiklas:

  - naujų poreikių registravimą ir derinimą su Perkančiąja organizacija;

  - naujų poreikių funkcionalumo realizavimui detalią analizę ir specifikavimą (dokumentavimą) bei suderinimą su Perkančiąja organizacija;

  - naujų poreikių realizavimo laiko sąnaudų skaičiavimą ir pagrindimą bei įgyvendinimo terminų ir grafiko sudarymą bei suderinimą su Perkančiąja organizacija;

  - suderintų naujų funkcionalumų realizavimą apibrėžtais terminais ir apimtimi;

  - realizuotų naujų funkcionalumų testavimą, diegimą į PACS, naudotojų konsultavimą, bandomąją eksploataciją (esant poreikiui), duomenų migravimą (esant poreikiui);

  - su nauju funkcionalumu susijusios dokumentacijos atnaujinimą (naudotojų instrukcijų, diegimo ir administravimo instrukcijų, projektavimo dokumentų ir kt.);

  - naujų funkcionalumų analizės, projektavimo, testavimo, migravimo, bandomosios eksploatacijos, diegimo eigos dokumentavimą (ataskaitų rengimą, susitikimų protokolavimą);

  - įdiegtų funkcionalumų nemokamą garantinę priežiūrą.

Nurodytos paslaugos perkamos pagal Perkančiosios organizacijos poreikį, Perkančiajai organizacijai pateikus tiekėjui raštišką paslaugų užsakymą. Kiekviename užsakyme gali būti užsakoma viena ar daugiau paslaugų. Po paslaugos užsakymo pateikimo, Diegėjas turi atlikti vertinimą, kiek specialistų darbo valandų reikalinga užsakymui įvykdyti, atskirai nurodant kiekvienos užsakymo dalies valandų kiekius. Taip pat nurodomas užsakymo įvykdymo terminas, nurodant kiekvienai užsakymo daliai atskirai. Užsakymo vertinimas turi būti atliktas per 5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Po vertinimo Perkančioji organizacija gali patvirtinti užsakymą, patvirtinti dalinai, nurodydamas dalis, kurios bus vykdomos, ar nutraukti užsakymo vykdymą. Patvirtinti užsakymai pradedami vykdyti, laikantis vertinime nurodytų terminų.

### Reikalavimai PACS priėmimui

Galutinis PACS priėmimas bus vykdomas sėkmingai pabaigus sistemos testavimą, t. y. priėmimas galės būti vykdomas tik tada, kai bus pasiekti visi diegimo paslaugų rezultatai:

  - PACS visiškai įdiegta ir paruošta darbui;

  - Įdiegtos duomenų mainų integracinės sąsajos;

  - Prijungta medicininė įranga;

  - Pašalinti testavimo metu nustatyti trūkumai;

  - Pateikta mokymo medžiaga ir apmokyti naudotojai;

  - Pateikta informacinės sistemos dokumentacija (instrukcijos);

  - Pateikta ir suderinta Galutinė paslaugų teikimo ataskaita.

Rezultatų priėmimas-perdavimas bus įformintas priėmimo-perdavimo aktais. Priėmimo-perdavimo aktų kiekį ir periodiškumą Diegėjas turi suderinti su Perkančiąja organizacija Paslaugų teikimo grafike.

Visos PACS diegimo paslaugos (paslaugų rezultatai) bus priimamos pasirašant galutinį paslaugų priėmimo-perdavimo aktą.

Siekiant užtikrinti sklandų Projekto tęstinumą, naujai sukurtai programinei įrangai:

  - Diegėjas, nepažeidžiant autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių, Sutartimi perduoda Perkančiajai organizacijai autorių turtines teises į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ir parengtus projektinius dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę neribotą laiką ir be papildomo atlygio naudoti sukurtą programinę įrangą; teisę daryti sukurtos programinės įrangos kopijas; teisę modifikuoti ir toliau plėtoti sukurtą programinę įrangą; teisę perkelti programinę įrangą į kitą technologinę platformą.

  - Jeigu pagal užsakymą sukurtoje programinėje įrangoje panaudota kita autoriaus teisių turėtojo ar trečiųjų šalių programinė įranga, kuri integruota į pagal užsakymą sukurtą programinę įrangą ar kitaip susieta su atliktu užsakymu ir autoriaus turtinių teisių į sukurtą programinę įrangą ar parengtus projektinius dokumentus, jos perdavimas Perkančiajai organizacijai neturi apriboti šias teises perdavusio Diegėjo teisės be atskiro Perkančiosios organizacijos sutikimo toliau vystyti, tobulinti, platinti ir atlikti kitus reikiamus veiksmus su sukurta programine įranga ar parengtais projektiniais dokumentais.

  - Diegėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Perkančiosios organizacijos raštiško leidimo nebent to reikalauja įstatymai.

## Reikalavimai PACS diegimo paslaugų etapams ir terminams

Visos paslaugos pagal Sutartį turi būti suteiktos ne vėliau kaip per 12 mėnesių po Sutarties pasirašymo. Sutarties galiojimo terminas gali būti pratęstas atsiradus objektyvioms, nuo Diegėjo nepriklausomoms aplinkybėms, kurių nebuvo galima numatyti Sutarties pasirašymo metu.

PACS integracinės sąsajos su HIS turi būti įdiegtos po to, kai bus įdiegti atitinkami ESPIS moduliai, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo Sutarties pasirašymo datos.

Sutartis gali būti pratęsta ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui. Sutarties pratęsimas įforminamas rašytiniu abiejų šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi.

Diegėjas inicijavimo etapo metu turi pasiūlyti ir su Perkančiąją organizacija suderinti optimalų Techninėje specifikacijoje numatytų veiklų bei funkcinių ir nefunkcinių reikalavimų įgyvendinimo grafiką, atsižvelgdamas į etapų reikalavimus.