TSD-497, VPP-3620

Sterilumo testavimo pompos membraninės filtracijos metodui

techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Sterilių farmacinių preparatų sterilumo testavimui |  |
| 2. | Aprašymas | Pompa yra skirta sterilumo testavimui membraninės filtracijos metodu, naudojant uždaras filtravimo sistemas. Sistema užtikrina kontroliuojamą skysčių filtravimą per sterilias membranas ir mažina mėginio kontaminacijos (užteršimo) riziką. |  |
| 3. | Suderinamumas | Pompos sistema suderinama (pritaikyta darbui) su uždaromis sterilumo testavimo filtravimo sistemomis, tokiomis kaip: - Laminarinė spinta; - Izoliatorius; - Švarios patalpos, kurioms taikomi GGP (geros gamybos praktikos, angl. GMP) reikalavimai. |  |
| 4. | Korpusas | - Korpusas pagamintas iš nerūdijančio plieno (ar lygiavertės medžiagos); - Tinkamas darbui švariose patalpose; - Konstrukcijos nuimamos dalys autoklavuojamos ≥ 134 °C. |  |
| 5. | Siurblio tipas | Peristaltinė (arba lygiavertė) pompa |  |
| 6. | Pompos galvutė | Automatiškai užrakinama pompos galvutė |  |
| 7. | Slėgio kontrolė | Ne mažiau kaip 2 slėgio kontrolės režimai su automatiniu greičio sumažinimu |  |
| 8. | Apsauga nuo perpildymo | Yra jutiklis, apsaugantis sistemą nuo perpildymo ir skysčių išsiliejimo |  |
| 9. | Sukimosi greitis | Didžiausias pasiekiamas sukimosi greitis ≥ 170 aps./min |  |
| 10. | Laikmatis | - Laikmatis integruotas; - Laikmačio nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 0,5 iki 999 min. |  |
| 11. | Valdymas | - Įrenginys valdomas integruotoje valdymo panelėje; - Valdymo panelėje valdomi: - Pompos įjungimas ir išjungimas; - Dangčio atidarymas ir uždarymas; - Programų valdymas ir parametrų nustatymas. |  |
| 12. | Ekranas | - LCD (ar lygiavertis) ekranas; - Spalvotas; - Įstrižainė ≥ 4,3 colių; - Ekrane pateikiama informacija: - Data ir laikas; - Kalibracijos priminimas; - Pompos ir priedų būsenos statusas. |  |
| 13. | Metodų valdymas | Galima saugoti ≥ 250 testavimo metodų |  |
| 14. | Programinė įranga ir duomenų perdavimas | - Išoriniame įrenginyje (pavyzdžiui, kompiuteryje) galima kurti ir eksportuoti testavimo metodus; - Įrenginyje (pompoje) galima importuoti, kurti, eksportuoti ir valdyti testavimo metodus; - Duomenis galima perduoti per USB (arba lygiavertę) jungtį. |  |
| 15. | Atsparumas | - Sistema atspari IPA, peroksidui ir kitoms izoliatoriuose naudojamoms medžiagoms; - Apsaugos nuo aplinkos veiksnių klasė ≥ IP64. |  |
| 16. | Įrenginio maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 17. | Komplektacija | Į įrenginio (pompos) komplektaciją įtraukta: - Butelių laikikliai; - Atliekų surinkimo sistema; - Kojinis pedalas; - Prijungimo priedai. |  |
| 18. | Validacija ir kvalifikacija | Į pasiūlymo kainą įskaičiuota: - Įrengimo kvalifikacija (angl. IQ - Installation Qualification); - Veikimo kvalifikacija (angl. OQ - Operational Qualification); - Periodinė veikimo kvalifikacija (OQ) garantiniu laikotarpiu (žr. 19 punktą). |  |
| 19. | Garantinis terminas | - ≥ 24 mėnesių; - Į garantinį laikotarpį įeina įrenginio techninė priežiūra ir periodinės rekvalifikacijos, užtikrinant įrenginio atitikimą GGP (geros gamybos praktikos, angl. GMP) reikalavimams. |  |
| 20. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 21. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo (montavimo), paleidimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 22. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 23. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Kartu pateikiama dokumentacija | Naudojimo (vartotojo) instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 25. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Tiekėjas privalo turėti serviso inžinierius (bent vieną), turinčius teisę atlikti siūlomos įrangos instaliavimą (montavimą) ir apmokymus. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti sertifikato (ar kito lygiaverčio dokumento) skaitmeninę kopiją, įrodančią inžinieriaus teisę atlikti visus techninėje specifikacijoje numatytus darbus.

_________________________