TECHNINĖ SPECIFIKACIJA CHEMOTERAPINIŲ VAISTŲ RUOŠIMUI SKIRTOMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

1. Adapteris - skysčių dozavimo jungtis, skirta užpildyti viendozius švirkštus iš didelio pagrindinio švirkšto (su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi):

- sterilus (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- vienkartinis (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- individualioje blister tipo arba lygiavertėje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminta be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be PVC (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- female (moteriško) tipo luer-lock arba lygiavertės jungtys abiejuose adapterio - skysčių dozavimo jungties galuose;

- tinkamas naudoti su apsauginiu vožtuvu su automatinio uždarymo funkcija.

Orientacinis poreikis: 500 vnt.

2. Apsauginiai vožtuvai su automatinio užsidarymo funkcija:

- sterilus (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- vienkartinis (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- individualioje blister tipo arba lygiavertėje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be PVC (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- su male (vyriško) ir female (moteriško) tipo Luer-Lock arba lygiavertėmis jungtimis;

- tinkamas naudoti kartu su 16 - 18 poz. nurodytais švirkštais;

- tinkamas naudoti su 13 poz. nurodyta specialia saugia adata su 0,2 µm hidrofobiniu oro filtru ir 5 µm hidrofiliniu tirpalo filtru;

- užtikrina maksimalią apsaugą nuo cheminio ir mikrobiologinio užteršimo;

- užtikrina dvikryptį skysčių judėjimą;

- galima naudoti apvertus.

Orientacinis poreikis: 4 000 vnt.

3. Speciali saugi adata su 0,2 µm hidrofobiniu oro filtru ir 5 µm hidrofiliniu tirpalo filtru:

- sterili (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- vienkartinė (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- individualioje blister tipo arba lygiavertėje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- be latekso (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be PVC (būtinas ženklinimas ant pakuotės), be DEHP (būtinas ženklinimas ant pakuotės);

- pagaminta iš plastiko arba lygiavertės medžiagos;

- adatkočio ilgis 20±2 mm, diametras 4±0,5 mm;

- bendras protektoriaus ilgis 60±2 mm;

- integruoti 0,2±0,1 µm aerozolinis ir 5±0,1 µm dalelių filtrai;

- integruotas vožtuvas su dezinfekuojama plokščia membrana;

- tinkama naudoti su 9 poz. nurodytu apsauginiu vožtuvu su automatinio užsidarymo funkcija;

- su Luer-Lock arba lygiaverte jungtimi;

- galima naudoti apvertus.

Orientacinis poreikis: 8 000 vnt.

4. Nesterili citostatiniams arba citotoksiniams vaistams atspari vienkartinė pirštinė M:

- nesterili;

- pagaminta iš nitrilo arba lygiavertės medžiagos;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- be pudros (talko);

- mikroreljefinis paviršius pirštinės pirštų galuose;

- rankogalis su susisukusiu krašteliu;

- vidinis pirštinės paviršius papildomai apdorotas arba padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą;

- anatominės konfigūracijos;

- tinkanti tiek dešinei, tiek kairei rankai;

- pirštinės ilgis ≥240 mm;

- atitinka III asmens apsaugos priemonių kategoriją pagal Asmens apsaugos priemonių reikalavimus (PPER) EU 2016/425;

- atitinka standartą ASTM D6978, t.y. atspari citostatinių arba citotoksinių vaistų poveikiui (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atitinka Europos Medicinos prietaisų reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- atitinka EN 455 standartą ar lygiavertį (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- dydis: M ;

- dėžutėse po 150±50 vnt.

Orientacinis poreikis: 2 000 vnt

5.-7. Sterili citostatiniams arba citotoksiniams vaistams atspari vienkartinė pirštinė:

- sterili (simbolis ant pakuotės);

- vienkartinė (pažymėta simboliu);

- kiekviena pirštinių pora - individualioje pakuotėje;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas mėnesiais;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- pagaminta iš nitrilo arba lygiavertės medžiagos;

- be latekso (pažymėta simboliu arba pateikti tai įrodančius dokumentus);

- be pudros (talko);

- mikroreljefinis paviršius pirštinės pirštų galuose;

- vidinis pirštinės paviršius papildomai apdorotas arba padengtas medžiaga, palengvinančia rankos slydimą;

- anatominės konfigūracijos;

- atitinka Europos Medicinos prietaisų reglamento (EU) 2017/745 reikalavimus (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- atitinka standartą ASTM D6978, t.y. atspari citostatinių arba citotoksinių vaistų poveikiui (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- atitinka III asmens apsaugos priemonių kategoriją pagal Asmens apsaugos priemonių reikalavimus (PPER) EU 2016/425;

- atitinka EN 455 1-4 ar lygiavertį standartą (pateikti patvirtinančius dokumentus);

- dėžutėse po 40 ± 20 porų.

| Pirkimo dalies Nr. | Pirštinės dydis | Orientacinis poreikis (poros) |
| --- | --- | --- |
| 5. | S (6,5) | 3 000 |
| 6. | M (7) | 3 000 |
| 7. | L (7,5) | 3 000 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus. Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų, liudijančių siūlomų priemonių CE sertifikavimą, kopijas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

____________________