MOBILIOS FUNKCINĖS KĖDĖS (5 VNT)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami parametro reikšmė | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus. Techninių aprašų puslapių numeriai. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  |  | Dokumento pavadinimas | Dokumento lapo Nr. |
|  | Mobili funkcinė kėdė pritaikyta įvairioms procedūroms atlikti. | Būtina |  |  |  |
|  | Kėdės rėmas pagamintas iš plieno arba lygiavertės medžiagos, dažyto poliesterio arba lygiaverčiais dažais milteliniu būdu | Būtina |  |  |  |
|  | Kėdės bendras ilgis gulimoje pozicijoje | Ne daugiau 2000 mm |  |  |  |
|  | Kėdės bendras plotis | Ne daugiau 900 mm |  |  |  |
|  | Kėdės gulimosios dalies plotis | Ne mažiau 500 mm |  |  |  |
|  | Kėdės dalių skaičius | Ne mažiau 3 |  |  |  |
|  | Gulimos dalies apmušalas iš dirbtinės sintetinės odos, atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms, kraujui, šlapimui, UV spinduliams, antimikrobinis, antigrybelinis arba lygiavertis | Būtina (gamintojo deklaracija, bandymų protokolai ir kt.) |  |  |  |
|  | Apmušalo spalvą galima rinktis | Ne mažiau 6 skirtingų spalvų |  |  |  |
|  | Gulimos dalies paminkštinimo storis | Ne mažiau 5 cm |  |  |  |
|  | Kėdės dalių ir aukščio reguliavimas | Elektrinis, atliekamas rankiniu pulteliu |  |  |  |
|  | Rankinio valdymo pultelis su užrakinimo funkcija turi mygtukus šioms funkcijoms valdyti: | - Kėdės aukščiui - Kojų daliai - Nugaros daliai - Sėdimajai daliai (reguliuojamas pasvirimo kampas) Atskiras mygtukas trendelenburgo nustatymui |  |  |  |
|  | Maitinimo šaltinis | 220V/ 50 Hz +/-10% |  |  |  |
|  | Pultelio apsaugos klasė nuo drėgmės | Ne blogiau nei IPX6 |  |  |  |
|  | Kėdės triukšmingumas | Ne daugiau 66 dB |  |  |  |
|  | Kėdės aukščio reguliavimas | Aukščio reguliavimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo 60 cm iki 75 cm |  |  |  |
|  | Nugaros dalies nuolydžio kampo reguliavimas | Reguliavimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo 0º iki +80º |  |  |  |
|  | Kojų dalies pakėlimo kampo reguliavimas | Reguliavimo diapazonas ne mažesnis kaip nuo -75° iki +5° |  |  |  |
|  | Trendelenburgo pozicija | Kėdė turi užtikrinti elektrinį Trendelenburgo padėties reguliavimą ne mažesniame kaip 0°–20° diapazone (galvos dalis nuleidžiama žemiau kojų lygio). |  |  |  |
|  | Kėdės svoris | Ne daugiau 80 kg |  |  |  |
|  | Maksimali leistina darbinė apkrova | Ne mažiau 200 kg |  |  |  |
|  | Kėdės korpusas sumontuotas ant 4 ratukų ne mažesnio kaip Ø 100 mm diametro su centriniu stabdžiu | Būtina |  |  |  |
| - Priedai (pateikiami kartu su tvirtinimo mechanizmais): |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Permatoma apsauginė danga kojų atramai | 1 vnt. |  |  |  |
| 22.2. | Permatoma apsauginė danga rankų atramoms | 1 vnt. |  |  |  |
| 22.3. | Stūmimo rankena | 1 vnt |  |  |  |
| 23. | Būtinosios saugos ir esminiu eksploatacinių charakteristikų reikalavimai | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti dokumento, patvirtinančio, kad siūlomos kėdės yra pagamintos laikantis EN 60601-1 standarto arba lygiaverčio standarto reikalavimų, kopiją Tiekėjas privalo pateikti lygiavertiškumą pagrindžiančius dokumentus |  |  |  |
| 24. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti ES atitikties deklaraciją ir (jei taikoma) notifikuotosios įstaigos sertifikato kopiją) |  |  |  |
| 25. | Kartu su įranga pateikti vartotojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis | Būtina |  |  |  |
| 26. | Surinkimas/montavimas | Būtina |  |  |  |
| 27. | Įrangos garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |  |