Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA TECHNICAL SPECIFICATIONS

NEŠIOJAMAS SPEKTROMETRAS

PROCUREMENT OF A PORTABLE SPECTROMETER

Pirkimo objektas ir bendri reikalavimai

Object of Procurement and General Requirements

1. Pirkimo objektas – Nešiojamas spektrometras (1 komplektas) (toliau – Prekė). Perkamų prekių aprašymai pateikti techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.

Prekė turi būti nauja, visa įranga turi būti gamykliškai nauja (angl. „brand new“);  The product and all associated equipment must be factory "brand new";

Object of Procurement –  Portable Spectrometer (1 set) (hereinafter – the Goods). Descriptions of the goods are provided in the special requirements of the technical specification, indicating technical characteristics and quantities.

2. Perkamos prekės turi būti pristatytos Tiekėjo transportu ir lėšomis per 1 mėnesį nuo sutarties pasirašymo dienos Perkančiosios organizacijos nurodytu adresu: Studentų g. 15A, LT-53362, Akademija, Akademijos sen., Kauno r. sav., arba jei keisis adresas, tai tikslų adresą pateiks atsakingas už sutarties vykdymą Perkančiosios organizacijos atstovas. Tiekėjas prieš pristatant prekes turės iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu vietą, laiką ir kontaktinį asmenį prekėms priimti.

The Goods must be delivered at the Supplier's expense and using the Supplier's transport within 1 month from the date of signing the contract. Delivery address: Studentų st. 15A, LT-53362, Akademija, Kaunas distr., or, in case of address change, the exact address provided by the exact delivery location shall be provided by the authorized representative of the Contracting Authority. Prior to delivery, the Supplier must coordinate the location, time, and contact person for the acceptance of goods with the responsible person of the Contracting Authority.

3. Tiekėjas užtikrina, kad Prekės prieš išsiuntimą yra pilnai patikrinta, sukomplektuota ir paruošta naudoti. Kartu su Prekėmis pateikiamas patikros aktas arba gamyklinio testavimo sertifikatas bei detali montavimo ir naudojimo instrukcija.

The supplier guarantees that the Goods is fully inspected, assembled, and ready for use before shipment. An inspection report or factory test certificate, along with detailed installation and operating instructions, is provided with the Goods.

4. Prekėms suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, jei konkrečios įrangos specifikacijoje nenustatomas kitoks reikalavimas.

The Goods shall be subject to a warranty of at least 12 months from the date of signing the delivery-acceptance certificate, unless otherwise specified in the technical specification of the specific equipment.

5. Techninėje specifikacijoje BŪTINA nurodyti reikalaujamas siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes (gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne), pateikti oficialius gamintojo parengtus dokumentus (brošiūras ar kt.). Dokumentai pagrindžiantys techninius reikalavimus turi būti pateikti lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjui pateikus pagrindžiančius dokumentus anglų kalba ir Perkančiajai organizacijai kilus neaiškumams, prašys pateikti dokumento vertimą į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta pirkimo Specialiųjų  sąlygų 5.3. p.

In the technical specification, it is MANDATORY to indicate the required technical parameter values of the proposed equipment (manufacturer's name, model, and the exact parameter value or Yes/No) and provide official documents prepared by the manufacturer (brochures, etc.). Supporting documents for technical requirements must be submitted in Lithuanian or English. If the Supplier submits supporting documents in English and the Contracting Authority requires clarification, the Supplier will be requested to provide a translation into Lithuanian as specified in Clause 5.3 of the Special Conditions of the inquiry.

6. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančias prekes. Tiekėjas teikdamas pasiūlymą privalo Techninėje specifikacijoje užpildyti visas produktų charakteristikų eilutės, tiksliai nurodant siūlomų produktų charakteristikas. Turi būti išlaikyta reikalavimų eilučių numeracija.

The Supplier may offer goods with superior characteristics. When submitting a proposal, the Supplier must fill in all product characteristic rows in the Technical Specification, precisely indicating the characteristics of the offered products. The numbering of the requirement rows must be maintained.

7.  Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami.

Proposals in which the offered goods do not meet the technical specification will be rejected.

Specialieji reikalavimai pirkimo objektui:

Special Requirements for the Object of Procurement:

(prekės atitikimui techninės specifikacijos reikalavimams įrodyti turi būti pateiktas gamintojo prospektas, brošiūra ar kitas lygiavertis dokumentas)

(To verify compliance with the technical specification requirements, the tenderer shall provide the manufacturer's data sheet, brochure, or an equivalent document.)

NEŠIOJAMAS SPEKTROMETRAS (1 komplektas)

PORTABLE SPECTROMETER (1 set)

| Eil. Nr./ No. | Parametras / Parameter | Reikalaujama parametro reikšmė / Required Parameter Value | Tiekėjas įrašo Siūlomos prekės parametro reikšmės arba Taip/Ne, ir nurodoma, kur ši informacija nurodyta pateikiamuose gamintojo dokumentuose / Supplier's Entry parameter values or Yes/No, and and it is indicated where this information is provided in the manufacturer’s documentation |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas Spektrometras. Gamintojas, pavadinimas, modelis / Portable Spectrometer. Manufacturer, name, model | Aukštos skiriamosios gebos nešiojama spektrometrinė sistema, skirta bekontakčiam medžiagų atspindžio, skaisčio ir apšvietos matavimui lauko ir laboratorijos sąlygomis. / High-resolution portable spectrometric system designed for non-contact measurement of material reflectance, radiance, and irradiance in both field and laboratory conditions. |  |
| 2. | Spektrinis diapazonas / Spectral range | 350 – 2500 nm (apimantis VNIR, SWIR 1 ir SWIR 2 sritis) / 350 – 2500 nm (covering VNIR, SWIR 1, and SWIR 2 regions) |  |
| 3. | Detektorių konfigūracija / Detector configuration | 1. VNIR (350–1000 nm): 512 elementų silicio fotodiodų matrica./ VNIR (350–1000 nm): 512-element Silicon (Si) photodiode array. 2. SWIR 1 (1001–1800 nm): Termoelektriniu būdu aušinamas InGaAs fotodiodas./ SWIR 1 (1001–1800 nm): Thermoelectrically cooled InGaAs photodiode. 3. SWIR 2 (1801–2500 nm): Termoelektriniu būdu aušinamas InGaAs fotodiodas./ SWIR 2 (1801–2500 nm): Thermoelectrically cooled InGaAs photodiode. |  |
| 4. | Spektrinė skiriamoji geba (FWHM) / Spectral resolution (FWHM) | VNIR (350-1000 nm): ≤ 3 nm @ 700 nm. SWIR (1001-2500 nm): ≤ 8 nm @ 1400/2100 nm. / |  |
| 5. | Signalo ir triukšmo santykis (SNR) / Signal-to-Noise Ratio (SNR) | VNIR: ≥ 9000 @ 700 nm. SWIR 1: ≥ 9000 @ 1400 nm. SWIR 2: ≥ 4000 @ 2100 nm. |  |
| 6. | Matavimo greitis / Measurement speed | Minimalus integravimo laikas ne didesnis nei 8,5 ms; pilnas spektro nuskaitymas per ≤ 100 ms. / Minimum integration time not exceeding 8.5 ms; full spectrum scan within ≤ 100 ms. |  |
| 7. | Tamsiosios srovės korekcija / Dark current correction | Automatinė tamsiosios srovės korekcija prieš kiekvieną matavimą, užtikrinanti duomenų stabilumą. / Automatic dark current correction before each measurement, ensuring data stability. |  |
| 8. | Optinė dalis ir šviesolaidis / Optics and fiber optic cable | Integruotas arba nuimamas ne mažiau 1,5 m ilgio šviesolaidis su standartine jungtimi optiniams priedams. / Integrated or detachable at least 1.5 m long fiber optic cable with a standard connector for optical accessories. |  |
| 9. | Maitinimo sistema / Power system | Įkraunamos baterijos, kurios užtikrintų nepertraukiamą darbą lauke bent 5 val. / Rechargeable batteries, ensuring at least 5 hours of continuous field operation. |  |
| 10. | Kalibravimo panelė / Calibration panel | Sertifikuota, stabilios sklaidos panelė (ne mažiau 99% atspindžio), ne mažesnė kaip 12x12 cm (5”x5”), su apsauginiu dėklu. / Certified, stable-diffusion panel (at least 99% reflectance), at least 12x12 cm (5”x5”), with a protective case. |  |
| 11. | Valdymo kompiuteris / Control computer | Nešiojamasis kompiuteris suderintas su spektrometro kalibravimo failais, pilnai sukomplektuotas darbui. / Laptop computer configured with the spectrometer's calibration files, fully equipped and ready for operation. |  |
| 12. | Programinė įranga / Software | Komplekte turi būti licencijuota programinė įranga duomenų surinkimui ir profesionali programinė įranga duomenų analizei palaikanti realaus laiko matavimus ir eksportą į .txt, .csv, .xlsx formatus. Sistemos programinė įranga turi turėti licencijas, kurios be papildomų mokesčių aktyvuotų papildomų priedų funkcionalumą (kontaktinis zondas, augalų matavimo priedas, lauko optika, mėginių matavimo stotelė ir GPS imtuvas). / The package must include licensed data acquisition software (e.g., RS3 or eąuivalent) and professional data analysis software (e.g., Indico Pro or equivalent), supporting real-time measurements and export to .txt, .csv, and .xlsx formats. The system software must include licenses that activate the functionality of additional accessories (Contact Probe, Plant Measurement Accessory, Field Optics, Muglight and GPS receiver) without extra fees. |  |
| 13. | Licencija / Licensing | Programinė įranga turi būti su licencija, suteikiančia teisę naudoti ją neribotą laiką. / The software must include a license granting the right to use it for an unlimited period of time (perpetual license). |  |
| 14. | Garantija / Warranty | Visai įrangai suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija. / A warranty of at least 12 months is provided for all equipment. |  |
| 15. | Servisas / Service and Support | Tiekėjas ar jo atstovas turi turėti autorizuotą techninės priežiūros centrą, kuris užtikrintų operatyvų aptarnavimą (ne daugiau 15 d.d.). Tiekėjas turi pateikti įrodantį dokumentą. / The Supplier or its representative must have an authorized technical service center which would ensure prompt service (max. 15 working days). The Supplier must provide a supporting document to verify this. |  |
| 16. | Komplektavimas/ Scope of supply | Turi būti pridėti visi reikalingi kabeliai, programinė įranga ir vartotojo dokumentacija./ All necessary cables, software, and user documentation must be included. |  |
| 17 | Suderinamumas su papildoma įranga (spektrometras privalo būti techniškai suderinamas su nurodyta įranga) / Compatibility with additional equipment (the spectrometer must be technically compatible with the indicated equipment) |  |  |
| 17.1. | Kontaktinis zondas / Contact Probe | Aukšto intensyvumo kontaktinis zondas su integruotu šviesos šaltiniu (halogeninė arba lygiavertė lempa), skirtas tiesioginiams paviršių matavimams./ High-intensity contact probe with an integrated light source (halogen lamp or equivalent), designed for direct surface measurements. |  |
| 17.2. | Augalų matavimo priedas / Plant Measurement Accessory (Leaf Clip) | Specializuotas gnybtas augalų lapų analizei, suderinamas su kontaktiniu zondu, turintis integruotą baltą ir juodą atskaitos pagrindą./ Specialized clip for plant leaf analysis, compatible with the contact probe, featuring integrated white and black reference backgrounds. |  |
| 17.3. | Lauko optika / Fore Optics (Field Optics) | Apžvalgos lauko (FOV) lęšiai matavimams iš atstumo: vienas lęšis siauro apžvalgos lauko (ne didesnio kaip 1°) ir vienas lęšis plataus apžvalgos lauko (nuo 8° iki 9°). / Fore Optics for remote measurements: one narrow field-of-view lens (not exceeding 1°) and one wide field-of-view lens (within the range of 8° to 9°). |  |
| 17.4. | Mėginių matavimo stotelė / Sample Measurement Station (Muglight) | Priedas birių medžiagų matavimui laboratorijoje su integruotu šviesos šaltiniu ir mėginių laikikliais. / Accessory for granular/bulk material measurement in the laboratory, featuring an integrated light source and sample holders. |  |
| 17.5. | GPS integracija / GPS Integration | Išorinis GPS imtuvas, suderinamas su spektrometru, skirtas automatiškam koordinačių priskyrimui prie spektrinių duomenų. / External GPS receiver, compatible with the spectrometer, designed for automatic coordinate tagging (georeferencing) of spectral data. |  |
| 17.7. | Specialūs priedai matavimas / Special Measurement Accessories | Trikojis ir teleskopinis laikiklis. / Tripod and telescopic extension pole. |  |
| 17.8 | Kiti reikalavimai / Additional Requirements | Išvardinta 17 p. papildoma įranga nėra šio pirkimo objektas ir kartu su Preke netiekiama, tačiau spektrometras turi būti pilnai paruoštas jos prijungimui be papildomų modifikacijų. / The additional equipment listed in item 17 is not the subject of this procurement and shall not be supplied with the Goods; however, the spectrometer must be fully prepared for its connection without any further modifications. |  |
| Techninės įrangos mokymai / Technical Equipment Training Tiekėjas ar jo atstovas (subtiekėjas) privalo pravesti spektrometro naudotojų mokymus. Bendra mokymų ir konsultacijų trukmė turi būti ne mažesnė kaip 1 valanda. Turi būti apmokyti ne mažiau kaip 2 darbuotojai. Mokymai gali būti vykdomi kontaktiniu būdu perkančiosios organizacijos patalpose arba nuotoliniu būdu, užtikrinant galimybę interaktyviai bendrauti ir demonstruoti įrangos programinės dalies valdymą. The Supplier or their representative (subcontractor) shall provide training for spectrometer users. The total duration of the training and consultations must be at least 1 hour. At least 2 employees must be trained. Training may be conducted in person at the Contracting Authority's premises or remotely, ensuring the ability to interact and demonstrate the operation of the equipment’s software. |  |  |  |
| Aplinkosauginiai reikalavimai / Environmental and Quality Requirements |  |  |  |
| Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos. / The product must be robust, durable, and functional; the product or its components must be suitable for reusable application and/or be easily repairable and/or replaceable. Pakuotė nepažeista. / The packaging must be intact. |  |  |  |
| Prekių pakuotė/ės turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo ir (ar) tiekėjo raštiškas patvirtinimas (Deklaracija) apie pakuotės atitiktį arba kiti lygiaverčiai dokumentai / Product packaging must comply with the requirements of the Law on Management of Packaging and Packaging Waste of the Republic of Lithuania and the Rules for Management of Packaging and Packaging Waste approved by Order No. 348 of the Minister of Environment of the Republic of Lithuania (June 27, 2002). A written Confirmation (Declaration) from the manufacturer and/or supplier regarding packaging compliance, or other equivalent documents. |  |  |  |
| Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 10:00 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 10:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Pirkėjas turi teisę Sutarties vykdymo metu pareikalauti trumpiausio galimo maršruto pasirinkimą įrodančių dokumentų. / Environmental Delivery Criteria: The Supplier must deliver the Goods during off-peak hours: Monday–Thursday from 10:00 AM to 4:00 PM, and Fridays or eves of public holidays from 10:00 AM to 2:00 PM, using the shortest possible routes. The Buyer’s representative responsible for acceptance will physically verify that the delivery occurred during off-peak hours. During the execution of the Contract, the Buyer reserves the right to request documentation proving the selection of the shortest possible route. |  |  |  |

Pastaba:

1. Perkančioji organizacija pasilieka teisę tikrinti prekių atitiktį techninėje specifikacijoje keliamiems reikalavimams ir pagal viešai prieinamą informaciją.

2. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, toks nurodymas yra informacinio pobūdžio ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius produktus, standartus, modelius, procesus, tipus.

Note:

- The Contracting Authority reserves the right to verify the compliance of the goods with the requirements set out in the technical specification using publicly available information.

- Any specific models, sources of supply, processes, trademarks, patents, types, origins, production methods, or standards mentioned in the technical specification are for informational purposes only. Suppliers are entitled to offer equivalent products, standards, models, processes, or types.

..................................