Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas „Techninė specifikacija“

PLAČIAJUOSČIO TERAHERCŲ ŠALTINIO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Bendri reikalavimai

Terahercų šaltinis lauko tranzistorių pagrindu veikiančių jutiklių charakterizavimui 2.5 – 4.7 THz dažnių ruože bei žemo slėgio dujų spektroskopijai.

- Naudojimo sąlygos

Prietaisas bus naudojamas normaliomis laboratorijos sąlygomis (class-IV švari patalpa). Kambario temperatūra 18-30oC, santykinis drėgnumas 45-80%.

- Elektros tinklas

Patalpoje įrengtas 220±10 V, 50 Hz vienos fazės kintamos įtampos tinklas.

- Informacija dėl pirkimo neskaidymo

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas, kadangi terahercų šaltinis yra neatsiejamas nuo jo palaikymui reikalingų šaldymo bei kompiuterinio automatizavimo sistemų, nes tiekiamas produktas turi būti pilnai veikiantis ir lauko tranzistorių pagrindu paremtų jutiklių matavimams paruoštas THz šaltinis. Atskirų komponentų tiekimas iš skirtingų tiekėjų sukeltų reikšmingą techninės integracijos, parametrų pasiekimo/ nepasiekimo riziką.

- Techniniai parametrai

Prietaisas turi tenkinti šiuos parametrus:

| Eil. Nr | Komponento pavadinimas | Minimali reikalaujama charakteristika | Siūlomų prekių techniniai parametrai Tiekėjas turi įrašyti kur reikia konkrečią savo siūlomos prekės reikšmę arba trumpą aprašymą, patvirtinantį atitikimą techniniam reikalavimui | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomų prekių techninius parametrus* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Prekė | Plačiajuostis THz šaltinis | BŪTINA NURODYTI ĮSIGYTI SIŪLOMOS PREKĖS GAMINTOJĄ, MODELĮ (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.1. | Veikimo dažnių intervalas | 2 THz – 5 THz nuolatinio derinimo veikoje (angl. continuously tunable) | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.2. | Išėjimo galia | Bent 1 µW galia 2,5 – 4,7 THz dažnių ruože nuolatinės veikos (angl. continuous wave) režime | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.3. | Išspinduliuoto dažnio tikslumas | Ne blogesnis nei 50 MHz | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.4. | Spindulio fokusavimo kokybė | Spindulio pusplotis (angl. FWHM) ne didesnis nei 200 µm abiem kryptimis ties 5 THz | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 1.5. | Optiniai elementai | Pateikiami visi pagal šaltinio dizainą reikalingi optiniai elementai: terahercų bangų generavimui ir kolimavimui bei galios ribojimui iki 1 µW, o taip pat spindulio išėjimo anga pritaikyta Thorlabs cage sistemai (4 vnt. 4-40 STUD standarto sriegiai 60 mm atstumu) | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 1.6. | Palaikančiosios sistemos | Pritaikyta lazerių aušinimo sistema ir kontrolės elektronika | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 1.7. | Programinė įranga | Programinė įranga pritaikyta sistemai valdyti ir detektoriaus signalui nuskaityti su reikiamomis komunikacijos jungtimis: USB, Ethernet, ar kita. | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | - |
| 1.8. | Nešiojamasis kompiuteris ir minimalūs jo parametrai | - Procesorius: CPU Benchmark (PassMark CPU Mark) ne mažiau kaip 12 000 - Operatyvioji atmintis: ne mažiau kaip 16 GB DDR4 arba DDR5 - SSD NVMe kaupiklis: ne mažesnis kaip 512 GB - Vaizdo posistemė: ne mažiau 1920 × 1080 (Full HD) - Jungtys: ne mažiau kaip 2 USB jungtys - Operacinė sistema: Windows 11 Pro arba lygiavertė - Ekranas 14"-15,6“ - Klaviatūros išdėstymas LT arba US - Kompiuterio svoris ne daugiau 1,8 kg - Garantija Ne trumpesnė kaip 36 mėn. | Nurodoma siūlomos prekės parametras (Pildo tiekėjas) | - |
| 2. | Pristatymas ir diegimas | Prekės pristatymas į nurodytą vietą Saulėtekio al. 3, Vilnius. Prekė turi būti pristatyta, instaliuota ne vėliau kaip iki 2026 m. gruodžio 1 d. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 3. | Garantija | Ne trumpesnė kaip 12 mėnesių nuo įrangos priėmimo-perdavimo akto pasirašymo. | Įrašomas bendras siūlomos garantijos terminas (jeigu tiekėjas siūlo papildomą garantiją, už kurią yra suteikiamas ekonominis naudingumas, tai šioje vietoje įrašomas bendras garantijos terminas = min. 12 mėn. garantija + tiekėjo siūlomos papildomos garantijos terminas) | - |
| 4. | Naudojimosi sistema apmokymas | Vartotojų mokymai darbo vietoje per 5 kalendorinių dienų po instaliavimo. Mokymų apimtis ne mažiau 12 akad. val. ne mažiau kaip 3 perkančiosios organizacijos darbuotojams. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) |  |
| 5. | Reikalavimai dėl įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų** | Įrangos sumontavimo, instaliavimo ir mokymų paslaugas privalo teikti gamintojo apmokytas, apie įrangą išmanantis (kvalifikuotas), asmuo. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | Pasiūlymo dokumentas, kuriame matosi techninį reikalavimą pagrindžianti informacija (Pildo tiekėjas ) |
| 6. | Žalieji reikalavimai |  |  |  |
| 6.1. | Pakuotei taikomi aplinkos apsaugos reikalavimai | Jeigu Prekės supakuojamos į antrinę pakuotę, ji turi būti perdirbamoji pakuotė pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas. Tiekėjas patiekdamas Prekes Pirkėjui, pateikia Prekės antrinės pakuotės tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus (pavyzdžiui, pakuotės aprašymo dokumentą, techninį dokumentą, dokumentą iš akredituotų laboratorijų ar pakuočių atliekų perdirbėjų, ar eksportuotojų iš tvarkytojų sąrašo, ar kitus lygiaverčius objektyvius įrodymus). Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Sutarties 2.1 punkte patikrina Tiekėjo pateiktus įrodymus dėl šiame punkte nustatytų reikalavimų laikymosi. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatytų reikalavimų nesilaiko, už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas turi teisę Prekių nepriimti ir laikyti, kad Prekės turi trūkumų, kuriuos Tiekėjas privalo ištaisyti, kitu atveju Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 6.2. | Prekių pristatymui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. Už Prekių priėmimą atsakingas Pirkėjo atstovas, nurodytas šios Specialiųjų sąlygų 2.1 punkte priimdamas Prekes fiziškai įsitikina, ar Tiekėjas Prekes pristatė ne kelių eismo piko valandomis. Nustačius, kad Tiekėjas šiame punkte nustatyto reikalavimo nesilaiko, Tiekėjui taikoma Specialiųjų sąlygų 9.5 punkte nurodyto dydžio bauda. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |
| 6.3. | Bendravimui ir susirašinėjimui taikomi aplinkosauginiai reikalavimai | Tiekėjas įsipareigoja bendrauti su Pirkėju elektroninėmis priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu ar kt.), mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo. Su Sutarties vykdymu susiję dokumentai Pirkėjui turi būti pateikti tik elektroniniu formatu (jeigu Sutartyje ir (ar) jos prieduose nenumatyta kitaip). Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai, turi (gali) būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Pirkėjas nurodo tokį būtinumą - tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo “. | Įrašoma Taip/Ne (Pildo tiekėjas) | - |

*6. Su Pasiūlymu turi būti pateikta prekės gamintojo vadovo, pardavimų, gamybos ar aptarnavimo padalinio vadovo, ar pagal gamintojo vidaus tvarką turinčio teisę pasirašyti tokius raštus darbuotojo parengta techninė specifikacija/brošiūra/mokslinis straipsnis ir/ar kitas dokumentas (skanuotą kopiją), įrodantis siūlomos Prekės atitiktį pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams (anglų ir/arba lietuvių kalba). Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

**7. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti šios Techninės specifikacijos 5 punkte nurodytą reikalavimą pagrindžiančius dokumentus: Įrangos gamintojo laisvos formos patvirtinimas (gali būti sutartis/ kvalifikacijos pažymėjimas ar kt. (pagal formą nėra ribojama)), kad tiekėjo laimėjimo atveju, gamintojo patikėti asmenys (arba sutartį su tokiais asmenimis turintys atitinkamai kvalifikuoti asmenys) atliks įrangos sumontavimą, instaliavimą ir apmokymus, nurodant asmenų vardus, pavardes, atstovaujamą juridinį asmenį (jeigu atstovaujama).

Pateikdamas pasiūlymą tiekėjo vadovas ar jo įgaliotas asmuo, patvirtina šio dokumento turinį.

Esant poreikiui, perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus

Pirkimo specialiųjų sąlygų 6.3.	Pasiūlymas turi būti parengtas, lietuvių arba anglų kalba. Jei kurie nors su pasiūlymu teikiami dokumentai parengti ne ta kalba, kuria reikalaujama, turi būti pateiktas tikslus vertimas į reikalaujamą kalbą. Perkančiajai organizacijai turint įtarimų dėl pasiūlyme pateikto dokumento vertimo kokybės ir (ar) jo atitikties dokumento originalo turiniui, perkančioji organizacija reikalauja pateikti vertimą atlikusio asmens parašu ir vertimų biuro antspaudu (jei turi) patvirtintą šio dokumento vertimą.