TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Nr. 10-093-K-0084 „Įrangos dirbtiniu intelektu įgalintoms didelio pralaidumo pažangios fotonikos tyrimų sistemoms kurti įsigijimas (PAIRS)“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – greitų signalų detekcijos komplektas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir (ar) apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)** | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)* |  |
| 1. | Greitų signalų detekcijos komplektas | 1 komplektas | ☐ | ☒ | 5 mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus  (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos, ne vėliau kaip per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, standartai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Greitų signalų detekcijos komplektas |  |  |  |  |
| Regimosios srities fotodetektorius su išoriniu transimpedanso stiprintuvu (kiekis – 2 vnt.) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Aktyvios dalies diametras | Ne mažiau kaip 4 mm |  |  |
|  | Spektrinis diapazonas | Ne siauresnis nei 300 – 720 nm |  |  |
|  | Aušinimas | Neaušinamas |  |  |
|  | Tipinis kvantinis efektyvumas ties 520 nm bangos ilgiu | Ne mažesnis nei 40% |  |  |
|  | Fotoelektronų pernašos trukmės variacija (FWHM) | Ne ilgesnė nei 180 ps |  |  |
|  | Detektoriaus stiprinimas esant -8kV fotokatodo įtampai | Ne silpnesnis nei 100 000 kartų |  |  |
|  | Atsako trukmė | Ne ilgesnė nei 700 ps |  |  |
|  | Griūtinio diodo nuotėkio srovė | Ne didesnė nei 200 pA |  |  |
|  | Invertuoto poliariškumo stiprintuvo dažnių diapazonas | Ne siauresnis nei 500 kHz – 1 GHz |  |  |
|  | Invertuoto poliariškumo stiprintuvo maksimalus stiprinimas | Ne mažesnis nei 30 kartų |  |  |
|  | Aukštos įtampos maitinimo šaltinio išėjimo įtampos diapazonas | Ne siaurenis nei nuo 0 V iki -8 kV |  |  |
|  | Aukštos įtampos maitinimo šaltinio įėjimo įtampa | 230 V AC (±10 %) |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne siauresnis nei 20-25 °C |  |  |
|  | Papildomo išorinio stiprintuvo veikimo dažnio diapazonas | Ne siauresnis 0 - 3 GHz |  |  |
|  | Papildomo išorinio stiprintuvo stiprinimo diapazonas | Ne siauresnis nei 2-50 kartų |  |  |
|  | Komplektacija* | Komplekte turi būti fotodetektorius, aukštos įtampos maitinimo šaltinis, invertuoto poliariškumo stiprintuvas, papildomas išorinis transimpedanso stiprintuvas |  |  |
|  | Gamintojo garantijos laikotarpis* | ne trumpesnis nei 12 mėn. |  |  |
| Greito atsako šviesolaidinis NIR Fotodetektorius (kiekis – 1 vnt.) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Jungties tipas | FC/PC šviesolaidinė ar lygiavertė |  |  |
|  | Spektrinis diapazonas | Ne siauresnis nei 800 – 1600 nm |  |  |
|  | Aušinimas | Neaušinamas |  |  |
|  | Fotojautris ties 850 nm bangos ilgiu | ≥0,4 A/W |  |  |
|  | Fotojautris ties 1310 nm bangos ilgiu | ≥0,75 A/W |  |  |
|  | Fotojautris ties 1550 nm bangos ilgiu | ≥0,7 A/W |  |  |
|  | Maksimali tamsinė srovė (esant 25 °C) | Ne didesnė nei 100 nA |  |  |
|  | Stiprinimas | ≥18 V/W |  |  |
|  | Atsako trukmė (esant 1560 nm bangos ilgiui) | Ne ilgesnė nei 20 ps |  |  |
|  | Išėjimo įtampos nuokrypis | Ne didesnis nei +/- 5% |  |  |
|  | Analoginio signalo išėjimas | Ne mažesnis nei 3 V |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne siauresnis nei 20-25 °C |  |  |
|  | Maitinimo įtampa ir srovė | 5 VDC (±10 %), 500mA (±10 %) |  |  |
|  | Gamintojo garantijos laikotarpis* | ne trumpesnis nei 12 mėn. |  |  |
| Didelio fotojautrio aukštadažnis NIR Fotodetektorius (kiekis – 1 vnt.) |  |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Fotosignalo įvestis | Laisvos erdvės optika |  |  |
|  | Aktyvios dalies diametras | Ne mažesnis nei 0,2 mm |  |  |
|  | Spektrinis diapazonas | Ne siauresnis nei 900 – 1650 nm |  |  |
|  | Veikimo dažnio diapazonas | Ne siauresnis nei 0- 350 MHz |  |  |
|  | Aušinimas | Neaušinamas |  |  |
|  | Fotojautris ties 1550 nm bangos ilgiu | ≥16 A/W |  |  |
|  | Maksimalus detektoriaus stiprinimas | Ne mažesnis nei 15 |  |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas | Ne siauresnis nei 20-25 °C |  |  |
|  | Stiprinimo nestabilumas 20-25 °C temperatūros diapazone | Ne didesnis nei +/- 5% |  |  |
|  | Triukšmo lygis (RMS) | Ne didesnis nei 20 nW |  |  |
|  | Maitinimo šaltinio įtampa | 230V AC (±10 %) |  |  |
|  | Komplektacija* | Komplekte turi būti fotodetektorius su maitinimo šaltiniu |  |  |
|  | Gamintojo garantijos laikotarpis* | ne trumpesnis nei 12 mėn. |  |  |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.