TSD-516, VPP-3698

Nešiojamų fibrobronchoskopų techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojamas fibrobronchoskopas su mažo skersmens darbiniu kanalu | 2 vnt. |  |
| 1.1. | Apžvalgos kampas | ≥ 85 |  |
| 1.2. | Lanksčios dalies lenkimo kampai | ≥ 180 / ≥ 130 (aukštyn / žemyn) |  |
| 1.3. | Išorinis įvedamo vamzdelio (neskaitant lankstomos distalinės dalies) skersmuo | ≤ 5,2 mm |  |
| 1.4. | Išorinis įvedamo vamzdelio skersmuo | ≤ 5,2 mm |  |
| 1.5. | Darbinio kanalo vidinis skesmuo | ≥ 1,95 mm |  |
| 1.6. | Darbinės (įvedamos) dalies ilgis | 600-650 mm |  |
| 1.7. | Šviesolaidis | Neatjungiamos arba atjungiamos konstrukcijos |  |
| 1.8. | Nuimami atsiurbimo vožtuvai | Pateikiama ne mažiau kaip 2 vnt. daugkartinių vožtuvų arba pateikiama ne mažiau kaip 10 vnt. vienkartinių vožtuvų. |  |
| 1.9. | Nuotėkio matuoklis | Fibrobronchoskopas pateikiamas komplekte su nuotėkio matuokliu |  |
| 1.10. | Techninis suderinamumas su šviesos šaltiniais | Fibrobronchoskopas techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų turimais firmos „Olympus“ šviesos šaltiniais (arba komplekte su fibrobronchoskopu nemokamai pateikiamas jam pritaikytas šviesos šaltinis) |  |
| 1.11. | Techninis suderinamumas su plovimo mašina | Siūlomas fibrobronchoskopas turi būti tinkamas plauti LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ bronchoskopų plovimo mašina „ETD4 basic GA“ (jei siūlomo fibrobronchoskopo techninis suderinamumas su nurodyta bronchoskopų plovimo mašina galimas tik papildomo adapterio pagalba, adapterį (1 vnt.) tiekėjas pateikia kartu su fibrobronchoskopu). Pastaba: jei siūlomas fibrobronchoskopas yra „Pentax“ gamintojo, adapterio pateikti nereikia, nes Perkančioji organizacija juos turi. |  |
| 1.12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 1.13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 1.14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 1.15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |
| 2. | Nešiojamas fibrobronchoskopas su didelio skersmens darbiniu kanalu | 3 vnt. |  |
| 2.1. | Apžvalgos kampas | ≥ 85 |  |
| 2.2. | Lanksčios dalies lenkimo kampai | ≥ 180 / ≥ 90 (aukštyn / žemyn) |  |
| 2.3. | Išorinis įvedamo vamzdelio (neskaitant lankstomos distalinės dalies) skersmuo | ≤ 6,0 mm |  |
| 2.4. | Išorinis įvedamo vamzdelio skersmuo | ≤ 6,0 mm |  |
| 2.5. | Darbinio kanalo vidinis skesmuo | ≥ 2,55 mm |  |
| 2.6. | Darbinės (įvedamos) dalies ilgis | 600-650 mm |  |
| 2.7. | Šviesolaidis | Neatjungiamos arba atjungiamos konstrukcijos |  |
| 2.8. | Nuimami atsiurbimo vožtuvai | Pateikiama ne mažiau kaip 2 vnt. daugkartinių vožtuvų arba pateikiama ne mažiau kaip 10 vnt. vienkartinių vožtuvų. |  |
| 2.9. | Nuotėkio matuoklis | Fibrobronchoskopas pateikiamas komplekte su nuotėkio matuokliu |  |
| 2.10. | Techninis suderinamumas su šviesos šaltiniais | Fibrobronchoskopas techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikų turimais firmos „Olympus“ šviesos šaltiniais (arba komplekte su fibrobronchoskopu nemokamai pateikiamas jam pritaikytas šviesos šaltinis) |  |
| 2.11. | Techninis suderinamumas su plovimo mašina | Siūlomas fibrobronchoskopas turi būti tinkamas plauti LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojama gamintojo „Olympus“ bronchoskopų plovimo mašina „ETD4 basic GA“ (jei siūlomo fibrobronchoskopo techninis suderinamumas su nurodyta bronchoskopų plovimo mašina galimas tik papildomo adapterio pagalba, adapterį (1 vnt.) tiekėjas pateikia kartu su fibrobronchoskopu). Pastaba: jei siūlomas fibrobronchoskopas yra „Pentax“ gamintojo, adapterio pateikti nereikia, nes Perkančioji organizacija juos turi. |  |
| 2.12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 2.13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 2.14. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 2.15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |