Konkretaus pirkimo, atliekamo dinaminės pirkimų sistemos pagrindu, sąlygų

priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Nr. 10-093-K-0084 „Įrangos dirbtiniu intelektu įgalintoms didelio pralaidumo pažangios fotonikos tyrimų sistemoms kurti įsigijimas (PAIRS)“.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – optinės sistemos komplektas daugiarežiminės mikroskopijos kūrimui (toliau – prekė (-s)).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta – Saulėtekio al. 3, Fotonikos ir nanotechnologijų institutas, 10257 Vilnius.

  - Prekių kiekiai ir (ar) apimtis:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir (ar) apimtis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip | Ne |  |
| 1. | Optinės sistemos komplektas daugiarežiminės mikroskopijos kūrimui | 1 komplektas | ☐ | ☒ | 4 (keturi) mėn. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus  (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos, ne vėliau kaip per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei šioje techninėje specifikacijoje ir (ar) kituose pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

Lygiavertiškumo įrodymas yra Tiekėjo pareiga, o lygiavertiškumo dokumentai turi būti pateikti kartu su pateikiamu pasiūlymu.

3.2. Atitikimas techniniams reikalavimams:

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo Tiekėjas) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Optinės sistemos komplektas daugiarežiminės mikroskopijos kūrimui |  |  |  |  |
| Piezo pozicionavimo staliukas |  |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis* | Nurodyti |  |  |
|  | Aktyvios ašys* | Staliukas turi veikti Z ašies kryptimi |  |  |
|  | Staliuko eiga Z ašies kryptimi su įjungtu sensoriumi (angl. „closed loop“) | ne trumpesnė nei 400 µm |  |  |
|  | Staliuko eiga Z ašies kryptimi be atgalinio ryšio (angl. open loop) | 410 µm ar didesnė |  |  |
|  | Netiesiškumas | Netiesiškumas 0,03 % ar mažesnis |  |  |
|  | Minimalus pozicionavimo žingsnis | ne didesnis nei 5 nm |  |  |
|  | Pozicijos sensoriaus tipas | Staliukas turi turėti ne mažiau kaip vieną integruotą tiesioginės pozicijos matavimo sensorių. |  |  |
|  | Rezonansinis dažnis Z ašyje | - Ne mažiau nei 320 Hz be apkrovos - Ne mažesnis nei 140 Hz esant 150 g apkrovai |  |  |
|  | Maksimali leistina stūmimo jėga Z ašyje | Ne mažesnė nei 90 N |  |  |
|  | Maksimalus objektyvo diametras | 39 mm ar didesnis |  |  |
|  | Staliuko svoris | 300 g ar mažesnis |  |  |
|  | Kabelio, skirto staliuką prijungti prie kontrolerio, ilgis | 1,5 m ar didesnis |  |  |
| Skenavimo staliuko adapteriai |  |  |  |  |
|  | Skenavimo staliuko adapteriai | Skenavimo staliukas turi būti komplektuojamas su objektyvo sriegio adapteriais: M25 x 0,75, M32 x 0,75; bei su mikroskopo objektyvo sriegio adapteriu M25 × 0,75 |  |  |
| Skaitmeninis skenavimo staliuko kontroleris |  |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Kontrolerio suderinamas* | Pateikiamas kontroleris turi būti suderinamas su siūlomu piezo pozicionavimo staliuku |  |  |
|  | Kontrolerio duomenų atnaujinimo dažnis (angl. servo control) | Ne mažesnis nei 50 kHz |  |  |
|  | Maksimalus sensoriaus veikimo dažnis | 7,8 kHz ar didesnis |  |  |
|  | Sensoriaus signalo suskaitmeninimo skyra | Ne mažesnė nei 19 bit |  |  |
|  | Kontrolerio išėjimo įtampos diapazonas | Ne siauresnis nei nuo -30 iki 135 V |  |  |
|  | Didžiausia momentinė galia | 40 W ar didesnė |  |  |
|  | Vidutinė galia | 15 W ar didesnė |  |  |
|  | Saugumo funkcijos | Kontroleris turi turėti trumpo jungimo apsaugą bei automatinę funkciją, kuri apsaugo nuo kontrolerio perkaitimo |  |  |
|  | Piezo stiprintuvo skaitmeninio analoginio keitiklio (angl. DAC) skyra | 22 bit ar didesnė |  |  |
|  | Kontrolerio valdymo jungtys | Kontroleris turi turėti galimybę būti valdomas per šias jungtis: Ethernet (TCP/IP), USB ir RS-232 ar lygiavertes |  |  |
|  | Tiesiškumo korekcija | - Kontroleris privalo turėti 4-os eilės polinominę tiesiškumo korekcijos funkciją. - Kontroleris privalo turėti dinaminio tiesiškumo korekcijos funkciją periodinėms trajektorijoms (pvz., objektyvo skenavimui), užtikrinančią dinaminių pozicionavimo paklaidų sumažinimą ne mažiau kaip 100 kartų. |  |  |
|  | Analoginio signalo jungtys | Kontroleris turi turėti bent 1 įėjimo ir 1 išėjimo kanalą, skirtą analoginiam signalui, ne siauresniame nei ±10 V įtampos diapazone |  |  |
|  | Skaitmeninio signalo jungtys | Kontroleris turi turėti bent 2 įėjimo ir 1 išėjimo kanalą skirtą skaitmeniniam (TTL) signalui. |  |  |
|  | Programinė įranga* | Kartu turi būti pateikiama programinė įranga su grafine vartotojo sąsaja bei programinės įrangos paketas (SDK) skirtas C++ arba Python programavimo kalboms bei tvarkyklės skirtos NI LabVIEW, MATLAB. |  |  |
|  | Papildomi priedai* | Kartu su kontroleriu turi būti pateikiamas ne mažiau nei 1 (vienas) suderinamas maitinimo šaltinis. |  |  |
|  | Gamintojo garantijos laikotarpis* | Piezo pozicionavimo staliuko bei kontrolerio gamintojo garantijos laikotarpis ne trumpesnis nei 24 mėn. |  | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |
| Spektro-laikinio 2D skenavimo optikos komponentų sistema (komplektas) |  |  |  |  |
|  | Optinės sistemos schema su išdėstymo pavyzdžiu, leidžianti pasiekti reikiamas sistemos veikimo charakteristikas (32-37, 52)*** | Turi būti Tiekėjo parengta ir pateikta schema, pdf ar lygiavertis dokumentas |  |  |
|  | Spindulio įėjimo ir išėjimo skaidri apertūra* | 18 mm ar didesnė |  |  |
|  | Optinių relių (relay) skaičius* | Dvi ar daugiau |  |  |
|  | Skenavimo kampai X ir Y kryptimis (spindulio atlinkimo kampas)* | 1 laipsnis ar daugiau kiekvienos ašies kryptimi įėjimo į objektyvą plokštumoje |  |  |
|  | Skenuojančio spindulio kelių išsiskleidimas furjė plokštumose, nuo krašto iki krašto, X ir Y kryptimis* | 10 mm ar didesnis |  |  |
|  | Suderinamumo su galvanometrinio skenerio skaidria apertūra užtikrinimas teleskopo faktoriumi optinėse relėse* | Turi būti |  |  |
|  | Veidrodžių pora kinematiniuose dviejų ašių laikikliuose, tinkama spindulio suvedimui į mikroskopą* | Turi būti |  |  |
|  | Lęšių forma optinėse relėse | Bi-konveksinė, sferinė |  |  |
|  | Lęšio forma kolimatoriuje | Plano-konveksinė, sferinė |  |  |
|  | Skaidrinančios optinės dangos lęšiams | 1% (ar mažesnis) atspindys 1000 nm – 1100 nm diapazone (ar platesniame) |  |  |
|  | Optomechaniniai komponentai, įgalinantys sistemos elementų bendraašį tvirtinimą | Turi būti |  |  |
|  | Tvirtinimo elementai, užtikrinantys sistemos montavimą ant optinio stalo (66 punktas) | Turi būti |  |  |
|  | Kinematinis dviejų ašių laikiklis, suderintas su difrakcinės gardelės matmenimis (86, 87 punktai) | Turi būti, ne mažiau nei 1 vnt. |  |  |
|  | Derinamas spindulio plokštumos aukštis nuo optinio stalo paviršiaus | Nuo 15 cm (ar mažiau) iki 20 cm (ar daugiau) |  |  |
|  | Galvanometrinis skeneris (2 komplektai) |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Netiesiškumas | 0,5 % ar mažesnis |  |  |
|  | Atsikartojamumas (RMS) | 2 µrad ar mažesnis |  |  |
|  | Temperatūrinis pozicijos stabilumas | Ne didesnis nei 20 µrad/K |  |  |
|  | Rotoriaus inercijos momentas | Ne mažesnis nei 0,025 g·cm2 |  |  |
|  | Sukimo momento konstanta | 2,3 N·mm/A ar didesnė |  |  |
|  | Su skeneriu suderintas veidrodis | Turi būti |  |  |
|  | Veidrodžio matmenys | Ne mažesnė nei 7 mm skaidri apertūra |  |  |
|  | Galvanometrinio skenerio matmenys | Diametras 20 mm ar mažesnis, ilgis 45 mm ar mažesnis |  |  |
|  | Veidrodžių danga | Galvanometrinis skeneris turi būti komplektuojamas su veidrodžiu, padengtu atspindinčia optine danga, skirta ne siauresniam kaip 450–2400 nm bangos ilgių diapazonui |  |  |
|  | Papildomi priedai | Kartu su galvanometriniu skeneriu turi būti pateikiamas suderinamas maitinimo šaltinis, ne mažiau kaip 1 vnt. |  |  |
|  | Gamintojo garantijos laikotarpis* | Ne trumpesnis nei 12 mėn. |  | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |
|  | Optinis stalviršis |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Stalviršio ilgis | Ne mažesnis nei 2000 mm |  |  |
|  | Stalviršio plotis | Ne mažesnis nei 1200 mm |  |  |
|  | Stalviršio storis | Ne mažesnis nei 300 mm |  |  |
|  | Viršutinis sluoksnis iš feromagnetinio nerūdijančio plieno ar lygiaverčio | Būtina |  |  |
|  | Stalviršio užpildas | Korinės struktūros |  |  |
|  | Viršutinio feromagnetinio nerūdijančio plieno (ar lygiaverčio) sluoksnio storis | Ne mažesnis nei 5 mm |  |  |
|  | Stalviršio tankis | Ne tankesnis nei 250 kg/m3 |  |  |
|  | Stalviršio viršutinės plokštumos nelygumas | Ne daugiau ±0,1 mm/m2 |  |  |
|  | Viršutinis sluoksnis perforuotas 25 mm žingsniu M6 sriegio skylėmis | Būtina |  |  |
|  | Atramos |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Vertikalių atramų skaičius | Ne mažiau 4 |  |  |
|  | Horizontalūs skersiniai, jungiantys vertikalias atramas | Ne mažiau 3 |  |  |
|  | Leistina atramų apkrova | Ne mažiau 500 kg |  |  |
|  | Vibracijas slopinantys atramų antgaliai | Būtina |  |  |
|  | Atstumas tarp atramų centrų | Ilgis: ne daugiau 1300 mm ir ne mažiau 1100 mm; Plotis: ne daugiau 700 mm ir ne mažiau 600 mm. |  |  |
|  | Atramų su antgaliais aukštis | Ne daugiau 720 mm ir ne mažiau 680 mm. |  |  |
|  | Gamintojo garantijos laikotarpis* | Stalviršio bei atramų garantijos laikotarpis ne trumpesnis nei 12 mėnesių |  | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |
|  | Ilgabangio pralaidumo filtrų rinkinys |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Filtrai, ne mažiau nei po 1 (vieną) vienetą nurodytam bangos ilgiui, atitinkančiam ilgabangio pralaidumo diapazono pradžią | Rinkinys turi turėti ilgabangio pralaidumo filtrus su bangos ilgiais: 400nm, 450nm, 500nm, 550nm, 600nm, 650nm, 700nm |  |  |
|  | Filtrų diametras | ≥ 12.5 mm |  |  |
|  | Filtrų storis | ≤ 5 mm |  |  |
|  | Filtrų optinis tankis | ≥ 4 OD |  |  |
|  | Filtrų pralaidumas | ≥ 90% |  |  |
|  | Filtrų pralaidumo diapazonai, nurodyti kiekvienam rinkinio filtrui atskirai | Ne siauresni nei, pagal filtro numerį rinkinyje: - 410 - 1650 - 460 - 1650 - 510 - 1650 - 560 - 1650 - 610 - 1650 - 660 - 1650 - 710 - 1650 |  |  |
|  | Gamintojo garantijos laikotarpis* | Ne trumpesnis nei 12 mėn. |  | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |
|  | Difrakcinė gardelė (2vnt.) |  |  |  |
|  | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |  |
|  | Nominalus įrėžio (blaze) bangos ilgis | 1000 nm |  |  |
|  | Griovelių tankis (linijų skaičius į mm) | 1200 l/mm |  |  |
|  | Gardelės išmatavimai (plotis x aukštis) | Ne mažesnė nei 48 x 48 mm |  |  |
|  | Gardelės storis | Ne mažesnis nei 5 mm |  |  |
|  | Gamintojo garantijos laikotarpis* | Ne trumpesnis nei 12 mėn. |  | Nurodyti siūlomą garantinį laikotarpį mėnesiais |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus simboliu *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kitus lygiaverčius dokumentus).

*** Pateikti kartu su pasiūlymu.

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunktį.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t. y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

- neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

- panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

- numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

- nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.