MEDICININĖ ĮRANGA VI PRIĖMIMO SK.

(rinkos konsultacijai)

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių pristatymo terminas | Kiekis mato vnt. | Vertė, Eur be PVM | Vertė, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Narkozės aparatas | 3 mėn. | 1 vnt. | 30991.74 | 37500 |
| 2 | Operacinės stalas | 3 mėn. | 1 vnt. | 16942.15 | 20500 |
| 3 | Infuzinių pompų stotelė su vežimėliu | 3 mėn. | 12 vnt. | 39000.00 | 47190 |
| 4 | Gastroskopas | 3 mėn. | 1 vnt. | 19834.71 | 24000 |
| 5 | Sunkių kvėpavimo takų rinkinys | 3 mėn. | 1 vnt. | 35537.19 | 43000 |
| 6 | Elektrokoguliacijos įrenginys | 3 mėn. | 1 vnt. | 9090.91 | 11000 |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 dalis: NARKOZĖS APARATAS

| Eil. Nr. | Techninė specifikacija |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymas | Narkozės aparatas turi būti pritaikytas dirbti su įvairaus amžiaus pacientais |  |
| 2. | Ergonomika: |  |  |
| 2.1. | Mobilus | Ratukai blokuojami centrinio stabdžio pagalba |  |
| 2.2. | Darbastalio apšvietimas | Integruotas, reguliuojamo intensyvumo, darbastalio apšvietimas |  |
| 2.3. | Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas | Vertikalioje ar horizontalioje plokštumoje |  |
| 2.4. | Ekrano įstrižainė | > 30 cm įstrižainės |  |
| 2.5. | Monitoriaus valdymo ekranas | Prisilietimui jautrus (“touchscreen”) |  |
| 3. | Avarinis maitinimo šaltinis | Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius), užtikrinantis ≥ 30 min. trukmės autonominį aparato darbą |  |
| 4. | Į aparatą tiekiamų dujų maišymas | Elektroninis ar mechaninis su sunaudojamų dujų kiekio matuokliais |  |
| 5. | Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas (reguliavimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 0,2 - 15 l/min. |  |
| 6. | Ventiliavimo režimai: | Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) 2.Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV) 3.Priverstinė ventiliacija valdoma/palaikoma slėgiu 4.Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV) 5.Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV). 6.Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV) |  |
| 7. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus: |  |  |
| 7.1. | Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 20-1400 ml |  |
| 7.3. | Ventiliacijos dažnis priverstiniuose ventiliacijos režimuose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 4-100 k/min. |  |
| 7.4. | Ventiliacijos dažnis asistuojančiuose ventiliacijos režimuose (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 4-60 k/min. |  |
| 7.8. | Nustatoma viršutinė slėgio kvėpavimo takuose ribos diapazonas ne siauresnės nei | Nuo 10 iki 70 cm H2O ribose |  |
| 8. | Monitoruojami parametrai | Anestetinių dujų bei garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu 2. Anestetikų kreivės 3. MAC reikšmė 4. Anestetikų mišinio nustatymas 5. Kapnometrija etCO2 |  |
| 9. | Komplektuojamų garintuvų skaičius (sevofloranui ir izofloranui) | 2 vnt. |  |
| 10. | Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriui: |  |  |
| 10.1. | Ekrano įstrižainė | >30 cm įstrižainės |  |
| 10.2. | Monitoriaus valdymo ekranas | Prisilietimui jautrus (“touchscreen”) |  |
| 10.3. | Monitoriaus valdymas | Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas |  |
| 10.5. | Maksimalus skaičius ekrane vienu metu | ≥ 6 kreivių |  |
| 11. | Monitoruojamieji parametrai | EKG multiderivacinis kanalas 2.ST segmento analizė 3.Neinvazinis kraujospūdis 4.SpO2 5.Tiesioginis Spaudimo matavimas ne mažiau kaip 2 kanalai |  |
| 12. | Reikalavimai hemodinaminių parametrų matavimo moduliui: |  |  |
| 12.1. | EKG derivacijos: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |
| 12.2. | ST segmento matavimas | Būtina, visose derivacijose |  |
| 12.3. | Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 20 iki 260 mmHg |  |
| 12.4. | SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 100 % |  |
| 13. | Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui: | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti ir monitoruoti visas reikalaujamas funkcijas |  |
| 14. | Reikalavimai paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus komplektacijai | Monitorius turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atitikti ir monitoruoti visas specialiuosiuose reikalavimuose reikalaujamas funkcijas. |  |
| 15. | Reikalavimai anestezijos aparato komplektavimui | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir Monitoruoti visus reikalaujamus parametrus |  |
| 16. | CE ženklinimas ir atitikimas ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimams medicinos prietaisams | Būtina |  |
| 17. | Garantinis aptarnavimas: | > 24 mėn. |  |
| 18. | Darbuotojų apmokymas dirbti | Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą |  |
| 19. | Naudotojo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis | Būtina |  |

2 dalis: OPERACINĖS STALAS

| Eil. Nr. | Techninė specifikacija |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacinis stalas su priedais | Tinkamas naudoti įvairių operacijų metu: bendroji chirurgija, širdies ir kraujagyslių chirurgija, ginekologija, urologija bei ortopedija, neurochirurgija |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai stalui: | - Stalas mobilus, su ratukais. - Darbinėje padėtyje stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba korpuse integruotais ratukais, su elektriniu stabdžiu blokuojant ratukus. - Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis – hidraulinis (arba lygiavertis). - Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas elektrohidraulinis bei kolonoje integruotu elektriniu valdymo pultu. - Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 400 kg. - Paciento leidžiamas svoris ne mažiau kaip 220 kg. 7. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: 7.1. Ilgis 2050 mm ± 100 mm; 7.2. Plotis (įskaitant prie stalviršio kraštų primontuotus šoninius eupropinio tipo bėgelius, bėgelis stalo priedams tvirtinti) ≥ 550 mm. 8. Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms. |  |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui: | Sudarytas iš šių atskirai valdomų sekcijų: - Galvos atrama; - Nugaros dalies atrama; - Sėdmenų atrama; - Dviejų dalių kojų atrama (atskirai kiekvienai kojai su reguliuojamu išskėtimo kampu); - stalviršio sekcijos su greito nuėmimo-uždėjimo mechanizmu. |  |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | - Pralaidus rentgeno spinduliams. - Antistatinis. - Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių. - Nepralaidus skysčiams. - Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. - Čiužinio storis ≥ 60 mm. |  |
| 5. | Stalvirčio padėties reguliavimas: | Elektrohidraulinis: - Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas intervale ≥ (700 – 1030) mm; - Trendelenburgo/Anti-Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ ±30°; - Šoninis (lateralinis) pavertimas ≥ ±20°; - Nugaros segmento reguliavimas intervale ≥ (nuo -35° iki + 70°); 5. Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm, kad garantuotų geriausiai įmanomą prieigą rentgeno C lankui; 6. Nulinės padėties nustatymas. |  |
|  |  | Dujinės spyruoklės pagalba arba elektrohidraulinis: 1. Galvos segmento pakėlimo / nuleidimo kampo reguliavimas intervale ≥ (nuo –30° iki +40°); 2. Kojų dalies segmento reguliavimas intervale ≥ (nuo -90° iki + 10°); 3. Kojų atramų išskėtimo kampas ≥ 180°. |  |
| 6. | Operacinio stalo komplektacija: |  |  |
| 6.1 | Anestezijos rėmas | 1. Tvirtinamas prie operacinio stalo. 2. ,,L‘‘ formos iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |
| 6.2 | Rankos atrama, skirta padėti rankai – 2 vnt. | - Tvirtinama prie operacinio stalo. - Atramos išmatavimai: ilgis ≥ 450 mm, plotis ≥ 110 mm, storis ≥ 40 mm. - Padengta antistatine minkšta danga. - Su rankos fiksavimo diržu. |  |
| 6.3 | Kojų laikikliai (pora) | 1. Goepel tipo arba lygiaverčiai kojų laikikliai skirti atlikti ginekologinėms ir kitoms operacijoms. 2. Tvirtinami prie operacinio stalo. |  |
| 6.4 | Diržas paciento fiksavimui – 1 vnt. | Platus diržas, skirtas paciento liemens fiksavimui prie operacinio stalo. |  |
| 6.5 | Stalo valdymo pultelis – 1 vnt. | Laidinis. |  |
| 6.6 | Pagalvėlės galvai – 1 vnt. | - Viskoelastinės polimerinės gelio (arba lygiavertės medžiagos). 2. Skirtos naudoti pacientui gulinčiam ant nugaros. 3. Žiedo arba pasagos formos. |  |
| 7. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V, 50Hz elektros tinklas; 2. Įkraunamas integruotas vidinis akumuliatorius, stalo funkcionalumą užtikrina ≥ 60 operacijų atlikimą arba iki 7 parų. |  |
| 8. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |
| 9. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |

3 dalis: INFUZINIŲ POMPŲ STOTELĖ SU VEŽIMĖLIU

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai integruojančiai stotelei |  |  |
| 1.1 | Įstatomų pompų skaičius | Ne mažiau 6 vietų |  |
| 1.2 | Galimų pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės |  |
| 1.3 | Jungtys | - Elektros maitinimo jungtis - LAN jungtis |  |
| 1.4 | Klasifikacija | - I Apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė) - Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP33 klasės (arba lygiavertė) |  |
| 4. | Reikalavimai infuziniam stovui |  |  |
| 4.1 | Stovas turi būti tvirtas, laikyti iki 12 vietų pompų stotelę su Pompomis, Buti mobilus, lengvai transportuojamas. | - Būtina |  |

4 dalis: GASTROSKOPAS

| Eil. Nr. | Techninė specifikacija |  |  |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo gastroskopas, 1 vnt. |  |  |  |  |
| 1.1 | Vaizdo gastroskopas |  | Spalvoto vaizdo, HD raiškos |  |  |
| 1.2. | Apžiūros laukas |  | Ne mažiau 140º |  |  |
| 1.3. | Lenkimo kampai: |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Aukštyn |  | Ne mažiau 210º |  |  |
| 1.3.2. | Žemyn |  | Ne mažiau 120º |  |  |
| 1.3.3. | Į kairę |  | Ne mažiau 120º |  |  |
| 1.3.4. | Į dešinę |  | Ne mažiau 120º |  |  |
| 1.4. | Įvedamos dalies diametras |  | Ne daugiau 9,8 mm |  |  |
| 1.5. | Kanalo diametras |  | Ne mažiau 2,8 mm |  |  |
| 1.6. |  | Tiesioginio apiplovimo kanalas |  | Būtina |  |
| 1.7. |  | Darbinis ilgis |  | Ne mažiau 1050 mm |  |
| 1.8. |  | Komplektacija |  | Standartiniai endoskopo valymo priedai – 1 kompl.; Biopsinės žnyplės: - autoklavuojamos - 2 vnt. - vienkartinės - 20 vnt. |  |

5 dalis: SUNKIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ RINKINYS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | monitorius - 1 vnt.: |  |  |
| 1.1. | Ekranas | su LED foniniu apšvietimu arba lygiaverte technologija |  |
| 1.2. | Įstrižainė | ≥ 24 colių |  |
| 1.3. | Šviesumas | ≥ 400 cd/m2 |  |
| 1.4. | Raiška | ≥1920 x 1080 |  |
| 1.5. | Signalų įvestys | ne mažiau kaip 2 skirtingos vaizdo įvestys (pvz., DVI, HDMI ar lygiavertės) |  |
| 1.6. | Signalų išvestys | Ne mažiau 2 |  |
| 2. | Vaizdo sistema - 1 vnt.: |  |  |
| 2.1. | Ekrano skersmuo | ≥ 8“ |  |
| 2.2. | Raiška | ≥ 1920×1080 |  |
| 2.3. | Jungtis | Ne mažiau kaip 1 jungtis duomenų eksportui (USB ar lygiavertė) |  |
| 2.4. | Video vaizdų ir nuotraukų iškėlimas | į USB ar lygiavertes laikmenas |  |
| 2.5. | Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija | Būtina |  |
| 2.6. | Suderinamumas | 1. Video laringoskopo pleištas (5 poz.); 2. Lankstus daugkartinis video endoskopas intubacijai (4 poz.) |  |
| 2.7. | Komplekte | laidas video laringoskopų prijungimui - 1 vnt. |  |
| 3. | Video monitorius - 1 vnt.: |  |  |
| 3.1. | Monitoriaus dydis | ≥ 3,5” |  |
| 3.2. | Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto (5 poz.) | Būtina |  |
| 3.3. | Automatinis fokusavimas | Būtina |  |
| 3.4. | Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui | Būtina |  |
| 3.5. | atsparus dezinfekcijai pagal gamintojo rekomendacijas | Būtina |  |
| 3.6. | Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo | Būtina |  |
| 3.7. | Artikuliuojamas | ≥ 2 ašimis |  |
| 3.8. | Komplekte: | baterijos pakrovimo stotelė - 1 vnt., baterija - 2 vnt., |  |
| 4. | Video endoskopas - 1 vnt.: |  |  |
| 4.1. | Lankstus video endoskopas | Būtina |  |
| 4.2. | Matymo kampas | ≥ 100° |  |
| 4.3. | Darbinis ilgis | 65 ± 5 cm |  |
| 4.4. | Bendras ilgis | ≤ 100 cm |  |
| 4.5. | Darbinio kanalo vidinis skersmuo | 1,5 - 1,8 mm |  |
| 4.6. | Distalinio galiuko skersmuo | 3,8 - 4,2 mm |  |
| 4.7. | Lenkimas aukštyn/žemyn | ≥ 140°/140° |  |
| 4.8. | Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos: | - Video vaizdų įrašymas; 2. Nuotraukų įrašymas. |  |
| 4.9. | Komplekte | - Video endoskopo lagaminas; - Slėgio suvienodinimo vožtuvas - Sandarumo matuoklis - Šepetėlis endoskopo valymui - Vienkartinis siurbimo vožtuvas, |  |
| 4.10. | Video endoskopui suteikiama garantija | ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |
| 5. | Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.: |  |  |
| 5.1. | sunkiems kvėpavimo takams skirtas pleištas arba lygiavertis | Būtina |  |
| 5.2. | Suaugusiems | Būtina |  |
| 5.3. | Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galima pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų) | Būtina |  |
| 5.4. | Su šviesos diodų (LED) apšvietimu | Būtina |  |
| 5.5. | Kameros raiška | ≥ 1280 x 720 taškų |  |
| 5.6. | Su ≥ 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui | Būtina |  |
| 5.7. | Suderinamas su vaizdo sistema (2 poz.) ir video monitoriumi (3 poz.) | Būtina |  |
| 6. | Vežimėlis įrangai - 1 vnt.: |  |  |
| 6.1. | Skirtas kvėpavimo takų valdymo stotelės įrangai pritvirtinti ir laikyti | Būtina |  |
| 6.2. | Su kanalu įrangos laidams paslėpti | Būtina |  |
| 6.3. | Su ≥ 2 stalčiais | Būtina |  |
| 7. | Garantija visiems prietaiso komponentams | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai |  |
| 8. | CE ženklinimas | Turi būti paženklinta CE ženklu pagal Reglamentą (ES) 2017/745 (MDR) |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis |  |

6 dalis: ELEKTROKOGULIACIJOS ĮRENGINYS

| Eil. Nr. | Techninė specifikacija |  | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrochirurgijos įrenginys -1 vnt | Su lizdais, skirtais prijungti įvairių standartų kabelių jungtis. Su galimybe prijungti nervų testavimo moduli, skirtą nervo lokalizavimui |  |
| 2. | Būtini pjovimo rėžimai: |  |  |
| 2.1. | Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas su įtampos reguliavimu, skirtas visiems elektrai laidiems audiniams |  |  |
| 2.2. | Monopoliarinis audinius tausojantis pjovimas, skirtas pjovimui vandenyje ir riebaliniuose audiniuose. |  |  |
| 2.3. | Bipoliarinis pjovimas su įtampos reguliavimu. |  |  |
| 3. | Būtini koaguliavimo rėžimai: |  |  |
| 3.1. | Monopoliarinis "forsuotas" (efektyvus) koaguliavimas |  |  |
| 3.2. | Monopoliarinis "purškiantis" (bekontaktis) koaguliavimas |  |  |
| 3.3. | Monopoliarinis "klasikinis" koaguliavimas, skirtas audinių sluoksnių disekcijai |  |  |
| 3.4. | Monopoliarinis "minkštas" koaguliavimas, apsaugantis audinius nuo karbonizacijos |  |  |
| 3.5. | Bipoliarinis "minkšto" koaguliavimo režimas, apsaugantis audinius nuo karbonizacijos |  |  |
| 4. | Kiti parametrai: |  |  |
| 4.1. | Galios nustatymas | Būtina |  |
| 4.2. | Ekranas informacijos pateikimui | Būtina |  |
| 4.3. | Programos pjovimui bei koaguliacijai | Būtina |  |
| 5. | Priedai: |  |  |
| 5.1. | Kojinis jungiklis monopoliarui (su pedalu/pedalais) | 1 vnt. |  |
| 5.2. | Jungiamasis kabelis neutraliems elektrodams (daugkartinis) | 1 vnt. |  |
| 5.3. | Neutralūs vienkartiniai elektrodai | 100 vnt. |  |
| 5.4. | Monopolinė daugkartinė rankena su mygtukais | 10 vnt. su tinkančia jungtimi |  |
| 5.5. | Bipolinis kabelis > 3 m | 6 vnt. |  |
| 5.6. | Elektrodas | 10 vnt. su tinkančia jungtimi |  |
| 6. | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 7. | Garantija: | >24 mėn. |  |
| 8. | Vartotojo instrukcija | Būtina |  |
| 9. | Darbuotojų apmokymas | Būtinas |  |