TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

DEFIBRILIATORIUS SU MONITORIUMI IR AKUMULIATORIUMI IR IŠORINIU LAIKINU ŠIRDIES STIMULIATORIUMI– 2 kompl.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., kataloge pažyminti vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Defibriliacija su gyvybinių funkcijų monitoravimu, skirtas naudoti patalpose, lauke ir GMP automobilyje |  |
|  | Reikalavimai defibriliatoriui: |  |  |
| 2.1. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė, su voltažo kompensacija priklausomai nuo paciento varžos |  |
| 2.2. | Bifazinio impulso energijos nustatymas (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas) | 1. Nuo 1 iki 360 J; 2. Keitimo žingsnis 1 - 200 J diapazone - ne daugiau 50 J. |  |
| 2.3. | Defibriliatoriaus impulso energijos įkrovos laikas | 1. Iki 200J ne ilgiau kaip per 3s 2. Iki 360 ne ilgiau kaip per 7s |  |
| 2.4 | Paskutinių trijų iškrovų energijos nustatymų atmintis | Būtina. Vartotojui nereikia rankiniu būdu keisti iškrovos energijos nustatymų kiekvienai sekančiai arba 3 energijos protokolų lygiai. |  |
| 2.5 | Vidinė atmintis | Būtina vidinė atmintis |  |
| 2.6 | Aparato vidinėje atmintyje saugomų duomenų perkelimas į kompiuterį | Galimybė aparato vidinėje atmintyje saugomus duomenis perkelti į kompiuterį |  |
| 2.7 | Automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkcija | Defibriliatorius turi automatinio defibriliacijos krūvio neutralizavimo funkciją su galimybe naudoti darbo režimą, kai krūvis neutralizuojamas ne vėliau kaip po 120 s nuo užsikrovimo momento |  |
| 2.8 | Defibriliatoriaus darbo režimai: | 1. Nesinchronizuota defibriliacija; 2. Sinchronizuota kardioversija; 3. Neinvazinis kardiostimuliatorius. |  |
| 2.9 | Stimuliacijos dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 170 imp/min |  |
| 2.10 | Stimuliavimo srovės diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 0 iki 200 mA |  |
| 2.11 | Prietaiso svoris | ≤ 8,0 kg (su baterijomis) |  |
| 2.12 | Atsparumas vandeniui ir dulkėms | ≥ IP55 |  |
| 2.13 | Defibriliatoriaus pritaikymas dirbti ekstremaliomis lauko sąlygomis | 1. Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -20°C iki +40°C, 2. Santykinės drėgmės diapazonas ne siauresnis kaip nuo 10% iki 95%. |  |
| 2.14 | Defibriliatoriaus monitoruojami parametrai | 1. EKG 2. SpO2 3. AKS |  |
| 2.15 | ŠSD matavimų iš EKG ribos | Ne siauresnis nei nuo 15 iki 350 k/min. |  |
| 2.16 | Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas | Skilvelių virpėjimo ir tachikardijos monitoravimas – būtinas tiek rankiniame, tiek automatiniuose režimuose |  |
| 2.17 | SpO2 matavimo ribos | Ne siauresnės nei nuo 1 iki 100% |  |
| 2.18 | Reikalavimai ekranui | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. Skystųjų kristalų (LCD) arba lygiavertis; 3. Įstrižainė ≥ 20 cm; 4. Raiška ≥ 800 x 600 5. ≥ 5 kreivių atvaizduojama vienu metu; 6. Automatiškai reguliuojamas ryškumas 7. Aukšto kontrasto režimas 8. Palaiko valdymą gestais |  |
| 2.19 | Spausdintuvas | 1. Integruotas, terminis; 2. Ne mažiau 3 kanalų; 3. ≥ 50 mm pločio. |  |
| 2.20 | Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrauto akumuliatoriaus | Užtikrina ≥ 220 iškrovų, naudojant maksimalią energiją. |  |
| 2.21 | Akumuliatoriaus įkrovos lygio indikacija | Defibriliatorius turi akumuliatoriaus įkrovos lygio indikaciją ekrane bei indikaciją ant akumuliatoriaus |  |
| 2.22 | Apsauga nuo drėgmės ir kietųjų dalelių | IP55 |  |
| 2.23 | Komplektacija | 1. Defibriliatorius – 1 vnt. 2. Daugkartiniai defibriliacijos elektrodai suaugusiems ir vaikams – 1 kompl. 3. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų kabelis su varžos patikra bei vienkartiniais suaugusiųjų elektrodais (vienkartinių elektrodų 2 vnt. ) – 1 kompl. 4. 3 elektrodų EKG laidas – 1 vnt. 5. SpO₂ pirštinis daviklis – 1 vnt. 6. Manžetė su jungiamąja žarnele – 1 vnt. |  |
| 2.24 | Medicininės paskirties prietaiso sertifikatas | Būtina, pateikti kartu su pasiūlymu |  |
| 2.25 | Gamintojo įgaliojimas parduoti siūlomą įrangą, vykdyti instaliacijos darbus, teikti techninę priežiūrą garantiniu ir po garantiniu laikotarpiu | Būtina |  |
| 2.26 | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 70;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 30.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): | Wkokybė = 30 |
| 2.1. | Garantija (2.26 specifikacijos punktas): - Iki 24 mėn. – 0 balų - Nuo 25 mėn. iki 48 mėn. – 3 balai - Nuo 49 mėn. iki 60 mėn. – 6 balai - 60 mėn. ir daugiau – 9 balai | 0 arba 3 arba 6 arba 9 balai |
| 2.2. | Integruotas metronomas: - Nėra – 0 balų - Yra – 7 balai | 0 arba 7 balai |
| 2.3. | Automatinis garsumo reguliavimas: 1. Nėra – 0 balų 2. Yra – 7 balai | 0 arba 7 balai |
| 2.4. | LCD ekranas rodo elektrodų klijavimo vietas: - Nerodo – 0 balų - Rodo - 7 balai | 0 arba 7 balai |