REAGENTŲ IR PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ VIRUSŲ NUKLEORŪGŠČIŲ NUSTATYMUI SU ĮRANGOS ĮSIGIJIMU PANAUDOS BŪDU

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Reikalavimų atitikimas (tiksliai pažymimas techninis parametras) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Analizatorius (1-2 vnt.) |  | įrašo tiekėjas (nurodyti pavadinimą, tipą/modelį, gamintoją) |
| 1. | Analizatoriaus funkcionalumas: | - Pilnai automatizuotas analizatorius atliekantis nukleorūgščių (NR) išskyrimą, reagentų ir NR išpilstymą, amplifikaciją, rezultatų vertinimą ir pateikimą. - Analizatorius turi būti techniškai pajėgus atlikti 1 priede įvardintus tyrimus. | įrašo tiekėjas |
| 2. | Analizatoriaus (-ių) komplektacija | Panaudai pateiktas analizatorius (-iai) turi būti sukomplektuotas (-i) su: - akumuliatoriniu (-iais) nepertraukiamo maitinimo šaltiniu (-iais), lazeriniu spausdintuvu (1 vnt.), programine įranga, - išoriniu (-iais) valdymo kompiuteriu (-iais) (būtina tik tuo atveju, jei analizatorius (-iai) valdomas (-i) ir/arba rezultatų analizė atliekama išorinio (-ių) kompiuterio (-ių) pagalba), - vidiniu (-iais) brūkšninių kodų skaitytuvu (-iais) mėginių identifikavimui, - vidiniu (-iais) arba išoriniu (-iais) brūkšninių kodų skaitytuvu (-ais) reagentų identifikavimui. | įrašo tiekėjas |
| 3. | Techniniai reikalavimai analizatoriui (-iams): | - Analizatorius turi automatiškai nuskaityti mėginių brūkšninį kodą, atpažinti reagentus bei informaciją apie juos (galimų atlikti iš kiekvienos reagento talpos tyrimų kiekį ar reagento tūrį ir kt.). - Analizatorius turi turėti skysčių (reagentų, mėginių) lygio ir krešulio mėginyje aptikimo funkcijas. - Turi būti apsauga nuo kontaminacijos. - Analizatorius privalo turėti galimybę tirti mėginį iš pirminio mėgintuvėlio ir/arba iš mėginių mėgintuvėlio (tokiu atveju mėginių mėgintuvėlius tiekėjas pateikia kartu su reagentais bei papildomomis priemonėmis). - Turi būti galimybė užkrauti ne mažiau kaip 48 mėginius (galima siūlyti 2 analizatorius, kurių bendras našumas (maksimalus vienu metu tiriamų mėginių skaičius) - ne mažiau kaip 48 mėginiai). | įrašo tiekėjas |
| 4. | Analizatoriaus CE ženklinimas | Analizatorius turi turėti CE ženklinimą (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių analizatoriaus žymėjimą CE ženklu, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 5. | Naudojimo instrukcija | Kartu su analizatoriumi turi būti pateikiama naudojimo instrukcija (vartotojo vadovas) anglų ir lietuvių kalbomis (elektroninė versija). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 6. | Reikalavimai programinei įrangai: | Analizatoriaus programinė įranga turi turėti nuotolinio serviso priežiūros modulį, leidžiantį nuotoliniu būdu įvertinti analizatorių būklę, atlikti gedimų diagnostiką ir pašalinti nedidelius sutrikimus. Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. | įrašo tiekėjas |
| 7. | Suderinamumas su LIS | Analizatorius ir/arba programinė įranga (toliau - Sistema) turi būti tinkami (techniškai ir programiškai suderinami) integravimui į LSMU ligoninėje Kauno klinikose veikiančią eLab laboratorinę informacinę sistemą (toliau tekste - LIS): - Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu konkursui pateikti Sistemos komunikacijos protokolą (angl. „Interface manual“), kuriame detaliai pateikiama visa informacija, kaip siūloma Sistema gali būti sujungta su išorinėmis sistemomis. - Siūloma Sistema turi turėti galimybę ASTM arba HL7 standarto protokolu keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS. Sistema turi automatiškai nuskaityti tyrimų užsakymus, o tyrimų atlikimo rezultatus automatiškai perduoti į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema turi tik RS232 (COM PORT) jungtį, tiekėjas kartu su Sistema pateikia (įskaičiuoja į Sistemos kainą) RS232<->TCP/IP konverterį, kuris įgalina priimti tyrimų užsakymus ir perduoti tyrimų atlikimo rezultatus Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Jeigu tiekėjo siūloma Sistema neturi galimybės tiesiogiai keistis informacija ASTM ir/arba HL7 standarto protokolu (-ais), kartu su Sistema turi būti pateiktas (įskaičiuotas į Sistemos kainą) kompiuteris su atitinkama programine įranga, įgalinančia keistis informacija su perkančiosios organizacijos LIS ASTM standarto protokolu, kurio pagalba tyrimų užsakymai ir tyrimų atlikimo rezultatai turi būti automatiškai nuskaitomi ir perduodami į LIS Ethernet tipo tinklu (10/100/1000BASE-T/TX), naudojant TCP/IP protokolą. Pastaba: 2. p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą, nurodant konkrečius siūlomos Sistemos komunikavimo parametrus. - Pagal brūkšninių kodų skaitytuvu nuskenuotą mėginio kodą Sistema turi automatiškai nuskaityti arba pasirinkti iš tyrimų užsakymų informaciją apie konkrečius tyrimus, reikalingus padaryti iš mėginio, o atliktų tyrimų rezultatus su mėginio identifikaciniu kodu automatiškai nusiųsti į LIS. Pastaba: 3 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą). - Pirkimo laimėjimo atveju Tiekėjas privalės savo jėgomis ir lėšomis: - Teikti visokeriopą pagalbą konsultuojant pateiktos Sistemos integravimo į perkančiosios organizacijos LIS klausimais; - Pateikti detalų Sistemos atliekamų tyrimų sąrašą su nurodytais tyrimų (jei tyrimai susideda iš daugiau nei vienos analitės, taip pat ir analičių) kodais, pavadinimais ir kitais duomenimis; - Dalyvauti Sistemos sąsajos su perkančiosios organizacijos LIS testavime ir/arba validavime. Pastaba: 4 p. reikalavimų atitikimo pagrindimui būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo įsipareigojimą). | įrašo tiekėjas |
| 8. | Tiriamo mėginio tipas: | 1 priedo Eil. Nr. 1-4 - kraujo plazma (EDTA); 1 priedo Eil. Nr. 5-6 - kraujo plazma (EDTA), smegenų skystis | įrašo tiekėjas |
| 9. | Tyrimo metodas | Realaus laiko polimerazės grandininė reakcija (RL-PGR) arba lygiavertis. | įrašo tiekėjas |
| 10. | Reikalavimai reagentams ir papildomoms priemonėms: | - Tiekėjas turi pateikti visus 1 priede nurodytų tyrimų atlikimui pagal gamintojo rekomendacijas reikalingus reagentus ir papildomas priemones (reagentus nukleorūgščių išskyrimui, amplifikacijai ir detekcijai, kontroles, kalibratorius, ploviklius, buferius, mėgintuvėlius, antgalius ir kitas darbui su analizatoriumi gamintojo numatytas priemones). Kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti šių reagentų ir priemonių sąrašą su nurodytu kiekiu pakuotėje. - Skaičiuojant tyrimų atlikimui reikalingų sudedamųjų priemonių kiekius, tiekėjas turi įvertinti tai, kad reagentai, vidinės kontrolės, ir išorinės (ne rečiau kaip 2 kartus per metus) kokybės kontrolės tyrimai, kalibratoriai ir kt. priemonės bus naudojamos atsižvelgiant į gamintojo nurodytus galiojimo bei stabilumo, atidarius rinkinį, terminus, kad tyrimai bus kartojami, esant nepatikimiems tyrimo rezultatams (pagal gamintojo aprašo nurodymus). Šie tyrimai turi būti neįskaičiuoti į atliktų tyrimų kiekį. (Būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas). - Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). - Reagentai ir papildomos priemonės turi būti tinkami darbui su pateiktu analizatoriumi (turi būti pateiktas atitinkamas tiekėjo ir/arba analizatoriaus (-ių) arba reagentų ir papildomų priemonių gamintojo patvirtinimas). | įrašo tiekėjas |
| 11. | Reagentų žymėjimas | Reagentai turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių reagentų CE sertifikavimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl in vitro diagnostikos medicinos priemonių reikalavimus arba pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79/EC reikalavimus, kopijas). | įrašo tiekėjas |
| 12. | Tyrimų metodikos | Tyrimų atlikimo aprašai (metodikos) kartu su pasiūlymu konkursui turi būti pateikti anglų kalba, o kartu su prekėmis – anglų ir lietuvių kalbomis (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). | įrašo tiekėjas |
| 13. | Įrangos techninis aptarnavimas | Tiekėjas turi užtikrinti įrangos aparatūrinės ir programinės dalies techninį aptarnavimą darbo dienomis sutarties galiojimo laikotarpiu. Tiekėjui gavus pranešimą apie įrangos gedimą, į Kauno klinikas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas turi atvykti reikiamą kvalifikaciją turintis darbuotojas ir pašalinti gedimą arba kitaip užtikrinti įrangos darbą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas. Nesant galimybės pašalinti gedimą per 5 darbo dienas, tiekėjas privalo sugedusią (netinkamai veikiančią) įrangą laikinai pakeisti lygiaverte. | įrašo tiekėjas |

1 priedas

REAGENTAI IR PAPILDOMOS PRIEMONĖS VIRUSŲ NUKLEORŪGŠČIŲ NUSTATYMUI

Eil. Nr.; Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai; Preliminarus tyrimų skaičius per 60 mėn.; Reagentų ir priemonių, reikalingų vienam tyrimui atlikti kaina Eur be PVM.; Suma, EUR be PVM 60 mėn.; PVM tarifas, %; Suma, EUR su PVM 60 mėn.; Siūloma pakuotė; Siūlomų pakuočių kiekis, reikalingas nurodytam tyrimų skaičiui atlikti; Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10. 1.; Citomegalo viruso (CMV) DNR kiekybinis nustatymas; 21000; x; x; x. 1.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 2.; Ebštein Baro viruso (EBV) DNR kiekybinis nustatymas; 9000; x; x; x. 2.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 3.; Poliomaviruso (BK) DNR kiekybinis nustatymas; 4800; x; x; x. 3.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 4.; Hepatito B viruso (HBV) DNR kiekybinis nustatymas; 3000; x; x; x. 4.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 5.; Herpes viruso (HSV 1/2) DNR kokybinis nustatymas ⃰; 3350; x; x; x. 5.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. 6.; Varicella zoster viruso (VZV) DNR kokybinis nustatymas ⃰; 900; x; x; x. 6.1.; ........................ Reagentai ir/ar papildomos tyrimo priemonės, reikalingos tyrimui atlikti su siūlomu analizatoriumi (įrašyti tikslius pavadinimus); x; x; x; x; x. Pasiūlymo kaina iš viso:; x; x; x.

Pastaba:

⃰   Pasiūlyti techninės specifikacijos 1 priedo 5 ir 6  punktuose nurodytiems tyrimams skirtus reagentus bei papildomas priemones pageidautina, tačiau neprivaloma (pasiūlius, už tai bus skiriami ekonominio naudingumo balai).