Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

- Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių parametrus. Grafoje “Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai pagal nurodytą aprašymą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais).

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Vektorinis grandinių analizatorius Paskirtis: CDN, LISN kalibravimui, RD filtrų bei kabelių charakteristikų matavimui, bandymų aikštelės validavimui (sVSWR, NSA, ekranavimo matavimui), kitų grandinių S11, S12, S21, S22 parametrų matavimui. |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| 1. | Dažnių sritis | nuo 9 kHz arba mažiau, iki 20 GHz arba daugiau |  |  |
| 2. | RD signalų įėjimo ir išėjimo jungčių skaičius | 4 |  |  |
| 3. | RD signalų įėjimų/išėjimų jungčių tipas / banginė varža | K tipo (3.5 mm) kištukas / 50 Ω |  |  |
| 4. | Dažnio skiriamoji geba | Ne mažiau, kaip 1 Hz |  |  |
| 5. | Vidinio etaloninio (reference) dažnio pokytis per metus (aging per year) | Ne daugiau, kaip ± 1×10-7 |  |  |
| 6. | Vidinio etaloninio (reference) dažnio temperatūrinis pokytis (5 OC – 40 OC) | Ne daugiau, kaip ± 4.5×10–7 |  |  |
| 7. | Pasiekiamas vidinio etaloninio (reference) dažnio kalibravimo tikslumas | Ne mažiau, kaip ± 5×10–7 |  |  |
| 8. | Maksimalus kreivės (angl. trace) atvaizdavimo taškų skaičius | Ne mažiau, kaip 100 000 |  |  |
| 9. | Maksimalus matavimo juostos plotis | Ne mažiau, kaip 10 MHz |  |  |
| 10. | Iėjimo grandies galios dinaminis diapazonas | Ne mažiau, kaip 95 dB dažnių nuo srityje nuo 100 kHz iki 300 kHz; Ne mažiau, kaip 100 dB dažnių nuo srityje nuo 300 kHz iki 1000 kHz; Ne mažiau, kaip 115 dB dažnių nuo srityje nuo 10 MHz iki 20 GHz |  |  |
| 11. | Amplitudės kreivės triukšmas (angl. trace noise) | Ne daugiau, kaip 0.01 dB (RMS) dažnių nuo srityje nuo 100 kHz iki 300 kHz; Ne daugiau, kaip 0.005 dB (RMS) dažnių nuo srityje nuo 300 kHz iki 20 GHz. |  |  |
| 12. | Išėjimo grandies parametrai |  |  |  |
| 12.1. | Minimali išėjimo galia | -60 dBm arba mažesnis, dažnių srityje nuo 100 kHz iki 20 GHz |  |  |
| 12.2 | Maksimali išėjimo galia | Ne mažiau, kaip 0 dBm dažnių srityje nuo 100 kHz iki 20 GHz |  |  |
| 12.3. | Išėjimo galios skyra | Ne mažiau, kaip 0.01 dB |  |  |
| 13. | Minimalūs reikalavimai programinei įrangai |  |  |  |
| 13.1. | Išplėstoji laiko srities analizė (angl. Enhanced or Extended Time Domain Analysis) | Prietaisas privalo turėti integruotą techninės/ programinės įrangos parinktį, leidžiančią atlikti laiko srities reflektometrijos (TDR/TDT) analizę, konvertuojant dažnių srities S-parametrus (S₁₁, S₂₁, S₂₂) į laiko arba atstumo sritį naudojant atvirkštinę Furjė transformaciją (IFFT). |  |  |
| 13.2. | Banginės varžos (Z) matavimo funkcija | Prietaisas privalo tiesiogiai atvaizduoti impedansą omais (Ω) laiko arba atstumo ašyje |  |  |
| 13.3. | Laiko vartų (Time Gating) funkcionalumas | Privalo turėti programuojamus laiko vartus, skirtus nepageidaujamų atspindžių (pvz., jungčių įtakos ar kameros sienų atspindžių) eliminavimui iš dažninės charakteristikos. Turi būti galimybė matuoti sVSWR matavimų aikštelės validavimui |  |  |
| 14. | Mechaninis kalibravimo rinkinys |  |  |  |
| 14.1. | Atviras jungimas | Dažnių srityje nuo 9 kHz iki 20 GHz arba daugiau. Fazės nuokrypis nuo nominalaus 4.0° arba mažesnis. |  |  |
| 14.2. | Trumpas jungimas | Dažnių srityje nuo 9 kHz iki 20 GHz arba daugiau. Fazės nuokrypis nuo nominalaus 3.0° arba mažesnis |  |  |
| 14.3. | Suderinamas (angl. match) ir praleidžiamas (angl. pass through) arba plačiajuostės apkrovos jungimas | Dažnių sritis nuo 9 kHz arba mažiau, iki 20 GHz arba daugiau. Suderinamo ir praleidžiamo grįžtamasis slopinimas ≥ 30 dB , plačiajuostė apkrovos grįžtamasis slopinimas ≥ 30 dB. |  |  |
| 14.4. | Jungčių tipai | K tipo (3.5 mm), 50 Ω, lizdai ir kištukai (2 rinkiniai, kurių vienas su kištukais o kitas su lizdais, arba 1 rinkinys su perėjimais iš kištukų į lizdus arba iš lizdų į kištukus) |  |  |
| 14.5. | Kalibravimas | Kalibravimo rinkinys(iai) turi būti kalibruotas(i) kalibravimo laboratorijoje, akredituotoje pagal ISO/IEC 17025 (EN ISO/IEC 17025) standartą |  |  |
| 15. | Vaizduoklis | Vidinis, integruotas, daugiaspalvis, valdomas prisilietimais. |  |  |
| 16. | Priedai | - adapteris 19“ spintai (angl. 19" rack adapter), arba bėginė lentyna, arba kitas sprendimas prietaisui integruoti į 19“ spintą. |  |  |
| 17. | Sąsajos išoriniams įrenginiams |  |  |  |
| 17.1. | Ethernet sąsaja LAN | Ethernet (RJ-45) |  |  |
| 17.2. | GPIB sąsaja | IEC 625-2 (IEEE 488.2) |  |  |
| 18. | Maitinimas | 230 V AC, 50 Hz, EU tipo kištukas |  |  |
| 19. | Garantija | Ne mažiau, kaip 24 mėn. |  |  |
| 20. | Kalibravimas | Grandinių analizatorius turi būti kalibruotas kalibravimo laboratorijoje, akredituotoje pagal ISO/IEC 17025 (EN ISO/IEC 17025) standartą |  |  |