SPS 1 priedas

SUPRASTINTAS ATVIRAS KONKURSAS

„ENDODONTINIAI MOTORAI IR ŠAKNŲ KANALŲ OBTURACIJOS SISTEMOS (12469)“

1 pirkimo dalis - Endodontinis motoras, 2 vnt.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Endodontinis motoras, įskaitant jo pristatymą (toliau – Prekė arba Prekės).

2. Prekių pristatymo vieta - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Žalgirio klinika, Žalgirio g. 117, LT-08215 Vilnius. Tiekėjas privalo  pristatyti prekes per 30 darbo dienų  nuo užsakymo pateikimo.

3. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms.

3.1. Garantinis  aptarnavimas.

3.2. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 36 mėnesių garantija, baterijai -24 mėn., antgaliui -12 mėn., skaičiuojama nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai: (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos) arba techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (printscreen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (printscreen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (printscreen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma)ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos  lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

5. Prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą MDR 2017/745.

6. Tiekėjas kartu su sutartimi  privalo pateikti: ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity).

7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Nurodomas dokumentas, dokumento tiksli vieta, patvirtinanti atitiktį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis: Stalinis endodontinis motoras, skirtas mašininiams NiTi instrumentams sukti, su pilnai integruota šaknų kanalų ilgio matavimo (apekso lokatoriaus) funkcija. |  |  |
| 1.1 | Apsisukimų dažnio (greičio) ribos: nuo 100 iki 3000 aps./min. (rpm). |  |  |
| 1.2 | Sukimo momento ribos: nuo 0,2 iki 7,5 Ncm. |  |  |
| 1.3 | Judesio režimai: pastovios rotacijos ir reciprokinio judesio galimybė. |  |  |
| 1.4 | Sukimosi kryptys: nuolatinio į priekį sukimosi galimybė ir kintamos krypties sukimasis. |  |  |
| 1.5 | Apekso lokatoriaus funkcija: Galimybė nustatyti darbinį ilgį ir sekti failo padėtį realiu laiku tiesioginio kanalo formavimo metu. Automatinio reverso (Auto-reverse) funkcija, pasiekus nustatytą sukimo momento ribą arba pasirinktą apekso gylį.. |  |  |
| 1.6 | Kampinis antgalis: kampinis antgalis (rekomenduojama 5:1 arba ekvivalentas), suderinamas su autoklavavimu. Antgalyje turi būti integruotas LED šviesos šaltinis (ne mažiau 10 liumenų) geresniam matomumui užtikrinti. Antgalio padėtis turi būti reguliuojama 360° kampu. |  |  |
| 1.7 | Antgalio izoliacija: pilnai izoliuotas, dirbant su apekso lokatoriaus funkcija nereikia papildomų apsaugų ar movų. |  |  |
| 1.8 | Gamyklinės programos: aparatas turi 30 skirtingų suprogramuotų endodontinių sistemų nustatymų. |  |  |
| 1.9 | Apekso lokatoriaus integracija: integruotas apekso lokatorius, su galimybe naudoti dirbant tiek su mašininiais, tiek su rankiniais instrumentais. |  |  |
| 1.10 | Aparato kampinis antgalis, nuimamas rankenėlės metalinis apvalkalas (mova) bei su pacientu kontaktuojantys apekso lokatoriaus priedai (lūpų kabliukai, gnybtai) privalo būti pritaikyti pakartotiniam sterilizavimui autoklave ne mažesnėje kaip 134°C temperatūroje |  |  |
| 1.11 | Kalibracija: integruota automatinė kalibracijos funkcija. |  |  |
| 1.12 | Valdymas: paleidimas ant variklio antgalio (rankenėlės) arba per belaidį pedalą (užsakomas atskirai). |  |  |
| 1.13 | Maitinimas: įkraunamomis integruota Li-ion baterija arba ekvivalentinėmis baterijomis, užtikrinančiomis stabilų energijos tiekimą. Minimali vieno įrenginio baterijos talpa – ne mažesnė kaip 1500 mAh. |  |  |
| 1.14 | Atnaujinimai: operacinė sistema atnaujinama per WiFi ryšį. |  |  |
| 1.15 | Komplektacija (rinkinys): 1. Variklio rankenėlė su autoklavuojamu metaliniu apvalkalu -1 vnt.; 2.Kampinis antgalis su integruota LED šviesa - 1vnt.; 3. Priedai apekso lokatoriui: lūpų kabliukai, failo gnybtai, Y-jungties laidas. 4. Universali krovimo stotelė / adapteris-1vnt. |  |  |

2 pirkimo dalis – Belaidė šaknų kanalų obturacijos sistema, 3 vnt.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1.Pirkimo objektas – Belaidė šaknų kanalų obturacijos sistema, įskaitant jo pristatymą (toliau – Prekė arba Prekės).

2. Prekių pristatymo vieta - VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Žalgirio klinika, Žalgirio g. 117, LT-08215 Vilnius. Tiekėjas privalo  pristatyti prekes per 30 darbo dienų  nuo užsakymo pateikimo.

3. Bendrieji reikalavimai perkamoms Prekėms.

3.1. Garantinis  aptarnavimas.

3.2. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija, skaičiuojama nuo įrangos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo dienos.

4. Įrodant siūlomos prekės atitiktį keliamiems reikalavimams pateikiami gamintojo dokumentai: (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų, kitų gamintojo leidinių kopijos) arba techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (printscreen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (printscreen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (printscreen‘as) turi būti aiškiai įskaitoma)ir pan. lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos  lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

5. Prietaisas turi būti pažymėtas CE ženklu pagal ES Medicinos prietaisų reglamentą MDR 2017/745.

6. Tiekėjas kartu su sutartimi  privalo pateikti: ES atitikties deklaraciją (EU Declaration of Conformity).

7.Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės (įrašomos tikslios ir konkrečios reikšmės) | Nurodomas dokumentas, dokumento tiksli vieta, patvirtinanti atitiktį |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Paskirtis: prietaisas, skirtas šiltosios vertikalios obturacijos technikai, siekiant hermetiškai užpildyti šaknų kanalų sistemą. |  |  |
| 1.1 | Konstrukcija: sistemą sudaro bazinė įkrovimo stotelė ir du rankiniai belaidžiai antgaliai, naudojami kondensavimo bei užpildymo technikoms. |  |  |
| 1.2 | Kondensavimo („Pack“) antgalio paskirtis: skirtas elektrinių šildomų plugerių kaitinimui, gutaperčos pagrindiniams kaiščiams minkštinti, kondensuoti, jų pertekliui nupjauti bei terminiam diagnostiniam antgaliui kaitinti pulpos gyvybingumo nustatymui (šiluminiam testui). |  |  |
| 1.3 | Suderinamumas su plugeriais: pritaikytas naudoti 3 dydžių plugerius (mažas 40/.025 – juodas, vidutinis 50/.05 – geltonas, didelis 60/.06 – mėlynas). |  |  |
| 1.4 | Kondensavimo („Pack“) antgalio temperatūra: pasiekiama darbinė temperatūra iki 400°C. |  |  |
| 1.5 | Užpildymo („Flow“) antgalio paskirtis: skirtas gutaperčos kaitinimui ir jos įvedimui į išvalytus bei suformuotus šaknies kanalus, naudojant vienkartines gutaperčos kapsules (kartridžus). |  |  |
| 1.6 | Antgalių ergonomika: abu antgaliai suprojektuoti su 360° laipsnių aktyvinimo (paleidimo) žiedu/mygtuku. |  |  |
| 1.7 | Indikacija ant antgalių: integruoti baterijos talpos indikatoriai ant rankinių antgalių. |  |  |
| 1.8 | Sąnaudų kontrolė antgalyje: užpildymo („Flow“) antgalis turi integruotą gutaperčos tūrio likučio lygio indikatorių. |  |  |
| 1.9 | Maitinimo šaltinis: įkraunamos Ličio baterijos. |  |  |
| 1.10 | Komplektacija (rinkinys): Bazinė įkrovimo stotelė su maitinimo laidu. Vienas belaidis kondensavimo („Pack“) antgalis. Vienas belaidis užpildymo („Flow“) antgalis. Elektriniai šildomi plugeriai (3 skirtingi dydžiai: 40/.025, 50/.05, 60/.06). |  |  |
| 1.11 | Užpildymo temperatūros ribos: nuo 130°C iki 160°C. |  |  |
| 1.12 | Autoklavavimui turi būti tinkami elementai: 5:1 kampinis antgalis, metalinis rankenėlės apvalkalas, lūpų spaustukai (kabliukai) ir dildės gnybtai. |  |  |