| Fakoemulsifikatorius techninė specifikacija ( perkamas 1 vnt.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo pastabos techninei specifikacijai | Tiekėjo siūlomų prametrų reikšmės (pildyti nebūtina) |
| 1. | Paskirtis | Akies priekinio segmento chirurginėms operacijos |  |  |
| 2. | Lęšiuko šalinimo būdai | Ultragarsinis (išilginis) arba Torsialinis (torsional angl.) | Torsialinis ultragarsinis lęšiuko šalinimo būdas yra efektyvesnis ir saugesnis. Tyrimai rodo, kad šiuo būdu šalinant lęšiuką yra sunaudojama mažiau energijos ir yra mažiau pažeidžiamas ragenos endotelis. Torsialinis turėtų būti kaip kokybinis parametras. Ultragarsinis jau beveik nebenaudojamas. Galimybė pateikti prietaisą tik su ultragarsiniu šalinimo būdu - žemai nuleistas reikalavimo kokybei lygis. https://crstodayeurope.com/articles/2008-may/0508_06-php/ | Torsialinis ir ultragarsinis Torsialinis - Alcon patentuota funkcija. Niekas daugiau negali jos pasiūlyti. Reikalaujama parametro reikšmė neriboja galimybės siūlyti tiek ultragarsinį (išilginį), tiek torsialinį (torsional angl.) lęšiuko šalinimo būdai. Reikalavimas nekeičiamas. |
| 3. | Fakoemulsifikacijos režimai | 1. Maksimali antgalio eiga ≥ 0.065 mm; 2. Ribose nuo 32.0 iki 43.5 kHz dažnio judesiai; 3. Nepertraukiamas rėžimas (“continuous”); 4. Pulsuojantis rėžimas („pulse“); 5. Paketinis rėžimas („burst“). | 2. Neaiškus reikalavimas. Judesiai būna konkretaus dažnio kuris nėra reguliuojamas, todėl tikslinga būtų nurodyti pageidaujamą dažnį. | 2. 32.0 kHz torsialiniam ir 43.5 kHz ultragarsiniam (išilginiam) Reikalaujama parametro reikšmė: 2. Ribose nuo 32.0 iki 43.5 kHz dažnio judesiai - neriboja galimybės siūlyti tiek 32.0 kHz torsialinį, tiek ir 43.5 kHz ultragarsinį (išilginį) fakoemulsifikacijos režimą. Reikalavimas nekeičiamas |
| 4. | Koaguliacijos parametrai | 1. Bipolinė koaguliacija; 2. ribose nuo 0.5 iki 2 Mhz dažnio; 3. Fiksuota ir linijinė koaguliacijos galingumo kontrolė. |  |  |
| 5. | Irigacijos –aspiracijos parametrai |  |  |  |
| 5.1 | Vakuumas | 1. Reguliuojamas ≥ 0 ÷ 650+ mmHg ribose; 2. Vakuumo reguliavimas: fiksuotas ir linijinis. |  |  |
| 5.2 | Skysčio atsiurbimo našumas | ≥ 0 ÷ 60 cm³ /min ribose |  |  |
| 5.3 | Priekinės kameros akispūdžio valdymą užtikrinanti infuzija | Būtina | Reikėtų patikslinti reikalavimą, nes tai svarbus kokybinis parametras. Aprašoma turi būti prietaiso funkcija, o ne veiksmas (infuzija). Priekinės kameros akispūdžio palaikymas mažina galimybę traumuoti akį operacijos metu. | Priekinės kameros akispūdžio valdymą ir palaikymą užtikrinanti funkcija. Priekinės kameros akispūdžio valdymą užtikrinanti infuzija apima ir palaikymą. Reikalavimas nekeičiamas |
| 6. | Priekinė vitrektomija | 1. Kirpimo greitis ≥ 2000 kirpimų/min; 2. Pneumatinis priekinės vitrektomijos antgalis panaudojant integruotą kompresorių. |  |  |
| 7. | Aparato funkcijų valdymas | 1. Pedalo pagalba; 2. Iš aparato panelės, prisilietimui jautraus ekrano („touch screen“). | Valdymas nuotoliniu valdymo pultu leidžia instrumentatorei liekant steriliai, keisti chirurginius nustatymus, kurių negalima valdyti pedalo pagalba. | Įtraukti punktą 3. Nuotoliniu valdymo pultu. Nuotolinis valdymo pultas Lietuvos praktikoje nėra naudojamas. Nėra tikslinga papildomai jį įtraukti ir taip apriboti kitų dalyvių siūlomus fakoemulsifikatorius. Reikalavimas nekeičiamas |
| 8. | Pedalas | 1. Belaidis; 2. Pageidautina galimybė prijungti pedalą laidu. | Pedalo prijungimo būdas nėra prietaiso veikimo kokybinis parametras, įtakojantis rezultatus. Todėl, siekiant neriboti gamintojų konkurencijos, siūlome naudoti „arba“ | Belaidis arba prijungiamas laidu Sutinkame pakoreguoti šį reikalavimą: Belaidis arba prijungiamas laidu |
| 9. | Skysčių tiekimo sistema | Gravitacinė arba aktyvi irigacija | Klinikiniai tyrimai rodo, kad “Aktyvi, slėginė irigacija leidžianti kontroliuoti intraokulinį spaudimą” yra pažangesnė, saugesnė už fiksuoto slėgio ar gravitacines sistemas, leidžia saugiai dirbti naudojant ženkliai žemesnį intraokulinį spaudimą, o tai mažina akies traumavimą operacijos metu. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38076276/ | Aktyvi irigacija leidžianti kontroliuoti ir palaikyti intraokulinį spaudimą turėtų būti kaip kokybinis parametras Gravitacinė arba aktyvi irigacija neapriboja galimybės siūlyti tiek gravitacinę, tiek aktyvią irigaciją. Reikalavimas nekeičiamas |
| 10. | Kitos savybės | 1. Galima pastovi irigacija; 2. Slėgio refliukso funkcija, aktyvuojama valdymo pedalu; 3. Numatyto paciento akies lygio nustatymas. |  |  |
| 11. | Maitinimo įtampa | Iš elektros tinklo 100 – 240 V, 50 Hz. |  |  |
| 12. | Komplektacija: |  |  |  |
| 13. | Ultragarsinė fakoemulsifikacijos rankena | Sterilizuojama, skirta dirbti su atgaliukais, 2 vnt. |  |  |
| 14. | Bimanualinės irigacijos ir aspiracijos rankenų su antgaliais komplektas | Sterilizuojamos, 2 komplektai |  |  |
| 15. | Diatermijos pincetas su laidu | Sterilizuojamas, 1 vnt. |  |  |
|  | Vienkartinės naudojimo priemonės: | Kasetės skysčių valdymui ≥ 6 vnt. Fako antgaliukai 30° ir rankovės ≥ 6 vnt. Priekinės vitrektomijos 23G antgalis ≥ 6 vnt. |  |  |
|  | Garantija aparatui | ≥ 24 mėn. |  |  |
|  | Garantija ultragarsinei fakoemulsifikavimo rankenai | ≥ 12 mėn. |  |  |