### INOVATYVIŲ NUSIŽENGIMUS UŽFIKSUOJANČIŲ MOBILIŲ FIKSAVIMO SISTEMŲ

### techninė specifikacija

1. Bendrosios sąlygos

- Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos (toliau – Perkančioji organizacija) siekia įsigyti inovatyvias nusižengimus užfiksuojančias mobilias fiksavimo sistemas (toliau – Įranga, Prekė), t. y. 8 (aštuonis) mobilios aplinkos oro kokybės parametrų nustatymo įrangos vienetus bei 8 (aštuonis) mobilios vandens kokybės parametrų nustatymo įrangos vienetus ir valdymo, duomenų apdorojimo ir analizės programinę įrangą.

- Šią Įrangą numatyta skirti operatyviam aplinkos oro kokybės bei vandens kokybės parametrų nustatymui.

- Prekių pristatymo terminas – per 6 mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo, su galimybe papildomai pratęsti iki 2 mėn.

3. Prekių pristatymo vieta – Smolensko g. 15, Vilnius.

4. Įranga turi būti nauja, nenaudota, pristatoma originaliame gamykliniame įpakavime (angl.„brandnew“). Gamykliškai atnaujintos (angl. „renew“ / „refurbished“ /„remarked“) Įrangos  komponentai neleistini.

5. Visa perkama Įranga turi būti pilnai paruošta darbui, veikianti, atliekanti savo funkcijas.

6. Į Įrangos prietaisų komplektą turi įeiti visi kabeliai, adapteriai ir kitos sudedamosios dalys, reikalingos užtikrinant taisyklingą Įrangos veikimą.

7. Įranga turi būti su CE ženklinimu. Kartu su pristatyta Preke Tiekėjas privalės pateikti ES atitikties deklaraciją / lygiaverčius sertifikatus. Tiekėjui nepateikus nurodytų dokumentų, bus laikoma, kad Prekė neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų.

8. Įrangai turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantijos metu nemokamai atliekami Įrangos trūkumų šalinimo darbai per 10 darbo dienų nuo informavimo apie trūkumus dienos. Paaiškėjus, kad Įrangos trūkumų pašalinti per šiame punkte nurodytą terminą nėra galimybės, nekokybiška Įranga turi būti pakeista į kokybišką per 10 darbo dienų (terminas skaičiuojamas nuo paskutinės dienos, kada Tiekėjas turėjo pašalinti Įrangos trūkumus).

9. Tiekėjas privalo pateikti siūlomos Įrangos gamintojo aprašymus (lietuvių arba anglų kalba), pagrindžiančius siūlomų parametrų reikšmes.

10. Turi būti suteikti mokymai (lietuvių kalba) 8 (aštuoniems) specialistams. Mokymai turi būti skirti susipažinti ir išmokti naudotis Įrangos funkcijomis. Mokymų laikas ir vieta suderinama tarpusavio susitarimu.

- 2. Techniniai reikalavimai

| Eilės Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| 1. | Mobili aplinkos oro kokybės parametrų nustatymo įranga (analizatorius) |
| 1.1. | Valdymo modulis turi būti atskiras arba integruotas į bendrą modelį. |
| 1.2. | Įranga turi būti pritaikyta nešioti ar perkelti į kitą vietą, lauko sąlygomis turi būti montuojama, paruošiama darbui be papildomų instrumentų. Tiekėjas kartu su Įranga privalo pateikti transportavimo priemonę (dėžę, lagaminą ar analogišką sprendimą), skirtą saugiam Įrangos transportavimui ir laikymui per visą eksploatavimo laikotarpį. |
| 1.3. | Turi būti visų parametrų automatinė ir / arba nuotolinė ir / arba dalinė kalibracija, galimybė išsaugoti kalibracijos duomenis. |
| 1.4. | Turi būti integruota arba išorinė mėginių paėmimo pompa. |
| 1.5. | Turi būti užtikrinama galimybė matuoti ne mažiau kaip 8 skirtingus dujinius parametrus (anglies monoksidas, azoto monoksidas, azoto dioksidas, sieros dioksidas, vandenilio sulfidas, amoniakas, formaldehidas, kietosios dalelės). Galimi parametrų matavimo vienetai: ppb, μg/m³, ppm, mg/m³. Užtikrinama galimybė matavimams naudoti vieną arba kelis tarpusavyje suderinamus įrenginius (modulinė sistema). |
| 1.6. | Programinė įranga turi būti pritaikyta stebėti gautus duomenis realiu laiku, turi būti duomenų kaupimo funkcija, taip pat galimybė duomenų išsaugojimui skaitmeniniu ar kitokiu lygiaverčiu formatu. Turi būti bevielis duomenų perdavimas (pvz., el. paštu ir / ar debesijos platformoje). |
| 1.7. | Turi būti integruota pakraunama baterija su pridedamu krovikliu arba kitokiu būdu užtikrinamas veikimas lauko sąlygomis be papildomo maitinimo šaltinio. Darbo laikas iš baterijų ne mažiau kaip 4 val. Energijos taupymo režimai autonominiam darbui. |
| 1.8. | IP apsaugos klasė ne mažesnė nei IP65. |
| 1.9. | Darbo temperatūros ribos: ne siauresnės kaip nuo -20 °C iki +40 °C imtinai. |
| 2. | Mobili vandens kokybės parametrų nustatymo įranga (analizatorius) |
| 2.1. | Valdymo modulis turi būti atskiras arba integruotas į bendrą modelį. |
| 2.2. | Įranga turi būti pritaikyta nešioti ar perkelti į kitą vietą, lauko sąlygomis turi būti montuojama, paruošiama darbui be papildomų instrumentų. Tiekėjas kartu su Įranga privalo pateikti transportavimo priemonę (dėžę, lagaminą ar analogišką sprendimą), skirtą saugiam Įrangos transportavimui ir laikymui per visą eksploatavimo laikotarpį. |
| 2.3. | Turi būti visų parametrų automatinė ir / arba nuotolinė ir / arba dalinė kalibracija, galimybė išsaugoti kalibracijos duomenis. |
| 2.4. | Turi būti užtikrinama galimybė matuoti ne mažiau kaip 7 skirtingus parametrus (cheminis deguonies suvartojimas, bendrasis azotas, bendrasis fosforas, skendinčios medžiagos, skaidrumas (drumstumas), temperatūra, pH). Galimi parametrų matavimo vienetai: μg/l, mg/l, NTU, °C, pH. Užtikrinama galimybė matavimams naudoti vieną arba kelis tarpusavyje suderinamus įrenginius (modulinė sistema). |
| 2.5. | Programinė įranga turi būti pritaikyta stebėti gautus duomenis realiu laiku, turi būti duomenų kaupimo funkcija, taip pat galimybė duomenų išsaugojimui skaitmeniniu ar kitokiu lygiaverčiu formatu. Turi būti bevielis duomenų perdavimas (pvz., el. paštu ir / ar debesijos platformoje). |
| 2.6. | Turi būti integruota pakraunama baterija su pridedamu krovikliu arba kitokiu būdu užtikrinamas veikimas lauko sąlygomis be papildomo maitinimo šaltinio. Darbo laikas iš baterijų ne mažiau kaip 4 valandos. Energijos taupymo režimai autonominiam darbui. |
| 2.7. | IP apsaugos klasė ne mažesnė nei IP67. |
| 2.8. | Darbo temperatūros ribos: ne siauresnės kaip nuo 5 iki 40 °C imtinai. |