## technine spec.
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Prekės, kurios yra priskiriamos medicinos prietaisų I klasei, IIa, IIb bei III klasei, turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus.
2. Prekės privalo būti naujos, nenaudotos ir atitikti II dalyje nurodytus techninės specifikacijos reikalavimus.
3. Jeigu siūlomų įsigyti prekių gamintojas yra ne iš ES narių, Tiekėjas privalo nurodyti informaciją apie įgaliotąjį atstovą, kuris yra registruotas ES šalyje.
4. Prekių komplektacijoje turi būti naudojimo instrukcijos lietuvių ir anglų kalba.
II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI
Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai
1 | DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAS
1.1 | Paskirtis | DPV skirtas dirbti lauke, evakuaciniame transporte, įvairiuose orlaiviuose ar įvairaus tipo laivuose.
1.2 | Turi būti skirta suaugusiųjų ir vaikų ventiliacijai | Būtina
1.3 | Svoris | Su baterija, be papildomų priedų ne daugiau nei 1,5 kg.
1.4 | Matmenys be priedų | Ne didesni nei: 17 cm x 17 cm x 7 cm.
1.5 | Aparatas pritaikytas darbui ligoninės viduje, lauke ar GMP automobilyje | 1. Darbinė aplinkos temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -10°C iki +45°C. 2. Darbinis aplinkos drėgmės lygis ne siauriau 20% - 90%. 3. Turi atitikti RTCA DO-160G, MIL-STD-810G, EN 60601-1-12, EN794-3, EN 1789 arba lygiaverčius standartus. 5. Prietaiso apsaugos klasė ne mažiau kaip IP 45. 6. Aparatas turi veikti ne žemesniame kaip 7 600 m aukštyje virš jūros lygio.
1.6 | Aparatas turi būti su integruota turbina | Būtina, nereikia suspausto dujų šaltinio.
1.7 | Maitinimo šaltinis | 1. Vidinė integruota pakraunama Ličio jonų ar lygiavertė baterija. 2. Baterijos darbo laikas ne mažiau kaip 4 val. 3. Pakrovimo laikas nuo visiško išsikrovimo iki ~85% ne ilgiau kaip 4 val.
1.8 | Oro filtras | Būtina. Skirtas apsaugoti prietaisą nuo užteršimo.
1.9 | Deguonies tiekimo galimybės | Aparatas turi palaikyti: 1) Veikimą su aukšto slėgio deguonies šaltiniu (balionu arba centrine sistema); 2) Veikimą su žemo slėgio deguonies šaltiniu per srauto reguliatorių;
1.10 | Greitas reikiamo rėžimo pasirinkimas įjungus prietaisą | Pageidautina, kad įvedus svorį aparatas įjungia iš anksto nustatytus startinius parametrus.
1.11 | Ventiliacijos pasirenkami rėžimai ne mažiau nei šie: | 1. SIMV-VC-PS 2. SIMV-PC 3. CPAP 4. CPR
1.12 | Pagrindiniai parametrai:
1.12.1 | Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei 8-30 k/min.
1.12.2 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio nustatymo ribos | Ne siauresnės nei 200 - 800 ml.
1.12.3 | Iškvėpimo įkvėpimo santykis I:E | Reguliuojamas ne siauriau kaip nuo 1:4 iki 4:1
1.12.4 | Nustatomos teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje PEEP ribos | Ne siauresnės nei: 0 mbar iki 20 mbar.
1.12.5 | O2 koncentracijos nustatymo ribos | Ne siauresnės už nurodytas 21-90 % ±5%.
1.13 | Vaizdiniai parodymai | Ne mažiau nei šie: 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygis; 2. Įputimų dažnis (BPM); 3. Įpučiamas tūris (Tidal volume); 4. Maksimalus įputimo slėgis (PIP); 5. Liekamas teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigoje (PEEP).
1.14 | Komplektacija | Ne mažiau nei ši: 1. Vienkartinių kontūrų suaugusiems - 20 vnt 2. Pediatriniai vienkartiniai kontūrai - 2vnt 3. Prietaiso oro filtrai - 5vnt. 4. Krovikliai Iš 230 V ±10 % elektros tinklo ir 12 V elektros tinklo. 5. Krepšys /dėklas transportavimui. 6. Atsarginis pakraunamas akumuliatorius, 3 vnt. 7. Deguonies tiekimo žarna žemo slėgio sistemai.
1.15 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn.
III. ŽENKLINIMAS, PAKAVIMAS IR PRIĖMIMAS
6. Prekių ženklinimas turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus ir šioje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
7. Prekės ar jų pakuotės turi būti ženklintos CE ženklu.
8. Prekės priimamos vadovaujantis pirkimo-pardavimo sutartyje nustatytais reikalavimais.
9. Su prekių pristatymu teiktinų paslaugų pobūdis: transportavimas, pakavimas, pakrovimas, iškrovimas, išpakavimas, tikrinimas, pristatyto prietaiso/prekės surinkimas, sumontavimas/instaliavimas perkančiosios organizacijos nurodytu adresu, prietaiso/prekės paruošimas darbui ir suderinimas/išbandymas, medicinos prietaiso paso užpildymas (jei toks reikalingas), perkančiosios organizacijos personalo apmokymas dirbti su prietaisu/preke.
GRA prie KAM Atsargų valdymo departamento Medicinos priemonių, įrangos ir vaistų skyriaus vyr. specialistas
št. srž. Adomas Kučinskas