Konkurso sąlygų aprašo
     2 priedas
OPERACINIŲ STALŲ (3 VNT.)
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. VšĮ „Klaipėdos miesto poliklinika“ (toliau - Perkančioji organizacija) perka operacinius stalus (3 vnt.) (toliau - Prekė), kuri turi būti pristatyta adresu Taikos pr. 76, Klaipėda, iškrauta, sumontuota, instaliuota ir išbandyta. Taip pat turi būti atliekamas medicininio personalo ir/ar inžinierių apmokymas naudotis Preke bei turi būti išvežtos (utilizuotos) likusios įpakavimo medžiagos.
2. Prekė turi atitikti Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) arba gamintojo ES atitikties deklaracijos (arba lygiaverčio dokumento) skaitmenines kopijas lietuvių ir/arba anglų kalba.
3. Pristatant Prekes, kartu su priėmimo - perdavimo aktu, būtina Perkančiajai organizacijai pateikti:
3.1. Prekės (įrangos) vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
3.2. Prekės (įrangos) priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis);
3.3. Užpildytą medicinos prietaiso pasą;
3.4.Dokumentus (gamintojo ir/arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo patvirtinimas/deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai), įrodančius, kad gamintojas ir/arba gamintojo oficialus (įgaliotas) atstovas užtikrina, kad per garantinį Prekių naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai.
4. Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija nuo Prekių priėmimo–perdavimo ir instaliavimo akto pasirašymo dienos.
5. Tiekėjas, teikdamas pasiūlymą patvirtinta, kad Prekių pristatymas 1 p. nurodytu adresu, iškrovimas, sumontavimas, instaliavimas, išbandymas, medicininio personalo ir/ar Perkančiosios organizacijos inžinierių apmokymas naudotis Prekėmis ir likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą.
6. Prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus ir lentelės 3 stulpelyje nurodytus techninius parametrus. Gali būti siūlomos ir geresnių parametrų Prekės (Tiekėjui tenka pareiga pateiktais dokumentais, technine dokumentacija ir kitais įrodymais pagrįsti bei įrodyti siūlomos Prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams).
Pastaba. Įrodant siūlomų Prekių atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama Prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo techninė dokumentacija (katalogų, brošiūrų, vartotojų vadovų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen‘e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus/įgalioto atstovo tinklalapio. Momentinė ekrano kopija (angl. print screen) turi būti aiškiai įskaitoma) arba kiti lygiaverčiai dokumentai. Dokumentai teikiami lietuvių ir/arba anglų kalba. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias vietas, kur aprašomos/apibūdintos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei nurodyti, kurį reikalaujamos charakteristikos parametrą (techninės specifikacijos lentelės eil. Nr.) pažymėta vieta patvirtina).
Tuo atveju, jeigu gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti siūlomos Prekės gamintojo arba jo oficialaus/įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz. Prekės gamintojo arba gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo atitikties deklaracija ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos Prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
Jeigu teikiami Prekių gamintojo oficialaus (įgalioto) atstovo dokumentai ir Prekių oficialaus (įgalioto) atstovo ar Prekių gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus (įgaliotas) siūlomų Prekių gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas Prekių gamintojo įgaliojimas arba lygiavertis dokumentas suteikiantis teisę oficialiam (įgaliotam) atstovui atstovauti gamintojui, platinti Prekes, apmokyti naudotojus, atlikti garantinį aptarnavimą bei remontą.
Svarbu. Techninės specifikacijos 4 stulpelyje būtina nurodyti konkrečias siūlomų Prekių techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti Perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

Eil. Nr.	Parametrai	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi parametrai / Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomų prekių reikšmę	Teikiamo gamintojo arba gamintojo oficialaus/įgalioto atstovo dokumento pavadinimas ar failo pavadinimas ir konkreti jo vieta, kurioje yra reikalaujamos charakteristikos atitiktį patvirtinantys duomenys (nurodant puslapį, pastraipą, punktą ir/arba ją pažymint dokumente (spalvotai ženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti).
1	2	3	4	5
	Modelis, gamintojas		[nurodyti modelį, gamintoją]
1.	Paskirtis	1. Dienos chirurgijai / 2. Tvarstymui / 3. Smulkioms chirurginėms operacijoms atlikti	1. [nurodyti taip/ne] / 2. [nurodyti taip/ne] / 3. [nurodyti taip/ne]	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
2.	Maksimalus keliamas svoris	≥ 150 kg	[nurodyti skaičių] kg	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
3.	Stalo matmenys	1. Ilgis ≥ 190 cm / 2. Plotis ≥ 52 cm	1. Ilgis [nurodyti skaičių] cm / 2. Plotis [nurodyti skaičių] cm	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
4.	Stalo aukštis matuojant be čiužinio	1. ≤ 68 cm žemiausioje padėtyje / 2. ≥ 95 cm aukščiausioje padėtyje	1. [nurodyti skaičių] cm žemiausioje padėtyje / 2. [nurodyti skaičių] cm aukščiausioje padėtyje	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
5.	Trendelenburgo/anti trendelenburgo padėtis	Nuo ≤ 10° iki ≥ 20°	Nuo [nurodyti skaičių] ° iki [nurodyti skaičių] °	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
6.	Galvos segmento pakreipimas	1. Aukštyn ≥ 35° / 2. Žemyn ≥ 65°	1. Aukštyn [nurodyti skaičių] ° / 2. Žemyn [nurodyti skaičių] °	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
7.	Nugarinio segmento pakelimas	≥ 80°	[nurodyti skaičių] °	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
8.	Kojų segmento reguliavimas	1. Aukštyn ≥ 20° / 2. Žemyn ≤ 90° / 3. Kojos nuimamos	1. Aukštyn [nurodyti skaičių] ° / 2. Žemyn [nurodyti skaičių] ° / 3. [nurodyti taip/ne]	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
10.	Stalo valdymas	1. aukštyn/žemyn, trendelenburgo padėtis valdoma elektrine pavara / 2. Likusios funkcijos valdomas elektrine pavara ir/arba dujine spyruokle	1. [nurodyti taip/ne] / 2. [nurodyti technologiją]	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
11.	Čiužinys	1. Besiūlis / 2. Lengvai valomas / 3. Atsparus dezinfekcijai / 4. Pagamintas iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos	1. [nurodyti taip/ne] / 2. [nurodyti taip/ne] / 3. [nurodyti taip/ne] / 4. [nurodyti medžiagą]	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
12.	Integruotos baterijos	Būtina	[nurodyti taip/ne]	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
13.	Bėgeliai stalo šonuose priedų tvirtinimui	Būtina	[nurodyti taip/ne]	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
14.	Diržų fiksacijos vietos	Būtina	[nurodyti taip/ne]	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)
15.	Komplektacija	1. Stalas / 2. Paciento fiksavimo diržai / 3. Kojų laikikliai 2 vnt. / 4. Universalus rankų laikiklis arba 2 skirtingų rankų pusių laikikliai.	1. [nurodyti taip/ne] / 2. [nurodyti taip/ne] / 3. Kojų laikikliai [nurodyti skaičių] vnt. / 4. [nurodyti laikiklių tipą]	pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ (įrašyti)

7. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:
„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos.“
Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pristatant prekę. Gamintojas ir/arba gamintojo oficialus (įgaliotas) atstovas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus po prekės privalomojo 2 metų garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Pristatant Prekę, tiekėjas turi pateikti dokumentus nurodytus techninės specifikacijos 3.4 p.
__________________________