TSD-524, VPP-841

Videoendoskopinės sistemos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Videoendoskopinė sistema, kiekis 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo monitorius |  |  |
| 1.1. | Reikalavimai monitoriui | - Skystųjų kristalų (LCD tipo arba lygiavertis) monitorius; - Įstrižainė ≥ 31 colių; - Skiriamoji geba ≥ 3840×2160 taškų (4K); - Vaizdo formatas 16:9; - Šviesumas ≥ 450 cd/m2; - Skirtas naudoti medicinoje; - Fono apšvietimo technologija LED tipo (arba lygiavertė); - Vaizdo perteikimas dviem kanalais: - Vaizdas vaizde (PIP); - Vaizdas ne vaizde (POP arba PBP); - Svoris ≤ 14 kg. |  |
| 1.2. | Signalų įvestys | - 12G-SDI (ar lygiavertė) ≥ 1 vnt.; - DisplayPort (ar lygiavertė) ≥ 1 vnt.; - HDMI (ar lygiavertė) ≥ 1 vnt. |  |
| 1.3. | Signalų išvestys | Galimybė iš monitoriaus vaizdo signalą perduoti į papildomą monitorių |  |
| 2. | Vaizdo procesorius |  |  |
| 2.1. | Reikalavimai vaizdo procesoriui | - Ne prastesnis negu „4K“ raiškos standartas; - Su integruotu arba atskiru ≥ 4 šviesos diodų LED tipo (arba lygiaverčiu) šviesos šaltiniu; - Automatinis arba rankinis apšvietimo intensyvumo reguliavimas; - Valdymas lietimui jautriu ekranu arba vaizdų įrašymo įrenginyje; - Valdymo meniu lietuvių arba anglų kalba; - Galimybė didinti endoskopinį vaizdą; - Ne mažiau kaip 3 apšvietimo režimai: - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; - Siauro spektro atvaizdavimo ir stebėjimo arba mėlynos šviesos režimas – skirtas padidinti spalvų kontrastą ir išryškinti paviršinių audinių ir gleivinės struktūras bei mikro kraujagyslių tinklą; - Raudonojo dichromatinio spektro režimas – skirtas pagerinti giliųjų kraujagyslių ir kraujavimo taškų matomumą arba specializuotas vaizdinimo režimas – skirtas kraujavimo šaltinių identifikacijai pagerinti (angl. Amber-Red, Red Dichromatic (arba lygiavertis)). - Vaizdo pagerinimo galimybės: - Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas: paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus arba raudonos spalvos režimas padidinantis spalvų kontrastą, kurio metu lengviau pastebėti gleivinės uždegimus ir kitus pažeidimus; - Vaizdo ryškumo nustatymas ir kontrasto reguliavimo režimas: išsaugo ryškių endoskopinio vaizdo sričių ryškumą ir koreguoja tamsių vaizdų ryškumą. - Pacientų duomenų įvedimas ir išsaugojimas; - Įrenginio atmintyje talpinami ≥ 40 pacientų duomenys. |  |
| 2.2. | Signalų išvestys | - 12G-SDI (ar lygiavertė) ≥ 1 vnt.; - DisplayPort arba HDMI (ar lygiavertė) ≥ 1 vnt. |  |
| 3. | Vaizdų įrašymo įrenginys |  |  |
| 3.1. | Reikalavimai | - Nuotraukų ir video vaizdų archyvavimo sistema; - Pritaikyta įrašyti ne prastesnės negu „4K“ (≥ 3840×2160) raiškos vaizdus; - Video formatas MP4 arba MPEG-4 (arba lygiavertis); - Nuotraukų formatas JPG arba PNG arba JPEG (arba lygiavertis); - Valdymas integruotu lietimui jautriu ekranu, kurio įstrižainė ≥ 7", arba vaizdo procesoriuje; - Vidinio kietojo disko (angl. HDD) talpa ≥ 500 GB; - DICOM sąsaja paciento duomenų valdymui per ligoninės informacinę sistemą (LIS) (angl. HIS) – Worklist. |  |
| 4. | Ultragarsinės sistemos procesorius |  |  |
| 4.1. | Reikalavimai | - Skirtas bronchoskopams ir radialiniams zondams arba bronchoskopams ir radialiniams zondams siūlomi 2 (du) atskiri procesoriai; - Mechaninio skenavimo režimas, naudojant mini ultragarsinį zondą (daviklį): - B režimas. - Elektroninio skenavimo režimai, kai prijungtas ultragarsinis vaizdo (video) bronchoskopas (endoskopas): - B režimas, - Spalvinis Dopleris; - Galios Dopleris; - Pulsinis Dopleris; - Audinių harmoninis vaizdavimas. |  |
| 5. | Bronchoskopai: |  |  |
| 5.1. | Ultragarsinis vaizdo (video) bronchoskopas – 2 vnt. | - Matymo kryptis: 10°–20°; - Matymo kampas: 80°–120°; - Galiuko užlenkimas į viršų/į apačią: (170°/80°) ± 10°; - Distalinio galiuko skersmuo: 6,4 mm ± 0,2 mm; - Įvedamosios dalies skersmuo: 6,1 mm ± 0,2 mm; - Darbinio kanalo skersmuo: 2,2 mm ± 0,2 mm; - Darbinis ilgis: 610 mm ± 20 mm; - Su jungtimi ultragarsiniam kabeliui. |  |
| 5.2. | Mini ultragarsinis zondas bronchoskopui – 2 vnt. | - Radialinis; - Distalinio galiuko skersmuo: 1,7 mm ± 0,2 mm; - Dažnis: 20 MHz ± 5 MHz; - Darbinis ilgis: 2150 mm ± 20 mm. |  |
| 5.3. | Mini ultragarsinis zondas bronchoskopui – 2 vnt. | - Radialinis; - Distalinio galiuko skersmuo: 1,7 mm ± 0,3 mm; - Dažnis: 20 MHz ± 5 MHz; - Darbinis ilgis: 2100 mm ± 50 mm. |  |
| 5.4. | Vaizdo (video) bronchoskopas – 6 vnt. | - Matymo kampas: 120° ± 10°; - Apžiūros lauko gylis ne siauresniame intervale kaip 3–50 mm; - Galiuko užlenkimas į viršų/į apačią: (180°/130°) ± 10°; - Distalinio galiuko skersmuo: 6,0 mm ± 0,2 mm; - Įvedamos dalies skersmuo: 6,0 mm ± 0,2 mm; - Darbinio kanalo skersmuo: 3,0 mm ± 0,2 mm; - Darbinis ilgis: 600 mm ± 20 mm. |  |
| 5.5. | Vaizdo (video) bronchoskopas – 3 vnt. | - Matymo kampas: 120° ± 10°; - Apžiūros lauko gylis ne siauresniame intervale kaip 3–100 mm; - Galiuko užlenkimas į viršų/į apačią: (210°/130°) ± 10°; - Distalinio galiuko skersmuo: 4,8–5,5 mm; - Įvedamos dalies skersmuo: 5,1 mm ± 0,2 mm; - Darbinio kanalo skersmuo: 2,2 mm ± 0,2 mm; - Darbinis ilgis: 600 mm ± 20 mm. |  |
| 6. | Atsiurbimo sistema |  |  |
| 6.1. | Reikalavimai vakuuminei pompai | - Didžiausias pompos pasiekiamas vakuumas ≥ 93 kPa; - Didžiausias pompos siurbimo greitis ≥ 40 l/min |  |
| 6.2. | Reikalavimai atsiurbimo indui | - Daugkartinio naudojimo; - Dezinfekuojamas ≥ 135 °C; - Indo tūris ≥ 2 litrų; - Indas su dangčiu. |  |
| 6.3. | Kartu komplektuojami | - Surinkimo indo laikiklis; - Sujungimo vamzdeliai. |  |
| 7. | Mobilus vežimėlis |  |  |
| 7.1. | Paskirtis | Vežimėlis skirtas endoskopinei įrangai, išvardintai 1-6 pozicijose, sudėti ir eksploatuoti |  |
| 7.2. | Reikalavimai vežimėliui | - Su 4 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 yra fiksuojami ir antistatiniai; - Ne mažiau kaip 2 vnt. lentynų; - ≥ 1 kanalas įrangos laidams paslėpti; - ≥ 1 vežimėlio stūmimo rankena; - Yra centrinis elektros jungiklis. |  |
| 7.3. | Endoskopų laikiklis | Laikiklis ≥ 2 endoskopams pakabinti |  |
| 7.4. | Monitoriaus laikiklis | Artikuliuojamas vaizdo monitoriaus (1 poz.) laikiklis, tvirtinamas prie mobilaus vežimėlio |  |
| 8. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 9. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 10. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 11. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 12. | Garantinis laikotarpis | - Įrangai ≥ 36 mėnesiai; - Instrumentams (bronchoskopams) (5 poz.) ≥ 12 mėnesių. |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 14. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Endoskopų džiovinimo ir laikymo spinta ir išplėtimo įrenginys, kiekis 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi parametrai ir siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus |  |
| 2. | Vienu metu džiovinamų – laikomų endoskopų skaičius | ≥ 16 vnt. (su išplėtimo įrenginiu arba su siūloma antra identiška spinta) |  |
| 3. | Endoskopų kabinimas | Vertikaliai |  |
| 4. | Oro srauto ciklai | Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje ir išorėje |  |
| 5. | Vidinių kanalų džiovinamas | Suspaustu sausu oru |  |
| 6. | Oro filtravimas | Ne prastesnis negu HEPA H13 filtras |  |
| 7. | Oro tiekimas | Suslėgtas medicininis oras |  |
| 8. | Slėgis | Ne siauresniame intervale kaip 3–8 bar |  |
| 9. | Oro padavimas | Įrenginys jungiamas į ligoninėje esamą centralizuotą oro padavimo tinklą |  |
| 10. | Oro srauto stebėjimas | Oro srautas kiekvienam endoskopui yra nuolat stebimas |  |
| 11. | Ekranas | - Spalvotas; - Jutiklinis (lietimui jautrus). |  |
| 12. | Ekrane pateikiama informacija apie kiekvieno endoskopo būklę | Pateikiami būsenos pranešimai: - Džiovinimas vyksta (džiovinama); - Džiovinimas baigtas (išdžiovinta); - Klaida. |  |
| 13. | Džiovinimo laikas | ≤ 120 min |  |
| 14. | Saugojimo laikas | ≥ 165 val. |  |
| 15. | Išoriniai (gabaritiniai) matmenys | Visos sistemos (su išplėtimo įrenginiu) ne didesni kaip (plotis × gylis × aukštis): 260 cm × 50 cm × 225 cm |  |
| 16. | Spintos tūris | 1,3 m3 ± 0,1 m3 |  |
| 17. | Tarpas tarp endoskopų laikiklių | ≥ 9 cm |  |
| 18. | Įrenginio veikimas | Įrenginio viduje sukuriamas viršslėgis |  |
| 19. | Komplektacija | - Pajungimai endoskopų džiovinimui (kokių modelių endoskopams džiovinti skirtas jungtis komplektuoti su endoskopų džiovinimo sistema suderinama įrangos užsakymo metu) – ≥ 16 vnt.; - Krepšelis (dėklas) vožtuvams laikyti – ≥ 2 vnt. |  |
| 20. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 21. | Atitiktis standartui | Atitinka EN 16442 (ar lygiavertį) standartą |  |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 25. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 26. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 27. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 28. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |