Pastaba. Pilka spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

MEDICININĖS KONSOLĖS

2026-00-00

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1.1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo dokumentų sąlygomis, įskaitant pirkimo sutarties reikalavimus.

1.2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

1.3. Į pasiūlymo kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (įskaitant prekių tvirtinimo ir montavimo medžiagas), apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

1.4. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Tiekėjo siūlomos prekės turi būti pažymėtos CE ženklu ir atitikti 2017 m. balandžio 5 d.  Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius atitikties dokumentus.

2.2. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2.4. Tiekėjas iki pasiūlymo pateikimo turi įvertinti patalpas, įrangos tvirtinimo taškus (tvirtinimas kiaurai per perdangą neleistinas) bei kartu su pasiūlymu pateikti siūlomos įrangos montavimo  brėžinį/ius su nurodytais atstumais tarp konstrukcijos elementų ir grindų.

2.5. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, montavimo, pritvirtinimo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių montavimas, pritvirtinimas, pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

2.6. Siūlomos prekės turi būti naujos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.7. Siūlomų prekių paviršiai nebūtinai turi būti dažyti, tačiau negalima siūlyti nei tamsių, nei ryškių spalvų. Medicininių konsolių paviršiai turi būti neutralių atspalvių, spalvos suderinamos su Perkančiąja organizacija prieš medicininių konsolių užsakymą. Vienoje pirkimo dalyje siūlomų medicininių konsolių paviršių atspalviai turi būti vienodi.

2.8. Kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti prekių naudojimo ir valymo/dezinfekavimo instrukcijas originalo ir lietuvių kalba. Įrangos paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekcijos priemonėms, t.y. jeigu medicinos prietaisą ar jo komplektuojamas dalis po panaudojimo reikia dezinfekuoti, jis gali būti dezinfekuojamas rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfekantus.

2.9. Prekės užsakomos pagal poreikį 24 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos laikotarpiu. Prekių pristatymo terminas -  4 mėn. nuo prekių užsakymo išsiuntimo dienos.

2.10. Prekių garantijos terminas  ≥ 60 mėnesių.

1 PIRKIMO DALIS „LUBINĖS KONSOLĖS (STEBĖJIMO PALATOJE IR IZOLIACINĖJE PALATOJE)“

| Eil. Nr. | Parametrai, taikomi lubinei konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Parametrų reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsolės tvirtinimas | Prie lubų (konsolės tvirtinimo komponentų išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį. Preliminarus patalpos aukštis nuo grindų iki perdangos 295 ±5 cm, nuo grindų iki pakabinamų lubų - 255 ±5 cm.). Paliekamas atstumas tarp apatinės konsolės kolonos dalies iki grindų 1000 mm ± 200 mm. Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais. |  |
| 2. | Konsolės konstrukcijos tipas | Prie lubų tvirtinamas vertikalus laikiklio stovas prie kurio pritvirtinta vertikali kolona. |  |
| 3. | Minimalus vertikalios konsolės išlaikomas svoris | ≥ 150 kg. |  |
| 4. | Reikalavimai vertikaliai kolonai | 1. Vertikalios kolonos aukštis ne mažiau kaip 820 mm. 2. Kolonos apsisukimo aplink savo ašį spindulys ≥ 330°. 3. Kolonoje sumontuoti medicininių dujų ir elektros įvadai. |  |
| 5. | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys (DIN standarto) sumontuotos konsolės vertikalioje kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal LST – EN 737-1 ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. |  |
| 5.1. | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 5.2. | Vakuumas | ≥ 2 jungtis. |  |
| 5.3 | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 6. | Vienfazės elektros rozetės su dangteliais ir įtampos indikatoriais sumontuotos konsolės kolonoje | ≥ 12 vnt. (230 V ± 10%). |  |
| 6.1 | Maitinimo šakos | Konsolė turi turėti dvi 230 V ± 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 6.2 | LCD monitorius medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai | Konsolės vertikalioje kolonoje įmontuotas LCD monitorius su spalvoto vaizdo lietimui jautriu ekranu medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai |  |
| 7. | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai sumontuoti konsolės kolonoje | ≥ 8 vnt. |  |
| 8. | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 | ≥ 6 vnt. |  |
| 9. | Ant vertikalios kolonos tvirtinama lentyna medicininei įrangai -3 vnt. | 1. Galimybė keisti lentynos tvirtinimo vietą per visą vertikalios kolonos ilgį. 2. Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. 3. Lentynos išlaikomas svoris ≥ 40 kg. 4. Lentynos darbinio paviršiaus (be bėgelių) matmenys: plotis 420-550mm, gylis 370-500 mm. 5. Po viena lentyna įrengtas stalčius. Stalčiaus aukštis ≥ 120 mm. |  |
| 10. | Prie konsolės vertikalios kolonos tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema | 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 2 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 600 mm ± 100 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg. 2. Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 2 vnt. a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 500 mm. b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą. c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 18 kg. |  |
| 11. | Paviršiai turi būti atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Dezinfekuojama rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |

1 PIRKIMO DALIES „LUBINĖS KONSOLĖS (STEBĖJIMO PALATOJE IR IZOLIACINĖJE PALATOJE)“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Lubinės konsolės (stebėjimo palatoje) |  | 10 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Siūloma garantija, mėnesiais |  |  |  |  |  |  |

2 PIRKIMO DALIS „CHIRURGINĖ KONSOLĖ“

| Eil. Nr. | Parametrai, taikomi konsolei (nurodoma 1 vnt. komplektacija) | Parametrų reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsolės konstrukcija | Lubinė vienguba konsolė, pritaikyta ne mažesnei kaip 180 kg naudingai alkūnės apkrovai. |  |
| 2. | Konsolė sudaryta iš: |  |  |
| 2.1. | Prie lubų tvirtinama dviejų alkūnių konsolė | - Konsolė turi būti sudaryta iš dviejų alkūnių, kurių bendras ilgis ne mažesnis kaip 1600 mm, su pneumatinių stabdžių sistema. - Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330. |  |
| 2.2. | Įrangos laikiklis | Įrangos laikiklio tipas - vertikali kolona, kurios ilgis ≥ 1200 mm. Prie kolonos tvirtinasi du vertikalūs, ne trumpesni kaip 1200 mm, stovai įrangai tvirtinti. |  |
| 3. | Įrangos laikiklio komplektacija : |  |  |
| 3.1. | Lentyna (4 vnt.) | 1. Lentyna tvirtinama prie įrangos tvirtinimo stovų su galimybe keisti lentynos aukštį bei dislokacijos vietą per visą stovų ilgį. 2. Kiekviena lentyna pritaikyta naudingai apkrovai ≥ 40 kg. 3. Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. 4. Lentynos darbinio paviršiaus (be bėgelių) matmenys: plotis 420-550mm, gylis 370-500 mm. 5. Viena (apatinė) lentyna su stalčiumi. Stalčiaus aukštis ≥ 120 mm. |  |
| 3.2. | Universalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis (2 vnt.) | Bėgelis tvirtinamas prie vertikalios kolonos, viršutinėje ir apatinėje dalyje. |  |
| 3.3 | Prie konsolės stovo tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema | 1. Dviejų alkūnių sistema su tvirtinimu infuzijų stovui - 1 vnt. a) Alkūnių sistemos bendras ilgis 600 mm ± 100 mm. b) Alkūnių sistemos išlaikomas svoris ≥ 20 kg. 2. Teleskopinis infuzijų stovas su kabliais infuzijų maišeliams – 1 vnt. a) Fiksuotos dalies ilgis ≥ 1000 mm, teleskopinės dalies ilgis ≥ 500 mm. b) Su galimybe tvirtinti švirkštinių pompų sistemą. c) Stovo išlaikomas svoris ≥ 18 kg. |  |
| 3.4. | Prie konsolės tvirtinama ir kartu tiekiama alkūnių sistema | - Skirta video sistemos monitoriaus tvirtinimui. - Lanksti, ne trumpesnė kaip 600 mm 2 alkūnių sistema. Alkūnės sujungtos su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis. Šarnyrinėse jungtyse galima nustatyti ir fiksuoti judesio kampą. - Su VESA tipo laikikliu. 3. Alkūnėse uždari kanalai laidams uždengti. 4. Alkūnės išlaikomas svoris ≥ 20 kg. |  |
| 4. | Medicininių dujų, elektros ir žemų įtampų lizdai sumontuoti konsolės vertikalioje kolonoje. | Būtina. |  |
| 5. | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys (DIN standarto) sumontuotos konsolės vertikalioje kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal LST – EN 737-1 ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. |  |
| 5.1. | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 5.2. | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 1 jungtis. |  |
| 5.3. | Vakuumas. | ≥ 1 jungtis. |  |
| 5.4. | Anglies dioksido (CO2) dujų | ≥ 1 jungtis. |  |
| 6. | Elektros tiekimas ir komunikacijos: |  |  |
| 6.1 | Maitinimo šakos | Konsolė turi turėti dvi 230 V 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 6.2. | Elektros rozetės su įžeminimu | Ne mažiau 10 vnt. (230V 10%, 16A) |  |
| 6.3. | Elektrinių potencialų sulyginimo jungtis. | ≥ 5 vnt. |  |
| 6.4. | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 | Ne mažiau 4 vnt. |  |
| 6.5 | LCD monitorius medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai | Konsolės vertikalioje kolonoje įmontuotas LCD monitorius su spalvoto vaizdo lietimui jautriu ekranu medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai |  |
| 6.6. | Laisvos vietos komunikaciniams tikslams. | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 6.7. | Kolsolėje turi būti dvi DP (Display port) jungtys ir įmontuoti du kabeliai, palaikantys 4K signalą. Turi būti viena DVI (Digital Visual Interface) jungtis ir įmontuotas vienas kabelis, palaikantis HD, HDMI signalą. | Ne mažiau kaip 3 vnt. |  |  |
| 7. | Paviršiai turi būti atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Dezinfekuojama rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |

2 PIRKIMO DALIES „CHIRURGINĖ KONSOLĖ“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Chirurginė konsolė |  | 6 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Siūloma garantija, mėnesiais |  |  |  |  |  |  |

3 PIRKIMO DALIS „ANESTEZIOLOGINĖ KONSOLĖ“

| Eil. Nr. | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Parametrų reikšmė | Siūlomos prekės parametrai (būtina nurodyti konkrečius siūlomų prekių parametrus). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konsolės konstrukcija | Lubinė vienguba konsolė, pritaikyta ne mažesnei kaip 180 kg naudingai alkūnės apkrovai. |  |
| 2. | Konsolė sudaryta iš: |  |  |
| 2.1. | Dviejų alkūnių konsolės | 1. Konsolė, tvirtinama prie lubų, turi būti sudaryta iš dviejų alkūnių, kurių bendras ilgis ne trumpesnis kaip 1600 mm, su pneumatinių stabdžių sistema. 2. Konsolės alkūnių sukimosi apie savo ašį kampas ≥ 330. |  |
| 2.2. | Įrangos laikiklio | Įrangos laikiklio tipas - vertikali kolona, kurios ilgis ≥ 1200 mm. Prie kolonos tvirtinasi du vertikalūs, ne trumpesni kaip 1200 mm, stovai įrangai tvirtinti. |  |
| 3. | Įrangos laikiklio komplektacija : |  |  |
| 3.1. | Lentyna (ne mažiau 2 vnt.) | 1. Lentyna tvirtinama prie įrangos tvirtinimo stovų su galimybe keisti lentynos aukštį bei dislokacijos vietą per visą stovų ilgį. 2. Kiekviena lentyna pritaikyta naudingai apkrovai ≥ 40 kg. 3. Lentynos dviejuose šonuose įrengti tvirtinimo bėgeliai medicinos įrangai fiksuoti prie jų. 4. Lentynos darbinio paviršiaus (be bėgelių) matmenys: plotis 420-550mm, gylis 370-500 mm 5. Viena (apatinė) lentyna su stalčiumi. Stalčiaus aukštis ≥ 120 mm. |  |
| 3.2. | Universalus medicininės įrangos tvirtinimo bėgelis (1 vnt.) | Bėgelis, tvirtinamas prie vertikalios kolonos. |  |
| 3.3. | Alkūnė ar alkūnių sistema (ne mažiau 1 vnt.) | Lanksti ne trumpesnė kaip 300 mm alkūnė ar alkūnių sistema, fiksuojama prie vertikalaus įrangos tvirtinimo stovo, prie kurios tvirtinamas ne trumpesnis kaip 900 mm stovas infuzinėms pompoms fiksuoti. |  |
| 3.4 | Alkūnių sistema (ne mažiau 1 vnt.) | Lanksti ne trumpesnė kaip 600 mm 2 alkūnių sistema, fiksuojama prie vertikalaus įrangos tvirtinimo stovo, prie kurios tvirtinamas ne trumpesnis kaip 900 mm stovas infuzinėms pompoms fiksuoti. |  |
| 4. | Dujų, elektros rozetės ir žemų įtampų lizdai sumontuoti konsolės vertikalioje kolonoje | Būtina. |  |
| 5. | Reikalavimai dujų tiekimui | Visos pneumatinės jungtys (DIN standarto) sumontuotos konsolės vertikalioje kolonoje turi užtikrinti greitą prisijungimą, atitikti mechaninį jungčių kodavimą pagal LST – EN 737-1 ir spalvinį jungčių kodavimą pagal ISO standartus. |  |
| 5.1. | Deguonies tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 5.2. | Medicininio suspausto oro tiekimas (5 bar) | ≥ 2 jungtis. |  |
| 5.3. | Vakuumas | ≥ 2 jungtis. |  |
| 5.4. | Narkozės dujų šalinimo sistema | ≥ 1 jungtis. |  |
| 6. | Elektros tiekimas ir komunikacijos: |  |  |
| 6.1. | LCD monitorius medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai | Konsolės vertikalioje kolonoje įmontuotas LCD monitorius su spalvoto vaizdo lietimui jautriu ekranu medicininių dujų slėgio monitoravimui ir signalizacijai. |  |
| 6.2. | Maitinimo šakos | Konsolė turi turėti dvi 230 V 10% maitinimo šakas, kiekvienos šakos maitinimo lizdų spalvos skirtingos (spalva parenkama priklausomai nuo maitinimo šaltinio). |  |
| 6.3. | Elektros rozetės su įžeminimu | Ne mažiau kaip 10 vnt. (230V 10%, 16A) |  |
| 6.4. | Elektrinių potencialų sulyginimo jungtys | Ne mažiau kaip 5 vnt. |  |
| 6.5. | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 | Ne mažiau kaip 4 vnt. |  |
| 6.6. | Laisvos vietos komunikaciniams tikslams | Ne mažiau kaip 2 vnt. |  |
| 7. | Paviršiai turi būti atsparūs valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Dezinfekuojama rankiniu būdu (Nurodyti rekomenduojamas valymo ir dezinfekavimo priemones). |  |

3 PIRKIMO DALIES „ANESTEZIOLOGINĖ KONSOLĖ“ PASIŪLYMO KAINA:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Kiekis | Mato vieneto kaina EUR, be PVM | PVM tarifas, proc. | Bendra kaina EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Anesteziologinė konsolė |  | 6 vnt. |  |  |  |
| PVM suma, EUR: |  |  |  |  |  |  |
| Bendra pasiūlymo kaina, EUR su PVM*: |  |  |  |  |  |  |
| Siūloma garantija, mėnesiais |  |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas |  | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |  |
| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  |  |  | (Vardas ir pavardė) |  |  |