TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. (10-093-K-0084) „(Įrangos dirbtiniu intelektu įgalintoms didelio pralaidumo pažangios fotonikos tyrimų sistemoms kurti įsigijimas (PAIRS))“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – invertuotas mikroskopas (toliau – prekės).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta:

  - Prekių apimtis ir (ar) kiekiai:

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Invertuotas mikroskopas | 1 vnt. | ☐ | ☒ | Ne ilgiau nei per 4 mėn. |

2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus (-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

2.6. Užsakymų teikimo tvarka:

2.6.1.  užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“  .

3.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujama reikšmė | Reikalaujamos reikšmės atitikimas (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Invertuotas mikroskopas |  |  |  |
| 1. | Gamintojo pavadinimas ir modelis | Nurodyti |  |
| 2. | Tipas | Invertuotas motorizuotas |  |
| 3. | Z ašies pavara | Motorizuota, integruota Z fokusavimo pavara su kodavimo funkcija ar lygiavertė |  |
| 4. | Z ašies žingsnis | Ne daugiau nei 10 nm atviroje kilpoje (open loop), ne daugiau nei 20 nm uždaroje kilpoje (closed loop) |  |
| 5. | Šviesos srauto skirstymas | Motorizuotas keitimas (kairė 100 %, okuliaras 100 %, dešinė 100 %, kairė/okuliaras 80/20 %) |  |
| 6. | Bertrand lęšis (objektyvas) | Integruotas su užkoduota fazės kontrasto derinimo funkcija |  |
| 7. | Tubuso lęšis | Koduotas 1× arba 1,5× tubuso lęšis, užtikrinantis ne mažesnį kaip FN 25 regėjimo lauką kairiajame ir dešiniajame prievaduose. |  |
| 8. | Okuliaro vamzdžio bazinis blokas | Turi būti |  |
| 9. | Okuliaro tipas | Binokulinis arba lygiavertis |  |
| 10. | Objektyvų revolverio tipas | Ne mažiau nei šešių vietų, rankinis sukimas arba lygiavertis |  |
| 11. | Staliuko tipas | Motorizuotas XY staliukas su valdymo svirtimi |  |
| 12. | Minimali motorizuoto staliuko transliacijos eiga (nuo kraštinės iki kraštinės padėties) | X: ne mažiau nei 110 mm Y: ne mažiau nei 70 mm |  |
| 13. | Staliuko maksimalus poslinkio greitis | Ne mažesnis nei 25 mm/s |  |
| 14. | Universalus mėginių laikiklis * | Turi būti |  |
| 15. | Kondensoriaus korpusas | Rankinis kondensorius su ne mažiau nei 7 pozicijomis |  |
| 16. | Kondensoriaus lizdų pozicijų skaičius, dydžiai, ir darbinio atstumo palaikymas | Ne mažiau nei keturios 37 mm pozicijos, ne mažiau nei trys 39 mm pozicijos palaikančios ilgą darbinį atstumą (LWD arba lygiavertis), ypač ilgą darbinį atstumą (ELWD arba lygiavertis), bei koreguotą ilgą darbinį atstumą (CLWD arba lygiavertis) ir moduliacijos kontrastą (AMC arba lygiavertis) |  |
| 17. | Kondensoriaus lęšio NA | Ne mažesnė negu 0.52 |  |
| 18. | Kondensoriaus lęšio darbinois atstumas | Ne mažesnis negu 30 mm |  |
| 19. | Kondensoriaus lęšio suderinamumas* | Suderinamas su objektyvais didinančiais 4× - 100× diapazone |  |
| 20. | Apšvietimo stovas | Turi būti, skirtas šviesaus lauko apšvietimui |  |
| 21. | Šviesos šaltinis | Aukšto intensyvumo LED arba lygiavertis šaltinis |  |
| 22. | Šviesos šaltinio korpuso filtras* | Integruotas ND32 arba lygiavertis |  |
| 23. | Šviesos šaltinio korpuso papildomo filtro montavimo tarpas* | Suderinamas su 45 mm standarto filtru arba lygiaverčiu |  |
| 24. | Filtrų bloko būgno motorizacija | Turi būti |  |
| 25. | Galimybė sumontuoti antrą fluorescencijos filtrų būgną virš pirmojo (dviejų aukštų struktūra)* | Turi būti |  |
| 26. | Filtro bloko būgno pozicijų skaičius | Ne mažiau nei 6 pozicijos |  |
| 27. | Filtrų bloko revolverio suderinamumas* | Suderinamas su 25 mm arba 32 mm standarto ar lygiaverčiais filtrais |  |
| 28. | Sklendė | Integruota motorizuota sklendė |  |
| 29. | Mikroskopo valdymo blokas | Turi būti |  |
| 30. | Jungimo kabelis* | Turi būti |  |
| 31. | Duomenų perdavimo kabelis* | Turi būti |  |
| 32. | Mikroskopo apsauginis uždangalas* | Turi būti |  |
| 33. | Garantija | Gamintojo siūloma garantija, bet ne trumpesnė nei 12 mėnesių | Nurodyti kokia siūloma garantija mėnesiais |

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.

3 lentelė.

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje. | Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų. Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu. |

- KITA INFORMACIJA

5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu.

Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – Tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.