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TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA
1.1. Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.
1.2. Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį. 
1.3. Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.
1.4. Projektas Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. (10-093-K-0084) „(Įrangos dirbtiniu intelektu įgalintoms didelio pralaidumo pažangios fotonikos tyrimų sistemoms kurti įsigijimas (PAIRS))“, numato įsigyti toliau įvardintas prekes.
2. PIRKIMO OBJEKTAS
2.1. Pirkimo objektas – didelio greičio analoginio signalo diskretizatoriaus korta (toliau – prekės)
2.2. Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.
2.3. Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Fizikos fakulteto patalpos Nacionaliniame fizinių ir technologijos mokslų centre, Saulėtekio al. 3, LT-10257 Vilnius, Lietuva.
2.4. Prekių kiekiai:
1 lentelė. 
	Eil. Nr.
	Prekės pavadinimas
	Prekių kiekis ir mato vnt. 
	Užsakymų teikimas
	
	Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo 

	
	
	
	Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.)
	Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis)*
	
	

	1.
	Didelio greičio analoginio signalo diskretizatoriaus korta
	1 kompl. 
	☐	☒	
	4 mėn.



2.5. Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.
2.5. Užsakymų teikimo tvarka:
2.5.1. Užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatomos nedelsiant po Sutarties įsigaliojimo dienos per 1 lentelėje nustatytą terminą.

3. REIKALAVIMAI PREKĖMS
3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.[footnoteRef:1] [1: Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):
neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;
panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;
numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;
nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.
Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami. ] 


2 lentelė.
	Eil.
Nr.
	Parametras**
	Reikalaujama reikšmė
	Reikalaujamos reikšmės atitikimas
(pildo tiekėjas)

	Didelio greičio analoginio signalo diskretizatoriaus korta (ADC)

	1.
	Kortos sąsaja
 
	
×8 PCI Express (PCIe), Gen3 arba naujesnė
	

	2.
	Kanalų skaičius
	Ne mažiau kaip 2 vienu metu veikiantys kanalai
	

	3.
	Įėjimo tipas
	Analoginis, vienpolinis (single-ended), SMA ar lygiavertė jungtis, 50 Omų įėjimo impedansas. 
	

	4.
	Įėjimo sujungimas
	Tiesioginis (DC)
	

	5.
	Vertikali ADC skiriamoji geba
	Ne mažesnė kaip 12 bit 
 
	

	6.
	Maksimalus diskretizavimo dažnis (vienam kanalui, veikiant abiem kanalams)
	Ne mažesnis kaip 2 GSa/s 
	

	7.
	Maksimalus diskretizavimo dažnis (naudojantis tik vienu kanalu – interleaving režimas)
	Ne mažesnis kaip 4 GSa/s 
	

	8.
	Analoginė dažnių juosta (-3 dB)
	Ne siauresnė kaip 1 GHz kiekvienam kanalui (-3dB)
	

	9.
	Pilno mastelio įėjimo diapazonas
	Fiksuotas ±400 mV
	

	10.
	Signalo triukšmo santykis
	Ne mažesnis kaip 57,1 dB
	

	11.
	Aparatinis signalų apdorojimas realiu laiku
	Yra FPGA lygmens aparatinis FFT apdorojimas (ne mažiau nei 4096 taškų)
	

	12.
	Integruota atmintis 12 bit gylio įrašui
	Ne mažesnė kaip 8 GSa 
	

	13.
	Nuolatinė duomenų perdavimo sparta
	Ne mažesnė kaip 6.9 GB/s į pagrindinę priimančio įrenginio atmintį (RAM)
	

	14.
	Išorinio laikrodžio įvesties palaikymas
	Priimamas išorinio laikrodžio dažnis – nuo ne daugiau kaip 500 MHz iki nemažiau kaip 2 GHz 
	

	15.
	Diskretizavimo dažnio valdymas
	Programiškai valdomas
	

	16.
	Diskretizavimo laikrodžio sinchronizacija su išoriniu etalonu
	Turi būti integruota
	

	17.
	Išorinio trigerio įėjimas
	Turi būti integruotas
	

	18.
	Programuojamas trigerio lygio valdymas 
	Turi būti integruotas
	

	19.
	Programavimo sąsajos (API)
	Turi būti palaikomos: C/C++, Python, Matlab kalbos
	

	20.
	Operacinės sistemos palaikymas
	Windows ir Linux ar lygiavertės
	

	21.
	Gamintojo dokumentacija
	Turi būti pateiktas pilnas techninis aprašas su charakteristikomis
	

	22.
	Garantija*
	ADC kortai turi būti suteikiama ne mažesnė kaip 12 (dvylikos) mėnesių garantija
 
	


**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).


4. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI
4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 papunkčiu.
3 lentelė.
	Eil. Nr.
	Reikalavimas
	Atitiktį įrodantys dokumentai

	1.
	Konkretus reikalavimas nustatytas Konkretaus pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ Specialiųjų sąlygų 13 skyriuje.   
	Kartu su pasiūlymu Tiekėjas neturi pateikti atitiktį įrodančių dokumentų.   
Perkančioji organizacija šio reikalavimo atitiktį tikrina Sutarties vykdymo metu.   



5. [bookmark: _Hlk158296136][bookmark: _Hlk158296143]KITA INFORMACIJA
5.1 Tiekėjas turi užtikrinti, kad prekės pristatymo metu atitiks efektyvumo, tvarumo, ilgaamžiškumo reikalavimus pagal 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą  2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą ir 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo. Pirkėjas šio reikalavimo atitiktį vertins prekių pristatymo metu. 
Tiekėjas Sutarties vykdymo metu kartu su pristatomomis prekėmis privalo pateikti CE sertifikato, išduoto paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos, arba EB deklaracijos, arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją (pateikiama tai, kas taikoma pirkimo objektui pagal teisės aktų reikalavimus). Pateikiant EB deklaracijos arba gamintojo parengtos deklaracijos kopiją, kad pasiūlytos prekės atitinka reikiamus standartus, bei prekių klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.  
Jei prekėms pagal Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus nėra privalomas CE ženklinimas – tiekėjas laisva rašytine forma turi pagrįsti, kad prekių neprivaloma ženklinti CE ženklu pagal teisės aktų reikalavimus.

 


image1.png




