Specialiųjų pirkimo sąlygų ... priedas

Hidrologinės įrangos pirkimo techninė specifikacija

2 pirkimo dalis: Mobilus akustinis Doplerio principu veikiantis debito matavimo prietaisas

Viešasis pirkimas „Hidrologinės įrangos įsigijimas“ (toliau – Pirkimas), vykdomas Lietuvos hidrometeorologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos (toliau – LHMT), adresas Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva, įgyvendinant projektą „Hidrologinių ir meteorologinių stebėjimų tinklo plėtra, prognozavimo ir perspėjimo priemonių tobulinimas siekiant prisitaikyti prie klimato kaitos“, kodas Nr. 01-029-P-0001 (toliau – Projektas). Projektas įgyvendinamas pagal 2022–2030 metų Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos aplinkos apsaugos ir klimato kaitos valdymo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 02-001-06-06-01 „Didinti atsparumą ekstremaliems hidrometeorologiniams reiškiniams“.

- Pirkimo objektas – mobilus akustinis Doplerio principu veikiantis debito matavimo prietaisas (toliau – Prekės), skirtas naudoti vandens srauto profiliavimui (debito nustatymui). Prekės dėl savo technologijos palengvina ir pagreitina atliekamus hidrologinius matavimus.

- Naudojantis Prekėmis, naujų technologijų dėka darbai atliekami efektyviau ir greičiau, dėl ko sumažėja darbo laiko sąnaudos ir fizinio darbo apimtys, naudojamos matavimams atlikti.

- Prekėms keliami reikalavimai pateikiami 1 lentelėje.

1 lentelė. Minimalūs Prekių techniniai reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekėms keliami minimalūs techniniai, funkciniai reikalavimai |
| --- | --- |
| 1. Funkciniai reikalavimai |  |
| 1.1 | Prekės privalo būti naujos, nenaudotos, neturėti išorinių mechaninių, korozijos ir kitų pažeidimų, pateikiamos gamyklinėje pakuotėje. |
| 1.2 | Įrangos kokybė turi atitikti taikytinus Europos Sąjungos standartus: 2014/53/EU Radijo įrenginių direktyva (RED); naudojamoje įrangoje neturi būti 2011-06-08 Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (jei taikoma įsigyjamai įrangai) II priede išvardintų ribojamų medžiagų, išskyrus atvejus, kai homogeninių medžiagų koncentracijos vertės pagal masę neviršija tame priede išvardintų didžiausių verčių; turi būti paženklinta CE ženklu. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti tai įrodančius dokumentus. |
| 1.3 | Į Prekių kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos išlaidos (įskaitant Prekių pristatymą LHMT, adresu Oršos g. 8, Vilnius, Lietuva). |
| 1.4 | Perkamų Prekių kiekis – 2 (du) vnt. |
| 2. Mobilaus akustinio Doplerio principu veikiančio debito matavimo prietaiso techniniai reikalavimai |  |
| 2.1 | Mobilus, nešiojamas, skirtas vandens srauto greičio matavimams, debito nustatymui upėse ir kanaluose. |
| 2.2 | Paruošto darbui įrenginio svoris be išmanaus nuskaitymo įrenginio – ne daugiau nei 15 kg. |
| 2.3 | Įranga turi turėti transportavimo apsauginį dėklą arba lagaminą. |
| 2.4 | Pritaikytas matuoti vandens greičiams ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,01 m/s iki 2,5 m/s. |
| 2.5 | Vandens debito apskaičiavimas automatinis pagal ISO 748:2021. arba lygiavertį. |
| 2.6 | Turi būti numatytos priemonės daviklio laikymui ir pozicionavimui vandenyje (pvz., hidrometrinis strypas, laikiklis ar kita gamintojo siūloma sistema). |
| 2.7 | Turi būti pateikti visi reikalingi tvirtinimo elementai (davikliui, kabeliams, valdikliui ar išmaniajam įrenginiui), jei tokie naudojami. |
| 2.8 | Duomenų perdavimas turi būti užtikrinamas kabeliniu arba bevieliu ryšiu. |
| 2.9 | Turi būti integruotos matavimo tikslumo užtikrinimo funkcijos (įskaitant temperatūros kompensaciją ir, jei taikoma, kitus korekcinius parametrus). |
| 2.10 | Akustinis Doplerio principu veikiantis matavimo prietaisas turi būti komplektuojamas su veikimui būtinais įkraunamais maitinimo šaltiniais ir jiems tinkamais įkrovimo įrenginiais. |
| 2.11 | Valdymo ir duomenų atvaizdavimo funkcijos: |
| 2.11.1 | Atsparumas vandeniui ne mažesnis kaip IP67 arba lygiavertis (jei naudojamas atskiras valdiklis). |
| 2.11.2 | Valdymo ir duomenų atvaizdavimo įrenginys (valdiklis, jei taikoma) turi turėti įkraunamas baterijas ir joms tinkantį įkroviklį (pakrovėją), užtikrinantį pilną įrenginio veikimą lauko sąlygomis. |
| 2.11.3 | Duomenų atvaizdavimas realiu laiku turi būti užtikrinamas integruotame valdiklyje arba Perkančiosios organizacijos naudojamame išoriniame įrenginyje. |
| 2.11.4 | Jeigu įrangos funkcionalumui užtikrinti reikalingas išorinis valdymo įrenginys, jis nėra šio pirkimo dalis (tuomet bus naudojamas Perkančiosios organizacijos turimas įrenginys). Tiekėjas privalo užtikrinti pilną įrangos ir programinės įrangos suderinamumą su Perkančiosios organizacijos įrenginiu. |
| 2.11.5 | Turi turėti įjungimo - išjungimo funkciją. |
| 2.11.6 | Bevielio ryšio galimybė (jei taikoma). |
| 2.11.7 | Turi būti suderintas su Perkančiosios organizacijos naudojamomis operacinėmis sistemomis (Windows, Android arba iOS) be papildomų licencinių ar aparatinių apribojimų, išskyrus gamintojo standartinę programinę įrangą. |
| 2.11.8 | Turi užtikrinti daviklio maitinimą (jei taikoma). |
| 2.11.9 | Duomenų saugojimas – ne mažiau kaip 500 matavimų vidiniame ir (arba) išoriniame Perkančiosios organizacijos naudojamame įrenginyje. |
| 3. Matavimo charakteristikos techniniai reikalavimai |  |
| 3.1 | Minimali srovės greičio matavimo veikimo riba – ne didesnė kaip 0,2 m gylyje. |
| 3.2 | Srovės greičio matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip ±2 % nuo matuojamos vertės. |
| 3.3 | Matuojamo srovės greičio padalos vertė – ne didesnė kaip 0,01 m/s. |
| 3.4 | Minimali srovės greičio matavimo riba – nuo 0,01 m/s. |
| 3.5 | Minimalus gylio matavimas – ne daugiau 0,1 m. |
| 3.6 | Maksimalus gylio matavimas – ne mažiau 3 m. |
| 3.7 | Gylio nustatymo paklaida – ne blogesnė kaip ±2 cm. |
| 3.8 | Temperatūros matavimo diapazonas – ne siauresnis kaip nuo 0 °C iki +30 °C. |
| 3.9 | Temperatūros matavimo tikslumas – ne blogesnis kaip ±1 °C. |
| 3.10 | Pridedami pakraunami maitinimo šaltiniai kartu su joms tinkančiu pakrovėju. |
| 3.11 | Prietaiso veikimo aplinkos temperatūra nuo -20 °C iki +40 °C. |
| 3.12 | Panardinamos į vandenį prietaiso dalies atsparumo klasė ne mažiau IP68 arba lygiavertis. |
| 3.13 | Turi būti užtikrinta galimybė perduoti, peržiūrėti ir apdoroti matavimo duomenis naudojant gamintojo pateikiamą programinę įrangą arba suderinamus sprendimus. |
| 3.14 | Matavimo duomenys turi būti pateikiami skaitine ir (arba) grafine forma. |
| 3.15 | Visas įrangos komplektas turi būti suderintas tarpusavyje ir numatytas naudoti kaip sistema. |
| 4. Pateikiami dokumentai |  |
| 4.1 | Prekių pristatymo metu pateikiama Prekių naudojimo instrukcija (-os): naudojimo aprašas, techniniai duomenys, techninės priežiūros (jei taikoma) aprašas lietuvių kalba. |
| 4.2 | Dokumentai turi visiškai atitikti tiekiamas Prekes. |
| 4.3 | Kartu su pasiūlymu tiekėjas privalo pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (techninius aprašus, naudojimo instrukciją, bukletus, ir pan.) su atžymomis į prekės atitikimą nustatytiems techniniams reikalavimams; gamintojo dokumente turi būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtiną nurodytas parametras. |

- Prekėms turi būti suteikta mažiausiai 36 mėnesių garantija. Garantinio laikotarpio metu Prekėms sugedus, atsiradus trūkumų, kurie nesusiję su Prekių normaliu susidėvėjimu, tiekėjas ne vėliau kaip per 45 d. nuo rašytinės LHMT pretenzijos gavimo dienos turi pašalinti Prekių trūkumus.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

- Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.