ELEKTROMAGNETINIŲ TRIKDŽIŲ MATAVIMO IMTUVAS

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

1.1. Pirkėjas – Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba.

1.2. Pardavėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subteikėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

1.3. Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl pirkimo objekto.

1.4. Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas – perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

1.6. Važtaraštis – teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

1.7. RD – radijo dažnis.

1.8. EMI imtuvas – Elektromagnetinių trikdžių (angl. ElectroMagnetic Interference) matavimo imtuvas.

1.9. PĮ – programinė įranga.

1.10. RBW – juostos plotis (angl. Resolution Bandwidth).

1.11. APD – amplitudės tikimybės pasiskirstymas (angl. Amplitude Probability Distribution)

- PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS

  - Elektromagnetinių trikdžių matavimo imtuvas (EMI imtuvas), 1 vnt.

  - Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.

2.3. Kiekiai/Apimtys: Perkamas Prekių kiekis yra konkretus.

2.4. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.

2.5. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Esamos situacijos aprašymas:

Ryšių reguliavimo tarnyba (toliau – RRT) vykdydama savo veiklą atlieka Lietuvos Respublikos, o taip pat ir Europos bendrijos rinkoje esančių įrenginių atitikties vertinimą direktyvų 2014/30/ES ir 2014/53/ES esminiams reikalavimams. Ši atitiktis patvirtinama atliekant bandymus pagal Europos sąjungos darniuosius standartus. Ryšių reguliavimo tarnybos elektromagnetinio suderinamumo skyriuje yra įsteigta laboratorija (EMS laboratorija), kurios veikla yra akredituota pagal LST EN ISO/IEC 17025:2018 standartą.

Šio viešojo pirkimo metu Tarnyba planuoja įsigyti EMI imtuvą, skirtą aparatūros ir įrenginių bei radijo ryšio įrenginių laidininkais sklindančių trikdžių matavimams, taip pat trūkiųjų trikdžių matavimams iki 30 MHz, magnetinio lauko matavimams su trijų kilpinių antenų sistema bei kilpine antena pagal ES standartų reikalavimus. Dauguma šių standartų, kuriems EMS laboratorija yra akredituota, reikalauja, kad bandymams ir matavimams būtų naudojami pilnai CISPR 16-1-1 standartą atitinkantys (Full compliance) matavimų imtuvai. Todėl perkamas matavimų imtuvas turi pilnai atitikti CISPR 16-1-1 standarto reikalavimus, turi būti kalibruotas laboratorijoje, akredituotoje pagal ISO/IEC 17025 standartą, kartu su imtuvu turi būti pateiktas kalibravimo liudijimas ar kitas atitiktį įrodantis lygiavertis dokumentas.

Taip pat, turi būti galimybė matavimų imtuvą valdyti Rohde & Schwarz sukurta valdymo programa EMC32, Elektra, kadangi laboratorijoje jau naudojama ši programinė įranga, jai pritaikytas prietaisų valdymo tinklas, sukurtos korekcijų lentelės, bandymų sekos ir algoritmai, kaupiami ir apdorojami duomenys, yra galimybė perduoti duomenis iš vienų sistemų į kitas ir taip užtikrinti bandymų tęstinumą kai bandymas atliekamas keliose skirtingose darbo vietose, kai sugedus ar laikinai išvežus prietaisą kalibruoti būtų galimybė užtikrinti nenutrūkstamą bandymų tęstinumą naudojant kitus laboratorijoje esančius prietaisus.

  - Pirkimo objekto aprašymas:

3.2.1. Prekės turi būti naujos, nenaudotos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.

3.2.2. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai, protokolai, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.3. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje ar kituose pirkimo dokumentuose nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

3.2.4. Jeigu teisės aktuose numatyta, kad prekė turi atitikti tam tikro standarto reikalavimus, sąvoka „lygiavertis“ netaikoma.

3.2.5. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.2.6. Prekėms turi būti taikoma ne mažiau kaip 24 mėn. nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento. Garantija netaikoma tais atvejais, kai Prekė sugadinama netinkamai ją naudojant ar mechaniškai pažeistoms jos dalims. Taip pat garantija netaikoma skysčiams.

3.2.7. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA

4.1. Prekių pristatymo vieta: LR Ryšių reguliavimo tarnyba, Zarasų g. 38, LT-44140 Kaunas, Lietuva.

4.2. Prekių tiekimo terminas: 4 (keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

5.1. Trūkumais bus laikomi neatitikimai šios TS priedo Nr. 1 lentelėje pateiktiems reikalavimams ir sąlygoms.

5.2. Pardavėjas privalo garantuoti, kad pateiktos Prekės yra naujos, nenaudotos ir be defektų. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo pateikimo dienos ne vėliau kaip per 30 darbo dienų

- SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA

6.1. Kartu su pristatomomis Prekėmis pateikiama:

6.1.2. Prekių priėmimo - perdavimo aktas;

6.1.3. Vartotojo vadovas arba kita forma pateiktas darbo su EMI imtuvu aprašymas, spausdinta arba elektronine forma;

6.1.4. Akredituoto kalibravimo sertifikatas ir akreditaciją patvirtinančių dokumentų kopijos;

PRIEDAI

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ

- Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų Prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.

- Kartu su pasiūlymu pateikiami gamintojo ar jo įgalioto atstovo specifikacijos, techninės charakteristikos ir/ar nuorodos į internetinį tinklalapį, ir/ar kitokio pobūdžio dokumentai, kurie patvirtintų, kad siūloma Prekė atitinka šio pirkimo Techninėje specifikacijoje įvardintiems reikalavimams.

- Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių parametrus. Grafoje “Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai pagal nurodytą aprašymą (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama).

| Eil. Nr. | Charakteristikos pavadinimas | Charakteristikos reikšmė, parametrai (tokie, kaip nurodyti arba geresni) | Įrašyti konkrečiai siūlomus Prekės atitikimo parametrus. Rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ galima tik tuomet, kai reikalavimas nėra išreikštas fizikiniais dydžiais. | Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar tiksli nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV | V |
| Elektromagnetinių trikdžių matavimų imtuvas Paskirtis: atitikties vertinimo bandymams atlikti pagal darniuosius Europos Bendrijos standartus. Turi atitikti EN 55016-1-1 (CISPR 16-1-1) reikalavimus (full compliance). |  |  | (Pardavėjas šioje vietoje nurodo Prekės gamintoją ir modelį) |  |
| 1. | Matavimų režimai | Turi veikti kaip: - EMI imtuvas; - spektro analizatorius |  |  |
| 2. | Dažnis |  |  |  |
| 2.1. | Dažnių sritis | nuo 5 kHz arba mažiau iki 30 MHz arba daugiau |  |  |
| 2.2. | Dažnio skyra | ≤ 0,01 Hz |  |  |
| 2.3. | Vidinio etaloninio (reference) dažnio pokytis per metus (aging per year) | Ne daugiau, kaip ±1×10-7 |  |  |
| 2.4. | Vidinio etaloninio (reference) dažnio temperatūrinis pokytis (0 OC – 50 OC) | Ne daugiau, kaip ±1×10-7 |  |  |
| 2.5. | Pasiekiamas vidinio etaloninio (reference) dažnio kalibravimo tikslumas | ±5 × 10–8 |  |  |
| 3. | Signalo įėjimo grandinės |  |  |  |
| 3.1. | Priešstiprintuvis | vidinis |  |  |
| 3.2. | Priešstiprintuvio stiprinimo koeficientas | ne mažiau, kaip iki +20 dB (tipinis) |  |  |
| 3.3. | Preselektoriai | Imtuvo režime: visada įjungtas Spektro analizatoriaus režime: įjungiamas arba išjungiamas |  |  |
| 3.4. | Preselektorių filtrų juostos pločiai (-6 dB), nominalūs. | Nuo 10 Hz iki 150 kHz; Nuo 150 kHz iki 30 MHz. |  |  |
| 4. | Tarpinio dažnio ir skiriamosios gebos juostos |  |  |  |
| 4.1. | EMI filtrų juostos pločiai (-6 dB) | 10 Hz; 100 Hz; 200 Hz; 1 kHz; 9 kHz; 10 kHz; 100 kHz; 120 kHz; 1 MHz |  |  |
| 4.2. | EMI filtrų juostos pločio neapibrėžtis | < 3 % |  |  |
| 4.3. | Skleidimo (sweep) filtrų juostos pločiai (-3 dB) | Sweep: nuo 100 kHz iki 10 MHz; FFT: nuo 1 Hz iki 50 kHz |  |  |
| 4.4. | Skleidimo (sweep) filtrų juostos pločio neapibrėžtis | < 3 % |  |  |
| 4.5. | Skenavimas imtuvo režimu | Ne mažiau, kaip 8 padiapazoniai su skirtingais nustatymais |  |  |
| 4.6. | Skenavimo tipas imtuvo režimu | Žingsninis, laiko domeno skalėje (angl. time domain) |  |  |
| 4.7. | Maksimalus kreivės (angl. trace) atvaizdavimo taškų skaičius |  |  |  |
| 4.7.1. | Spektro analizatoriaus režime | Ne mažiau, kaip 100 000 |  |  |
| 4.7.2. | Dažnio matavimo skiriamoji geba | 1 Hz arba mažesnė |  |  |
| 4.7.3. | EMI imtuvo skenavimo režime | Ne mažiau, kaip 10 000 000 |  |  |
| 4.7.4. | Mažiausias skenavimo žingsnis | 1 Hz arba mažesnis |  |  |
| 5. | RD signalų įėjimai |  |  |  |
| 5.1. | Įėjimų skaičius | 1 įėjimas |  |  |
| 5.2. | RD signalų įėjimų jungčių tipas / banginė varža | N tipo lizdas / 50 Ω |  |  |
| 5.3. | Įtampos stovinčios bangos koeficientas ĮSBK (angl. VSWR) | Be įjungtų slopintuvų: < 1.2 (dažniuose iki 30 MHz); |  |  |
| 5.4. | Maksimalus RD signalo lygis įėjime, kai slopintuvo slopinimas ≥ 10 dB | Ne mažiau, kaip +30 dBm, kai priešstiprintuvis išjungtas; Ne mažiau, kaip +23 dBm, kai priešstiprintuvis ijungtas. |  |  |
| 5.5. | Maksimalus RD signalo lygis įėjime, kai įėjimo slopintuvo slopinimas = 0 dB | Ne mažiau, kaip +20 dBm, kai priešstiprintuvis išjungtas; Ne mažiau, kaip +13 dBm, kai priešstiprintuvis išjungtas. |  |  |
| 5.6. | Maksimali impulso įtampa / energija įėjime | 450 V / 20 mWs |  |  |
| 6. | Jautris |  |  |  |
| 6.1. | Triukšmo lygis imtuvo režime, kai priešstiprintuvis - įjungtas, atteniuatorius = 0 dB | 9 kHz < f < 150 MHz, BW = 200 Hz: ≤ -23 dBμV; 150 kHz < f < 30 MHz, BW = 9 kHz: ≤ -9 dBμV; Kur f – matuojamo signalo dažnis |  |  |
| 7. | Lygio atvaizdavimas imtuvo režime |  |  |  |
| 7.1. | Analoginis | Stulpelinis, atskiras kiekvienam detektoriui |  |  |
| 7.2. | Skaitmeninis | Skaičiais, 0.01 dB rezoliucija |  |  |
| 7.3. | Vienetai | dBm, dBμV, dBmV, dBμA, dBpW, dBpT |  |  |
| 7.4. | Signalų detektoriai EMI imtuvo ir spektro analizatoriaus režime | maksimalios piko vertės (max. peak), minimalios piko vertės (min. peak), vidutinės kvadratinės vertės (RMS), vidutinės vertės (average) kvazipikinis (quasi-peak), CISPR vidutinės vertės (CISPR-average), vidutinės kvadratinės-vidutinės vertės (RMS-average) |  |  |
| 7.5. | Pasirenkamų detektorių skaičius vienu metu | Ne mažiau, kaip 3 |  |  |
| 7.6. | Spektrogramos |  |  |  |
| 7.7. | Dažnių ašis | Logaritminė, linijinė |  |  |
| 7.8. | Lygio ašis | Nuo 10 dB iki 200 dB, kas 10 dB |  |  |
| 7.9. | Kreivių skaičius | Ne mažiau, kaip 6 |  |  |
| 7.10. | Signalų detektoriai EMI imtuvo ir spektro analizatoriaus režime | maksimalios piko vertės (max. peak), minimalios piko vertės (min. peak), vidutinės kvadratinės vertės (RMS), vidutinės vertės (average) kvazipikinis (quasi-peak), CISPR vidutinės vertės (CISPR-average), vidutinės kvadratinės-vidutinės vertės (RMS-average). |  |  |
| 8. | Amplitudės tikimybės pasiskirstymo (CISPR APD) matavimas |  |  |  |
| 8.1. | Mažiausia amplitudės tikimybės pasiskirstymas (angl. min. amplitude probability) | Ne daugiau, kaip 10-7 |  |  |
| 8.2. | APD analizės juostos plotis (-6 dB) | 200 Hz, 9 kHz, 120 kHz, 1 MHz |  |  |
| 9. | Lygio atvaizdavimas spektro analizatoriaus režime |  |  |  |
| 9.1. | Logaritminė skalė | Nuo 1 dB iki 200 dB, kas 1 dB |  |  |
| 9.2. | Kreivių skaičius | Ne mažiau, kaip 6 |  |  |
| 9.3. | Kreivių detektoriai analizatoriaus režime | maksimalios piko vertės (max. peak), minimalios piko vertės (min. peak), automatinis pikas (normalus) (auto peak (normal)), imties (sample), vidutinės kvadratinės vertės (RMS), vidutinės vertės (average) |  |  |
| 9.4. | Kreivių atvaizdavimo funkcijos | Perrašyti (clear/write), užfiksuoti maksimumą (maximum hold), užfiksuoti minimumą (minimum hold), vidurkis (average), peržiūra (view) |  |  |
| 9.5. | EMI detektoriai | Kvazipikinis (quasi-peak), vidutinės kvadratinės-vidutinės vertės (RMS-average), CISPR vidutinės vertės (CISPR-average) |  |  |
| 9.6. | Matavimo markerių detektoriai | maksimalios piko vertės (max. peak), vidutinės vertės (average), kvazipikinis (quasi-peak), vidutinės kvadratinės-vidutinės vertės (RMS-average), CISPR-average |  |  |
| 9.7. | Mažiausias nustatomas atraminio signalo lygis | –130 dBm |  |  |
| 9.8. | Matavimų vienetai | dBm, dBμV, dBmV, dBμA, dBpW, V, A, W |  |  |
| 9.9. | Pilnoji lygio matavimo neapibrėžtis, kai signalo lygis nuo 0 dB iki -50 dB žemiau atraminio lygio, signalo / triukšmo santykis >20 dB, slopintuvai = 10/20/30/40 dB, kai preselekcijos filtrai išjungti, priešstiprintuvis išjungtas aplinkos temp. nuo +20 °C iki +30 °C | < ± 0.5 dB (kai dažnių sritis nuo 1 MHz iki 30 MHz); |  |  |
| 9.10. | Pilnoji lygio matavimo neapibrėžtis, kai signalo lygis nuo 0 dB iki -50 dB žemiau atraminio lygio, signalo / triukšmo santykis >20 dB, slopintuvai = 10/20/30/40 dB, kai preselekcijos filtrai įjungti, priešstiprintuvis išjungtas arba išjungti. aplinkos temp. nuo +20 °C iki +30 °C | < ± 0.8 dB (kai dažnių sritis nuo 1 MHz iki 30 MHz); |  |  |
| 10. | Vidinis generatorius |  |  |  |
| 10.1. | Dažnių sritis | 5 kHz – 30 MHz |  |  |
| 10.2. | Rezoliucija | 0.01 Hz |  |  |
| 10.3. | Spektrinis grynumas (Spectral purity) |  |  |  |
| 10.3.1. | Fazinis triukšmas, kai dažnis f=15 MHz, išėjimo lygis = 0 dBm. | -108 dBc (1 Hz), kai dažnio nuokrypis = 10 kHz; -130 dBc, kai dažnio nuokrypis = 1 MHz. |  |  |
| 10.3.2. | Harmonikos, kai išėjimo lygis = 0 dBm | ≤ -30 dBc (nom.), kai 5 kHz ≤ f ≤ 30 MHz, kur f - išėjimo dažnis |  |  |
| 10.4. | Signalo lygis |  |  |  |
| 10.4.1. | Signalo lygis išėjime | Nuo –50 dBm iki 0 dBm |  |  |
| 10.4.2. | Išėjimo lygio nustatymo žingsnis | 0.1 dB |  |  |
| 10.4.3. | Lygio netiesiškumas, kai signalo lygis – 10 dBm, f ≥ 100 kHz. | ≤ 2 dB |  |  |
| 10.4.4. | Jungties tipas | N, lizdas, 50 Ω, arba kito šiam dažnių ruožui tinkamo tipo, kartu su perėjimu į N lizdą. |  |  |
| 11. | Skenavimas laiko domene (Time Domain Scan) |  |  |  |
| 11.1 | Dažnio segmentas | Matavimų juostos plotis – ne mažiau, kaip 29.5 MHz kai RBW = 9 kHz; ne mažiau kaip 25,5 MHz, kai RBW = 1 MHz. |  |  |
| 12. | Realaus laiko spektrograma |  |  |  |
| 12.1. | Apžvalgos juostos plotis (Span) | Ne mažiau, kaip nuo 1 kHz iki 29.5 MHz |  |  |
| 12.2. | Rezoliucija | 1 Hz |  |  |
| 12.3. | Filtrų juostos pločiai (RBW) | Nuo 10 Hz iki 1 MHz |  |  |
| 12.4. | Juostos pločio neapibrėžtis | < 3% (nominalus) |  |  |
| 12.5. | Maksimali apžvalgos juosta (Max span) | Ne mažiau, kaip 29.5, kai RBW= 9 kHz; Ne mažiau, kaip 24,5 MHz, kai RBW = 120 kHz. |  |  |
| 12.6. | Rezultatų atvaizdavimas | Realaus laiko spektras, realaus laiko spektrograma |  |  |
| 12.7. | Kreivių skaičius | Ne mažiau, kaip 6 |  |  |
| 12.8. | Spektro kreivės (angl. trace) detektoriai | maksimalios piko vertės (max. peak), minimalios piko vertės (min. peak), vidutinės kvadratinės vertės (RMS), vidutinės vertės (average) kvazipikinis, (quasi-peak), CISPR vidutinės vertės (CISPR-average), vidutinės kvadratinės-vidutinės vertės (RMS-average). |  |  |
| 12.9. | Spektro kreivės rodymo režimai | Perrašyti (clear/write), užfiksuoti maksimumą (maximum hold), užfiksuoti minimumą (minimum hold), vidurkis (average) |  |  |
| 12.10. | Spektro kreivės markerių skaičius | Ne mažiau, kaip 16 |  |  |
| 12.11. | Spektrogramos rodinys | Skirtingo intensyvumo spalvų taškai |  |  |
| 12.12. | Markerio rodmenys | Dažnis, lygis |  |  |
| 13. | Tarpinio dažnio analizės funkcija |  |  |  |
| 13.1. | Stebimos juostos plotis (span) | Iki 10 MHz |  |  |
| 13.2. | Įėjimo filtrų juostos pločiai | Nuo 10 Hz iki 100 kHz, 1/2/3/5 seka |  |  |
| 13.3. | Kreivių skaičius | Ne mažiau, kaip 3 |  |  |
| 13.4. | Detektorius | Atrankos (angl. Sample) |  |  |
| 14. | Trūkiųjų trikdžių (angl. clicks) matavimas pagal EN 55014-1 |  |  |  |
| 14.1. | Matavimas ir vertinimas | Matavimas 4 kanaluose vienu metu (lygiagrečiai) Kanalų dažniai: 150 kHz; 500 kHz; 1,4 MHz; 30 MHz. |  |  |
| 14.2. | Filtro juostos plotis (RBW) | 9 kHz |  |  |
| 15. | Trigeris |  |  |  |
| 15.1. | Trigerio funkcija | laisvo paleidimo, video, išorinis, tarpinio dažnio galios, bendros signalų galios (I/Q) |  |  |
| 15.2. | Tarpinio dažnio galios trigeris, min. / max. neįvertinus slopintuvų ir priešstiprintuvio | -60 dBm / -15 dBm |  |  |
| 16. | Audio demoduliatorius |  |  |  |
| 16.1. | Moduliacijos rūšys | AM, FM |  |  |
| 16.2. | Audio demoduliatoriaus išėjimai | Garsiakalbis, jungtis |  |  |
| 17. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 17.1 | EMI imtuvo vaizduoklis | Vidinis, integruotas, daugiaspalvis |  |  |
| 17.2 | Priedai | - adapteris 19“ spintai (angl. 19" rack adapter); - priekines paneles apsauginis dangtis |  |  |
| 17.3 | GPIB sąsaja | IEC 625-2 (IEEE 488.2) |  |  |
| 17.4. | Maitinimas | 230 V AC, 50 Hz |  |  |
| 17.5. | Kalibravimas | Turi būti kalibruotas pagal ISO/IEC 17025 (EN ISO/IEC 17025) standartą akredituotoje laborato-rijoje. Kalibravimas turi būti atliktas pagal CISPR 16-1-1 (EN IEC 55016-1-1) standartą pilnai atitikčiai (angl. full compliance) įrodyti. |  |  |
| 17.6. | Garantija | Ne mažiau, kaip 24 mėn. |  |  |